# 采购需求

(第 1 包)

项目名称：陵水黎族自治县医疗设备采购项目

项目编号：HNGP2018-000049

# 一、项目概况

本项目采购医疗设备一批，以满足陵水黎族自治县卫生和计划生育委员会的日常工作需要。

二、货物名称、数量

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目显微镜 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 1 | 台 |
| 2 | 输液椅 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 40 | 张 |
| 3 | 治疗车 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 12 | 辆 |
| 4 | 不锈钢药品架 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 52 | 个 |
| 5 | 不锈钢器械柜 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 7 | 个 |
| 6 | 数字化X射线系统（DR） | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 1 | 套 |
| 7 | DR洗片机（胶片打印机） | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 1 | 台 |
| 8 | 心电图机 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 3 | 台 |
| 9 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统（彩超） | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 2 | 台 |
| 10 | 便携式彩色超声诊断仪 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 5 | 台 |
| 11 | 超声雾化器 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 15 | 台 |
| 12 | 全自动生化分析仪 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 4 | 台 |
| 13 | 四通道凝血分析仪 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 1 | 台 |
| 14 | 氧气瓶 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 8 | 个 |
| 15 | 紫外线消毒车 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 9 | 台 |
| 16 | 超声图文工作站 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 2 | 台 |
| 17 | 婴幼儿身高体重测量仪 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 4 | 台 |
| 18 | 成人身高体重测量仪 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 5 | 台 |
| 19 | 人体穴位模型 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 1 | 台 |
| 20 | 病床上用品（床垫、枕头、被褥、床罩） | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 16 | 套 |
| 21 | 尿液分析仪 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 2 | 台 |
| 22 | 病人监护仪 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 2 | 台 |
| 23 | 电子阴道镜数字显像系统 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 1 | 台 |
| 24 | 胎心多普勒仪 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 3 | 台 |
| 25 | 超声多普勒胎心监护仪 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 4 | 台 |
| 26 | 50KW柴油发电机组 | 详见下方“货物规格及技术参数要求” | 1 | 套 |

★注：供应商须对以上所有内容进行投标，不得只对部分内容投标。

三、货物规格及技术参数要求

注：本项目中所有带“▲”号的技术指标为重要条款，非“▲”号的技术指标为一般条款，如有负偏离将按扣分处理，一个序号为一项，具体评分标准详见《评分响应表》。

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双目显微镜 | 1.采用CFI无限远光学系统。能更好的消除色差、球差。互换性好，达到全平场效果。 2.铰链式双目镜筒：倾斜角30º，内置棱镜式，可旆转360º，双目瞳距：47mm—75mm。双目镜带屈光度调节。 3.目镜：CFI高眼点大视场10х目镜。 4.平场消色差物镜4х，NA=0.10。 5.平场消色差物镜10х，NA=0.25。 6.平场消色差物镜40х，NA=0.65（带弹簧）。 7.平场消色差物镜100х，NA=1.25（带弹簧）。 8.聚光镜：阿贝式聚光镜=1.25叶片式孔径光栏有对应于每个物镜的位置标记。 9.转换器：外倾式、内定位四孔转换器。 10.镜体采用一体化结构,机械筒长：160 mm（±10mm）。 11.双层工作平台：矩形155mmх134mm（±10mm），行程76mmх40mm（±10mm），采用低位置X/Y共轴手柄、操作更加舒适。 12.粗微调：共轴粗微调，采用三角导轨滚柱交叉导向机构。在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作。一侧有粗微调焦旋钮，带上限位及松紧调节环；具有过载保护装置，粗调范围：22 mm，微调每转：0.2mm，微调最小格值：2μm粗调力矩可调。 13.阻尼式切片夹：初学使用者也不会把切片压碎。具有自动限位装置（可使粗微调永不下滑，更好的保护机械部分的寿命）便于操作。 14.照明系统：6V20W卤钨灯亮度可调，更换灯泡方便。可直接打开集光镜，更换灯泡。 15.具有防霉设计,能更好地抑制高湿热环境中霉菌生长。 |
| 2 | 输液椅 | 1.规格：约1600mmх500mmх700mm，材质：椅架采用不锈钢管弯管焊接而成，抛光处理。 2.座背采用不锈钢冲孔而成，坐感舒适不变形。 3.靠背有靠头，符合人体构造学原理。 4.座背配有三支输液架。 |
| 3 | 治疗车 | 1.规格：中号（约630mmх430mmх850mm），管壁厚度≥1.0mm。整车具有抗冲击、承载强、光亮如新的特点。 2.，采用不锈钢专用焊丝，产品不开焊，焊接表面平滑均匀。 3.板材厚度标约0.8mm,台面承重≥40KG，双层设计，每层下面均焊有支撑管,三面护栏。 4.配置有不锈钢抽屉。 5.配有360度旋转污物桶，方便收纳，不用时可摘离。 6.抽屉选用静音滑轨，推拉顺畅，无噪音，承载量大； 7.配有医用脚轮，高精度轴承，转动轻便。 |
| 4 | 不锈钢药品架 | 1.规格：约1500mmх400mmх2000mm。 2.材质与结构：使用不锈钢方管压折、焊接、抛光而成，有≥四层面板摆放药。 |
| 5 | 不锈钢器械柜 | 1.产品规格:约850mmх400mmх1800mm。 2.不锈钢焊接而成。 3.抽屉滑轨承重力强不变形。 4.单层搁板可承重≥50KG。 |
| 6 | 数字化X射线系统（DR） | 1.设备用途：可实现数字化摄影、数字化透视，实现数字成像，数字图像储存管理。 2.技术参数： 2.1、动态数字探测器 2.1.1、探测器类型：动态探测器； 2.1.2、透视视野范围：≥17x17英寸； 2.1.3、摄影像素：≥900万； 2.1.4、透视像素：≥100万； 2.1.5、在动态过程中点片矩阵：≥3072*3072； 2.1.6、点片摄影准备时间：≤1s； 2.1.7、输出灰阶：14位； 2.1.8、成像时间：≤5秒； 2.1.9、静态片极限空间分辨率：≥3.5LP/mm； 2.1.10、可动、静态转换； 2.1.11、不含影像增强器的探测器优先考虑。 2.2、高频高压发生器（非组合式高压发生器） 2.2.1、最大输出功率：50KW； 2.2.2、摄影最大管电压：≥150kV； 2.2.3、脉冲透视最小管电流: ≤0.5mA； 2.2.4、脉冲透视最大管电压：≥120kV； 2.2.5、摄影管电流: ≥630mA； 2.2.6、摄影最大mAS值：≥630mAS； 2.2.7、能增加智慧剂量控制功能（IDC）。 2.3、 X射线管组件（球管） 2.3.1、焦点：小焦0.6X0.6mm、大焦1.2X1.2mm； 2.3.2、最高输出电压：150KV； 2.3.3、球管热容量：≥300KHU； 2.3.4、阳极最高转速：≥9700转/min； 2.3.5、球管功率：≥27KW/75KW。 2.4、U型臂多功能机架 2.4.1、臂升降控制：电动控制； 2.4.2、探测器中心距地距离最小距离：≤500mm； 2.4.3、SID：1000mm、1500mm； 2.4.4、臂旋转范围：0°～90°； 2.5、 DR专用摄影床。床面尺寸应为≥2000mm(长)×650mm（宽）×760mm（高）； 2.6、站台参数（选配）。尺寸：站台高≥2000mm； 2.7、工作站硬件 2.7.1、CPU双核Dual-Core≥2.7G，2M缓存，内存≥2GB，通讯网卡≥1000M网卡； 2.7.2、CD/DVD刻录：DVD光驱，CD/DVD刻录，硬盘容量≥500GB； 2.7.3、显示器≥24英寸液晶显示器； 2.8、医生登记采集诊断工作站软件功能。 2.8.1、中文界面，标准DICOM3.0图像； 2.8.2、支持双探测器，支持探测器0、90º、180 º、270 º四个方向任意放置； 2.8.3、支持多种自动操作模式转换，专门为多种不同需求的医院流程准备，可以方便配置合适的自动流程，提高技师工作效率； 2.8.4、支持自动编号功能，简化医生输入时间； 2.8.5、具有病人管理、图像采集、图像处理（图像校正、图像翻转、组织均衡、USM锐化、图像滤波）、图像观察（提供图像观察工具，测量工具）； 2.8.6、支持全选功能，让医生能同时对所有图像进行操作； 2.8.7、支持专家模板，路径树形式，方便调用、添加和修改； 2.8.8、图像拼接功能（选配）； 2.8.9、拥有软件著作权，保证可以对用户升级（提供软件著作权证书复印件并加盖公章）； 2.8.10、为了保证系统良好的匹配性和维护的便利性，数字化探测器、软系统、整机为同一厂家生产； 2.9、售后服务： 2.9.1、开通7*24小时的全国免费客服电话，保证开机率95%以上； 2.9.2、对DR重要部件探测器拥有核心技术，维修备件充足，所有问题现场解决； |
| 7 | DR洗片机（胶片打印机） | 打印机。 1.1、打印边界：打印边界可随媒体尺寸变化而不同（支持8x10，10x12，11x14，13x17等多种不同规格）。 1.2、媒体类型：蓝色或透明PET基材胶片。 1.3、媒体尺寸：最大宽度尺寸≥330mm(13英寸)。 1.4、打印精度：最大可达2400DPI。 1.5、打印速度：首页打印速度13x17英寸胶片小于180秒，连续打印每小时大于25张。 1.6、数据接口：DICOM协议数据格式。 1.7、网络接口：RJ45以太网标准，TCP/IP协议。 1.8、噪声：产品正常工作时，距产品1m处噪声应小于68dB。 1.9、电源电压：AC100-240V，频率：50Hz±1Hz。 1.10、为保证产品兼容性，应当选择与DR品牌一致产品。 2.工作软件。 2.1、产品报警，产品在下列情况下应发出告警信号：①硬件出错；②纸张用尽；③打印机卡纸。 2.2、自带缺墨提示。 2.3、可支持最大达4台打印机同时工作，提升效率。 2.4、支持网络打印。 2.5、可调节图像输出曲线。 |
| 8 | 心电图机 | 技术指标 1.1、导联：标准12导联。 1.2、定标电压: 1mV±2%。 1.3、耐极化电压: ±610mV。 1.4、数据采样率: 1.0ms(1000Hz)。 1.5、频响: 0.05Hz~165Hz (-3dB)（出示检测报告复印件并加盖公章）。时间常数: >3.2秒。 1.6、噪声电平: ≤12µVp-p。 1.7、共模抑制比(CMRR) ≥120dB。 1.8、数字滤波器: 交流:50/60Hz (-20dB以内)；肌电:25Hz / 45Hz(-3dB以内)。 1.9、灵敏度(五档):自动,2.5,5,10,20，40mm/mV±5% 。 1.10、走纸速度:5,6.25,10,12.5, 25, 50mm/s,±3%。 1.11、打印:高速高灵敏度热点阵记录系统，具有打印描迹深浅的调节功能。 1.12、具有手动/自动/心律失常分析。可打印6ch，3ch+3节律，6ch+，6ch+p,12ch并自由设置是否打印测量分析报告。 1.13、显示屏：≥6寸液晶显示器，可同屏显示12道波形,可视角度≥6°，方便查看波形。 1.14、具有省电模式，1分钟屏保，3分钟无操作自动关机。 1.15、存储功能：病例存储≥1000个，可对存储图例进行波形回放打印。 1.16、外接通讯:具有RS232、USB和网络接口。 1.17、可支持210mm和216mm热敏记录纸。 1.18、产品重量：<3.3kg。 1.19、操作模式：具有手动、自动、心律失常分析模式； 1.20、电源：具有交直流两用电源。内置可充电电池及智能充电电路，使用时间≥3小时，具有自动关机省电模式。 1.21、配有直流电源插座，方便使用车载电源。 1.22、具有电池电量不足、缺纸及导联脱落指示报警功能。 1.23、能增加心电工作站软件； 2.基本配置：主机1台；心电导联线1条；胸电极吸球6只；肢体电极夹4只；电源线1根；接地线1根；电源熔断器2只；热敏记录纸1卷；小螺丝刀1把；防尘罩1件；纸轴1个。 |
| 9 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统（彩超） | 1.产品使用范围：腹部、产科、妇科、小器官、血管、泌尿、肌骨、神经、心脏、儿科等。 2.系统技术规格及概述： 2.1 ▲ 显示器≥20英寸彩色高清液晶显示器； 3.2 触摸式操作屏≥10英寸，支持手势控制，并可自定义菜单布局及创建文件夹； 2.3 ▲操作键盘面板可电子升降，可调距离≥15cm； 2.4 ▲隐藏式实体键盘，弹出键盘有自动照明； 2.5 ▲物理通道≥128； 2.6 探头接口≥4个，竖状排列，全部激活； 2.7 成像模式：自适应组织成像、自适应多普勒成像、空间复合成像、斑点噪声抑制成像、频率复合成像、二维灰阶模式、谐波成像模式、M型模式、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）、连续多普勒成像、四维容积成像（4D）； 2.8 ▲内置抽拉式防尘过滤网，能有效减少灰尘对设备的影响。 3.注释、体位图及测量/分析/报告。 3.1.注释：支持中英文注释，支持自定义注释，集成≥258个用户自定义词组，支持词组移动和编辑，支持触摸键盘和实体小键盘； 4.2.体位图：≥100个可修改自定义； 4.3.常规测量软件包； 4.3.1二维测量：距离、周长、面积、角度、体积、狭窄比等； 4.3.2多普勒测量：自动/手动描迹等； 4.3.3 M型测量：距离、时间、斜率、心率等； 4.3.4自动频谱测量：阻力指数等； 4.3.5全科测量软件包； 4.4.1腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管测量软件包； 4.4.2 产科自动测量软件（Auto OB）支持BPD/HC/FL/HUM自动测量，对于孕妇检查测量能自动测量快速分析。 5.电影回放和图像后处理。 5.1.图片回放:B模式 最大:≥2000帧，Color：最大：≥9000帧； 5.2.支持手动、自动回放电影，8种播放速度可调； 5.3.电影存储时间长度可预置； 5.4.支持图像后处理（增益、TGC、动态范围、放大、斑点噪声抑制、灰阶图谱、反转、伪彩等）； 6.数据存储和管理。 6.1内置硬盘≥800G； 6.2 四种图片压缩类型：无损、高、中、低； 6.3多种导出图像格式：BMP、AVI、DCM； 6.4可导出PDF格式的病人报告； 7.连通性要求。 7.1 DVD R/W 刻录光驱； 7.2 6个USB接口（包含USB2.0 USB3.0） 7.3视频输出：VGA、DVI、S-video PAL/NTSC； 7.4 支持DICOM 3.0； 8.系统技术参数及要求。 8.1二维灰阶（B）。 8.1.1▲特征成像：细腻、常规、高穿透可调可视； 8.1.2 TGC: ≥8段； 8.1.3最大显示深度：≥30CM； 8.1.4 焦点位置：≥9档； 8.1.5 频率：≥5组； 8.2彩色多普勒（Color）。 8.2.1血流速度：高速、中速、低速一键调节； 8.2.2 双实时：B、B+C； 8.2.3取样框偏转:±10度 (线阵探头)； 8.2.4彩色增益：≥100dB 步长1dB； 8.3脉冲多普勒（PW）。 8.3.1显示方式：1:2 1:1 2:1上下分屏； 8.3.2 增益：0-100dB 步长1dB； 8.3.3 血流速度：高速、中速、低速一键调节； 8.3.4 HPRF：自动激活； 8.3.5 最大测量速度：≥7m/S 最低测量速度：≤1mm/s； 8.3.6取样容积: 0.5-20mm； 8.3.7 频谱：自动包络测量 可调灵敏度和方向； 8.4连续多普勒（CW）。 8.4.1血流速度：高速/中速/低速一键调节； 8.4.2 频率: 1.7-3.8 MHz； 8.4.3 可视角度：≥90°； 8.4.4 帧频：18CM深度 全视野≥50f； 8.4.5 增益: 0-100dB 步长1； 8.5 M模。 8.5.1 扫描速度: 1-12s； 8.5.2 线相关：≥3档； 8.5.3 灰阶图谱: ≥10档； 8.5.4 显示方式: 1:2,1:1,2:1(上下分屏) 1:1(left: right左右分屏)全屏； 8.6 四维模式（4D）。 8.6.1 采集模式：实时4D、静态3D； 8.6.2 显示模式：容积模式、超声断层成像（平行切面模式）； 8.6.3 重建模式：表面模式、最大灰度模式、X射线模式； 8.6.4 显示布局：单幅（3D）、双幅（A/3D）、四幅（A/B/C/3D）； 8.6.5 功能：旋转、移动、MPR浏览、放大、剪切、4D电影回放； 9.探头规格。 9.1 可选探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵探头、容积凸阵； 9.2 探头频率：频率带宽1.0-16.0 MHz（依赖不同探头）； 9.3 二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频； 9.4扫描频率：凸阵探头：频率2.0- 5.0 MHz；相控阵探头：频率1.0- 5.0MHz；线阵探头：频率5.0-11.0 MHz；超高频线阵探头：频率7.0-16.0 MHz；腔内探头：频率4.0-8.0 MHz；四维容积探头：频率2.0- 5.0 MHz；9.5穿刺引导:凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能。 10．主机配置：主机1台，腹部探头1只，浅表探头1只， 腔内探头1只。 |
| 10 | 便携式彩色超声诊断仪 | 1.彩色多普勒超声诊断仪 1.1彩色监视器：≥15英寸高分辨率彩色液晶显示器。 1.2超声主机操作系统：基于Windows 平台，非嵌入式平台，方便升级与维护。 1.3 二维灰阶成像部件。 1.4 频谱多普勒显示及多参数分析系统。 1.5 彩色多普勒超声波诊断部件。 1.6 彩色能量图和方向能量单元。 ▲1.7可选配实时三维成像组件（提供注册检验报告证明复印件并加盖公章）。 ▲1.8 可选配弹性成像（提供注册检验报告证明复印件并加盖公章）。 1.9 组织谐波成像。 1.10 梯形成像。 1.11实时三同步。 ▲1.12实时全域动态聚焦（提供注册检验报告证明复印件并加盖公章）。 1.13操作界面：中英文操作界面，支持中文输入功能。 1.14 桌面自定义快捷键：≥6个，用户可自定义检查类型、测量软件包、成像功能等特定功能。 1.15 操作键盘背景光亮度≥15级可调； 1.16测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）； 1.16.1一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、流速比等）； 1.16.2专用计测软件包：腹部、产科、妇科、小器官、泌尿科、心脏、外周血管、早期妊娠、矫形外科、颅脑、急诊等，所有计测包的测量数据自动导入报告系统。 1.16.3 IMT内中膜自动测量，并能自动评估内中膜质量。 1.16.4 多普勒测量血流测量与分析：自动多普勒测量、分析及自动校正等； 1.17内置中文患者档案信息管理系统：能记录患者编号、名称、检查号、检查日期等，并能通过编号、检查号、名称等进行搜索管理。 1.18主机内置输出接口； 1.18.1 USB接口1个； 1.18.2 S视频1个； 1.18.3 HDMI接口1个； 1.18.4 VGA接口1个； 1.18.5 MIC接口1个。 1.19 可选配超声影像实时无线传输模块：可与IPhone手机、IPad平板电脑进行超声影像的实时无线传输，实时地观察到超声仪器设备上的诊断图像，与操作医生同步诊断，并可独立冻结图像及回放电影。存储在手持设备上的原始超声影像，可以进行旋转、放大等图像处理。 1.20电影回放：B型最大可回放图像≥1800帧,M型回放≥10分钟。 1.21 超声功率输出调节：0－100%可调节，B、彩色、PW可独立调节。 1.22激活系统操作界面：在此界面中可对各功能（如实时三维（4D）、弹性成像）进行激活选择操作，并实时显示各功能激活状态、激活日期及使用天数。 2.技术参数。 2.1彩色监视器：≥15英寸彩色液晶显示器。 ▲2.2主机内置探头接口：2个，全部接口有效激活，并可通用互换，所有探头接口，容积探头均可即插即用。 2.3探头搁置槽：≥2个。 2.4物理滑杆TGC分段调节：≥8段。 2.5中文硅胶按键。 2.6桌面具有“实时三维”专用按键。 2.7二维灰阶显像主要参数： 2.7.1探头工作频率范围： 2.7.1.1 凸阵探头频率：2.0－5.0MHz；基波≥5种频率，彩色≥3种频率，PW≥3种频率可选。 2.7.1.2 线阵探头频率：5.0－12.0MHz，基波≥5种频率，彩色≥3种频率，PW≥3种频率可选。 2.7.2 扫描线：每帧线密度≥230超声线； 2.7.3 发射声束聚焦：发射≥7段； 2.7.4 系统可调节动态范围：30-176dB连续可视可调，步进≤4dB可视可调（提供最大值及相邻步进证明图片并加盖公章） 2.7.5 数字化处理：实时全域动态聚焦，可变孔径等； 2.7.6 回放重现:B模式连续图像回放≥1800幅； 2.7.7 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节、组合调节，预置条件以中文文字描述的方式直观、准确的表达出来，如“腹部穿透”腹部分辨率”等。 2.7.8增益调节:B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒增益均可视可调节； 2.8能增加实时三维（4D）成像功能； 2.8.1 X、Y、Z三个方向任意旋转和切割, 回放模式下也可调节； 2.8.2 实时三维图像平滑：≥3种，回放模式下也可调节； 2.8.3 图谱、亮度、阈值均有≥8档可调节，回放模式下也可调节； 2.8.4 电影回放：≥50个4D体； 2.8.5 文件存储格式： JPG、Vols； 2.8.6窗口布局：≥6种； 2.9频谱多普勒； 2.9.1方式：脉冲波多普勒PWD； 2.9.2各探头频谱多普勒频率:≥3种可选； 2.9.3测量速度：1mm/s-7.6m/s； 2.9.4角度校正：+80°～-80°； 2.9.5 Doppler电影回放：≥50秒； 2.9.6取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至36mm（提供最大值及最小值图片证明）； 2.9.7壁波器：分级选择，选择级数≥50级可调节； 2.9.8基线控制：≥20级可调节； 2.9.9上下B/D模式下，B、D比例≥5级可调节； 2.9.10 平滑：≥3级可调节； 2.9.11 PW声功率：0－100%连续可视可调； 2.10 彩色多普勒； 2.10.1各探头彩色多普勒频率:≥3种可选； 2.10.2 彩色基线：≥15档可调节； 2.10.3 壁波器：≥50级可调节； 2.10.4 彩色优先：≥80级可调节； 2.10.5彩色取样容积：1－120可调节； 2.10.6彩色增强：≥5级可调节； 2.10.7彩色余辉：≥6级可调节； 2.10.8彩色声功率：0－100%连续可视可调； 2.11 弹性成像（选购件）； 2.11.1梯度色棒压放指示图 ； 2.11.2压放曲线图 ； 2.11.3弹性成像定量分析功能 。 3.配置要求：主机1台，凸阵探头、线阵探头各1只，其他附件1套。 |
| 11 | 超声雾化器 | 1.电源: 220V±22V,50Hz±5Hz； 2.消耗功率：小于等于50VA； 3.超声频率：1.7MHz±10%； 4.最大雾化率：大于等于3ml/min； 5.定时范围：0-06min无级可调； 6.连续工作小时：大于等于4小时； 7.水槽装水量：300ml（目测水位线）； 8.小雾化杯最大装药量：150ml； 9.大雾化杯最大装药量：350ml； 10.噪音：小于等于50dB（A）； 11.外形尺寸：247*140*201mm； 12.重量：约1.8kg； 13.正常工作条件：环境温度范围：+5度—40度；相对湿度范围：小于等于80%；大气压范围860hpa—1060hpa。 |
| 12 | 全自动生化分析仪 | 1.主要技术性能： 1.1检测速度：生化比色分析恒速≥400 测试/小时； 1.2检测方法学：要求具备终点法，两点法，速率法等； 1.3急诊检测能力：急诊样本优先检测。 1.4光学系统。 1.4.1分光方式：光栅后分光方式； 1.4.2 波长数量及范围：波长数量≥12个；范围要求340-750nm任选；1.4.3 吸光度线性范围：0-3.2ABS； 1.5 温控系统。 1.5.1 温控方式：金属浴恒温方式，控温精度要求达到37℃±0.1℃(不接受其他温控方式，如：恒温水浴等)； 1.5.2制冷方式：采用半导体制冷方式。 1.6 样本系统。 1.6.1 进样方式：智能灵活，圆盘式进样； 1.6.2 样本针功能：具有凝块检测功能，液面探测功能； 1.6.3 样本量：2 – 60 ul,0.1 ul步进； 1.6.4 样本位：样本位≥82个。 1.7 试剂系统。 1.7.1 试剂量：10 – 300 ul,1 ul步进； 1.7.2 同时在线分析项目：同时在线分析项目≥80个项目； 1.7.3 试剂冷藏：具有≥24小时试剂冷藏功能； 1.74 试剂位：单盘试剂位≥80个（不含扩展位）； 1.8 反应系统。 1.8.1 反应杯材质：硬质光学石英比色杯，可永久使用； 1.8.2 最小反应液体积：≤120ul； 1.8.3 反应时间：≥10分钟； 1.9 其它系统。 1.9.1清洗系统：全自动温水清洗反应杯（非一次性反应杯）； 1.9.2 分注定量系统：高耐磨不锈钢分注泵，不需要频繁定期更换注射器； 1.9.3 搅拌系统：≥2个搅拌棒，加入试剂后立即混匀； 1.9.4 试剂针：≥2个； 1.9.5 耗水量：仪器使用耗水量≤8L/小时； 2. 产品配置。 2.1 工作软件：配备中文软件系统； 3. 服务。 3.1 质保期：整机质保一年；终身免费维护，保证配件5年以上供应期； 4. 产品认证要求：产品须通过ISO9001认证、ISO13485认证。 |
| 13 | 四通道凝血分析仪 | 1.测试原理：磁珠凝固法。 2.测试项目：凝血酶原时间（PT），活化部分凝血活酶时间（APTT），纤维蛋白原（FIB由Clauss法测试），凝血酶时间（TT），凝血因子II、V、VII、VIII、IX、X、XI、XII，蛋白C(ProC)，蛋白S(ProS)，肝素（HEP)，低分子量肝素（LMWH)，PT-R：凝血酶原时间（PT）比，INR ：PT国际标准化比值，APTT-R：活化部分凝血活酶时间（APTT）比；TT-R：凝血酶时间（TT）比等。 3.预温槽：16个样品预温槽、4个试剂预温槽。 4.检测通道：4通道。 5.加样模式：试剂加样自动感应，内置秒表自动感应，装配移液器，自动触发测量，加样与检测同步进行。 6.移液器范围：10μL¬—100μL。 7.试剂用量：50μL—100μL。 8.温度控制：37.0℃±0.5℃。 9.检测时间：3秒～999秒。 10.显示：≥5寸背光液晶，触摸屏操作。 11.打印：打印综合报告，热敏打印机打印测试结果；可外接打印机。 12.控制功能：自检、测试、故障判断等由机内微处理器控制。 13.存贮功能：可贮存≥4000个标本数据。 14.具有质控管理功能：查阅显示和打印质控图。 15.通讯端口：RS232接口和并口。 16.产品通过ISO9001、ISO13485、CMD认证。 |
| 14 | 氧气瓶 | 1.贮氧瓶规格：约40L； 2.公称外径：约219（mm）； 3.公称溶积：约40L； 4.公称重量：约50.5（kg）； 5.工作压力：高压气瓶（mpa）； 6.材料：37Mn； 7.使用范围：氧气、氮气、二氧化碳，充装介质； 8.性质：永久气体气瓶。 |
| 15 | 紫外线消毒车 | 1.辐射照度：107uw/cm2。 2.灯臂长度：约915mm。 3.折合后离地高度：约1060mm。 4.灯臂调节角度：-90度—+90度。 5.使用灯管功率：2*30W。 6.紫外线射峰值波长为：253.7nm。 7.输入功率：160VA。 8.安全分类：B型普通设备。 9.熔断器规格：RF-2YPE:5*20mm2A2(个)。 10.杀菌灯车的紫外线杀菌灯管应具有良好的启动特征，在198V供电下10秒钟内完全启动并保持点燃。 11.环境温度：5度—40度。 12.大气压力：860KPa—1060kpa 13.工作电源：电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 |
| 16 | 超声图文工作站 | 1.设备用途：连接超声影像的流程化接入、备份、诊断及报告。 2.技术参数及要求： 2.1报告医生可以在不同的工作站登陆系统，如果同时登陆提示同名用户在登陆在另一处的IP地址，并提示是否继续。 2.2提供当日及近三日病人一键式列表显示，以及不同检查医生病人列表显示。 2.3可定制病人待检列表过滤条件，如一天内新登记病人、一周内所有病人等。 2.4单击患者姓名查询可自动查询患历史检查和其它检查信息。 2.5当病人处于不同工作状态时（包括新登记、正在检查、已完成）在列表中以不同颜色区分显示，并在已完成病例中用不同颜色标记显示需追踪病例。 2.6锁定正在书写的报告，即正在书写的报告别的工作站不能同时修改。 2.7病人列表可随时按检查医生过滤，也可取消过滤；在病人列表中可完成病例追踪的相关内容。 2.8在编写报告页面可直接进行病人信息录入，并提供超声常用特殊字符，用户能自行补充修改。 ▲2.9报告范本中具有独立的测值模块，并可自定义所有内容。范本中支持自定义Word格式的测量表格，表格中可动态填写参数数值，并可将表格输出至报告中。 ▲2.10根据检查内容自动链接相关的知识库，知识库包括基本解剖知识图解、各种疾病典型影像。知识库要示图像清晰、典型、内容全面，包括各种超声疑难病例。 2.11在编写报告时，可显示患者历史资料及影像，以供对照报告编写调用。 2.12图像采集可实时显示设备传过来的图像，可一键式采集，采集的图像可以供报告系统调用可导出至其它存储设备。 2.13在不暂停当前病人报告的书写前提下，完成一个或多个其他病人进行图像采集，并进行列表式管理(即后台采集功能)。 2.14支持动态采集，动态回放，动态图像提取功能。 2.15严密的报告审核制度，用户可以根据实际情况选择使用审核机制进行工作； 2.16诊断报告留痕工能，并生成PDF电子报告单功能，以确保证诊断报告不会被任意修改。 配置： 1、超声图文工作站软件 1套 2、电脑1台 1）处理器：不低于奔腾双核G4400 2）芯片组：英特尔®H110 Express或以上；1× PCI，2× PCI-E x1，1× PCI-E x16插槽 3）内存：4GB DDR4 2400 MHz，最大支持≥16G 4）硬盘：不低于500GB SATAIII 7200rpm 5）光驱：DVD光驱 6）系统：windows10 Home正版系统 7）显卡：不低于集成高性能显卡 8）网卡：集成10/100/1000M自适应网卡 9）接口：≥8个USB接口、PS/2接口、串口，VGA+DVI+HDMI接口，支持双屏显示 10）电源：220W，节能设计 11）机箱：≥25L 3、喷墨打印机打印机1台 1）系统平台:Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1，Mac OS X 10.6.8，10.7.x，10.8.x，10.9.x 2) 打印速度: 黑色文本（A4）：约33ppm（经济模式），约9.2ipm 彩色文本（A4）：约15ppm（经济模式），约4.5ipm 照片（4"x6"）：27秒/页（有边距，经济模式），69秒/页（有边距，默认模式） 3) 电源电压: AC 220-240V，50-60Hz，0.3A 4) 最高分辨率:≥ 5760×1440dpi |
| 17 | 婴幼儿身高体重测量仪 | 1.测量功能 1.1无接触式超声波探测器测身高； 1.2具有一键自动锁屏功能； 1.3电子精密压敏传感器测体重，并可智能去除衣服重量； 1.4 ≥7寸彩色液晶触摸屏显示；同时显示身高、体重、BMI生长指数、体型等数据； 1.5语音提示，音量可调节，测量值播报； 1.6待机时显示日期、时间和温度； 1.7测量数据可与计算机无线通讯，超长距离100米。 2. 测量范围：身高：0～100.0cm，体重：0～99.0kg。 3. 精确度 立式：身高：±0.1cm，重量：±0.02kg。 4. 电源 AC180V-240V，50Hz。 5. 操作环境 0～+40℃，10百分比RH～95百分比RH（室内湿度）。 6. 机身规格 约45×80×150cm。 |
| 18 | 成人身高体重测量仪 | 1. 测量功能 1.1 无接触式超声波双探测器测身高； 1.2具有自动一键校准身高功能，一键自动锁屏功能； 1.3电子精密压敏传感器测体重，并可智能去除衣服重量； 1.4. ≥7寸彩色液晶触摸屏显示；同时显示身高、体重、BMI生长指数、体型等数据； 1.5 语音提示，音量可调节，测量值播报； 1.6待机时显示日期、时间和温度； 1.7测量数据可与计算机无线通讯，超长距离≥100米。 2.测量范围：身高：0～200.0cm，体重：0～180.0kg。 3. 精确度：立式：身高：±0.1cm，重量：±0.10kg。 4. 电源：AC180V-240V，50Hz。 5. 操作环境：0～+40℃，10百分比RH～95百分比RH（室内湿度）。 6. 机身规格：约30×50×230cm。 |
| 19 | 人体穴位模型 | 彩色针灸模型，详细地标明14条主要经络线，身体右侧是361个经穴和48个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离。 身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，标明了在主要经络线上没有标明的手足部的经外穴。适用于中医教学、针灸和推拿等。 用玻璃钢制成。 尺寸：约178CM高。 |
| 20 | 病床上用品（床垫、枕头、被褥、床罩） | 1.面料:4060全棉。 2.床垫:约2200mm*1600mm。 3.床罩：约2200mm*1600mm。 4.被褥：约2200mm*1600mm。 5.枕头：约80mm*50mm |
| 21 | 尿液分析仪 | 1.技术规格。 1.1 测试项目：葡萄糖、胆红素、比重、PH、酮体、潜血、蛋白质、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞、抗坏血酸、微量白蛋白、肌酐、尿钙（根据用户需求可增加）； 1.2 检测波长：≥3波长。 1.3 检测原理：反色率及色品分析。 1.4 测试速度：500条/小时。 1.5 试用试纸：10项、11项、14项。 1.6 检测结果：中、英文液晶显示全部检测数据。 1.7 存储：存储≥1000份化验单，供随时查找结果。 1.8 打印系统：内置式热敏打印机，并可外接针式打印机。 1.9 记录方式：机内热敏打印机可自动打印检测结果。 1.10 显示屏：≥ 7寸液晶显示屏。 1.11 数据传输：标准RS-232接口和并口接外置打印机。 2 工作条件： 2.1适用电压 AC100-240V；50/60Hz。 3.2 功率 45VA。 3.3 环境要求 10℃—30℃，相对湿度≤80%。 3.4 连续工作时间 ＞8小时。 4 产品配置： 4.1 配备装机试纸一筒。 5 售后服务： 质保期：整机质保一年；终身免费维修，保证配件5年以上供应期。 |
| 22 | 病人监护仪 | 监护参数：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 、理邦/伟康呼气末二氧化碳（EtCO2）（选配）、双有创血压（IBP）（选配） 显示： 1.屏幕尺寸：≥10.1寸大屏幕彩色TFT显示屏； 2.支持同屏显示9道波形和全部监测数据； 3.支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联； 4.具有ECG+NIBP+SPO2、NIBP+SPO2、SPO2三种大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察； 5.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断； 6.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势； 7.支持同屏显示多组血压测量结果，便于实时查看血压测量趋势。 （三）数据存储、回顾。 1. ≥96小时趋势图/表存储回顾； 2. ≥720秒波形冻结回顾； 3. ≥500组无创血压测量回顾； 4.具备USB数据接口，可实现监测数据存储容量扩充。 （四）性能特点： 1.中英文操作界面，全中文按键面板； 2.心电增益：×0.125、×0.25、×0.5、×1、×2、×4 六档及自动方式可选； 3.心电波形速度：6.25 mm/s 、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s； 4.共模抑制比：诊断>95db，监护、手术>105db； 5.成人血压测量范围：10mmHg ～270mmHg； 6.脉率测量范围：25-300 bpm； 7.呼吸率测量范围：0-150 rpm； 8.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护； 9.具有药物浓度计算和滴定表计算功能； 10.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征； 11.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站； 12.支持掉电数据存储功能，配有USB数据接口； 13.具备VGA接口，支持外接显示器(选配)； 14.可增加旁流/主流呼气末二氧化碳，抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶； 15.支持3G\WiFi联网功能，实现3G\WiFi\有线等混合方式联网； 16.可选配三通道内置热敏打印机； 17.供应商通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。 |
| 23 | 电子阴道镜数字显像系统 | 1.支架：可自由升降； 2.控制手柄：操作简便，可完成90°，180°，270°，360°旋转，使摄像机可全方位摄取图像； 3.台车式，轻便、灵巧，机壳采用喷漆，防潮； 4.图像采集系统：最低照度：≤0.01LUX；分辨率：≥800TVL；光学放大：≥22倍；电子放大：≥10倍；像素：≥200万；影像接口：video； 5.主机：光照度范围：≥1400Lx；系统图像分辨率：≥800TVL。 6.聚集方式：快速自动聚焦； 7.实时放大或缩小； 8.具有可拆卸式摄像机光源结构:高亮度,长寿命,半导体发光二极管，小直径LED光源，使光源更均匀,并提供一套备用光源； 9.白色平衡：自动恢复功能； 10.不低于1920*1080高清图像预览采集，图像细腻柔和； 11.功能：具有滤光功能，以保证清晰地看到血管，提高诊断率且无光损耗。摄像机本身须具有微电脑功能，可对图像进行放大、缩小等，检查者可随时摄取所需图像； 12.机箱中装有隔离变压器，在电压不稳定的时候可以正常使用，对机器起到保护作用。 13.具有静态图像采集功能，每次连续采图数量1-99幅； 14.具有电影回放及动态图像连续记录功能； 15.同屏四幅对比，多方位、多角度、动态对比诊断具有测量、计算、复制等功能； 16.图谱库可随时添加、可以存储大量的图像数据可保存100万幅以上的病人病历资料，并可与当前病历图片对比； 17.可打印出多种格式的彩色图文报告并可自由编辑各种信息库，生成用户模板； 18.可生成网上报告，利用国际互联网或医院区域网传送影像信息，实现资源共享和远程会诊； 19.系统全图标，按钮化操作，容错性好； 20.动态中文提示。 |
| 24 | 胎心多普勒仪 | 1.手持式紧凑设计； 2. OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示。 3.整机重量≤300g。 4.超声工作频率：标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10%； 5.高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率； 6.探头与主机分体设计，探头可更换； 7.超声输出强度：Iob≤8mW/cm2； 8.胎心率检测范围:50-240bpm，心率检测精度：±1bpm；分辨率：1bpm； 9.在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90db； 10.电源：标配充电电池可在线待机充电，连续工作时间≥10小时； 11.具有电量低提示功能； 12.无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能； 13.内置扬声器； 14.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机； 15.可增加充电座功能，机器使用完可直接放充电座上进行充电； |
| 25 | 超声多普勒胎心监护仪 | 1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）； 2.多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围：30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm； 3.宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1% ，非线性误差≤±3%，归零方式：自动/手动； 4.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； 5.≥5.6英寸高清TFT液晶黑白屏， 90°角度内任意翻转； 6.多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示； 7.监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准； 8.一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头； 9.飞梭和硅胶按键操作； 10.易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关； 11.隐藏式提手，方便移动； 12.内置式152mm（或150mm）宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； 13.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度15mm/s高速回放打印； 14. 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min； 15. 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； 16. 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； 17. 双胎心率重合报警(SOV)； 18. 回顾报警功能，可回顾最近的≥100条报警信息； 19. ≥60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储； 20. 具有查找监护记录功能； 21. 中英文操作界面； 22. 可增加大容量锂电池供电功能； 23. 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印； 24. 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统； |
| 26 | 50KW柴油发电机组 | （一）柴油发动机基本参数： 1.润滑油容量：约13L； 2.转速：1500转/分； 3.冷却万式：闭式水箱冷却； 4.启动方式：电启动； 5.电瓶电压：24V； 6.功率(KW)：55/60.5； 7.缸径X行程(mm) 108×115； 8. 缸数排列：4缸增压； 9. 进气方式：涡轮增压； 10.喷油方式：直喷； 11.燃油消耗：200g/kwh； 12. 燃油型号：0号柴油； （二）发动机基本参数： 1.额定功率：50KW； 2.额定电流：90A； 3.防护等级：IP22； 4.额定频率：50HZ； 5.额定电压：400/230； 6.额定转速：1500转/分； 7.传动方式：双支点； 8.调压方式：AVR调节； 9.励磁方式：无刷； 10.相数：3相4线； 11.绝缘等级：H； 12.工作制：连续； 13.接线：Y。 （三）机组配套件:电池线1套、蕃电池2只、排烟管1个、防震胶4块、资料箱、使用说明书及合格证1套。 |

★四、交付时间、交货地点

1. 交付时间：合同签订后30天内完成供货

2. 交货地点：陵水县椰林南干道政府第二办公区 陵水黎族自治县卫生和计划生育委员会

五、售后服务要求

1.供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按采购人安排。

2.从设备安装验收合格之日起保质期前三个月，设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的），由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。从设备安装验收合格之日算起保修期2年，由供应商负责免费保修（全自动生化分析仪、尿液分析仪两件产品以技术参数的售后服务为准）。

3.供应商接到采购人设备故障报修，须在2小时内响应，24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。

4.保修期满后，供应商与采购人可协商继续签订维修服务合同，并按合同约定条款，继续为设备提供维修服务。

5. 在海南省内设有或授权的维修处和零配件中心，并配有厂家直属专业维修工程师，提供终身售后服务（要求提供营业执照复印盖章件）。

六、验收（验收标准、验收方法、验收程序）

验收方法：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

七、质量保证

供应商保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及响应文件所响应的质量、规格和性能要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

八、其他要求

请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费、拆装费、安装调试费、培训费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

★九、本项目采购预算：7024060元（报价不得超出采购预算）

注：1、标注“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、本项目采购需求的第三项、第五项中的全部内容都须在采购文件中的“技术、商务响应表”中逐条响应。