# 采购需求

(第 1 包)

项目名称：万宁市卫生和计划生育委员会市中医院DR及内窥镜设备采购项目

项目编号：HNGP2018-000131

一、项目概况

1、本项目采购医疗设备一批，以满足万宁市基层医院的日常工作需要。

2、货物名称、数量和规格要求

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数学化X射线成像系统（DR） | 详见 “采购需求” | 1 | 台 |
| 2 | 电子内窥镜系统 |  | 1 | 部 |

# 注：

# ★1、供应商须对以上所有内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

# 2、请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

3、本项目核心产品为“序号1：数学化X射线成像系统（DR）”

二、采购需求（以下参数要求任意一项不满足的将做扣分处理，其中▲号为重要参数要求，任意一项带▲参数要求不满足的，将严重扣分。每一序号为一项）

序号1：数学化X射线成像系统（DR）

1、高压发生器

1.1.主机功率：≥50kW

1.2.高频逆变方式与频率：恒频，≥50KHZ

1.3.最大摄影KV：≥150KV

1.4.最大摄影mA：≥600mA，mA分档须在R’10数系中选取

▲1.5.为提供工作效率，降低使用者门槛，设备应具有APR自动控制程序摄影功能（提供检测报告复印件或相关证明材料并加盖公章）

1.6.电源条件：380VAC三相

1.7.具备故障自我诊断功能，自动显示故障代码

1.8.所投产品原厂制造的高压发生器（提供研发证明文件复印件，加盖公章）

1.9.最短精确曝光时间：≤1ms

1.10.控制台软件操作界面病人体形选择：≥4种

1.11.数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示并直接控制曝光参数KV、mA、mAs

▲1.12.具有高压发生器保护装置。（提供检测报告复印件或相关专利证书复印件，加盖公章）

2、Ｘ线球管

2.1.原装球管

2.2.大小焦点：1.2/0.6mm

2.3.焦点最大功率：≥50KW

2.4.高热量耐受，阳极热容量：≥300KHU

2.5.数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示球管热容量状态（提供操作界面截图，加盖公章）

2.6.安全保护：球管侧具备DR设备紧急急停按钮

3.平板探测器与机械系统

▲3.1.原装直接数字化整板非拼接平板探测器

3.2.非晶硅材质整板

3.3.成像速度：≤6s

3.4.探测器有效成像尺寸：≥17×17英寸；探测器像素：≥900万，DQE：≥70%，MTF：≥58%；动态范围：14bits

▲3.5.像素颗粒大小：＜140um

3.6.分辨率：工作状态不低于（含）3.6LP/MM

▲3.7.采用多功能吊件及立柱组件组成，便于小面积机房安装天轨吊件须为单轨式结构，满足全身各部位立位和卧位投照摄影临床需求

3.8.数字平板探测器可自动旋转，转动角度0-90°

3.9.数字平板探测器可沿立柱竖直方向移动，移动行程距地≥1300mm

3.10.X管球吊架可沿天轨水平方向运动，移动行程≥1900mm

3.11.X管球可沿竖直方向移动，移动行程≥1150mm

3.12.X管球机头可旋转，转动角度±110°

3.13.数字化和智能化：近台机头采用触摸式彩色液晶屏进行集成控制，可反馈显示曝光参数、机械参数、病人基本信息，具备体型选择和APR器官程序摄影设置功能，具备摆位图示化提示功能，具备曝光后图像预览功能。

4、摄影床

4.1.摄影床具备整体可移动功能

4.2.床面板材质：碳纤维材质

4.3.床面尺寸：≥2200×800mm；床面高度：≤700mm

4.4.床面移动范围：横向移动：≥210mm；纵向移动：≥900mm

4.5.平床承重 ：≥200kg，床台下配有床面锁止装置

5、球管侧近台智能化自动化操控系统

5.1.操控方式：高清高灵敏度、电容式液晶触摸屏

5.2.液晶屏尺寸：≥10英寸

5.3.具备病人基本信息模块，能显示病人基本信息

5.4.具备重力感应模块，可根据球管方向自动调整液晶屏显示的方向

5.5.具备高压发生器集成控制模块，能在触摸屏上直接控制调节高压参数

5.6.具备器官程序摄影自动设置模块，可实现器官程序引导与自动生成曝光参数

5.7.具备曝光后图像预览模块，能液晶显示曝光后图像预览

5.8.具备机械系统集成模块，能液晶显示基本的机械参数

5.9.具备曝光体位引导模块，能液晶显示各种曝光体位图示化引导

6、图像采集工作站与软件系统：

6.1.软件系统为所投产品原厂开发软件，非外购拼装（提供软件著作权证书复印件并加盖公章）

6.2.CPU：Intel Core 2 Duo（酷睿2双核）≥2.6GHz

6.3.显示器类型：单色医用专业液晶显示器，规格：≥23寸

6.4.内存：2GB  硬盘：≥320GB  光驱：DVD刻录

6.5.系统接口：USB接口、标准RS232接口、打印机并口、100MB网络接口、DVI/VGA、DICOM3.0接口

6.6.图像处理功能：图像处理：窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、图像放大及漫游、图像插值边缘增强、恢复原始图像标注、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切等

6.7.其他功能：病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式；具有病人预约功能；具有像素计量优化；诊断工作站图像处理软件界面为中文界面；支持无损压缩的高速传输；支持在线解压

6.8.保证数据统一性，设备应具备采集曝光参数与胶片同步功能，打印的胶片能显示详细曝光参数、机械运动参数（提供检测报告复印件或相关证明材料并加盖公章）

6.9.图像编码可实现bmp及jpg格式，能用windows操作系统自带图像软件浏览

▲6.10.提高工作效率，软件采集系统中诊断报告应具有多种模块，并提供能证明具备该功能的相关文件（提供操作界面截图并加盖公章）

▲6.11.保证客户都能达到最佳观片效果，实现开放式调整图像亮度、对比度等，设备应具有开放式曲线调节功能。（提供检测报告复印件或相关证明材料并加盖公章）

6.12.配备DR原厂远程云诊断云存储系统1套。（提供软件著作权证书复印件并加盖公章）

6.13.软件稳定性：软件一次性通过中国医学装备协会IHE系统测试DR类四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC。（提供同时包含上述四项测试的一次性通过IHE系统证书复印件并加盖公章）

6.14.核心部件中的高压发生器、机械系统、软件系统为同一厂家生产或同一品牌。（提供检测报告复印件或相关证明材料并加盖公章）

7、其他要求

7.1.保修期内开机率须≥95%(按365天计)，否则，每超过一天保修期相应延长10天。（提供承诺函并加盖公章）

7.2.产品具备新型GSM售后物联网技术，DR带有GSM芯片，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家。（提供检测报告复印件或相关证明文件，加盖公章）

序号2：电子内窥镜系统

1、图像处理器

1.1.白平衡

1.2.色彩调节

1.3.亮度调节

1.4.CHB色彩强调

1.5.CHB伪彩显示

1.6.电子放大

1.7.自动、平均、峰值测光模式

1.8.冻结、存储

1.9.单色显示

1.10.增益调节

1.11.透光模式

1.12.输出信号：DVI,RGB,CVBS,S-VIDEO,VGA

1.13.兼容DICOM3.0，USB

▲1.14.图像处理器自带500G存储空间方便存储内镜图片和操作视频,并可通过USB接口导出信息。

▲1.15.具备特殊光染色技术，方便开展早癌筛查

2、光源

▲2.1.主光源为300W氙灯光源，使用寿命：≥500小时

2.2.备用光源：60W卤素灯

▲2.3.分体式设计，图像处理器与冷光源独立，具备独立的主机和电源散热系统。

3、监视器

3.1.≥19寸医用液晶显示器

▲3.2.分辨率：1280×1024 Pixel

4、电子胃镜

▲4.1.先端部直径≤9.3mm

▲4.2.插入部直径≤9.3mm

4.3.景深：3-100mm

4.4.最大视野角≥140°

▲4.5.活检管道直径≥2.8mm

4.6.弯曲角度：上210°，下90°，左/右100°

4.7.有效长度≥1050mm

5、台车  尺寸：≥570×700×1200mm

6、电子内窥镜系统组成：图像处理器1台、氙灯光源1套，监视器1个、胃镜1条，台车1台。

★三、售后服务要求

1、供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由采购人安排。

2、从设备安装验收合格之日算起三个月内，设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的）或修理。

3、从设备安装验收合格之日算起保修期18个月，由供应商负责免费保修。

4、供应商接到采购人设备故障报修，须在24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。提供自有或者授权的24小时免费维修热线电话，能提供正常的技术与备品备件服务。（提供承诺函并加盖公章）

5、保修期满后，供应商与采购人可协商继续签订维修服务合同，并按合同约定条款，继续为设备提供维修服务。

★四、合同执行计划

# 1、交货时间：合同签订后30天内完成供货、安装调试。

# 2、交货地点：万宁市万城镇市中医院。

五、质量保证

供应商保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及响应文件所响应的质量、规格和性能要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

六、验收（验收标准、验收方法、验收程序）

验收方法：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

# ★七、本项目采购预算：262万元（报价不得超出采购预算）

注：

1、标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款，任意一项标注“★”的要求和条件不满足的，投标无效。

2、本采购需求的第二项“采购需求”以及第三项“售后服务要求”的全部内容须在《技术、商务响应表》中逐条响应。