# 第三部分  货物技术规范及要求

## 一、货物规格一览表

| 序号 | 采购品目名称 | 规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 是否进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 腹腔镜超高清系列全套 | 图像输出最高分辨率达到1920 x 1200像素，输出像素230万，U盘图像存储，9种手动模式等。 | 1 | 套 | 是 | 第一包 |
| 2 | 宫腔镜-冷刀手术系统 | 主镜工作长度≥208mm；外径8.0mm；主镜体三通道设计，二个注液通道孔径≥1.0mm；一个带自动阀器械通道≥3.0mm等。 | 1 | 套 | 否 | 第一包 |
| 3 | 6.3兆CT球管 | 球管阳极热容量6.3MHU，使用次数30万秒次等。 | 1 | 支 | 否 | 第二包 |
| 4 | 乳房活检与旋切系统 | 真空强度和形式：23-25in/HG,连续负压，真空方向：专利侧向负压确保样本固定并吸入取样槽，轴向负压确保样本的快速稳定传输等。 | 1 | 套 | 是 | 第三包 |
| 5 | 空气净化器 | 杀菌率：作用60min,对白色葡萄球菌杀菌率为99.99%，对65m3空气中自然菌消亡率为100%等。 | 2 | 台 | 否 | 第三包 |
| 6 | 手术无影灯（LED） | 色温：4300°K，照明深度≥100cm，母灯采用等于48独立的3瓦LED光源（灯杯一主多副结构）等。 | 1 | 台 | 否 | 第三包 |
| 7 | 电动综合手术床 | 七组电机工作，双电机两侧驱动背板起落，手术台长度 2100±50mm，电源电压 220V±10% 50Hz等。 | 1 | 张 | 否 | 第三包 |
| 8 | 麻醉机 | 后备电池使用时间：单节90min,双节240min，机架：带工作台侧栏杆推车，两个抽屉等。 | 1 | 台 | 否 | 第三包 |
| 9 | 病人监护仪 | 彩色高分辨率达800*600,8通道波形显示，10.4寸彩色LED显示，360度报警灯，使用旋转编码器对于监护仪进行操作等。 | 1 | 台 | 否 | 第三包 |
| 10 | 床头心电图机 | 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz），频率响应：0.01-350Hz (-3db)，定标电压：1mV±2%等。 | 1 | 台 | 否 | 第三包 |
| 11 | （可视）喉镜 | 分辨率≥3.72 LP/mm，景深:5-100mm，视场角60º允差±15%等、 | 1 | 套 | 否 | 第三包 |
| 12 | 移动紫外线灯 | 灯臂长度为：920mm+2mm,灯臂调节角度为0-180度，输入功率为：150VA，电源220V+22V 50Hz+1Hz等。 | 1 | 台 | 否 | 第三包 |
| 13 | 雾化机 | 额定电压：220V/50Hz，额定功率：800W，使用时请勿倒置、倾斜仪器等。 | 2 | 台 | 否 | 第三包 |
| 14 | 电动吸痰器 | 输入功率：90VA，熔丝管：F1.5AL250V,Ǿ5×20，熔丝管：F1.5AL250V,Ǿ5×20等。 | 1 | 台 | 否 | 第三包 |
| 15 | 红蓝光治疗仪 | 适应症：炎性痤疮、消除炎症、促进伤口愈合、嫩肤，对增强皮肤弹性有较好的治疗作用，设备组成：该产品由主机、治疗头、升降支架组成。 | 2 | 台 | 否 | 第三包 |
| 16 | 一批手术器械 | 国产。 | 1 | 批 | 否 | 第三包 |
| 17 | 血液透析机 | 全中文操作系统，具有报警、治疗等功能自我解释功能，3*15英寸彩色液晶触摸显示屏，透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm等。 | 2 | 台 | 是 | 第三包 |
| 18 | 胰岛素泵 | 0.05-35单位/小时（U/H）,0.05单位/小时（U/H）,实时显示目前血糖值，5分钟一个血糖值,记录回顾最多36次报警时间以及报警事件等。 | 2 | 台 | 是 | 第三包 |
| 19 | 光子治疗仪 | 外观长宽高：28cm*20cm*33.5cm，放射板：50mm*100mm2pcs，操作键：解动开关等。 | 2 | 台 | 否 | 第三包 |

- 规格和配置技术参数

腹腔镜超高清系列全套参数

一、 超高清摄像系统   1套

1、高清摄像系统，自CCD开始至后端HDMI输出口整条数字化图像链，使所观察图像无任何损耗；

*2、 HDMI高清输出，三种输出模式：1280 x 1024p /1920 x 1080p/1920 x 1200p, 适合16:9/16：10宽屏高清图像显示；

*3、最高分辨率1920 x 1200像素；

4、配置多个USB2.0输出接口，可采集图像和连接PC电脑键盘、专用打印机等设备；

5、自动快门控制+自动增益控制；

6按钮式自动白平衡，白平衡色温范围：2300K－7000K；

*7、SIM 特殊成像模式，可以使用特殊成像模式(SIM) 改善组织区别度，增亮图像中的关键区域并且增强感光过度的光亮区域内结构的显示；

8、多组应用环境设置，可适应大小不同镜种，可以开展腹腔镜、宫腔镜、关节镜、泌尿腔镜、鼻窦镜、软镜等不同类型手术；

9、3CCD全高清摄像头，长度3m；
10、摄像头具有电子变焦功能，通过摄像头对图像进行调节；

11、3CCD高清摄像头极佳的色彩还原能力和细节分辨率，可高温高压消毒；

*12、触摸屏操作面板，用户便捷操作。
二、 镜头 1个

*1、镜头，f=13-29mm；

*2、可变焦，带C-mount直插式锁扣。
三、高清监视器   1台

1、支持1080p数字高清图像显示；

2、27寸，全高清格式；

3、配备标准的输入/输出端口。
四、氙灯冷光源    1台

1、氙灯冷光源，功率300W，色温6000K ；

2、低热量，高色温，灯泡寿命≥500小时；

*3、多功能光纤插座，可连接来自不同厂家的光纤；

4、自带遮光板，无论任何情况，不连光纤不会发生光泄露；

5、自带滤光片，可滤除紫外光和红外光输出，手动调光；

6、主机各种连接及功能异常报警显示。

五、导光束   1条
1、抗高温光导束，长度为2300mm。

六、0度腹腔镜  1根

1、新型超广角腹腔镜，直径10mm ；

2、视向角0度，视场角72度 ；

3、工作长度300mm，工作距离30mm ；

*4、有效景深范围125mm，有效光度率400 ；

5、角分辨力:10,显色指数:80 ；

*6、照明镜体光效:0.70,综合镜体光效:0.60,综合边缘光效:0.20 ；

7、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统 ；

8、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，耐高温、高压消毒（134度，2.3大气压） ；

9、内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像 。

七、30度腹腔镜  1根

1、新型超广角腹腔镜，直径10mm ；

2、视向角30度，视场角72度 ；

3、工作长度300mm，工作距离30mm ；

*4、有效景深范围125mm，有效光度率400 ；

5、角分辨力:10,显色指数:80 ；

*6、照明镜体光效:0.70,综合镜体光效:0.60,综合边缘光效:0.20 ；

7、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统 ；

8、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，耐高温、高压消毒（134度，2.3大气压） ；

9、内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像。

八、手术器械  1套

1、可分三部份拆装、易清洗，360度旋转；

2、钳芯、鞘管及手柄可根据实际需要搭配；

3、鞘管采用Halar绝缘材料，不易损坏，安全性更高；

4、搭扣式锁定，实现快速、准确连接；

5、可浸泡、气熏或高温高压消毒。

九、内窥镜专用台车  1辆

配置清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超高清摄像主机 | 1 |
| 2 | 3CCD高清摄像头 | 1 |
| 3 | 镜头，f=13-29mm | 1 |
| 4 | 27寸专业医用液晶监视器 | 1 |
| 5 | 300W氙灯冷光源 | 1 |
| 6 | 导光束 | 1 |
| 7 | 内窥镜专用台车 | 1 |
| 8 | 0度腹腔镜，直径10mm | 1 |
| 9 | 30度腹腔镜，直径10mm | 1 |
| 10 | 穿刺针套管，10mm穿刺鞘（斜嘴） | 1 |
| 11 | 棱锥头穿刺针，10mm穿刺锥（棱形） | 1 |
| 12 | 穿刺针套管，5.5mm穿刺鞘（斜嘴） | 1 |
| 13 | 穿刺针，5.5mm穿刺锥（棱形） | 1 |
| 14 | 穿刺针套管，10mm>5.5mm器械转换器 | 1 |
| 15 | ERAGON单极钳，无创抓钳，直径5mm，长度330mm | 1 |
| 16 | ERAGON单极钳，左弯分离钳，直径5mm，长度330mm | 2 |
| 17 | ERAGON单极剪，弯剪，直径5mm，长度330mm | 1 |
| 18 | 组合式钳，弯嘴持针器，直径5mm，长度310mm | 1 |
| 19 | 抓钳，双极电凝钳（直），直径5mm，长度330mm | 1 |
| 20 | 电凝钩 | 1 |
| 21 | 气腹针 | 1 |
| 22 | 橡胶封帽，5.5mm，10个/包 | 1 |
| 23 | 橡胶封帽，10mm，10个/包 | 1 |
| 24 | 高频单极连接电缆，3m长 | 1 |
| 25 | 高频双极钳连接电缆，3m长 | 1 |
| 26 | 手术器械包一套 | 1 |

宫腔镜（冷刀手术系统）技术参数

1，宫腔镜：

1.1、最佳设计符合人体工程学，视向角12°；

1.2、主镜工作长度≥208mm；外径8.0mm；主镜体三通道设计，二个注液通道孔径≥1.0mm；一个带自动阀器械通道≥3.0mm，让操作更便捷；

*1.3、宫腔镜具备带鞘和不带鞘二种工作模式，主镜体在不带外鞘的情况下具有独立水循环灌流冲洗功能，保证手术视野持续清晰；

1.4、带外鞘操作时，主镜体可变成两路独立进水通道，手术过程中生理盐水（双极，等离子）或糖水（单极）可自由切换，减少更换膨宫液时间，避免水中毒现象的发生。宫腔镜灭菌方法采用低温等离子消毒；

2，操作器械：

2.1、包括单极剪刀、单极分离钳、单极抓钳；

2.2、外径4mm更有力；工作长度360mm，360°可旋转手柄；

2.3、可拆卸三部分（手柄、钳杆、钳芯）容易清洗，消毒灭菌更彻底；也方便更换易损件；

2.4、器械既可采用冷操作（不带电能量）；也可配合带电操作；

2.5、配备包括单极电钩、电棒、电铲及双极电凝钳处理术中出血；

2.6、器械灭菌方法采用低温等离子或高温高压消毒。

| 宫腔镜（冷刀手术系统）标准配置清单 |
| --- |
| 一 | 宫腔镜： |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1.1 | 宫腔镜 | 1 | 支 |
| 1.2 | 鞘套 | 1 | 支 |
| 1.3 | 闭孔器 | 1 | 支 |
| 二 | 高频内窥镜手术器械： |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 2.1 | 单极剪刀（单开钩形） | 1 | 把 |
| 2.2 | 单极剪刀（双开弯形） | 1 | 把 |
| 2.3 | 单极剪刀（单开直形） | 1 | 把 |
| 2.4 | 单极剪刀（双开直形） | 1 | 把 |
| 2.5 | 单极分离钳（双开弯形） | 1 | 把 |
| 2.6 | 单极抓钳（双开重型） | 1 | 把 |
| 2.7 | 单极抓钳（双开勺形） | 1 | 把 |
| 2.8 | 单极抓钳（双开小抓钳） | 1 | 把 |
| 2.9 | 单极电钩（Ⅰ型） | 1 | 把 |
| 2.10 | 单极电钩（Ⅱ型） | 1 | 把 |
| 2.11 | 双极电凝钳（钩状） | 1 | 把 |
| 2.12 | 单极电棒（Ⅰ型） | 1 | 把 |
| 2.13 | 双极电凝钳（棒状） | 1 | 把 |
| 2.14 | 双极电凝钳（铲状） | 1 | 把 |
| 2.15 | 单级高频电缆线 | 1 | 支 |
| 2.16 | 双级高频电缆线 | 1 | 支 |
| 三 | 标准配件 |
| 3.1 | 专用器械消毒盒（中号） | 1 | 个 |
| 3.2 | 专用内窥镜消毒盒 | 1 | 个 |
| 3.3 | 密封帽 | 10 | 个 |

6.3兆CT球管技术规范及要求

一、 采购需求及技术参数一览表

| 序号 | 名称 | 规格、参数 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.3M CT球管 | GE LightSpeed CT（规格、参数等详见下表注明） | 1 | 支 | ※投标方必须有生产厂家针对本项目的授权书 |

二、 技术参数：

1、球管阳极热容量 6.3MHU

2、靶面直径：200mm（7.9in）

3、靶面倾角：7°

4、焦点：小焦：0.7×0.6 ，大焦：0.9×0.9

5、灯丝工作范围：4.3-6.6V 5.0-6.5A/；7.4-11.4V 5.0-6.5A

6、阳极转速：8400RPM

7、最大阳极冷却率：≥840KHU/min

8、功率：24／53 kW

9、额定电压：140KVp

▲10、保用次数30万秒次

▲11、管套材质:铝外壳材质

▲12、最小固有过滤：0.28mm Al@75kV

- ※投标方必须有生产厂家针对本项目的授权书

# 乳房活检与旋切系统技术参数

| 1 | 真空强度和形式：23-25in/HG,连续负压 |
| --- | --- |
| *2 | 真空方向：专利侧向负压确保样本固定并吸入取样槽，轴向负压确保样本的快速稳定传输 |
| 3 | 穿刺方式:单次穿刺，多次切割 |
| 4 | 旋切刀头设计：刀片式刀头设计，减少创面损伤 |
| *5 | 旋切方式：360度单一方向旋转切割 |
| *6 | 手术时间：切取1g标本时间< 45秒 |
| 7 | 活检针刀头停止点模式：砧板设计，彻底切断组织 |
| *8 | 套管模式:针体纵切面为上下双套管设计，方便切取标本和体液分离 |
| *9 | 刀槽设计：三种规格调节可变取样槽长度，8G探针可达到12mm,18mm,23mm三种切割取样长度。方便切取各种位置的病变。 |
| *10 | 标本取样排列方式：可视样本收集管理系统，一次自动旋转收集并逐条排列12条标本，并可多次旋转收集样本，方便影像检测和病理送检 |
| 11 | 术中出血处理：连续真空吸取 |
| 12 | 活检针规格：8G/10G 8G≧250mg(标本重量) |
| 13 | 影像引导:超声引导，三维立体定位引导 不同影像条件下配套不同专用手柄 |
| 14 | 控制方式:手控和脚踏开关控制 |
| 15 | 操作界面：屏幕为液晶屏触摸式操作，实时动画显示工作状况 |
| 16 | 负压强度可调节：负压强度调节功能，可根据手术需要手动调节控制负压强度 |
| 17 | 故障报警系统：有故障报警系统，可以及时确定并排除故障 |
| 18 | 适应范围：影像可见病灶的活检和完整切除 |
| 19 | 三类医疗器械认证标准：整机取得我国SFDA三类医疗器械认证，并且认证在有效期内 |
| *20 | 双向真空辅助乳房活检系统国内装机量：国内700家医院以上装机量 |

空气净化器（空气洁净屏）

技术文件

1.1、所报货物的彩页、配置清单等详细资料；

*1.2、提供货物对甲醛、苯、氨、TVOC等污染物检测报告；

*1.3、高效过滤器提供医用溶菌酶材料的代理授权，非家电或工业用过滤器，并提供国内疾控部门检测报告、国外权威机构的检测报告;

*1.4、进口零部件的产地证明及报关单；

性能要求

2.1、外观：空气洁净屏采用新型、高效、环保滤材，人性化双专利设计，超薄白色机身与环境一体，设备表面无螺丝及凸起物设计减少卫生死角更方便表面擦拭及清洁。

*2.2、净化原理：整个净化过程无电场效应，没有内置紫外灯，不会产生臭氧等有毒有害气体；不是气溶胶吸附器、紫外线、等离子等消毒原理，属高质量的医用溶菌酶高效滤材，具消毒、净化、除味、除致癌污染物功能效果；可在动态环境下人机共存，可满足24小时开机，安全可靠节约能耗。

*2.3、高效滤材：设备采用医用溶菌酶高效过滤器，对颗粒物及微生物、病毒辣拦截后不会产生吹散、滋生、蔓延、穿透等现象，完全杜绝二次污染；

*2.4、滤材报警功能：通过智能集成电路模块及热敏传感探头，实时显示过滤器的工作性能，实时显示运行过程中风量、过滤器的过滤性能，智能感应判定过滤器寿命；

*2.5、过滤器层级：初、溶菌酶医用高效过滤器两级过滤，减少维护成本及耗材采购成本；

*2.6、风动系统：德国原装EBM风动系统超低消耗，超低噪

*2.7、杀菌率：作用60min,对白色葡萄球菌杀菌率为99.99%，对65m3空气中自然菌消亡率为100%；II类环境平板暴露法检测空气平均菌落数≤4.0CFU/皿(15min) ；III类环境空气平均菌落数≤4.0CFU/皿(5min)

*2.8、除尘率：除尘效率99.9%

*2.9、有毒有害污染物去除率：对甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC的去除率大于90%以上；（需提供检测报告）

*2.10、噪音：常规运行≤35dB（A），最大噪声≤45dB（A）（需提供检测报告）

*2.11、循环风量：循环风量及风量调节方式可调:静音、低200m³/h中400m³/h高600 m³/h四档三速可调，单台设备置于65m3房间换气次数≥9次。设计静音功能休眠档在保证夜间活动人员少的情况下的净化消毒功能的同时满足舒适的休息环境。

*2.12、自动开关机：机器人性化操作可定时消毒净化，自动开机、关机；直接设置设备的定时时间，倒计时可实现并自动关闭，可具备断电记忆上次设定的时间功能。

2.12.1、 预约开机：可预约等待时间和开机启动时间，并自动关闭；

2.12.2、 循环开启：可设置用户每天使用的工作时间和关闭时间，自动循环工作；

2.13、多重控制：可远程遥控：遥控器对产品进行远距离控制及时间设定。可墙壁可内置/外置开关单独控制或多台集中控制：通过外接四键控制器同时具备时间设定功能。可通过机器自带控制面板实现操控。三者可同时实现。

性能要求

2.14、其他参数

安全级别：1类B

电源：单相电源，220V/50HZ；

功率(W):设备额定功率60W

重量(kg)：毛重48kg,净重45kg

外形尺寸(mm)：1400*60*890mm（立式）

1500*60*890mm（吊顶、壁挂）

安装方式：摆放、壁挂机、吊顶机（嵌入吊顶、明装吸顶）

★2.14  质保期3年

LED手术无影灯

1  产品通过ISO9001、ISO13485认证、欧盟CE认证。(提供资质证明材料）制造商注册资本≥2000万。

2   LED光源，母灯头直径≥70cm，子灯头直径≥50cm，双灯总照度≥180,000Lux；母灯照度≥160,000 Lux、子灯照度≥120,000 Lux；

3	色温：4300°K（手术最佳色温）

4  光照可调节级数：无极调光，八段连续显示,调整范围10%-100%，具有背景灯照度：≥30 Lux；

5  照明深度≥100cm

6  光斑大小调节范围：子灯100-260mm，母灯≥100-260mm，标配先进的手动调焦系统（提供证明材料）。

7	外科医生头部温升≤0.5℃

8	手术视野外温升：≤2℃（真正的冷光）

9	采用暖白色德国进口LED灯泡，灯泡寿命：≥50000小时（提供报关单）

10母灯采用等于48独立的3瓦LED光源（灯杯一主多副结构）,分为多个独立光源组，子灯采用等于20独立的3瓦LED光源（灯杯一主多副结构），分为多个独立光源组；每个灯头采用多CPU控制，每组LED光源具有专门电路芯片控制，任意一组失效不会影响无影灯的正常使用；

★11采用Satlite椭圆形吊管设计（提供产品实物照片），更佳符合层流手术室的空气循环要求。标配先进的水平中置旋转装置（提供证明材料）。

12 灯罩壳为铝型材质，一体化两组拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM，可获得极佳的层流效果（提供产品实物照片）。

13 反射原理：进口铝型材制成反光器，多点反射原理，采用电极氧化技术，为手术提供接近自然光源。不在使用透镜作为反射装置，解决了透镜老化现象。

★14平衡系统采用宽型平衡臂臂组件（外壳为高档ABS整体覆盖），弹簧悬臂具有八倍的安全系数，大于五组万象向关节联动，每一个悬臂必须有≥3个关节可360°无限制旋转关节，灯头可绕小C臂做360°无限制旋转，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，常时间使用后便于定位调校。标配先进的阻尼刹车系统装置（提供证明材料）。

15  灯头周边≥2个一体化ABS内嵌式操作拉手和中置操作手柄，方便操作。（提供实物照片证明材料）

16  消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处不锈钢弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压140°消毒。（提供实物照片证明材料）。

17  灯盘回转半径：≥182cm，灯头可下拉近垂直地面，方便各种角度的照明。标配先进的无影灯传电系统（提供证明材料）

18  采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

★19  标准配置

- 底座部分        1套

- 横臂部分        2套

- 平衡臂部分      2套

- 灯头体部分      2套

- 灯头体火炬部分  2套

- 手柄            2个

- 保险管          2只

- 简易维修工具    1套

证书技术资料    1套

电动综合手术床

性能要求

产品通过ISO9001、ISO13485认证、欧盟CE认证或FDA认证。制造商注册资金≥2000万以上。

技术要求及配置

1、 电动电机驱动系统：全部电机选用丹麦LINAK品牌进口电机（提供报关单）,整机噪声低，床台运行平稳。台面的升降、前后倾、左右倾、背板活动均由系统控制，头板、腿板为手动操作，操作轻松便捷。

★2、七组电机工作，双电机两侧驱动背板起落。

★3、床身采用韩国进口SUS#304超厚≥4mm不锈钢整体床身（提供报关单），手术床整体床身、护罩及配件均采用优质SUS#304不锈合金钢制成，可保用15年以上不生锈，充分满足手术后床台消毒。

4、“T”型不锈钢底座设计：造型优雅，提供优异的耐冲击性及稳固性，易于清洁与消毒。五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。可以形成FLEX Position和RE-FLEX Position，充分考虑患者生理曲度，可形成背板、座板夹角，满足不同部位手术需求；

★5稳定性：采用专利的三节升降立柱工艺（提供专利证书证明材料）关键升降立柱部分：徳国工艺设计，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。立柱与床身的连接处，外部套有整体可折叠防尘橡胶软护罩。（提供实物照片）

6、手术台全部附件使用SUS#304不锈钢材质制成，各部件具体要求：

a) 头板：可上折90°、下折90°，专利技术非齿轮、气弹簧结构，双边式锁定，可任意角度定位，无间隙，无松动。

b) 托手板：配置一长一短二套托手板，方便侧卧位手术使用。托手板下端有齿轮，可轻松旋转定位。

c) 支腿架：前端带有球型万向关节，下端使用两爪式锁紧件固定，可前后倾斜。

d) 腿板：腿板可下折90°，水平外展90°，可上折10°，并可拆卸，牢固稳定。

e) 支肩架支腰架：带两套万向球型关节结构，可方便万向调节，方便侧卧位调节角度。

f) ★专利刹车：刹车位于T字型前端，“T”字型结构，脚踏刹车，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。（提供专利证书证明材料）

g) 有边轨安全功能，具防止在移动附件时的疏忽而滑落，造成伤害。

h) 内置电动腰桥，配备可脱卸式手柄。

7、床台刹车：刹车位于床头部位，“T”字型结构，电动刹车，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。（提供实物照片）

8、技术指标：

手术台长度	2100±50mm

★手术台台面宽度（不含边轨）555mm（提供实物尺寸照片）

电源电压	220V±10%  50Hz

功率	500VA

手术台固定方式：机械定位

手术台功能调节范围：

前后倾	≥32°（电动）

左右倾	≥22°（电动）

头板	上折≥90°，下折≥90°（手动）

背板	上折≥80°（电动）

背板	下折≥40°（电动）

腿板	下折≥90°，水平外展≥90°（手动）

手术台国标最低及最高(750-1000mm)±50mm（电动）

腰板升高≥130cm (电动）

★9、 质保期3年

技术要求及配置

标准配置：

SUS#304全不锈钢四段床体   1台

肩托、腰托                1对

优质进口动力系统          1套

有线遥控器                1个

立柱遥控器                1个

托脚架                    2件

托手架                    2件

7CM厚记忆海绵床垫        1套

麻醉屏架                  1付

麻醉机技术参数

- 工作条件及基本配件

货物名称：麻醉机

- 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%S

- 电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%)

- ▲后备电池使用时间：单节90min,双节240min.

- 具有RJ45接口、以太网连接功能

- 机架：带工作台侧栏杆推车，两个抽屉

- 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明

气      源

    - 标配氧气、空气气源，可选笑气气源

    - 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警

    - 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21%

快速充氧范围25 - 75 l/min

流量计

    - 机械流量计

    - 具备机械总流量计

- 挥发罐

- 标配一个原厂同品牌高品质挥发罐，通过CE认证，具备压力、流速和温度补偿

罐位具备安全互锁功能

呼吸回路

    - 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

- 二氧化碳吸收罐，容积1500ml

- 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

- 具备新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等

- 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

- 可选配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。

- 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

病人监护仪技术参数

一、监护仪整机结构：

便携式多参数监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

★10.4寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

监护仪内部采用ASIC芯片技术，使得监护仪功耗更低，有效减轻监护仪的重量

360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

使用旋转编码器对于监护仪进行操作，可选配触摸屏

★监护仪屏幕倾斜5°设计，符合人体工程学原理

可配置内置无线wifi模块，符合标准IEEE 802.11b/g/n，满足科室无线网络通信需要

可升级支持3通道记录仪

可配置1块锂离子可充电电池，工作时间>=4小时

★整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

二、监测参数：

标准配置可监测心电（ECG），呼吸（Resp），无创血压（NIBP），血氧饱和度（SpO2），脉搏（PR）和体温（Temp）

（1）心电监测

支持3/5导心电测量，提供监护，诊断，手术和ST滤波模式

心率测量范围：成人15~300bpm，小儿/新生儿 15~350bpm

心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高

★具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

具备心电导联类型自动识别功能，不用手动设置导联类型（3导，5导）即可快速对病人进行心电监护。

★具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

- 心电波形增益档位分为×0.125, ×0.25, ×0.5, ×1, ×2, ×4, 自动

- 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s

- ★支持心电波形级联显示，占用两道波形区在同屏中可以实时查看病人多长时间心电波形

- QRS 声音根据SpO2 值的高低进行音调（Pitch Tone）调节

- 支持ECG导联脱落报警级别可设置

- 提供ST值分析功能

- ★提供ST实时片段和参考片段对比显示及记录功能

- 支持在波形区显示ST实时片段和参考片段，支持在专门的窗口中显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- ★支持不少于20种心律失常分析,支持房颤心律失常分析功能

- ★具备高大T波抑制能力，尤其对于新生儿常见高大T波的病人群体能够有效监测病人信息，较少误报警

- （2）呼吸监测

- 测量方法：阻抗呼吸法

- 呼吸率监测范围：成人: 0~120 rpm，小儿/新生儿: 0~150 rpm

- 呼吸导联提供：I导，II导和自动三种选择

- 呼吸波走速支持3mm/s、6.25 mm/s、12.5 mm/s、25.0 mm/s、50.0 mm/s

- 计算模式支持自动和手动两种模式

- （3）血氧监测

- ★可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

- 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

- 支持血氧探头脱落报警级别可设置

- 支持两种血氧音调模式选择

- （4）脉率监测

- 提供对于脉率来源进行设置功能

- （5）无创血压监测

- 测量方法：采用连续振荡法

- 操作模式：手动、自动、连续

- 测量参数：收缩压、舒张压、平均压

- NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

- 提供软件过压保护功能，保证病人安全

- 提供辅助静脉穿刺功能

- 提供NIBP测量列表功能

- ★完成一次NIBP测量时，提供测量完成提示音功能

- NIBP支持测量PR参数

- （6）体温监测

- 测量方法：热敏电阻法

- 支持两通道体温监测

- 支持两通道体温差值的计算

- 提供不同类型体温探头，支持对于病人口腔，腋下和直肠不同部位体温测量

- （7）系统功能：

- 支持中/英文字符输入，中文支持五笔和拼音两种输入法

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调

- ★具备报警集中设置功能

- 提供报警限自动设置功能，根据病人个体的生命体征测量结果快速设定报警限值

- 提供报警延迟时间设置功能，较少因外接干扰或者病人躁动引起的生理性误报警

- ★具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算

- 提供波形冻结和波形记录功能

- 可选掉电存储功能

- 具备120小时趋势图/趋势表，支持不同趋势组回顾，满足不同临床中不同病情的病人趋势回顾。

- 具备100个报警事件和手动事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能

- ★48小时全息波形回顾功能.

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面、标准显示界面、它床观察、全屏7导、半屏7导等多种显示界面

- 支持对于冻结波形、趋势图、趋势表、事件、全息波形、滴定表、血液动力学计算结果、氧合计算结果、通气计算结果、肾功能计算结果、呼吸氧合图、、 监护仪信息提供记录报告功能

- ★支持病人数据导出到PC机上，可以实现PC上对于病人数据的管理，回顾或输出报告。

- ★可存储5种自定义配置，具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

- ★支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式

三、网络通信

- 支持有线、无线联网，内置无线网卡，采用双天线设计，保证信号传输稳定可靠

- 提供他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

- 支持连接远望中心监护系统情况下，可以和迈瑞其他系列监护仪组网中同一个网络中

四、机器接口

- 提供一个等电位端，保证监护仪与其他设备同时使用可以消除不同设备的电位差

- 提供2个USB 2.0接口，支持连接USB鼠标与键盘，及监护仪配置数据的导入与导出

- 提供信号输出端，支持将除颤同步信号，护士呼叫信号和模拟输出信号输出

- 提供RJ45网络接口，支持监护仪与外部网络的通信

- 提供VGA显示器，支持连接次显示器实现辅助显示和监护

五、认证：

- 本监护仪为III类医疗设备

- ★通过CE认证、SFDA、FDA认证

- 防水等级达到IPX1标准

★六、质保期3年

床头心电图机

技术参数：

一、工作条件：

1.1  产品可在电源交流220V，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联、Cabrera导联心电信息同步采集

2.2  输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

★2.3  频率响应：0.01-350Hz (-3db)

2.4  定标电压：1mV±2%

2.5  耐极化电压：±610mV  ±1%

2.6  内部噪声：≤15µVp-p

2.7  时间常数：≥3.2s

2.8 共模抑制比：≥130dB

★2.9  除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

★2.10 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计

2.11 中英文输入及操作提示,全触屏操作，中文输入支持手写和拼音、五笔输入法

三、技术及性能：

3.1  A/D转换：24bit

★3.2  采样率：32000Hz

3.3  灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV±2%

3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

3.7  支持心脏起搏信号检测

3.8  支持预采集、实时采集、触发采集、周期采集等多种采集方式

3.9  本机支持有线、无线WiFi方式连接互联网

四、存储器

4.1  设备内置存储器，本机可存储≥1000例

4.2  支持外接U盘、SD卡扩展存储空间

4.3  数据储存格式：pdf、png、ZQECG

五、 外观：

★5.1  10.4英寸1024*768点彩色LED触摸屏

5.2  物理全键盘及触控软件键盘设计，方便不同习惯的医生快速操作

5.3  显示信息：同屏显示12道心电波形

5.4  显示内容包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等

5.5设有导联放置指示，方便护士及实习医生使用。

六、记录器：

★6.1  多轴联动热敏打印机技术 multi-axisTP®，可确保在任何环境（运动中的救护车、不平整的野外场地）都能平滑清晰地记录每一份心电报告

6.2  走纸速度：5、6.25、12.5、25、50 mm/s ±2%

6.3  记录模式：手动/自动打印：3CH、3CH+1R、3CH+3R、6CH、6CH+1R、12CH

6.4  记录纸规格：折叠纸，216mm

6.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形打印

★6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

★6.7  支持直接外接激光打印机，通过A4纸打印心电波形和报告

★6.8  具备在无网格纸上打印网格功能

6.9  支持60s波形冻结与回放。

6.10 支持已保存病例的电影回放和选择任意一段波形打印。

6.11 支持病例重新编辑与重新诊断。

6.12 支持诊断结论模板化病例输入，只需输入相关病例首字母即可选择相应病例。

6.13 支持自定义病例模板的添加。

七、外部输入接口：

7.1  USB接口（2个），SD卡接口（1个），网络接口（1个），导联接口（1个）

7.2  支持外接条码扫描仪和磁卡读卡器，支持即插即用。

7.3  支持输出PDF\ PNG\ECG\JPG（选配）\XML（选配）\SCP（选配）\DICOM（选配）格式标准协议，满足医院联网需求

7.4 支持本机直接接入第三方网络系统、医院的HIS\EMR等系统。

7.5 支持本机直接Email发送PNG、PDF格式报告，方便异地远程会诊。

八、电源：交直流两用　自动转换

8.1  交流电源：交流 220V  50Hz

8.2  直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作3小时以上

九、配置：

9.1. 标准配置：主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套

★十、分析扩展

支持GLASGOW大学心电算法，可根据患者年龄、性别、种族、用药做出精确诊断，对急性心肌缺血、室颤室速、极度心动过缓、恶性心律失常等能进行有效判断

（可视）喉镜技术参数

技术参数：

1.分辨率≥3.72 LP/mm

★2.景深:5-100mm

3.镜片手柄与显示组件的连接部位采用旋转式卡座专利设计。整机为特殊材质，长期使用，材质不变形，无毛刺，划痕等

4.视场角60º允差±15%

★5.重量 ：180g，轻巧、便携式设计

6.纺锤型短手柄设计

★7. 型号齐全，大小共5个型号，按需要选择适用不同年龄段患者的镜片

移动紫外线灯

技术参数：

1.形式为移动式

2.安全防护分类为I类

★3.灯臂长度为：920mm+2mm,灯臂调节角度为0-180度

4.输入功率为：150VA

★5. 环境温度：5-40C

★6.相对温度：80%

7.电源220V+22V 50Hz+1Hz

★8.紫外线波长253.7A

9.电流电压220V 50Hz 功率2×30W

★10.灯臂调节角度为 0-180°

11.定时范围：1-120分钟，定时误差<=15min

★12.消毒灯管符合GB19258-2003的规定

13.熔断器规格：FUSES 5A*20

14.使用方法：

14.1  打开保护门，取出灯臂，并慢慢抬至所需高度

14.2  顺时针方向打开定时器，设定消毒时间

14.3  插上电源打开带灯开关，杀菌灯工作，人员离开现场

14.4  消毒完毕，定时器自动关闭灯管电源

14.5  用毕后，关闭启动开关，拔下电源插头，用手托起灯臂，按灯臂调节按钮，放下灯臂，关上保护门。

雾化机技术参数

技术参数：

1.额定电压：220V/50Hz

2.额定功率：800W

3.尺寸：80-112CM（不含喷雾管），109-134CN（含喷雾管）

4.重量：4.5KG

5.款式：双管/单管可选

★6.注意事项：

6.1使用时请勿倒置、倾斜仪器

6.2冷热雾均不得在缺水时运行

6.3不得用水冲洗仪器

6.4冷热水箱需经常换水清洗

6.5长时间不用请放掉所有的存水

电动吸痰器技术参数

技术参数：

1.输入功率：90VA

★2.熔丝管：F1.5AL250V,Ǿ5×20

★3.噪音：≤65dB(A)

4.外形尺寸：280×196×285mm

★5.负压值：≥0.06MPa

★6.负压调节范围：0.02MPa至极限负压值

★7.抽气速率：≥15L/min

8.贮液瓶：1000ml,1只

9.大气压力范围：+50℃—+35℃

10.相对湿度范围：30％—80％

11.附件清单：

11.1 吸引软管1根（2米）；

11.2 承认、儿童吸痰管各一根；

11.3 熔丝管2只；11.4空气过滤2只；

11.5 说明书（保修书）、合格证各一份。

红蓝光治疗仪技术参数

技术参数：

1.适应症：炎性痤疮、消除炎症、促进伤口愈合、嫩肤，对增强皮肤弹性有较好的治疗作用;

2.设备特点：选用了超大功率高亮发光二极管矩阵组成大面积半圆弧面，以达到高功率，大面积均匀照射患部;

3.设备组成：该产品由主机、治疗头、升降支架组成;

★4.选用波长：红光633±10nm；蓝光417±10nm；

5.光的功率密度：红光20～100mW/cm2；蓝光25～120mW/cm2；

6.光头平面照射面积：34*21=714 cm2 ;

7.定时范围：0～120min连续可调;

8.立式机

9.光源类型：LED发光二极管;

10.显示方式≥8.4〞触摸式彩色LCD液晶显示屏;

★11.设备通过CE认证，充分保证临床使用的安全性

12.设备有医疗器械产品出口销售证明书

13.制动装置：治疗仪的脚轮中有2个脚轮带有制动装置。

14.使用环境要求:环境温度：＋10℃～＋40℃；相对湿度：30%～75%；大气压力：700hPa～1060hPa;电源：AC220V±10%，50Hz或60Hz。

一批手术器械

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地输液架（带轮） | 5 | 套 | CR |  |
| 2 | 美容注射椅 | 1 | 把 | DP-8394 |  |
| 3 | 氧流量表 | 5 | 套 | LYX-10 |  |
| 4 | 眼部美容器械包 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 鼻综合整容器械包 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 隆鼻美容器械包 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 隆乳整形器械包 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 整形镊有齿、无齿 | 40 | 套 | 140mm | 各20个 |
| 9 | 整形剪刀直、弯12.5cm | 40 | 套 | 直、弯125mm | 各20个 |
| 10 | 整形持针器12.5cm | 10 | 个 | 金柄镶片125mm |  |
| 11 | 纹式钳直、弯12.5cm | 60 | 个 | ZY-114 | 各30个 |
| 12 | 整形特细剪 | 10 | 把 | 140mm |  |
| 13 | 开口器 | 2 | 个 | 丁字式110mm |  |
| 14 | 舌钳 | 2 | 把 | 直165mm |  |
| 15 | 气管拉钩 | 4 | 个 | 三爪 |  |
| 16 | 刀柄4、7号 | 4 | 把 | 4、7# |  |
| 17 | 普通持针器 | 10 | 个 | 160mm |  |
| 18 | 卵圆钳 | 10 | 把 | 250mm |  |
| 19 | 组织钳 | 20 | 把 | 160mm |  |
| 20 | 布巾钳 | 20 | 把 | 160mm |  |
| 21 | 组织剪 | 10 | 把 | 直140mm |  |
| 22 | 抢救车 | 1 | 辆 | CQ-06 |  |
| 23 | 病床(含床头柜) | 8 | 张 | 单摇带轮PE-11 |  |
| 24 | 呼叫系统 | 1 | 套 | HP100 |  |
| 25 | 转运平车 | 1 | 张 | B-1 |  |
| 26 | 治疗车（输液车） | 2 | 台 | CZ-05 |  |
| 27 | 换药车 | 1 | 台 | CF-03 |  |
| 28 | 护理车 | 1 | 台 | CH-07 |  |
| 29 | 污物车 | 1 | 台 | B63 |  |
| 30 | 不锈钢送物车 | 1 | 台 | B38 |  |
| 31 | 多用途全塑小推车 | 3 | 台 | 小：54cm*27cm*90cn； 中：64.5cm*44.5cm*90cn； 大：76cm*53cm*90cn； |  |
| 32 | 输液泵 | 2 | 台 | LD-P2000 |  |
| 33 | 微量泵 | 2 | 台 | LTNZ-9B |  |
| 34 | 电子体温计 | 1 | 台 | ECT-3B |  |
| 35 | 电子血压计 | 2 | 套 | HBP-9021J |  |
| 36 | 手动血压计 | 2 | 套 | EP-705 |  |
| 37 | 器械货架 | 1 | 个 | G01 |  |
| 38 | 器械柜（两门） | 1 | 个 | C36 |  |
| 39 | 仪器车 | 2 | 台 | C36 |  |
| 40 | 麻醉车（半封闭） | 1 | 台 | B23 |  |
| 41 | 扇形器械台车 | 1 | 台 | B14 |  |
| 42 | 吸引器 | 1 | 套 | YB.DX-98-1 |  |
| 43 | 手术推车 | 1 | 台 | B-1 |  |
| 44 | 器械推车 | 1 | 台 | B15 |  |
| 45 | 止血钳（中、小弯） | 8 | 把 | 140mm |  |
| 46 | 皮肤拉钩 | 4 | 个 | 四爪220mm |  |
| 47 | 气管管套 | 2 | 个 | 6、7、8# |  |
| 48 | 手术头灯 | 1 | 套 | DY-006 | 含放大镜 |
| 49 | 50W电刀 | 1 | 套 | CV-2000Y |  |
| 50 | 全管脂肪移植套装 | 1 | 套 |  |  |

## 血液透析机技术参数

1、技术参数

1.1总体要求：原装进口血液透析机，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。耗材（含血路管）、原液配方全开放

1.1.1 *全中文操作系统，具有报警、治疗等功能自我解释功能

1.1.2数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量

1.1.3*15英寸彩色液晶触摸显示屏

1.2透析液：

1.2.1*透析液流量: 300～800ml/min, 1ml可调

1.2.2透析液温度控制范围: 33℃～40℃

1.2.3透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm

1.2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度

1.2.5*待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液

1.3.1动脉压监测和显示范围:  -400～＋400  mmHg

1.3.2动脉压监测精度: ±10  mmHg

1.3.3静脉压监测和显示范围: -400～＋400 mmHg

1.3.4静脉压监测精度: ±10  mmHg

1.4跨膜压监测

1.4.1跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg

1.4.2跨膜压监测精度：±10  mmHg

1.5血泵流量

1.5.1双针模式: 0～600ml/min可调

1.5.2血流量调节梯度（步长）10ml/min

1.6肝素注射: 0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能

1.7漏血检测与报警: 超声或光学原理检测

1.8超滤控制

1.8.1*超滤方式: 容量式平衡腔控制,具有平衡腔膜位置传感器，可探测膜位移

1.8.2超滤率: 0～4L/h

1.8.3超滤精度: ±1.0%

1.9超滤曲线: 可设定。内置曲线，并可存储设定曲线

1.10钠离子曲线功能提供个性化透析方案

1.11碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案

1.12肝素曲线功能提供个性化透析方案

1.13透析液流量曲线功能提供个性化透析方案

1.14*透析液温度曲线功能提供个性化透析方案

1.15具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。

1.16配有透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时

1.17消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成

1.18*标配透析充分性监测装置: 持续监测尿素下降率(URR)与透析充分性(Kt/V)；URR值与Kt/V值可随时切换显示；不采用改变患者透析液离子浓度的监测方法；适用于各种治疗模式(HD,HF,HDF)；有实时曲线显示功能及达标预测功能; 允许随时修改治疗参数，从而优化治疗方案

1.19可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录

1.20有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连

1.21水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度

1.22水质: 必须符合当前的国家或国际标准，如ANSI/AAMI

1.23具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断

1.24安全要求:

具有欧盟CE认证

具有美国食品药品管理局（FDA）认证

1.25电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz

1.26后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作

## 胰岛素泵技术参数

| 序号 | 项目 | 指标描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 菜单语言 | 具有英文、法文、西班牙文等十九种语言文字 |
| 2 | 外形尺寸 | 5.1 x 9.4 (不带电池盖为8.9) x 2.0 厘米 |
| 3 | 重量 | 大约108 克 (装有电池) |
| 4 | 基础率设定范围 | 0.05-35单位/小时（U/H） |
| 5 | 基础率和模式 | 可设48段基础率，三种基础率输注模式 |
| 6 | 基础率增量步长 | 0.05单位/小时（U/H） |
| 7 | 临时基础率 | 设定时间范围为0.5-24小时 设定范围为0.05-35单位/小时（U/H） 可设置常规基础率的百分比或胰岛素输注速度 |
| 8 | 大剂量设定范围 | 0.1-25单位（U） 大剂量可选正常、方波、双波三种输注方式 具有声响大剂量功能，方便特殊病人使用 |
| 9 | 大剂量增量步长 | 0.1单位（U） |
| 10 | 大剂量计算程序 | 智能化大剂量向导Bolus wizard 活性胰岛素时间灵活设置为一个时间段，更加准确精细 |
| 11 | 实时显示血糖 | 实时显示目前血糖值，5分钟一个血糖值 实时显示过去3小时平均血糖及波动趋势 实时显示过去24小时平均血糖及波动趋势 |
| 12 | 报警记录 | 记录回顾最多36次报警时间以及报警事件 |
| 13 | 高低血糖报警及低血糖休眠 | 可设置高低目标血糖值2.2－22.2mmol/L，当血糖超出设置的范围将出现报警提示 |
| 14 | 低液量报警 | 可选择剩余单位模式与剩余时间模式 可调剩余5-50单位报警 可调剩余2-24小时报警 |
| 15 | Carelink软件 | 报告图： 血糖数据：每天288个血糖数据 （mmol/L）。 显示多日探头血糖趋势图与多日探头平均值（图），以及多日睡前与三餐探头血糖。 显示每日SMBG血糖状况，探头血糖状况，胰岛素输注，CHO摄入，探头时间、大剂量次数、充盈事件等。 显示多日血SMBG血糖状况，探头平均值，AUC，胰岛素量与CHO摄入 |
| 16 | 提醒功能 | 每天最多达八次的闹钟提醒功能 血糖测试提醒，可调节大剂量后0.5-5小时提醒 |
| 17 | 数据传输功能 | 无线电射频传输 可与Paradigm link血糖仪射频通讯 |
| 18 | 适用胰岛素 | 可选常规U-100或速效U-100 |
| 19 | 输注精度 | 精度<±2%，精确安全 |
| 20 | 充盈 | 可选定量充盈和手动充盈两种模式 最大记录20次充盈时间历史 |
| 21 | 大剂量记录 | 最大记录24个大剂量历史事件 |
| 22 | 防水等级 | 符合IPX7防水标准，防溅水或一过性浸水 |
| 23 | 安全设置 | 50多种独立的安全系统程序监视，每天数百万次自动检查有手动自检功能 |
| 24 | 保修期 | 4年免费保修，终身保养，定期上门维护检修 |
| 25 | 电池 | 普通7号电池一节,价格便宜，购买方便，可用4到6周 |
| 26 | 低电量报警提示 | 低电量时会出现中文提醒，不耽误使用 |
| 27 | 耗材 | 使用原装进口耗材，质量可靠，保证安全 |
| 28 | 胰岛素泵管路 | 胰岛素泵管路分三成结构，pvc层、黏合层、纤维层，既保证了一定的韧性，又不留空隙，防止空气中的二氧化碳进入使胰岛素变性 |
| 29 | 实时动态血糖监测探头 | 实时动态血糖监测探头从外至内共分3层：半透膜，葡萄糖氧化酶，铂电极,是一个细小的,柔软的,无菌的,埋在皮下的电极, 连续72小时监测组织间液的葡萄糖浓度 |
| 30 | 国别 | 美国进口 |

胰岛素泵系统标准配置

| 序号 | 物品 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 722实时动态胰岛素泵 | 台 | 1 |
| 2 | 发送器 | 个 | 1 |
| 3 | 测试探头 | 个 | 1 |
| 4 | 充电器 | 个 | 1 |
| 5 | Carelink USB | 个 | 1 |
| 6 | 管路测试夹 | 个 | 1 |
| 7 | 胰岛素泵真皮皮套 | 个 | 1 |
| 8 | 胰岛素泵活动保护帽 | 个 | 1 |
| 9 | 用户使用手册 | 本 | 1 |
| 10 | 探头助阵器 | 个 | 1 |

## 光子治疗仪（内瘘红外治疗仪）技术参数

一、规格 1、外观长宽高：28cm*20cm*33.5cm 2、额定电流：0.35A 3、输入电压：220V 4、重量：2.8kg 5、基座材质：耐热塑料（ABS)

二、照射器 1、高强度耐温陶瓷远红外线放射板，发射光谱波长：2-25um 2、放射板：50mm*100mm2pcs 3、安全防护 （1）照射器内部导热结构，照射器外壳不烫。（2）照射器内部过热断电装置。（3）可挠式安全距离提示杆。（4）倾倒断电装置。

三、控制盒 1、操作键：解动开关。 2、定时器：（1）2位数七段显示器。（2）时间设定范围10分钟-90分钟。 3、强度设定：弱档、强档 全自动设定：单键快速设定（设定模式为：40分钟，强度：强档）

## 光子治疗仪（内瘘红外治疗仪）配置清单

| 控制器 | 说 明 | 外观尺寸(cm) | 1组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内置 PC板组,变压器 (控制箱规格 操作键：触动开关 定时器： 4位数七段显示器 时间设定范围10min-90min 连续使用功能设定 强度设定：弱（Low）、强（High） 全自动设定：单键快速设定，时间：40分钟，强度：强档） E.额定电流：0.35A F.输入电压：220-240Volt，50/60Hz | 28*20*11 |  |
| 照射器 | 内置:远红外线放射板2片,散热风扇组,过热安全保护装置 (远红外线放射板规格： 1 高强度耐温陶瓷远红外线放射板， 2.红外线放射源有效面积：100cm2（100mm×50mm×2pcs） 3 功率密度：照射距离20公分时，功率密度小于20mW/cm2。 (操作角度：具单向转轴，可左右旋转角度90度。 (外壳材质：耐热ABS材质，奇美PA-765A+，内部采可长期耐温的金属材料。 | 28*13*6.5 | 1个 |
| 电源线 |  | 长300 | 一条 |
| 距离杆 | 安全照射距离防护设计 | 长18 | 一根 |
| 保修卡说明书 |  |  | 各一份 |

## 二、交货事项

1、供货时间：签订合同后30日内交付使用。

2、供货地点：三亚市中医院指定地点。

## 三、商务要求

1、提供2016年以来已完成的同类项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章）。

2、在省内设有长期稳定的售后服务维修点（提供固定的联系人、联系方式及地址），承诺7*24小时上门服务。

3、承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需30分钟内响应，4小时内到达现场。

4、质量承诺函：供方按标书的技术要求与标准进行组织供货，应保证合同产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。如出现供货的技术参数与招标的要求参数不符，需方完全有权要求供方退换，如由于供方原因对需方造成生产影响，需方有权追究供方的经济赔偿责任（提供投标人加盖公章的承诺）。

5、质保期：第一、二、三包采购项目的质保期在二、规格和配置技术参数中，未提到的质保期为1年，自项目验收通过之日起计算；质保期内，因产品自身质量原因导致采购人无法正常使用的，中标人须无条件负责更换。

## 五、其他要求

1、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

2、法律管辖及仲裁

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。