# 澄迈县生态环境保护局关于环境空气质量新标准能力建设完善及备机项目

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-368

甲级政府采购代理机构

采   购   人：澄迈县生态环境保护局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年七月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	32

第五章 投标文件内容和格式	35

第六章  评审办法和程序	42

初步审查表	44

技术、商务评分表	45

# 第一章 投标邀请函

受澄迈县生态环境保护局的委托，海南海政招标有限公司就澄迈县生态环境保护局关于环境空气质量新标准能力建设完善及备机项目（项目编号：HZ2016-368）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：澄迈县生态环境保护局关于环境空气质量新标准能力建设完善及备机项目；

2、用途：澄迈县生态环境保护局工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：￥5,872,171.53元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、投标人非设备生产厂商的，需提供主要产品生产厂商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺函；

5、具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在本地设有分公司或办事处作为常驻技术、服务支持机构(需提供注册资料或办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明)。

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年8月3日至2016年8月9日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/套（售后不退），投标保证金为：￥5000元。

4、投标人提问截止时间：2016年8月18日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年8月23日前10:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年8月23日上午10：15--10：30；

2、开标时间：2016年8月23日上午10：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼208开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联 系 人：谢丽芸

2、联系方式：15289730884

3、地址：海南省澄迈县金江镇

海南海政招标有限公司

二〇一六年七月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：澄迈县生态环境保护局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：澄迈县生态环境保护局关于环境空气质量新标准能力建设完善及备机项目

项目编号：HZ2016-368

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

澄迈县生态环境保护局关于环境空气质量新标准能力建设完善及备机项目

二、项目概述

为了落实《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》中加强环境质量实时监测的要求，按照国家环保部新标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《海南省人民政府办公厅关于加强环境空气质量监测工作的通知》（琼府办〔2013〕29号）及省国土环境资源厅《关于加快推进环境空气自动监测能力建设的通知》(琼土环资规字[2013]57号)文件要求，结合我县实际情况进行环境空气质量新标准监测能力建设。通过我县环境空气质量新标准监测能力建设，可提高我县环境空气质量监测装备水平，完善我县环境空气质量监测网络，说清我县城区和主要乡镇环境空气质量现状，逐步建立先进的环境空气质量监测预警体系，满足公众对我县环境信息的知情权，为海南国际旅游岛建设和我县旅游资源开发保驾护航。

三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 | 1 | 套 | 新建工业园区 | 需授权 |
| 2 | 氮氧化物分析仪 | 1 | 套 | 新建工业园区 | 需授权 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | 1 | 套 | 新建工业园区 | 需授权 |
| 4 | 臭氧分析仪 | 1 | 套 | 新建工业园区 | 需授权 |
| 5 | 可吸入颗粒物（PM10)分析仪 | 1 | 套 | 新建工业园区 | 需授权 |
| 6 | 细颗粒物（PM2.5）分析仪 | 1 | 套 | 新建工业园区 | 需授权 |
| 7 | 动态气体校准仪 | 1 | 套 | 新建工业园区 | 需授权 |
| 8 | 零气发生器 | 1 | 套 | 新建工业园区 | 需授权 |
| 9 | 气象仪（五参数） | 1 | 套 | 新建工业园区 |  |
| 10 | 数据采集器及VPN | 3 | 套 | 新建工业园区 |  |
| 11 | 流量校准仪（高、中、低量程） | 1 | 套 | 新建工业园区 |  |
| 12 | 标准温度计、压力计 | 1 | 套 | 新建工业园区 |  |
| 13 | 系统集成与耗材 | 1 | 套 | 新建工业园区 |  |
| 14 | 系统采样配套系统 | 1 | 套 | 新建工业园区 |  |
| 15 | 工控机及远程控制软件 | 1 | 套 | 新建工业园区 |  |
| 16 | 二氧化硫/硫化氢一体机分析仪 | 1 | 套 | 工业园区备机 | 需授权 |
| 17 | 氮氧化物/氨气一体机分析仪 | 1 | 套 | 工业园区备机 | 需授权 |
| 18 | 一氧化碳分析仪 | 1 | 套 | 工业园区备机 | 需授权 |
| 19 | 臭氧分析仪 | 1 | 套 | 工业园区备机 | 需授权 |
| 20 | 可吸入颗粒物（PM10)分析仪 | 1 | 套 | 工业园区备机 | 需授权 |
| 21 | 细颗粒物（PM2.5）分析仪 | 1 | 套 | 工业园区备机 | 需授权 |
| 22 | 动态气体校准仪 | 1 | 套 | 工业园区备机 | 需授权 |
| 23 | 零气发生器 | 1 | 套 | 工业园区备机 | 需授权 |
| 24 | 气象仪（五参数） | 1 | 套 | 工业园区备机 |  |
| 25 | 系统集成采样配套系统 | 1 | 套 | 工业园区备机 |  |
| 26 | 数据采集器及VPN | 1 | 套 | 工业园区备机 |  |
| 27 | 工控机及远程控制软件 | 1 | 套 | 工业园区备机 |  |
| 28 | 二氧化硫分析仪 | 1 | 套 | 城市站点备机 | 需授权 |
| 29 | 氮氧化物分析仪 | 1 | 套 | 城市站点备机 | 需授权 |
| 30 | 一氧化碳分析仪 | 1 | 套 | 城市站点备机 | 需授权 |
| 31 | 臭氧分析仪 | 1 | 套 | 城市站点备机 | 需授权 |
| 32 | 可吸入颗粒物（PM10)分析仪 | 1 | 套 | 城市站点备机 | 需授权 |
| 33 | 细颗粒物（PM2.5）分析仪 | 1 | 套 | 城市站点备机 | 需授权 |
| 34 | 系统集成采样配套系统 | 1 | 套 | 城市站点备机 |  |
| 35 | 数据采集器及VPN | 1 | 套 | 城市站点备机 |  |
| 36 | 工控机及远程控制软件 | 1 | 套 | 城市站点备机 |  |
| 37 | 城市环境摄影系统 | 1 | 套 | 完善旅游景区 |  |
| 38 | 能见度监测仪 | 1 | 套 | 完善旅游景区 |  |
| 39 | 空气负氧离子监测系统 | 1 | 套 | 完善旅游景区 |  |
| 40 | 紫外线强度分析仪 | 1 | 套 | 完善旅游景区 |  |
| 41 | 工控机及远程控制软件 | 1 | 套 | 完善旅游景区 |  |

四、详细参数需求

（以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

| 序号 | 站位 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设内容一：新增1套工业园区环境空气质量自动监测站点，监测内容包含常规环境空气质量6参数及配套设施 | SO2分析仪（与加笼坪站点SO2/H2S对调） | ▲1、分析方法：脉冲紫外荧光法； 2、量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，100ppm，具有量程自动切换功能； ▲3、最低检测限：1.0ppb（设置60秒时间）； 4、线性：±1%满量程； ▲5、精度：≤1%读数或≤1ppb； ▲6、零漂（24小时）：<1.0ppb； ▲7、跨漂（24小时）：±1.0%满量程； 8、响应时间（从0上升到90％满量程）：≤80秒（10秒平均时间）或≤110秒（60秒平均时间）或≤320秒（300秒平均时间）； 9、电源要求：220-240 VAC±10%； 10、模拟输出信号：可选电压，0-20mA 或4-20mA隔离电流输出； 11、数字输出信号：RS232/485数字接口，数字接口至少2个； 12、校准：有远程在线校零、校跨（脉冲紫外荧光法），显示仪器的操作状态和远距离诊断； 13、工作温度：20℃～30℃（0℃～45℃也可安全运行）。 ▲14、要求通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 1.2 |  | NOx分析仪（与加笼坪站点NOx/NH3对调） | ▲1、分析方法：化学发光法； 2、量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20ppm，具有量程自动切换功能； 3、零点噪声：≤0.2ppb RMS（60秒平均时间）； ▲4、最低检测限：0.4ppb（60秒平均时间）； ▲5、零漂 (24 hour)： ≤ 0.5 ppb； ▲6、跨漂 (24 hour)：±1％ 满量程； 7、线性：±1％ 满量程； 8、精度：≤0.5ppb（500ppb量程）； 9、响应时间（从0上升到90％满量程）：120秒( 10秒平均时间)； 10、采样流量：0.6升/分钟 ； 11、工作温度：15℃～35℃（0℃～45℃也可安全运行）； 12、诊断功能：仪器有自诊断及报警功能； 13、模拟输出信号：可选电压，0-20mA 或4-20mA隔离电流输出； 14、数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）； 15、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能； 16、校准：具有远程在线校零、校跨（化学发光法），显示仪器的操作状态和远距离诊断。 ▲17、要求通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 1.3 | 建设内容一：新增1套工业园区环境空气质量自动监测站点，监测内容包含常规环境空气质量6参数及配套设施 | 一氧化碳分析仪 | ▲1、分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）。 2、量程：0～20ppm。 3、零点噪声限：0.02ppm。 ▲4、最低检出限：0.04ppm。 ▲5、零点漂移：≤±100ppb。 ▲6、跨漂：±1％（满量程）。 7、响应时间：T95<60s。 8、重现性：100ppb或读数的1%。 9、线性：±1%满量程。 10、诊断功能：仪器有自诊断及报警功能。 11、模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA 。 12、数字输出信号：数字接口；数字接口至少2个。 13、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能 。 14、校准：能够具有远程在线校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。 ▲15、要求通过通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 1.4 |  | 臭氧分析仪 | ▲1、分析方法：紫外光度法且采用双光室检测系统。 2、紫外光度计预置量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1.0，2.0，5.0 ppm；0-0.1，0.2，0.5，1.0，2.0，5.0，10.0 mg/m3。 3、用户量程：0-0.05至5.0ppm；0-0.1 至10.0mg/m3。 4、零点噪音：0.25 ppb RMS (60秒平均时间)。 ▲5、最低检测限：0.50 ppb。 ▲6、零点漂移限：±1ppb/24小时。 7、响应时间：20秒（10秒平均时间，从0上升到90％满量程）。 8、标点漂移限：±1％（满量程）/24小时。 9、精度限值：1.0 ppb。 10、线性限值：±1％（满量程）。 11、模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA 。 12、数字输出信号：数字接口；数字接口至少2个。 13、校准：能够具有远程在线校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。 ▲14、要求通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 建设内容一：新增1套工业园区环境空气质量自动监测站点，监测内容包含常规环境空气质量6参数及配套设施 | 可吸入颗粒物（PM10）分析仪 | ▲1、分析方法：β射线法，用于连续监测环境空气中的可吸入颗粒物（PM10） 。 2、量程：软件可调量程（0～1、10）mg/m3 。 ▲3、最低检测限：≤1μg/m3（24小时平均值）。 4、显示分辨率：≤1μg/m3 。 ▲5、精度：±2μg/m3（24小时）以内 。 6、平行性：≤7%。 7、测量时间：连续在线。 8、测量周期：30min～1h（可设） 。 9、长时间平均：1，24小时 。 10、采样系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造。 11、对于β射线加动态加热系统方法或β射线加动态加热系统联用光散射方法：采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响。 12、对于微量振荡天平联用膜动态测量系统方法：系统具备膜测量补偿方法，能够最大限度减少采样管加热对颗粒物测量的影响 。 13、采样流量：～16.7 L/min，流量稳定性优于2.5% 。 14、安全性：对于β射线加动态加热系统方法和β射线加动态加热系统联用光散射方法的仪器，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。 15、运行环境：-30～50℃ 。 16、数字输出信号：数字接口；数字接口至少2个。 17、模拟输出：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA。 18、供电电源：220-240 VAC@50/60Hz。 ▲19、要求通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 1.6 | 建设内容一：新增1套工业园区环境空气质量自动监测站点，监测内容包含常规环境空气质量6参数及配套设施 | （PM2.5）分析仪 | ▲1、分析方法：β射线加动态加热系统联用光散射方法或微量振荡天平加膜动态测量系统方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5） 。 2、量程：软件可调量程（0～1、10）mg/m3 。 ▲3、最低检测限：≤2μg/m3（24小时平均值）。 4、显示分辨率：≤1μg/m3 。 ▲5、精度：±5μg/m3（24小时）以内 。 6、平行性：≤7%。 7、测量时间：连续在线。 8、测量周期：30min～1h（可设） 。 9、长时间平均：1，24小时 。 10、对于β射线加动态加热系统方法或β射线加动态加热系统联用光散射方法：采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响。 12、对于微量振荡天平联用膜动态测量系统方法：系统具备膜测量补偿方法，能够最大限度减少采样管加热对颗粒物测量的影响 13、采样流量：～16.7 L/min，流量稳定性优于2.5% 。 14、安全性：对于β射线加动态加热系统方法和β射线加动态加热系统联用光散射方法的仪器，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。 15、运行环境：-30～50℃ 。 16、数字输出信号：数字接口；数字接口至少2个。 17、模拟输出：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA。 18、供电电源：220-240 VAC@50/60Hz。 ▲19、要求通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 1.7 |  | 动态气体校准仪 | 1、能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作 。 2、流量计准确度：±1%满量程 。 3、质量流量测量重现性：±2%满量程。 4、质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要。 5、标气流量计量程：0～100毫升/分钟。 6、零气流量计量程：≧10升/分钟。 7、自动计算稀释气流量或稀释比。 8、标气接口：6个或以上。 （9）臭氧发生准确度：±2%。 （10）臭氧发生器输出范围在5升/分钟时：0.05-1ppm。 （11） 运行环境：0℃-40℃。 （12） 供电电源：220-240 VAC 50/60Hz。 | 1 | 套 |  |
| 1.8 |  | 零气发生器 | （1）用途：作为稀释校准仪器的零气源。 （2）压力：10～30 psi 。 （3）零气的纯度：SO2≤0.1ppb；NO≤0.1ppb；NO2≤0.1ppb；H2S≤0.1ppb；NH3≤0.1ppb；CO≤0.02 ppm；O3≤0.4ppb；HC≤0.005 ppm 。 （4）配置高温炉，HC碳氢涤除器。 （5）输出流量：输出压力200kPa时大于10L/min。 （6）结露点：<-15℃。 | 1 | 套 |  |
| 1.9 |  | 气象仪（五参数） | 1、监测数据能够支持接入子站相关数据采集系统。 2、原理方法：电磁感应、数字显示。 3、温度：（-40～+60）度 ±0.5度。 4、湿度：0-100%RH±3%RH。 5、气压：800-1100百帕，±1百帕。 6、风向：0-360度，±5度。 7、风速：0-50m/s，±1m/s。 8、气象塔座：配置专用气象塔和气象杆，其垂直高度应3米、5米、8米可选（根据监测平台离地面高度），具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性，不漏电漏雨，安装相应的气象传感器后，能承受12级以上的风力。 | 1 | 套 |  |
| 1.10 | 建设内容一：新增1套工业园区环境空气质量自动监测站点，监测内容包含常规环境空气质量6参数及配套设施 | 数据采集器及VPN | 一、数据采集器 1、CPU：AMD Geode® LX800 500 MHz。 2、内存：512M DDR。 3、CF卡存储容量：2GB。 4、操作系统和界面：Windows CE 5.0嵌入式操作系统，中文版人机界面。 5、输入/输出：模拟量输入（AI）：8通道高精度（16位）模拟量采集（可扩展至16路）。 6、数字量输入（DI）：16路DI，支持干、湿接点接入，可编程显示仪器的校零、校标以及报警状态。 7、数字量输出（DO）：12路DO，支持继电器开路兼容TTL高低电平，可编程实现相应的控制功能（如校零、校标、阀通断等）。 8、通信端口：1路隔离RS485，1路全隔离RS232（可扩展至4路），可连接智能仪器。 9、2路10/100 Base-R RJ-45端口，可用做现场调试和以太网接入。 10、远程通信支持ADSL/CDMA/GPRS路由通信方式。 11、内置VPN硬件网关设备。 12、通讯协议：Modbus/RTU，Modbus/TCP，可填加常用仪器厂家协议。 13、其他接口：2个USB口、12V DC输出（选配外置模块供电）。 14、数据存储：可设置时间间隔，按最小间隔5分钟/条计算，可存储2年以上（相当于100万组历史数据）。 15、显示屏及键盘组件：8.4＂SVGA TFT LCD（触摸屏），分辨率800×600。 16、62位覆膜键盘。 17、电源：AC220V±10% 50Hz。 18、温度范围：工作温度：-10 ~ +55℃。 19、存贮温度：-20 ~ +70℃。 20、安装尺寸，526mm(深)*431mm(宽)*179mm(高)。 21、安装方式4U机箱、19"标准机柜机架式安装（滑轨或托盘）。 22、能采集二氧化硫/硫化物、臭氧、氮氧化物/氨气、一氧化碳、PM10、PM2.5、气象五参数等指标分析仪器所监测的数据。数据传输文件统一采用*.xml格式，传输的环境监测数据包括各监测点位的所有监测项目（包括污染物项目和气象参数等），传输项目为两种：5分钟和1小时平均值。 23、可主动向指定的IP地址的服务器发送数据。 二、VPN 1、加密速度（AES 128bits）不低于10Mbps； 2、同时支持IPSEC、SSL两种主流VPN协议，必须符合国密办Ipsec VPN标准同时支持200个SSL VPN并发访问； 具有四个以上百兆电口，并发连接数不低于10000； 3、网络吞吐量不低于10Mbps,安全过滤带宽不低于10Mbps。 | 3 | 套 |  |
| 1.11 | 建设内容一：新增1套工业园区环境空气质量自动监测站点，监测内容包含常规环境空气质量6参数及配套设施 | 流量校准仪（高、中、低共三台） | 1、流量计类型：干式活塞。 ▲2、流量精确控制：经过ISO17025认证，1%读数。 3、流程模式：压力和吸力抽气。 4、电池：6V可充电，用6-8小时。 5、充电器：220V 转 12VDC。 6、操作模式：单循环,连续性或脉冲式，可从1-100数据中选取一个更高平均值。 7、温度范围：0-70度。 8、测量范围：0.3-30L。 | 1 | 套 |  |
| 1.12 | 建设内容一：新增1套工业园区环境空气质量自动监测站点，监测内容包含常规环境空气质量6参数及配套设施 | 标准温度计、压力计 | 一、一级温度计计 1、测量精度：±0.5℃； 2、测量范围：-20～60℃； 二、一级大气压计 1、精度等级0.5级或以上； 2、测量范围：60.0～106.0KPa | 1 | 套 |  |
| 1.13 |  | 系统集成及耗材 | 满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求，含安装、调试、联网、测试、比对、培训、维保、1年耗材等 | 1 | 套 |  |
| 1.14 |  | 系统采样配套系统 | 系统Teflon加热采样总管，加热的温度必须满足仪器的所需 外采样设备独特的设计能防止雨水和灰尘进入到采样阀板中，颗粒物采样头采用EPA推荐方法设计，监测仪采样管的长度满足各子站采样高度设计。 | 1 | 套 |  |
| 1.15 |  | 工控机 | 1、具备多串口、视频采集卡的拓展功能，以实现基于RS-485的数据采集点的数据上传以及部分采集点的视频监控功能； 2、支持2个1000Mbs自适应传输网卡，同时组监测中心的内网以及数据汇总的外网； 3、支持2TB以上的硬盘扩展，能对部分视频监控需求（如有）的采集点进行大容量视频数据的存储功能。 | 1 | 套 |  |
| 2.1 | 建设内容二：按照建设标准要求完善工业园区备机1配套 | SO2/H2S一体机分析仪 | ▲1、分析方法：脉冲紫外荧光法； ▲2、仪器要求：测量SO2 能够同时提供H2S的测量结果； 3、量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，100ppm，具有量程自动切换功能； ▲4、最低检测限：1.0ppb（设置60秒时间）； 5、线性：±1%满量程； ▲6、精度：≤1%读数或≤1ppb； ▲7、零漂（24小时）：<1.0ppb； ▲8、跨漂（24小时）：±1.0%满量程； 9、响应时间（从0上升到90％满量程）：80秒（10秒平均时间）或110秒（60秒平均时间）或320秒（300秒平均时间）； ▲10、转化炉效率：硫化氢转化为二氧化硫 >80% ； 11、电源要求：220-240 VAC±10%； 12、模拟输出信号：可选电压，0-20mA 或4-20mA隔离电流输出； 13、数字输出信号：RS232/485数字接口，数字接口至少2个； 14、校准：有远程在线校零、校跨（脉冲紫外荧光法），显示仪器的操作状态和远距离诊断； 15、工作温度：20℃～30℃（0℃～45℃也可安全运行）。 | 1 | 套 |  |
| 2.2 | 建设内容二：按照建设标准要求完善工业园区备机1配套 | NOx/NH3一体机分析仪 | ▲1、分析方法：化学发光法； ▲2、测量内容：在测量NH3 能够同时提供NO、N02及NOx 和总氮的测量结果； 3、量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，100ppm，具有量程自动切换功能； 4、零点噪声：≤0.5ppb RMS（120秒平均时间）； ▲5、最低检测限：1ppb（120秒平均时间）； ▲6、零漂 (24 hour)： ≤ 1 ppb； ▲7、跨漂 (24 hour)：±1％ 满量程； 8、线性：±1％ 满量程； 9、精度：±0.4ppb（500ppb量程）； 10、响应时间（从0上升到90％满量程）：120秒( 10秒平均时间)； 11、采样流量：0.6升/分钟 ； 12、工作温度：15℃～35℃（0℃～45℃也可安全运行）； 13、诊断功能：仪器有自诊断及报警功能； 14、模拟输出信号：可选电压，0-20mA 或4-20mA隔离电流输出； 15、数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）； 16、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能； 17、校准：具有远程在线校零、校跨（化学发光法），显示仪器的操作状态和远距离诊断。 | 1 | 套 |  |
| 2.3 | 建设内容二：按照建设标准要求完善工业园区备机1配套 | 一氧化碳分析仪 | ▲1、分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）。 2、量程：0～20ppm。 3、零点噪声限：0.02ppm。 ▲4、最低检出限：0.04ppm。 ▲5、零点漂移：≤±100ppb。 ▲6、跨漂：±1％（满量程）。 7、响应时间：T95<60s。 8、重现性：100ppb或读数的1%。 9、线性：±1%满量程。 10、诊断功能：仪器有自诊断及报警功能。 11、模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA 。 12、数字输出信号：数字接口；数字接口至少2个。 13、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能 。 14、校准：能够具有远程在线校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。 ▲15、要求通过通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 2.4 |  | 臭氧分析仪 | ▲1、分析方法：紫外光度法且采用双光室检测系统。 2、紫外光度计预置量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1.0，2.0，5.0 ppm；0-0.1，0.2，0.5，1.0，2.0，5.0，10.0 mg/m3。 3、用户量程：0-0.05至5.0ppm；0-0.1 至10.0mg/m3。 4、零点噪音：0.25 ppb RMS (60秒平均时间)。 ▲5、最低检测限：0.50 ppb。 ▲6、零点漂移限：±1ppb/24小时。 7、响应时间：20秒（10秒平均时间，从0上升到90％满量程）。 8、标点漂移限：±1％（满量程）/24小时。 9、精度限值：1.0 ppb。 10、线性限值：±1％（满量程）。 11、模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA 。 12、数字输出信号：数字接口；数字接口至少2个。 13、校准：能够具有远程在线校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。 ▲14、要求通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 2.5 | 建设内容二：按照建设标准要求完善工业园区备机1配套 | 可吸入颗粒物（PM10）分析仪 | ▲1、分析方法：β射线法，用于连续监测环境空气中的可吸入颗粒物（PM10） 。 2、量程：软件可调量程（0～1、10）mg/m3 。 ▲3、最低检测限：≤1μg/m3（24小时平均值）。 4、显示分辨率：≤1μg/m3 。 ▲5、精度：±2μg/m3（24小时）以内 。 6、平行性：≤7%。 7、测量时间：连续在线。 8、测量周期：30min～1h（可设） 。 9、长时间平均：1，24小时 。 10、采样系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造。 11、对于β射线加动态加热系统方法或β射线加动态加热系统联用光散射方法：采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响。 12、对于微量振荡天平联用膜动态测量系统方法：系统具备膜测量补偿方法，能够最大限度减少采样管加热对颗粒物测量的影响 。 13、采样流量：～16.7 L/min，流量稳定性优于2.5% 。 14、安全性：对于β射线加动态加热系统方法和β射线加动态加热系统联用光散射方法的仪器，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。 15、运行环境：-30～50℃ 。 16、数字输出信号：数字接口；数字接口至少2个。 17、模拟输出：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA。 18、供电电源：220-240 VAC@50/60Hz。 ▲19、要求通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 2.6 | 建设内容二：按照建设标准要求完善工业园区备机1配套 | （PM2.5）分析仪 | ▲1、分析方法：β射线加动态加热系统联用光散射方法或微量振荡天平加膜动态测量系统方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5） 。 2、量程：软件可调量程（0～1、10）mg/m3 。 ▲3、最低检测限：≤2μg/m3（24小时平均值）。 4、显示分辨率：≤1μg/m3 。 ▲5、精度：±5μg/m3（24小时）以内 。 6、平行性：≤7%。 7、测量时间：连续在线。 8、测量周期：30min～1h（可设） 。 9、长时间平均：1，24小时 。 10、对于β射线加动态加热系统方法或β射线加动态加热系统联用光散射方法：采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响。 12、对于微量振荡天平联用膜动态测量系统方法：系统具备膜测量补偿方法，能够最大限度减少采样管加热对颗粒物测量的影响 13、采样流量：～16.7 L/min，流量稳定性优于2.5% 。 14、安全性：对于β射线加动态加热系统方法和β射线加动态加热系统联用光散射方法的仪器，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。 15、运行环境：-30～50℃ 。 16、数字输出信号：数字接口；数字接口至少2个。 17、模拟输出：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA。 18、供电电源：220-240 VAC@50/60Hz。 ▲19、要求通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 2.7 | 建设内容二：按照建设标准要求完善工业园区备机1配套 | 动态气体校准仪 | 1、能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作 。 2、流量计准确度：±1%满量程 。 3、质量流量测量重现性：±2%满量程。 4、质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要。 5、标气流量计量程：0～100毫升/分钟。 6、零气流量计量程：≧10升/分钟。 7、自动计算稀释气流量或稀释比。 8、标气接口：6个或以上。 （9）臭氧发生准确度：±2%。 （10）臭氧发生器输出范围在5升/分钟时：0.05-1ppm。 （11） 运行环境：0℃-40℃。 （12） 供电电源：220-240 VAC 50/60Hz。 | 1 | 套 |  |
| 2.8 |  | 零气发生器 | （1）用途：作为稀释校准仪器的零气源。 （2）压力：10～30 psi 。 （3）零气的纯度：SO2≤0.1ppb；NO≤0.1ppb；NO2≤0.1ppb；H2S≤0.1ppb；NH3≤0.1ppb；CO≤0.02 ppm；O3≤0.4ppb；HC≤0.005 ppm 。 （4）配置高温炉，HC碳氢涤除器。 （5）输出流量：输出压力200kPa时大于10L/min。 （6）结露点：<-15℃。 | 1 | 套 |  |
| 2.9 | 建设内容二：按照建设标准要求完善工业园区备机1配套 | 气象仪（五参数） | 1、监测数据能够支持接入子站相关数据采集系统。 2、原理方法：电磁感应、数字显示。 3、温度：（-40～+60）度 ±0.5度。 4、湿度：0-100%RH±3%RH。 5、气压：800-1100百帕，±1百帕。 6、风向：0-360度，±5度。 7、风速：0-50m/s，±1m/s。 8、气象塔座：配置专用气象塔和气象杆，其垂直高度应3米、5米、8米可选（根据监测平台离地面高度），具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性，不漏电漏雨，安装相应的气象传感器后，能承受12级以上的风力。 | 1 | 套 |  |
| 2.10 | 建设内容二：按照建设标准要求完善工业园区备机1配套 | 系统集成采样配套系统 | 满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求，含安装、调试、联网、测试、比对、培训、维保、1年耗材等。 系统Teflon加热采样总管，加热的温度必须满足仪器的所需。 外采样设备独特的设计能防止雨水和灰尘进入到采样阀板中，颗粒物采样头采用EPA推荐方法设计，监测仪采样管的长度满足各子站采样高度设计。 | 1 | 套 |  |
| 2.11 |  | 数据采集器及VPN | 一、数据采集器 1、CPU：AMD Geode® LX800 500 MHz。 2、内存：512M DDR。 3、CF卡存储容量：2GB。 4、操作系统和界面：Windows CE 5.0嵌入式操作系统，中文版人机界面。 5、输入/输出：模拟量输入（AI）：8通道高精度（16位）模拟量采集（可扩展至16路）。 6、数字量输入（DI）：16路DI，支持干、湿接点接入，可编程显示仪器的校零、校标以及报警状态。 7、数字量输出（DO）：12路DO，支持继电器开路兼容TTL高低电平，可编程实现相应的控制功能（如校零、校标、阀通断等）。 8、通信端口：1路隔离RS485，1路全隔离RS232（可扩展至4路），可连接智能仪器。 9、2路10/100 Base-R RJ-45端口，可用做现场调试和以太网接入。 10、远程通信支持ADSL/CDMA/GPRS路由通信方式。 11、内置VPN硬件网关设备。 12、通讯协议：Modbus/RTU，Modbus/TCP，可填加常用仪器厂家协议。 13、其他接口：2个USB口、12V DC输出（选配外置模块供电）。 14、数据存储：可设置时间间隔，按最小间隔5分钟/条计算，可存储2年以上（相当于100万组历史数据）。 15、显示屏及键盘组件：8.4＂SVGA TFT LCD（触摸屏），分辨率800×600。 16、62位覆膜键盘。 17、电源：AC220V±10% 50Hz。 18、温度范围：工作温度：-10 ~ +55℃。 19、存贮温度：-20 ~ +70℃。 20、安装尺寸，526mm(深)*431mm(宽)*179mm(高)。 21、安装方式4U机箱、19"标准机柜机架式安装（滑轨或托盘）。 22、能采集二氧化硫/硫化物、臭氧、氮氧化物/氨气、一氧化碳、PM10、PM2.5、气象五参数等指标分析仪器所监测的数据。数据传输文件统一采用*.xml格式，传输的环境监测数据包括各监测点位的所有监测项目（包括污染物项目和气象参数等），传输项目为两种：5分钟和1小时平均值。 23、可主动向指定的IP地址的服务器发送数据。 二、VPN 1、加密速度（AES 128bits）不低于10Mbps； 2、同时支持IPSEC、SSL两种主流VPN协议，必须符合国密办Ipsec VPN标准同时支持200个SSL VPN并发访问； 具有四个以上百兆电口，并发连接数不低于10000； 3、网络吞吐量不低于10Mbps,安全过滤带宽不低于10Mbps。 | 1 | 套 |  |
| 2.12 |  | 工控机 | 1、具备多串口、视频采集卡的拓展功能，以实现基于RS-485的数据采集点的数据上传以及部分采集点的视频监控功能； 2、支持2个1000Mbs自适应传输网卡，同时组监测中心的内网以及数据汇总的外网； 3、支持2TB以上的硬盘扩展，能对部分视频监控需求（如有）的采集点进行大容量视频数据的存储功能。 | 1 | 套 |  |
| 3.1 | 建设内容三：按照建设标准要求增加完善县城市区空气质量评价点（包含旅游景区站点）备机1配套 | SO2分析仪 | ▲1、分析方法：脉冲紫外荧光法； 2、量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，100ppm，具有量程自动切换功能； ▲4、最低检测限：1.0ppb（设置60秒时间）； 5、线性：±1%满量程； ▲6、精度：≤1%读数或≤1ppb； ▲7、零漂（24小时）：<1.0ppb； ▲8、跨漂（24小时）：±1.0%满量程； 9、响应时间（从0上升到90％满量程）：≤80秒（10秒平均时间）或≤110秒（60秒平均时间）或≤320秒（300秒平均时间）； 10、电源要求：220-240 VAC±10%； 11、模拟输出信号：可选电压，0-20mA 或4-20mA隔离电流输出； 12、数字输出信号：RS232/485数字接口，数字接口至少2个； 13、校准：有远程在线校零、校跨（脉冲紫外荧光法），显示仪器的操作状态和远距离诊断； 14、工作温度：20℃～30℃（0℃～45℃也可安全运行）。 ▲15、要求通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 3.2 |  | NOx分析仪 | ▲1、分析方法：化学发光法； 2、量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20ppm，具有量程自动切换功能； 3、零点噪声：≤0.2ppb RMS（60秒平均时间）； ▲4、最低检测限：0.4ppb（60秒平均时间）； ▲5、零漂 (24 hour)： ≤ 0.5 ppb； ▲6、跨漂 (24 hour)：±1％ 满量程； 7、线性：±1％ 满量程； 8、精度：≤0.5ppb（500ppb量程）； 9、响应时间（从0上升到90％满量程）：120秒( 10秒平均时间)； 10、采样流量：0.6升/分钟 ； 11、工作温度：15℃～35℃（0℃～45℃也可安全运行）； 12、诊断功能：仪器有自诊断及报警功能； 13、模拟输出信号：可选电压，0-20mA 或4-20mA隔离电流输出； 14、数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）； 15、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能； 16、校准：具有远程在线校零、校跨（化学发光法），显示仪器的操作状态和远距离诊断。 ▲17、要求通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 3.3 | 建设内容三：按照建设标准要求增加完善县城市区空气质量评价点（包含旅游景区站点）备机1配套 | 一氧化碳分析仪 | ▲1、分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）。 2、量程：0～20ppm。 3、零点噪声限：0.02ppm。 ▲4、最低检出限：0.04ppm。 ▲5、零点漂移：≤±100ppb。 ▲6、跨漂：±1％（满量程）。 7、响应时间：T95<60s。 8、重现性：100ppb或读数的1%。 9、线性：±1%满量程。 10、诊断功能：仪器有自诊断及报警功能。 11、模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA 。 12、数字输出信号：数字接口；数字接口至少2个。 13、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能 。 14、校准：能够具有远程在线校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。 ▲15、要求通过通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 3.4 |  | 臭氧分析仪 | ▲1、分析方法：紫外光度法且采用双光室检测系统。 2、紫外光度计预置量程：0-0.05，0.1，0.2，0.5，1.0，2.0，5.0 ppm；0-0.1，0.2，0.5，1.0，2.0，5.0，10.0 mg/m3。 3、用户量程：0-0.05至5.0ppm；0-0.1 至10.0mg/m3。 4、零点噪音：0.25 ppb RMS (60秒平均时间)。 ▲5、最低检测限：0.50 ppb。 ▲6、零点漂移限：±1ppb/24小时。 7、响应时间：20秒（10秒平均时间，从0上升到90％满量程）。 8、标点漂移限：±1％（满量程）/24小时。 9、精度限值：1.0 ppb。 10、线性限值：±1％（满量程）。 11、模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA 。 12、数字输出信号：数字接口；数字接口至少2个。 13、校准：能够具有远程在线校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。 ▲14、要求通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 3.5 | 建设内容三：按照建设标准要求增加完善县城市区空气质量评价点（包含旅游景区站点）备机1配套 | 可吸入颗粒物（PM10）分析仪 | ▲1、分析方法：β射线法，用于连续监测环境空气中的可吸入颗粒物（PM10） 。 2、量程：软件可调量程（0～1、10）mg/m3 。 ▲3、最低检测限：≤1μg/m3（24小时平均值）。 4、显示分辨率：≤1μg/m3 。 ▲5、精度：±2μg/m3（24小时）以内 。 6、平行性：≤7%。 7、测量时间：连续在线。 8、测量周期：30min～1h（可设） 。 9、长时间平均：1，24小时 。 10、采样系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造。 11、对于β射线加动态加热系统方法或β射线加动态加热系统联用光散射方法：采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响。 12、对于微量振荡天平联用膜动态测量系统方法：系统具备膜测量补偿方法，能够最大限度减少采样管加热对颗粒物测量的影响 。 13、采样流量：～16.7 L/min，流量稳定性优于2.5% 。 14、安全性：对于β射线加动态加热系统方法和β射线加动态加热系统联用光散射方法的仪器，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。 15、运行环境：-30～50℃ 。 16、数字输出信号：数字接口；数字接口至少2个。 17、模拟输出：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA。 18、供电电源：220-240 VAC@50/60Hz。 ▲19、要求通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 3.6 | 建设内容三：按照建设标准要求增加完善县城市区空气质量评价点（包含旅游景区站点）备机1配套 | （PM2.5）分析仪 | ▲1、分析方法：β射线加动态加热系统联用光散射方法或微量振荡天平加膜动态测量系统方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5） 。 2、量程：软件可调量程（0～1、10）mg/m3 。 ▲3、最低检测限：≤2μg/m3（24小时平均值）。 4、显示分辨率：≤1μg/m3 。 ▲5、精度：±5μg/m3（24小时）以内 。 6、平行性：≤7%。 7、测量时间：连续在线。 8、测量周期：30min～1h（可设） 。 9、长时间平均：1，24小时 。 10、对于β射线加动态加热系统方法或β射线加动态加热系统联用光散射方法：采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响。 12、对于微量振荡天平联用膜动态测量系统方法：系统具备膜测量补偿方法，能够最大限度减少采样管加热对颗粒物测量的影响 13、采样流量：～16.7 L/min，流量稳定性优于2.5% 。 14、安全性：对于β射线加动态加热系统方法和β射线加动态加热系统联用光散射方法的仪器，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求。 15、运行环境：-30～50℃ 。 16、数字输出信号：数字接口；数字接口至少2个。 17、模拟输出：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA。 18、供电电源：220-240 VAC@50/60Hz。 ▲19、要求通过环保部仪器设备适应性认证和TUV、EPA认证 | 1 | 套 |  |
| 3.7 | 建设内容三：按照建设标准要求增加完善县城市区空气质量评价点（包含旅游景区站点）备机1配套 | 系统集成采样配套系统 | 满足或优于《HJ/T193-2005环境空气质量自动监测技术规范》要求，含安装、调试、联网、测试、比对、培训、维保、1年耗材等。 系统Teflon加热采样总管，加热的温度必须满足仪器的所需。 外采样设备独特的设计能防止雨水和灰尘进入到采样阀板中，颗粒物采样头采用EPA推荐方法设计，监测仪采样管的长度满足各子站采样高度设计。 | 1 | 套 |  |
| 3.8 |  | 数据采集器及VPN | 一、数据采集器 1、CPU：AMD Geode® LX800 500 MHz。 2、内存：512M DDR。 3、CF卡存储容量：2GB。 4、操作系统和界面：Windows CE 5.0嵌入式操作系统，中文版人机界面。 5、输入/输出：模拟量输入（AI）：8通道高精度（16位）模拟量采集（可扩展至16路）。 6、数字量输入（DI）：16路DI，支持干、湿接点接入，可编程显示仪器的校零、校标以及报警状态。 7、数字量输出（DO）：12路DO，支持继电器开路兼容TTL高低电平，可编程实现相应的控制功能（如校零、校标、阀通断等）。 8、通信端口：1路隔离RS485，1路全隔离RS232（可扩展至4路），可连接智能仪器。 9、2路10/100 Base-R RJ-45端口，可用做现场调试和以太网接入。 10、远程通信支持ADSL/CDMA/GPRS路由通信方式。 11、内置VPN硬件网关设备。 12、通讯协议：Modbus/RTU，Modbus/TCP，可填加常用仪器厂家协议。 13、其他接口：2个USB口、12V DC输出（选配外置模块供电）。 14、数据存储：可设置时间间隔，按最小间隔5分钟/条计算，可存储2年以上（相当于100万组历史数据）。 15、显示屏及键盘组件：8.4＂SVGA TFT LCD（触摸屏），分辨率800×600。 16、62位覆膜键盘。 17、电源：AC220V±10% 50Hz。 18、温度范围：工作温度：-10 ~ +55℃。 19、存贮温度：-20 ~ +70℃。 20、安装尺寸，526mm(深)*431mm(宽)*179mm(高)。 21、安装方式4U机箱、19"标准机柜机架式安装（滑轨或托盘）。 22、能采集二氧化硫/硫化物、臭氧、氮氧化物/氨气、一氧化碳、PM10、PM2.5、气象五参数等指标分析仪器所监测的数据。数据传输文件统一采用*.xml格式，传输的环境监测数据包括各监测点位的所有监测项目（包括污染物项目和气象参数等），传输项目为两种：5分钟和1小时平均值。 23、可主动向指定的IP地址的服务器发送数据。 二、VPN 1、加密速度（AES 128bits）不低于10Mbps； 2、同时支持IPSEC、SSL两种主流VPN协议，必须符合国密办Ipsec VPN标准同时支持200个SSL VPN并发访问； 具有四个以上百兆电口，并发连接数不低于10000； 3、网络吞吐量不低于10Mbps,安全过滤带宽不低于10Mbps。 | 1 | 套 |  |
| 3.9 |  | 工控机 | 1、具备多串口、视频采集卡的拓展功能，以实现基于RS-485的数据采集点的数据上传以及部分采集点的视频监控功能； 2、支持2个1000Mbs自适应传输网卡，同时组监测中心的内网以及数据汇总的外网； 3、支持2TB以上的硬盘扩展，能对部分视频监控需求（如有）的采集点进行大容量视频数据的存储功能。 | 1 | 套 |  |
| 4.1 | 建设内容四：补充完善加笼坪旅游景区站点特征因子：能见度、负氧离子、城市摄影及紫外线 | 城市环境摄影系统 | （一）室外环境能见度拍照系统 1、数字图像拍照。 2、固定或旋转镜头，能够拍摄一个或多个方位，反映有代表性的视野开阔的城市环境能见度状况 3、相片分辨率大于1000万象素。 4、时间分辨率可调，至少能够达到每半小时（整点时间）定时拍照1次，每天48次的水平。 5、多种图像处理技术，无论顺光、逆光、白天、黑夜都可拍到清晰反映实际环境状况的图片。 （二）数据采集传输系统 1、采集的图像可实时存储于数据采集终端，存储量大于1年，并可自由扩展。 2、支持一点多发功能，整个平台能够实现在网络通讯许可的条件下被省级站和总站调用。 3、温度范围：-20℃～50℃，湿度范围：0～100%，适用于室外较恶劣的监控环境，能够适宜大范围温度的室外操作 4、防护罩具有防雾、防结霜等功能。 （三）室内安保实时摄像监控部分要求 1、旋转镜头，能够拍摄多个方位摄影分辨率大于40万象素。 2、室内旋转镜头需至少覆盖自动监测室等关键部分。 3、摄影数据实时传输到计算机储存，储存期至少2周。 （四）系统集成要求： 1、集成环境能见度定时拍照和安保实时摄像监控系统图像，一起上传到省站。 2、中文用户界面的系统集成软件。 3、管理平台：可远程操作，整套系统支持远程控制和管理，远端可以自由采集和调用数字图像数据以小时为单位采集并存储，要求软件具有查询、搜索数据等功能。 4、监控管理功能：灵活的监控画面选择,实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能 5、信息安全：可保证监控系统和录像资料不被越权使用和破坏 。 6、在点位配置专用于环境能见度定时拍照和安保实时摄像监控系统集成的独立的计算机、拍照和摄像、实时传输等必要设备。 | 1 | 套 |  |
| 4.2 | 建设内容四：补充完善加笼坪旅游景区站点特征因子：能见度、负氧离子、城市摄影及紫外线 | 能见度监测仪 | 原理：前向散射 测量范围：6m-80Km 精度：±10%或3m 光源：红外或近红外 输出：模拟：0-1、0-5、0-10V，4-20mA；警报：2路TTL输出；数字：RS232/RS422 防护等级：IP65 环境湿度：0-100%相对湿度 环境温度：-30℃到55℃ | 1 | 套 |  |
| 4.3 |  | 空气负氧离子监测系统 | 工作环境温度：-20～60°；湿度0～90%RH 2、离子浓度检测范围（自动换挡）：0～105个/cm3。 方法：管电容吸入法 离子迁移率：≥0.4 测量分辨率：10个离子/ cm3 误差：离子浓度≤10% 通信方式：GPRS、RS232、RS485 采样数率：1个/小时，可依环境用软件调整 具有防潮、防结露保护、有观测温湿度功能 | 1 | 套 |  |
| 4.4 |  | 紫外线强度分析仪 | 输出范围：0～200W/m2 测量方法：宽波段紫外辐射传感 光谱波长：280～400nm 响应时间：＜1.0s 非稳定性（年变化）：＜5%；非线性：＜1% 灵敏度：300～500u V/W/m2 适用环境条件：温度：-40～80℃，相对湿度：0～90RH。温度依赖性：-0.1%℃ 阻抗：10KΩ 最大辐射强度：200 W/m2 10、方向误差：＜5%（80°时） 11、电缆：10m（标准） | 1 | 套 |  |
| 4.5 |  | 工控机 | 1、具备多串口、视频采集卡的拓展功能，以实现基于RS-485的数据采集点的数据上传以及部分采集点的视频监控功能； 2、支持2个1000Mbs自适应传输网卡，同时组监测中心的内网以及数据汇总的外网； 3、支持2TB以上的硬盘扩展，能对部分视频监控需求（如有）的采集点进行大容量视频数据的存储功能。 | 1 | 套 |  |

▲注：同时为保证系统的兼容性、稳定性、方便日常统一维护与管理，货物清单所列二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、可吸入颗粒物（PM10)分析仪、细颗粒物（PM2.5）分析仪、二氧化硫/硫化氢一体机分析仪、氮氧化物/氨气一体机分析仪、动态气体校准仪和零气发生器这10种设备须为同一品牌。

五、功能需求

## (一) 环境空气质量自动监测系统的要求

1、所有系统必须满足或优于《环境空气质量监测规范（试行）》（国家环保总局公告 2007年第4号）和《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）的要求；

2、涉及子站升级改造项目所提供的货物，必须与原系统相兼容，否则采购人保留拒收验收的权利；

3、 每个监测子站可以独立获取数据。监测子站在子站计算机控制下无人值守运行；

4、 每套系统应附有单机和系统的中文安装说明书及使用说明书（包括软件说明书）；

5、 附有中文装箱单及相关质量、技术管理机构对仪器各项技术指标的认证依据；

## （二）所有仪器设备除特别注明外，均应满足以下基本要求：

1、 工作电源：220-240VAC±10%，50HZ

2、 工作环境温度：0℃－40℃

3、 工作环境湿度：0％RH－80%RH

4、 工作方式：连续自动

单机技术性能指标：各监测仪均应具备停电来电自恢复功能。

六、其它要求

1、工期/交货期：合同签订之日起90天内。

交付地点：用户指定地点。交货时必须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册、说明书等）。

2、由中标人负责在采购人现场进行整机安装、调试及试运行。

（1）中标人应对当地的具体气象条件进行调研，根据具体的气象环境对系统进行安装调试，并承诺仪器设备不受气象条件等因素影响，保证其运行正常稳定。

（2）中标人在仪器安装结束后，对所有采购方使用人员现场培训不少于10个工作日，确保使用人员能够正确操作和维护设备；

（3）仪器调试、验收：中标人应安排技术人员到现场安装并在使用人员在场的情况下完成仪器性能调试，仪器完全正常运转且经采购人组织的技术验证确认后，安装工作才能认为全部完成。

3、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于二年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，72小时内赶到现场并及时排除故障，若到现场后2个工作日内不能解决问题，则须更换备品备件，使系统能正常运行。在质量保证期结束后，中标人也必须提供24小时内对仪器故障做出响应和72小时解决出现问题的技术服务。

4、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

5、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

6、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日澄迈县生态环境保护局关于环境空气质量新标准能力建设完善及备机项目（项目编号:HZ2016-368）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

与采购人协商决定

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表5）

11、同类项目业绩（表6）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：澄迈县生态环境保护局关于环境空气质量新标准能力建设完善及备机项目

项目编号： HZ2016-368            交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的澄迈县生态环境保护局关于环境空气质量新标准能力建设完善及备机项目（项目编号为： HZ2016-368 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-368的澄迈县生态环境保护局关于环境空气质量新标准能力建设完善及备机项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

### 4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表6、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：澄迈县生态环境保护局关于环境空气质量新标准能力建设完善及备机项目

项目编号： HZ2016-368

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：澄迈县生态环境保护局关于环境空气质量新标准能力建设完善及备机项目

项目编号： HZ2016-368

| 评比项目 | 评比内容 | 评比标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评分（45分） | 指标和参数要求 | 完全满足招标文件技术参数要求，得满分，带▲技术参数不满足，每一项扣3分，其他技术参数每一项不满足扣1分，扣完为止。 （投标人所投产品技术指标必须提供制造厂商盖章的技术白皮书或产品彩页，技术白皮书或产品彩页上没有的技术指标视为不响应）。 | 45 |  |
| 商务评分（25分） | 制造厂商体系认证 | 所投主要设备（货物清单所列前6项）的制造厂商同时通过ISO9001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证，得2分（须提供证书复印件），缺1项或无不得分； | 2 |  |
|  | 产品资质权威认证 | 1、同时提供二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物（PM10）分析仪EPA认证（或TUV认证）证书，得3分，无0分，每缺一个扣1.5分，扣完为止； 2、同时提供PM2.5颗粒物分析仪EPA认证和TUV认证证书，得3分，缺1项或无不得分； | 6 |  |
|  | 品牌质量、知名度与本地化售后服务 | 根据投标人所投设备的品牌知名度、质量稳定性、市场美誉度等评比：优：5分，良：3-4分，一般： 1-2分。 | 9 |  |
|  |  | 售后服务方案、培训计划等情况评比：优4分，良2-3分，一般：0-1分； |  |  |
|  | 同类项目业绩 | 2011年至今，提供投标人空气自动监测系统项目200万元以上同类项目业绩，提供合同复印件，每份2分，最高8分（提供合同复印件或中标通知书复印件为准，原件备查）。 | 8 |  |
| 价格评分（30分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

评委：