2016年食品安全实验室仪器设备

招标文件

招标编号：HZ2016-437R

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省疾病预防控制中心

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十月

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	12

第四章 合同条款	22

第五章 投标文件内容和格式	25

第六章  评审办法和程序	32

初步审查表	34

技术、商务评分表	35

# 第一章 投标邀请函

受海南省疾病预防控制中心的委托，海南海政招标有限公司就2016年食品安全实验室仪器设备（项目编号：HZ2016-437R）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：2016年食品安全实验室仪器设备，其中包括：

B包：上转发光微生物免疫分析仪，双温恒温水浴

D包：全自动革兰氏染片仪，三气培养箱

E包：快速荧光定量PCR系统，全自动电泳仪

2、项目编号：HZ2016-437R

3、用途：海南省疾病预防控制中心工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：3,947,000.00元(B包：587,000.00元,D包：579,000.00元,E包：843,000.00元)。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人,必须提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证的复印件或者具有三证合一的工商营业执照的复印件（加盖公章、原件备查）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期任意三个月的企业纳税证明或会计师事务所出具的2015年度财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期任意三个月的社会保障缴费记录复印件）；

4、参数中有特别说明的属于国家规定为医疗器械的产品，投标人如为生产制造商，须具有《医疗器械生产企业许可证》，如所投设备为进口产品，则须具有《医疗器械注册证》；

5、参数中有特别说明的属于国家规定为医疗器械的产品，投标人如为产品代理商，须具有《医疗器械经营许可证》,且获得所投主要产品制造厂商针对本项目的授权；

6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年10月19日至2016年10月25日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：http://218.77.183.48。

3、标书售价：100元/包（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2016年11月3日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2016年11月8日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥5,000.00元/包。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年11月8日上午08：15— 08：30；

2、开标时间：2016年11月8日上午08 ：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼 208开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾/林嘉嘉

财务电话：0898-68555187   公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联系人：张先生

2、联系电话：0898-65338992

3、联系地址：海南省海口市海府路44号

海南海政招标有限公司

2016年10月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省疾病预防控制中心

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：2016年食品安全实验室仪器设备

项目编号：HZ2016-437R  包号： 包

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

# B包 用户需求书

一、项目名称

2016年食品安全实验室仪器设备

二、项目清单

| 序号 | 名称 | 主要用途 | 是否进口 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上转发光微生物免疫分析仪 | 食品微生物现场快速检测 | 国产 | 1台 | 需要授权 |
| 2 | 双温恒温水浴 | 微生物两个温度水浴培养 | 进口 | 1台 | 需要授权 |

三、主要设备技术参数（注：以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分。）

### 设备1 上转发光微生物免疫分析仪

1	工作条件：电源 100-240V±15%，47-63Hz；温度 0～50℃。2	技术参数

2.1 用途：可用于现场微生物快速检测。

2.2 检测光源及信号收集：外半导体激光器，扫描方式收集磷光信号，磷光接收电路采用共聚焦式的光学结构。

▲2.3 定量参数设定：RFID 芯片记录检测目标的标准曲线，自动读取芯片数据。

▲2.4 检测靶标：可对单靶标和双靶标试剂条进行检测；

2.5 灵敏性和特异性：检测限为 10000CFU/ml；对检测病原体的近缘种属无非特异反应；

2.6 稳定性：无淬灭和光漂白现象；试剂保存期为 1 年；使用过的检测试纸保存时间在 2 年以上。

▲2.7 样品耐受性：对血清、血浆、全血、尿液、唾液、组织匀浆等直接进行检测，能对腐烂尸体和高盐等复杂样本直接检测；

2.8 检测时限：仪器对每份试纸条读取时间不超过 1 分钟，可连续进行读数检测；30 分钟内可完成定量检测结果；

▲2.9 现场检测：交流电和充电电池双相应用，支持现场不插电工作 4 小时以上，可在现场检测霍乱弧菌、沙门氏菌、副溶血弧菌等的病人或动物样本。

2.10 数据获取和处理：检测结果自动获取（无需目测）；可用 USB 接口导出检测数据，可打印、可保存；

2.11 可选配套试剂种类：霍乱弧菌 O1 群和 O139 群、出血性大肠杆菌 O157、甲/乙/丙型副伤寒沙门氏菌、伤寒沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、肠炎沙门氏菌、猪霍乱沙门氏菌、副溶血弧菌；

2.12 安全性：仪器内置紫外灯灭菌；试剂对被检测品和环境无任何危害。

### ▲3.必须提供所投品牌的医疗器械生产许可证和医疗器械注册证。

### 设备2 双温恒温水浴

1.温度控制范围：室温+5℃~+99℃

▲2.温度稳定性：±0.2℃

3.带有前置排水阀

▲4.容积：双槽 12L+5L；双槽独立控温

5.加热功率 1.2KW

▲6.底部加热垫设计,提高温度均一性

▲7.样品保护功能：过温保护，带声音警报功能；

▲8.安全功能：干启动及干烧保护功能，防止干烧造成的仪器损坏

9.用户自行校准系统:单点或者两点校准

10.前部面板锁定功能

11.定时功能：1-999 分钟

12.带 3 个温度预设功能

13.防水开关

14.标配聚碳酸酯底板托盘，无滴水聚碳酸酯盖

15.LCD 显示屏可自行设定温度

16.内置 PT1000 型温度传感器，PID 温度控制系统

四、交货期及地点

交货期：签订合同后国产设备60天内，进口设备90天内。

交货地点：采购人指定地点。

五、其它要求

1、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体项目提供不少于1年的免费保修及维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供3年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2、质量保障

1）所提供设备必须是全新、完整无缺的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2）设备的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比好、能够满足所需技术指标要求、能够满足现场工作条件要求；

3、培训：中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# D包 用户需求书

一、项目名称

2016年食品安全实验室仪器设备

二、项目清单

| 序号 | 名称 | 主要用途 | 是否进口 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动革兰氏染片仪 | 细菌染色 | 进口 | 1台 | 需要授权 |
| 2 | 三气培养箱 | 细菌培养 | 进口 | 1台 | 需要授权 |

三、主要设备技术参数（注：以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分。）

### 设备1 全自动革兰氏染片仪

1.对革兰染色标准化、自动化、批量化。

2.玻片篮可容纳 20 个玻片，可随意从仪器上取下。

3.通过屏幕显示的符号/键盘进行设置和选择程序，可存储 10 种程序，可设置玻片篮在各染色池中的染色时间，包括在染液中的浸染时间上下移动的时间，在染色池上方的淋干时间。

4.快速干燥系统：50℃的暖风吹拂。所有电路和电子元件都被安装了保护装置。防止溅出的液体损伤它们。

5.可放玻璃片数：20 片

6.染色池数量：4 个

7.清洗池：溢出排水，可选配快速排水装置

8.烘干池：50-60℃暖气流

9.程序设定：可设置玻片篮在各染色池中染色时间，包括在染液中的浸染时间，上下移动时间，在染色池上方的淋干时间。

10.可设定程序数：10 个

11.每程序可设定步骤：10 个

12.电源：100/240V，50/60Hz,250W

13.尺寸：约700mm×440mm×440mm

### 设备2 三气培养箱

1.有效容积：不小于170L

2.加热方式：直接加热和气套式系统（DHA）

3.温度控制：微电脑 PID 控制（电热调节传感器）

4.温控范围：环境温度以上 5℃~50℃（环境温度 25℃，设定值 37℃，5%，空载）

5.温度均一性：±0.25℃（环境温度 25℃，设定值 37℃，5%，空载）

6.温控精度：±0.1℃（环境温度 25℃，设定值 37℃，5%，空载）

7.CO2控制：微电脑 PID 控制

▲8.CO2传感器：红外线(CO2浓度自动校正补偿功能)

(灵敏度高，精度高)

9.CO2范围：0~20%

10.CO2控制精度：±0.15%（环境温度 25℃，设定值 37℃，5%，空载）

11.O2控制：微电脑 PID 控制

12.O2传感器：氧化锆传感器

13.O2范围：1~18%；22~80%

14.O2控制性：±0.2%（环境温度 25℃，设定值 37℃，5%，空载）

▲15.增湿方式：增湿盘自然蒸发式（带水位光学反射传感器）

16.箱内湿度：95±5%RH

17.搁架尺寸：约450×450×12mm

▲18.内胆材料：抗菌铜合金内胆，全圆角设计

（铜离子抑菌杀菌，无死角）

19.最大负载：7kg 每个搁架

20.搁架数量：标准配置 4 个铜合金不锈钢搁架，最多可扩充至 15 个

▲21.双内门设计：一扇外门，二层内门，五层空间各对应一个对开内门。 （分层开门，箱内环境稳定）

22.内胆搁架材料：抗菌铜合金内胆

▲23.内置紫外灯（选购件）：无臭氧型，可程序控制，可循环灭菌

（用 UV 紫外灯对加湿棒和排气管进行高效杀菌）。

24.检测孔：后板 30mm 直径

25.进气过滤：HEPA 过滤，0.3um，99.97%有效率

26.报警系统：高低温报警、CO2浓度报警、O2浓度报警、门未关报警、

UV 灯报警、独立过温保护

27.远程报警端口：30V DC，2A

28.最大热幅射：1190KJ/h

29.具有医疗器械注册证。

四、交货期及地点

交货期：签订合同后国产设备60天内，进口设备90天内。

交货地点：采购人指定地点。

五、其它要求

1、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体项目提供不少于1年的免费保修及维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供3年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2、质量保障

1）所提供设备必须是全新、完整无缺的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2）设备的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比好、能够满足所需技术指标要求、能够满足现场工作条件要求；

3、培训：中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# E包 用户需求书

一、项目名称

2016年食品安全实验室仪器设备

二、项目清单

| 序号 | 名称 | 主要用途 | 是否进口 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速荧光定量PCR系统 | 开展多种病原微生物的核酸快速检测 | 进口 | 1台 | 需要授权 |
| 2 | 全自动电泳仪 | 分子生物学检测结果判定 | 进口 | 1台 | 需要授权 |

三、主要设备技术参数（注：以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分。）

### 设备1 快速荧光定量PCR系统

一、配置清单

1.1 硬件配置：主机1 台，原装进口品牌电脑（PCR厂家原厂配置电脑，Win7操作软件，Intel Core 2 Duo处理器，512MB ATI Radeon HD 4550独立显卡，500Gb硬盘）1 套；

1.2 软件配置：primer express 引物探针软件1 套、数据分析软件1 套；

1.3 备品和备件：标准附件和工具1 套；

1.4 技术资料：全套安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新。

二、技术性能指标

2.1 主要用途：核酸扩增检测；

2.2 工件条件: 220V 电压，10A 电源。相对湿度<80%。热功率<2600W。

2.3 硬件系统：

2.3.1 开放的系统，支持第三方检测试剂盒；

2.3.2 荧光染料：能同时检测并区分550nm 荧光(VIC/HEX)和580nm 荧光(TAMAR)，以用于国内探针合成公司最普遍使用的双色荧光TaqMan 探针(FAM-TAMR 和VIC/Hex-TAMRA 荧光)。

2.4 软件系统：

2.4.1 包括有绝对定量和相对定量软件，并有多色荧光校正软件；

▲2.4.2 有正版primer express 引物探针软件，可用于PCR 引物，巢式PCR，多重PCR 引物，RT-PCR 引物的设计和自动测试；

2.4.3 有正版的RapidFinder Express 软件，以实现微生物阴阳性的自动判定；

2.4.4 能进行绝对和相对定量，可同时对无限个数据进行分析、比对和作柱形图；

2.4.5 一个反应中能进行多重定量，运用多色荧光校正技术，去除不同荧光之间的干扰；

2.4.6 有拷贝数分析软件，含CopyCaller 分析软件；

2.4.7 有SNP 分析软件，含AutoCaller 分析软件。

2.5 检测性能：

2.5.1 适用单管、8 联管和96 孔板，保证实验结果；

▲2.5.2 机械设计应使样品无需移动，反应后可降温至4℃保存；

2.5.3 通用各种知名品牌荧光染料；

▲2.5.4 软件支持Rox 荧光校正去除误差，可以矫正由于气泡或探针凝聚引起的信号失真，并需要国外文献支持；

2.5.5 检测性能：能检测到单个拷贝数的模板，置信度99.7%；

▲2.5.6 运行时间：<50 分钟完成检测；

2.5.7 支持转基因检测、过敏原等食品安全现在普遍关心的检测，支持食品的真假鉴定实验。

2.6 检测方法：

▲2.6.1 激发光源为卤钨灯，配备时间监测及自我诊断程序，滤光系统为五色光源滤光片结合荧光滤光片。流明值大于LED 光源；

▲2.6.2 检测系统为CCD 摄像机成像，实时动态检测，一体化动态显示。

2.7 控制系统：

2.7.1 温度范围4℃-99℃；

▲2.7.2 热循环模块最大升降温速度：5.2℃/s。

▲2.8.必须提供有进口产品医疗器械注册证。

三、售后服务与国内培训：

3.1 安装、调试：生产厂家现场安装调试；

3.2 培训：生产厂家进行安装培训和售后培训；

3.3 保修期：自验收合格日起整机（包括配件）一年保修，终身维护。

### 设备2 全自动电泳仪

1、小型垂直电泳仪，铝制跑胶板的散热效率是常规玻璃板的 40 倍，最大样品通量 30，适用于 10 x 10.5cm 和 10 x 8 cm 跑胶板，含 10 x 10.5cm 矩形玻璃板 10 片，10 x 10.5cm 带凹槽铝制跑胶板 5 片，0.75mm 厚 T-Spacer 4 片，0.75mm 厚 10 孔齿梳 2 片，电泳槽等一系列配件。

标配:低缓冲液槽/高缓冲液槽/安全盖和高压线/制胶器带密封垫/夹钳 2 个/凸轮 4 个/10 x 10.5cm 矩形玻璃板 10 片/

10 x 10.5cm 带凹槽铝制跑胶板 5 片/弹簧夹 4 个/0.75mm 厚 10 孔齿梳 2 片/0.75mm 厚 T-Spacer 4 片/彩色上样指示条 2 片/密封垫/

2、控温式垂直电泳仪，最大样品通量 112，使用跑胶板尺寸 18 x 24 cm, 18 x 16 cm or 18 x 8 cm，含 1.5mm 厚的 15 孔齿梳 2 片，1.5mm 厚 2cm 宽的 Spacer 4 片， 18 x 24 cm 矩形玻璃板 6 片（即 3 套）及电泳槽等一系列电泳配件和热交换器。

标配:低缓冲液槽/高缓冲液槽/安全盖/电线/热交换器/18x24cm 玻璃板 6 片/8cm 夹子 4 个/16cm 夹子 4 个/凸轮 6 个/垫片 2 片（用于高缓冲液槽）/双制胶架/ 气泡水准器/铸胶用垫片/Buffer Dam/Spacer-Mate/拨胶器/密封条/1.5 梳子 mm 厚，15 孔梳子 2 片/1.5mm 厚 Spacers4 片/

3、水平电泳仪（最大样品通量 60）

标配:含电泳槽 1 套/安全盖，电线/跑胶盘（15 x 20cm）/制胶盘/4 片泡沫垫圈/气泡水准仪/1.5mm 厚的 15 孔梳子/

4、水平电泳仪（最大样品通量32）

标配: 电泳槽1套/安全盖和高压线/跑胶盘/制胶盘/4片泡沫垫圈/气泡水准仪/1.5mm厚的8孔梳子/梳背/

5、电源，300V，500mA，90W

四、交货期及地点

交货期：签订合同后国产设备60天内，进口设备90天内。

交货地点：采购人指定地点。

五、其它要求

1、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体项目提供不少于1年的免费保修及维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供3年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2、质量保障

1）所提供设备必须是全新、完整无缺的，且包含设备的供货、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、试运行、售后服务等；

2）设备的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比好、能够满足所需技术指标要求、能够满足现场工作条件要求；

3、培训：中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日2016年食品安全实验室仪器设备（项目编号:HZ2016-437R）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等

| 序号 | 名称 | 内容（规格） | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

- 付款

双方协商。

三、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资质证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表6）

11、同类项目业绩表（表5）

12、技术部分（包括所投产品彩页、技术资料等，培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位2016年食品安全实验室仪器设备（项目编号为HZ2016-437R）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：2016年食品安全实验室仪器设备         包号：    包

项目编号： HZ2016-437R    交货期：签订合同后国产设备  天内，进口设备 天内。

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注: 1、投标总金额包括本文件要求的所有货物、运输、安装、调试、培训和相关的税费等。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码.

### 表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的2016年食品安全实验室仪器设备（项目编号为：HZ2016-437R）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、同类项目业绩

项目名称：2016年食品安全实验室仪器设备

项目编号：HZ2016-437R

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-437R的2016年食品安全实验室仪器设备的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 工期或交货期不满足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术及商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1.1

### 初步审查表

项目名称：2016年食品安全实验室仪器设备             包号：   包

项目编号：HZ2016-437R

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期/交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 是否完全满足带★的指标（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表1.2

### 技术、商务评分表

项目名称：2016年食品安全实验室仪器设备

项目编号：HZ2016-437R

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及技术性能 | 所投产品的规格、技术性能是否满足招标文件要求（带▲的参数指标有1-2个不满足则本项得分不能为优档，3个或3个以上不满足则本项得分不能为优档或良档） 优：40-45分，良：25-39分，一般：1-24分 | 45 |  |
| 2 | 设备品牌质量 | 根据所投主要设备的品牌质量、市场美誉度评比 优：8-10分；良：5-7分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 3 | 售后服务和培训 | 售后服务承诺、服务措施及培训等 优：5分；良：3-4分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 4 | 同类项目业绩 | 投标人2012年以来合同额100万以上同类项目成功案例，每个项目2分，最高10分(提供案例合同或中标通知书复印件，原件备查。) | 10 |  |
| 5 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 6 | 合计 |  | 100 |  |