# 采购需求

(第 3 包)

项目名称： 海南省人民医院医疗设备采购项目

项目编号： HNGP2017-000166

# 一、项目概况

本项目采购所中央监护系统是海南省人民医院用于治疗病人及手术急救。

二、货物名称、数量

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阅片灯 | 详见下方“三、货物规格及技术参数要求” | 18 | 台 |
| 2 | 台式电子血压计 | 详见下方“三、货物规格及技术参数要求” | 13 | 台 |

★注：投标人须对以上所有内容进行投标，不得只对部分内容进行投标。

三、货物规格及技术参数要求

注：本项目中所有带“▲”号为重要条款，非“▲”号为一般条款，如有负偏离将按扣分处理，一个序号为一项，具体评分标准详见《评分响应表》。

- 阅片灯

| 序号 | 项目 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置（需求）清单 | X射线胶片观片灯18台、3个鹅颈灯 |
| 2 | 外形尺寸（长×寛×厚mm） | 约838×506×25 |
| 3 | 阅片区域（长×寛mm） | 约720×425 |
| 4 | 最大功耗(W) | 60W |
| 5 | 背光源类型色温、寿命 | 超亮度SMD LED 144颗/联; 8000K以上色温；光源寿命≥10万个小时 |
| 6 | 电源、电压、频率 | 全球电压自适应内置式电源；AC90V-240V 50/60Hz |
| 7 | 观察屏亮度调节范围 | 采用PWM调光技术，100档连续可调，亮度范围 0~4500cd/ m2 |
| 8 | 观察屏亮度均匀性 | ≥90% |
| 9 | 观察屏散射系数 | ＞0.9 |
| 10 | 夹片装置 | 不锈钢滚针斜压紧式夹片装置 |
| 11 | 安装方法 | 挂壁式,支架式 |
| 12 | 适用胶片 | 普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片 |
| 13 | 使用环境条件 | 阅片室的环境照度建议应不大于100 lux |

- 台式电子血压计

▲1    测量原理：示波法

2   显示：LED数字显示

3   测量位置：左右臂均可

▲4   手臂周长：17～42cm以上

5   压力显示范围：0～300mmHg

6   测量范围：血压：40～260mmHg；脉率：40～180拍/min

7   测量精度:	压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%

8   肘部位置传感器：有

9   臂筒角度调节：可上下活动调节.（针对身材较高人士具有良好的测量保证功能）

10  打印装置

10.1 热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选

10.2 全中文打印显示

10.3 干扰情况用户提醒

▲10.4 干扰波形图打印显示

▲11   测量结果语音播报功能：有

12  平均测量功能 ：有

13  超压保护：压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

14  重量：约5.5公斤

15  通信数据输出

12.1  RS-232标准接口，连接电脑同步管理

12.2  专用软件配套（专用数据线和专用软件）

16  电击防护型式	 ClassⅠ  B型

▲17  抗菌设计对应(需提供抗菌材料检测报告)

外壳：抗菌树脂    袖带：抗菌布套

18 操作环境：温度10℃～40℃，湿度30～85%RH

19  储存环境：温度-10℃～60℃，湿度30～95%RH

20 排气速率

20.1 臂带内压力240mmHg-160mmHg，排气速度：4.4mmHg/sec-6.0mmHg/sec

20.2 臂带内压力160mmHg-80mmHg，排气速度：3.8mmHg/sec-6.0mmHg/sec

20.3臂带内压力80mmHg-40mmHg，排气速度：2.8mmHg/sec-4.2mmHg/sec

21  标准配置

21.1全自动电子血压计1台

21.2血压计专用袖套2只

21.3专用桌椅  1套

21.4 打印纸  1卷

★四、交付时间、交货地点

1. 交付时间：合同签订后1个月内

2. 交货地点：海口市秀英区秀华路19号海南省人民医院

★五、售后服务要求

1、供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由采购人安排。

2、从设备安装验收合格之日算起保质期三个月，保质期内设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的）或修理。

3、从设备安装验收合格之日算起保修期  12 个月，由供应商负责免费保修。

4、供应商接到采购人设备故障报修，须在24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。

5、保修期满后，供应商与采购人可协商继续签订维修服务合同，并按合同约定条款，继续为设备提供维修服务。

六、验收（验收标准、验收方法、验收程序）

验收方法：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

七、质量保证

供应商保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及响应文件所响应的质量、规格和性能要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

八、其他要求

请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费、拆装费、安装调试费、培训费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

★九、本项目采购预算：37.75万元（报价不得超出采购预算）

注：标注“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。