# 采购需求

(第 4 包)

项目名称： 海南省人民医院医疗设备采购项目

项目编号： HNGP2017-000166

# 一、项目概况

本项目采购所中央监护系统是海南省人民医院用于治疗病人及手术急救。

二、货物名称、数量

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术床 | 详见下方“三、货物规格及技术参数要求” | 4 | 台 |
| 2 | 裂隙灯 | 详见下方“三、货物规格及技术参数要求” | 5 | 台 |

★注：投标人须对以上所有内容进行投标，不得只对部分内容进行投标。

三、货物规格及技术参数要求

注：本项目中所有带“▲”号为重要条款，非“▲”号为一般条款，如有负偏离将按扣分处理，一个序号为一项，具体评分标准详见《评分响应表》。

（一）手术床

1、性能要求:

1.1、安装、应用培训和售后服务应由生产厂家工程师技术人员负责，非由代理商人员负责。

1.2、使用环境:

适用于在气温-40-50℃之间，相对湿度90%环境下运输；能在环境温度0-40℃和相对湿度≥85%下工作至少24小时。

1.3、动力系统：手术床为电动液压驱动方式，具有电动调节手术床升高/降低、头脚倾、左右倾功能,由3个独立液压缸液压驱动。手术床内置高性能充电电池，可满足80次以上手术需要，即无需外接电源状态下，保证手术床最少一周的手术实际操作使用需要。充电电池无需保养和维护,可长时间使用，确保最大的安全性。

▲1.4、操作方式：手术床配备两种控制方式。1）有线控制器, 具有电池电量，充电显示功能，具有手术床升/降、左/右倾、头/脚倾、一键“自动水平复位”七项电动控制按钮。2）台柱应急控制系统，双键式操作方式 ，防止误操作。具有手术床升/降、左/右倾、头/脚倾操作功能。确保在有线控制器发生故障时，手术床仍能操作。预留红外通讯接口,日后可升级数字化无线控制器。。

2、材料:

2.1、手术床床面框架和床柱外壳采用优质18:10镍铬合金制成.可保用15年以上不生锈. 床面下方配有边导轨，用于放置X光片盒。

▲2.2、手术床底座外壳以特制强化玻璃纤维高强度材料制成，采用多层渗透工艺，非普通不修钢金属外壳。不掉漆，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

3、结构:

3.1、床面：由头板、背板、坐板及分腿式腿板等五部分组成。统一的标准化接口和快速“卡接”系统，便于不同模块间的互换、连接。所有关节处均被安全覆盖，以满足患者的舒适性需要，并可避免电外科手术可能的灼伤。头板、背板、腿板均有自锁型弹簧升降系统，具有拆卸、翻折和分叉的多功能特性. 床板均可透过X线。

▲3.2、床垫：四层复合材料组成的减压床垫，非聚氨酯发泡一次成型床垫。分为防漏层， 60mm记忆垫、20mm减压垫，透气不透水的半透层。自然塑形，具有记忆恢复功能,减少局部压强，有效防止褥疮。超声无缝焊接技术，密封性能佳，透气防水、易清洗，导静电，整床床垫可分块拆卸。

3.3、≥直径125 mm的大尺寸脚轮。

4、技术参数:

4.1 手术床长度/（+头板）  约1790/2075 mm

▲4.2手术床宽度（不含边导轨）: 约510 mm

▲4.3床面高度：600 mm –950 mm

4.4  纵向倾斜（头倾/脚倾）： 25°/ 25°

4.5  侧向倾斜（左/右）： 15°/15°

4.6  背板（上/下）： 60°/50°

▲4.7 脚板上/下折： 0°/95°

▲4.8  手术床自重：≥160 kg

4.9  最大承载重量：≥ 135kg

5、基本配置/台：

5.1、电动模块化手术床, 配泡沫塑形软芯床垫,可分开拆卸

5.2、头板1个

5.3、分腿式腿板1对

5.4、台柱应急控制面板1个，有线遥控器1个

5.5、托手板(含束手带)2个

5.6、麻醉布帘架1个

（二）裂隙灯

1、显微镜类型：平行夹角式

2、目镜：12.5X 水平联动装置

▲3、显微镜总倍率：6X  10X  16X  25X  40X五种放大倍率

4、视场直径：φ37  φ23  φ14  φ8.7  φ5.7mm

5、屈光度调节：+5D ~--5D

6、裂隙高度： 0mm ～ 10mm连续可调

7、裂隙宽度： 1mm ～ 14mm连续可调

8、光斑直径：φ10、φ8、φ5、φ3、φ0.2（mm）

9、裂隙角度：0 °~180° 可旋转

10、裂隙前倾：0 °5° 10° 15° 20°

11、放大率：0.794 X

12、滤光片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

13、光亮度调节：五级调光

14、输入电压：110V/220V±10%   60 Hz /50Hz±10%

15、输入功率：60W

▲16、灯泡： 12V /50W

17、固视灯： 红色LED

▲18、光学分辨率：》1800.N线对/MM

★四、交付时间、交货地点

1. 交付时间：合同签订后1个月内

2. 交货地点：海口市秀英区秀华路19号海南省人民医院

★五、售后服务要求

1、供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由采购人安排。

2、从设备安装验收合格之日算起保质期三个月，保质期内设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的）或修理。

3、从设备安装验收合格之日算起保修期  12 个月，由供应商负责免费保修。

4、供应商接到采购人设备故障报修，须在24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。

5、保修期满后，供应商与采购人可协商继续签订维修服务合同，并按合同约定条款，继续为设备提供维修服务。

六、验收（验收标准、验收方法、验收程序）

验收方法：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

七、质量保证

供应商保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及响应文件所响应的质量、规格和性能要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

八、其他要求

请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如运费、税费、拆装费、安装调试费、培训费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

★九、本项目采购预算：150万元（报价不得超出采购预算）

注：标注“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。