# 采购需求

(第 2 包)

项目名称： 海南省中医院内科医技楼配套设备设施购置项目

项目编号： HNGP2017-000196

一、项目概况

本项目资金来源为医疗健康服务专项资金，用于省中医院机构能力建设。

二、货物名称、规格、数量

| 序号 | 货物名称 | 参考规格 | 数量 | 单位 | 包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚低温治疗仪 | 详见“技术要求” | 2 | 台 | 第2包 |
| 2 | 病历车 | 详见“技术要求” | 15 | 台 | 第2包 |
| 3 | 妇检床 | 详见“技术要求” | 2 | 张 | 第2包 |
| 4 | 诊床 | 详见“技术要求” | 14 | 张 | 第2包 |
| 5 | 换药车 | 详见“技术要求” | 6 | 部 | 第2包 |
| 6 | 治疗车（三层） | 详见“技术要求” | 37 | 部 | 第2包 |
| 7 | 监护车（两层） | 详见“技术要求” | 11 | 部 | 第2包 |
| 8 | 口服药车 | 详见“技术要求” | 10 | 部 | 第2包 |
| 9 | 护理车 | 详见“技术要求” | 11 | 部 | 第2包 |
| 10 | 深部灯 | 详见“技术要求” | 1 | 部 | 第2包 |
| 11 | 微波治疗仪 | 详见“技术要求” | 2 | 台 | 第2包 |
| 12 | 多功能低频电子治疗仪 | 详见“技术要求” | 2 | 台 | 第2包 |
| 13 | 微量泵（单道） | 详见“技术要求” | 33 | 台 | 第2包 |
| 14 | 微量泵（双道） | 详见“技术要求” | 13 | 台 | 第2包 |
| 15 | 床单位消毒机 | 详见“技术要求” | 10 | 台 | 第2包 |
| 16 | 手摇升降急诊平车 | 详见“技术要求” | 12 | 部 | 第2包 |
| 17 | 输液泵 | 详见“技术要求” | 14 | 台 | 第2包 |
| 18 | 抢救车 | 详见“技术要求” | 11 | 部 | 第2包 |
| 19 | 射频仪 | 详见“技术要求” | 1 | 台 | 第2包 |
| 20 | 中药熏蒸床 | 详见“技术要求” | 3 | 台 | 第2包 |
| 21 | 双面蓝光箱 | 详见“技术要求” | 2 | 台 | 第2包 |
| 22 | 污物车 | 详见“技术要求” | 11 | 部 | 第2包 |
| 23 | 仪器车 | 详见“技术要求” | 18 | 部 | 第2包 |
| 24 | 空气压力治疗仪 | 详见“技术要求” | 4 | 台 | 第2包 |
| 25 | 治疗车（两层） | 详见“技术要求” | 9 | 部 | 第2包 |
| 26 | 不锈钢器械柜 | 详见“技术要求” | 3 | 个 | 第2包 |
| 27 | 电子血压计 | 详见“技术要求” | 14 | 个 | 第2包 |
| 28 | 听诊器 | 详见“技术要求” | 37 | 个 | 第2包 |
| 29 | 呼吸囊 | 详见“技术要求” | 11 | 个 | 第2包 |
| 30 | 移动输液架 | 详见“技术要求” | 29 | 个 | 第2包 |
| 31 | 电子体温计 | 详见“技术要求” | 29 | 个 | 第2包 |
| 32 | 氧气袋 | 详见“技术要求” | 9 | 个 | 第2包 |
| 33 | 氧气瓶配推车 | 详见“技术要求” | 11 | 套 | 第2包 |
| 34 | 电动吸痰器 | 详见“技术要求” | 10 | 台 | 第2包 |
| 35 | 紫外线灯车 | 详见“技术要求” | 12 | 台 | 第2包 |
| 36 | 轮椅 | 详见“技术要求” | 29 | 部 | 第2包 |
| 37 | 取血箱 | 详见“技术要求” | 9 | 个 | 第2包 |
| 38 | 特定电磁波治疗仪 | 详见“技术要求” | 52 | 台 | 第2包 |
| 39 | 屏风 | 详见“技术要求” | 7 | 个 | 第2包 |
| 40 | 中心吸痰装置 | 详见“技术要求” | 13 | 台 | 第2包 |
| 41 | 台式血压计 | 详见“技术要求” | 19 | 个 | 第2包 |
| 42 | 电针仪 | 详见“技术要求” | 65 | 台 | 第2包 |
| 43 | 体重秤 | 详见“技术要求” | 10 | 台 | 第2包 |
| 44 | 单孔手术灯 | 详见“技术要求” | 2 | 台 | 第2包 |
| 45 | 输血加压袋 | 详见“技术要求” | 1 | 个 | 第2包 |
| 46 | 平面老式气垫床 | 详见“技术要求” | 10 | 张 | 第2包 |

注：1、分包报价，分包评比。

2、投标人可对个别包或全部包进行投标。

3、★不允许只对包内部分内容进行报价。

三、技术要求

带“▲”号为重要条款，非“▲”号为一般条款，如有负偏离将按扣分处理，一个序号为一项，具体评分标准详见《评分响应表》。

（一）、亚低温治疗仪

| 1、配置要求 | 主机、冰毯 1 条、软冰帽 1 个 |
| --- | --- |
| 2、安全 | 2.1 通过 ISO9001、ISO13485 质量管理体系认证（提供证书复印件，加盖公章） |
|  | 2.2 通过全项目电磁兼容 EMC 检测，抗电磁干扰能力强。符合 YY0505-2005 标准，并可提供专业权威机构出具的检测报告。（提供检测报告复印件，加盖公章） |
| 3、主机性能 特点 | 3.1机箱材质：ABS |
|  | 3.2 制冷方式：高效的全无氟压缩机制冷系统，功耗低，降温迅速，为患者抢救赢得宝贵时间。 |
|  | 3.3 全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。 |
|  | 3.4双路输出，采用快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。 |
|  | 3.5语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警。 |
|  | 3.6 LCD 液晶大屏幕显示，全中文菜单操作，清晰直观。 |
| 4、毯帽特点 | 4.1软冰帽、冰毯采用 TPU(热塑性聚氨酯）材料，具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更长久，蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗。 |
| 5、技术指标 | 5.1电源（AC）：220V±10% 50Hz±1Hz |
|  | 5.2毯、帽温度范围：1-25℃ |
|  | 5.3水温范围（单降温）：-5-25℃ |
|  | 5.4空载降温速度：3℃/分 |
|  | 5.5工作方式：连续 |
|  | 5.6噪音：≤45db |
|  | 5.7整机功耗：550VA |
|  | 5.8环境温度：0-40℃ |

（二）、病历车

1、单边开门,配锁,钥匙二把。

2、整体结构：下凹式一体注塑成型台面、流线型车身、外表无金属裸露。

3、配置：车体顶部面板的左右两侧有与面板一体注塑成型的弧形推手两个。

4、脚轮：配四个双轨、全封闭、万向、静音脚轮，两个带制动功能。

5、材料：ABS材料。

6、规格：约：520x460x1130mm。

7、颜色：车体的上、下层板为紫色，车身乳白色。

（三）、妇检床

1、规格：约1900*580*750mm

2、材质：整体材质为不锈钢，框架采用38*38*1.2mm厚管材精制而成,床板采用不锈钢1.2mm厚的沙板一体冲压而成。结构结实，背板可使床面提升和平置（0°~70°），腿板下降90°，分级调节。床体承载重量超过150kg。

（四）、诊床

1、规格:约1900*600*650mm

2、材质：不锈钢材质，

床框采用40*40*1.2mm方管焊接，床腿采用38*38*1.2mm方管焊接。

3、坚固结实：经过严格的压力测试，确保了床体的安全可靠，床面配蓝色革皮，海绵厚度4CM，可拆卸。

（五）、换药车

1、为上下两层，上层配有扶手，两层均配有圆管护栏。

2、上层面板配二个可拆卸的并排抽屉，抽屉外侧是模具一体成型的抽屉拉手。抽屉内是模具一体成型的隔板卡槽，配三块活动隔板可分四个活动小格。

3 、配一个可活动的药盘， 药盘可拆卸成7条，方便清洁。药格可活动，可自行定格大小及数量格。

4、脚轮：配三寸静音万向轮，两个带制动功能。

5、规格：≥640×440×925mm。

6、材料：ABS材料。

（六）、治疗车（三层）

1、整体结构：

1.1、为上下三层，上层配有扶手，三层均配有圆管护栏。

1.2、上层面板配二个可拆卸的并排抽屉，抽屉外侧是模具一体成型的抽屉拉手。抽屉内是模具一体成型的隔板卡槽，配三块活动隔板可分四个活动小格。

2、功能及附件配置：

2.1、车体左右两侧配与车体同颜色、材质的挂板式大、小污物桶各一个，大桶规格：≥250*200*390mm、小桶规格：≥250*200*150mm，桶可自由拆卸。

2.2、车体右侧下方配与车体同颜色、材质的卡扣式锐器盒架一个，锐器架规格：≥330*220*50mm

2.3、车体右上侧配有与车体同颜色、材质的消毒液架一个，消毒液架规格：≥110*120*90mm。

3、脚轮：配三寸静音万向轮，两个带制动功能。

4、规格：≥640×440×925mm。

5、材料：ABS材料。

（七）、监护车（两层）

1、整体结构：

1.1、整车为上下两层，上层配有扶手，两层都配有圆管护栏

1.2、上层面板配一个可拆卸抽屉，抽屉外侧是模具一体成型的抽屉拉手，抽屉内是模具一体成型的隔板卡槽，配三块活动隔板可分四个活动小格。

2、脚轮：配三寸静音万向轮，两个带制动功能。

3、规格：约530×360×920mm。

4、材料：ABS材料。

（八）、口服药车

1、整车规格:

整体结构≥660×460×910mm，下凹式注塑成型面板、车体顶部的左右两侧配有与面板为一体的弧形推手，流线型车身，外表无金属裸露，整车分五层配五个抽屉，配可整体取出、分30小格的托盘， 第五层抽屉内部为空。

2、脚轮：配4寸、全封闭、万向、静音双轨轮,二个带刹车。

3、锁：配中控锁一套，钥匙两把。

4、规格：约660×460×910mm。

5、材料：钢架结构内固定， ABS板材制作。

6、颜色：车体的上、下层板为紫色，车身乳白色。

（九）、护理车

1、整车结构：

1.1、组合式结构。层板、框架、立柱、脚轮，全部可拆卸，便于保养维护。

1.2、每条支撑立柱的外璧有18个数字标识和不少于8个卡槽（用于固定层板），可用于支撑层板的上下活动。

1.3、车体左侧为活动层板、分三层，层板可活动能拆缷，使用中可根据所需要放置物品的高度，对层板的高度进行上下调节，便于整车的维护和清洁，右侧为框架结构配布袋，。

2、脚轮：4寸配静音脚轮六个，其中二个刹车轮。

3、规格：≥960×560×1000mm。

4、材料：ABS材料。

5、颜色：灰白色。

（十）、深部灯

1、照度（lx）：≥25000

2、色温（K）：3000-6000

3、灯头直径（mm）：100-120

4、显色指数（Ra）：90-100

5、总辐照度W/m2：≤1000W/m2

6、高度调节 (mm)：≤700

7、亮度调节：九档调光

8、电源 (W/Hz)：A.C.220V/50Hz

9、输入功率 (W/A)：9VA

10、灯泡 (W/V)：大功率LED

（十一）、微波治疗仪

1.供电电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz

2.输出功率：0～100W，分辨率为1W

3.整机最大输入功率：500VA

▲ 4.工作频率	2450MHz±50MHz

5.定时器:定时范围0～29min59s，分辨率为1S

6.驻波比:≤3

7.熔断器的型号及额定值：T8AL250V Φ5×20mm

8.时间设定方式：自动/手动

9.工作方式：理疗/治疗

10.显示方式：液晶显示

11.控制开关：触摸式按键/脚踏控制

12.负载阻抗：50Ω

13.微波泄露：≤2mW/cm2

14.对地漏电流（正常状态）：≤0. 5mA

15.适应症：用于治疗各种炎症及皮肤病等。

16.整机外型：立式推车型

17.整机重量：净重约25 Kg

（十二）、多功能低频电子治疗仪

1.具有离子导入，低频脉冲、热敷功能。

2.离子导入：DC60V，电流＞5mA

3.低频脉冲：脉冲频率：15Hz ，有效值电压＞15V

4.热敷温度：38℃~85℃

5.输入电压：AC220V±10%  50HZ±1HZ

6.输入功率：＜12VA

7.使用环境：

7.1.环境温度5~40℃

7.2.相对湿度：＜85%

7.3.大气压力：80.0KPa----106.0KPa

（十三）、微量泵（单道）

1、注射器规格：自动识别各种品牌注射器，规格：10 ml、20 ml、30 ml、50 ml

2、注射量范围：0-9999 ml（0.1-100ml以0.1 ml增量，100-9999ml以1ml增量）

▲3、注射速度：10 ml：0.1-400 ml /h；20 ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；

50ml：0.1-1300ml/h

快速输注：10ml：400ml/h；20ml：600ml/h；30 ml：900 ml/h；50 ml：1300 ml/h。

速度增量：0.1 ml/h（0.1-100ml/h以0.1 ml/h递增，大于100ml/h以1ml/h递增）

▲4、注射精度：±2%

▲5、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式

▲6、六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min

7、报警功能：药物将尽、注射完成、注射器脱落、外接电源掉电、备用电池欠压、操作遗忘、电机故障、注射器管道阻塞、速度异常、安装错误、开合异常、电池耗尽

8、其他功能：交直流电自动转换、开机自检、自动记忆功能、声光显示报警、标准RS232接口、快排、压力释放(Anti-Bolus功能)、预充、残留药物提示、参数记忆、静音功能

9、KVO: 保持静脉开放，速度可调0.1ml/h-1ml/h

10、丸剂量：1ml-5ml可调

11、阻塞灵敏度：高中低档可选

12、使用环境：温度：+5-+40℃；湿度：20%-90%；大气压力：860-1060hPa

13、电源类型：AC220V±22V/50Hz±1Hz；DC9.6V±1.6V（以5ml/h速度，运行不小于5小时）

14、整机功耗：15VA

15、重量：约2.5KG

16、安全分类：II类CF型，外壳防护等级IPX3，可连续运行

17、适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射。

（十四）、微量泵（双道）

1、注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器

2、注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。

▲3、注射速度：10mL注射器：0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器：0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h，0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

▲4、快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。

▲5、速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

▲6、注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）

▲7、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式

▲8、六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min

9、报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警

10、其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口

▲11、历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录

a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减；

b）KVO流速误差≤±5%

12、丸剂量注射速度：

10mL注射器：200mL/h~420mL/h

20ml注射器：300mL/h~650mL/h

30mL注射器：500mL/h~1000mL/h

50mL/60mL注射器：800mL/h~1600mL/h

丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减

13、阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。使用环境：环境温度：5℃～40℃；

14、相对湿度：20%～90%；

15、大气压力：860hPa～1060hPa；

16、电源类型：交流：220V/50Hz±1Hz，电池：9.6V

17、电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。

18、整机功耗：≤30VA

19、重量：约4.5kg

20、安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行

▲21、适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射

22.适用于国内外生产的10mL、20mL、30mL、50/60mL普通已注册注射器。

23.注射泵已经内置21种品牌注射器和2种可定义注射器。

（十五）、床单位消毒机

1、外型尺寸: 约460mm×580mm×890mm；

2、整机重量：约26kg；

3、额定功率：≤300W；

4、额定电压：220±10%  50Hz；

5、臭氧浓度：≥600mg/m3；

6、消毒器工作时臭氧泄漏量：≤0.02 mg/m3；

▲7、中文液晶显示屏；

▲8、液晶屏触摸屏控制面板；

9、可对单床进行消毒，也可同时对相邻两张病床进行消毒；

10、具有抽气功能。本消毒器具有抽气功能，能将消毒罩（袋）内的待消毒物品首先进行抽气，形成近似真空的状态，再将臭氧注入，这样使臭氧能充分地深入消毒物品的每一个角落，使消毒效果更充分更彻底；

11、具有解析还原剩余臭氧的功能。消毒完成后，消毒袋内的剩余臭氧还原成氧气再排入室内，十分安全方便；

▲12、一键开机，自动完成抽真空——充臭氧——消毒——解析——消毒完毕，完成消毒后报警并自动关机；

▲13、抽气时间、充臭氧时间、消毒时间、解析时间均可1—120分钟可调。

（十六）、手摇升降急诊平车

1、产品规格（㎜）：约L1930 * W700 * H610～910mm

2、产品材质：平车采用PP材料，手摇升降系统制造；

3、产品说明：采用中控刹车系统，∮200防尘脚轮使平车运动稳定、可靠、轻巧、根据医护人员的需要可作升降、前倾、后倾体位变化。车面为分体结构，上体采用汽簧作支撑力源，操作简易、方便。全车整体升降、前后倾斜均由液压操作。

4、产品功能：高低升降：320㎜ ；背部升降：0～75±5°；头部升降：0～12±2°；尾部升降：0～12±2°

5、标准配件：不锈钢输液架1支、床垫,,控刹车系统，稳定、可靠、车面为分体结构，上体采用气簧作支撑力源，操作简易、方便。

（十七）、输液泵

1、泵送方式：指状蠕动式

▲2、输液器规格：标准PVC输液器，六档位设计。

3、输液速度：1-1100ml/h

4、输液精度误差：±5%（普通输液器），±3%（输液器），输液量精度误差可调。

▲5、泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

6、输液量预置：1-9999ml

7、KVO（保持血管畅通）流速：4ml/h（当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变）

8、声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作报警。

9、其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换、自动充电；快排；“滴数/分”和“毫升/小时”转换；报警声消除。

10、气泡探测方式：超声波检测式

11、护士呼叫接口：选配

12、电源电压AC：220V±22V/50Hz±1 Hz

13、电源电压DC：9.6V±1.6V

14、功耗：20VA

▲15、电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，可选配救护车车载电瓶。

16、工作环境温度：﹢10-﹢40℃

17、工作环境湿度：30%-75%

18、大气压力：700-1060hpa

19、安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型

20、适用范围:适用于对患者普通输液之用。

（十八）、抢救车

1、整车规格、整体结构：

1.1.规格：≥830x460x1050mm下凹式注塑成型台面、车体左右两侧均有与面板一体的弧形推手，流线型车身车，外表无金属裸露，

1.2.整车体分为三个抽屉和一对开柜式门：

1.2.1第一层抽屉内空规格≥570*330*100mm（长*宽*高）内配活动隔板分24格。

1.2.2第二层抽屉内空规格≥570*330*130mm（长*宽*高）内配活动隔板分7格。

1.2.3第三层抽屉内空规格≥570*330*130mm（长*宽*高）内配活动隔板分3格。

1.2.4第四层: 柜式双开门内分上下两层，上层在内空高度≥80mm，均分三格，下层左右分开，高度≥18mm。

2、附件配置：车右侧上方配抽拉式工作台，规格≥460*320*40mm，车体后面配置复苏板一块，规格≥590*400*5mm。车体右侧下方配卡扣式紫色活动小污桶一个。

3、配中控锁一套，钥匙两把。

4、规格：约830x460x1050mm。

5、材料：钢架结构内固定，ABS板材制作。

6、颜色：车体的上、下层板为紫色，车身乳白色。

7、脚轮：配5寸、全封闭、万向、双轨静音脚轮，二个带刹车。

（十九）、射频仪

作用：低频电磁脉冲治疗仪是组合应用交变磁场、电疗以及高压静电三种方式作用于骨折部位的皮下组织和骨骼，分别产生磁场生物效应和动态生物电场，从而刺激骨细胞的趋化和增殖、促进骨痂形成、加快胶原合成和钙盐沉积、稀释炎症介质；达到消炎、消肿、镇痛、促进骨折愈合的效果。

技术参数：

1、额定输入功率：85VA

▲2、一路磁疗，一路高压静电和两路低频电疗组合输出

▲3、磁疗参数：

3.1磁疗头中心表面磁场强度不大于50mT，分0-12级可调

3.2磁疗的磁场频率为2Hz－10Hz，分1-16级可调

3.3具有M1、M2两种治疗模式

3.4治疗时间定时范围0～99min连续可调

▲4、高压静电参数：

4.1高压静电输出分三档可调

4.2治疗时间为0～99min连续可调

▲5、低频电疗参数：

5.1低频电疗输出脉冲频率为15Hz-38Hz，分1-60级可调

5.2低频电疗输出脉冲宽度应在0.15ms～100ms范围内。

5.3低频电疗输出脉冲强度不大于22V，分0-99级可调

5.4低频电疗输出具有3种治疗模式

5.5治疗时间定时范围0～99min连续可调

（二十）、中药熏蒸床

1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz；

2、额定输入功率：2800W

▲3、治疗温度：0～99℃可调(60～99℃为煎药温度)

4、时间：0～99min可调

▲5、最大加液量：20L

6、熏蒸槽尺寸：≥1200cm×250cm

7、全电脑控制，自动恒温，自动定时、治疗结束自动报警；

8、具有双重温控保护功能；

9、关键部位采用不锈钢制作，永久防腐；

▲10、具备自动控送中药蒸汽功能，可增加疗效；

11、自动防止干烧；

12、自动漏电保护；

13、采用数码管显示视窗。

14、既可局部熏蒸，也可全身熏蒸。

（二十一）、双面蓝光箱

1、工作电源：AC220V/50Hz

2、输入功率：≤450VA

3、箱温控制，肤温监测，LED显示；

▲4、控温范围：25℃--34℃

5、肤温显示范围：5℃--65℃

▲6、具有双面辐照功能，下灯箱光源为LED光源；

▲7、黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值误差≤±0.8℃

8、具有光照治疗时间计时功能；

9、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

10、前面板具有可修正温度功能；

▲11、床面温度均匀性：≤0.8℃

▲12、肤温传感器精度：±0.3℃

13、肤温传感器具有脱落保护功能；

14、自然风道加湿；

15、抽拉式水箱 ；

16、婴儿床可从侧面拉出；

17、两侧和正门的有机玻璃可打开。

18、采用永磁无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。

19、配置：上箱体（含上灯箱、控制仪、婴儿床）及下箱体（含下LED灯箱、储物柜）。

（二十二）、污物车

1、整车结构：

1.1、组合式结构。层板、框架、立柱、脚轮，全部可拆卸，便于保养维护。

1.2、每条支撑立柱的外璧有18个数字标识，和不少于18个外壁卡槽（用于固定层板），支撑层板的上下调节活动。

1.3、底板是由三块可活动的层板构成，整车为框架结构，可通过上下活动底板改变污物车的内空尺寸，底板及污衣袋可拆卸便于车体的清洁。

1.4、上层三边配有ABS圆管型护栏。

2、配防水可翻盖布袋两个。

3、脚轮：配4寸静音脚轮，其中2个刹车轮。

（二十三）、仪器车

1、整体结构：

1.1、整车为上下两层，上层配有扶手，两层都配有圆管护栏

1.2、上层面板配一个可拆卸抽屉，抽屉外侧是模具一体成型的抽屉拉手，抽屉内是模具一体成型的隔板卡槽，配三块活动隔板可分四个活动小格。

2、脚轮：配三寸静音万向轮，两个带制动功能。

3、规格：约：537×365×925mm。

4、材料：ABS材料。

（二十四）、空气压力治疗仪

▲1、压力模式：8 种压力模式

2、体积：415mm×355mm×230mm

3、电源电压：AC220/50Hz

4、输入功率：180VA

5、定时：1～99min

▲6、压力范围：5.33～36 kPa(40～270 mmHg)

7、气囊腔数：8 腔

8、小脑顶核电刺激参数：

▲（1）输出波形：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波 E1、按摩波 E2、按摩波 E3。

（2）连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波，脉冲周期范围：0.01s～2.0s

可调，允差±10％；密波频率：疏波频率＝5:2。

（3）按摩波 E1 是由三角波对轻捶波进行幅度调制波形，调制波为三角波，周期：20ms～

240ms 可调；调幅度为 100％, 允差±15％。

（4）按摩波 E2 是由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形，调制波为锯齿波，周期：20ms～

240ms 可调；调幅度为 100％, 允差±15％。

（5）按摩波 E3 由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。

（6）输出脉冲强度为：0～42Vp-p±10％，分 0-99 级可调

（7）小脑顶核电刺激治疗时间为 20min

9、肢体电刺激参数：

▲（1）工作频率范围：2KHz～6KHz

（2）调制频率范围：0～150Hz

（3）调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波

（4)调制方式有连续、断续、间歇、变频和交替调制

▲（5）肢体电刺激治疗处方 19 个

（6）不大于 100mA,分 0～99 级可调

（7）加热电极板表面温度范围：38℃～55℃分六档可调

（8）肢体电刺激治疗时间在处方中固定，治疗时间完毕，具有音响提示，并停止输出。

▲10、空气波与生物波顶核、生物波肢体电刺激三种治疗相结合，一体化设计，操作简单，使用方便

11、三种治疗方式分别单独控制，可进行灵活组合治疗

12、可同时治疗两个肢体、多个部位

13、防电磁波干扰

14、节电型设计

15、具有空气滤清除功能，延长压缩机使用寿命

16、根据病人舒适程度可随时调节压力

（二十五）、治疗车（两层）

1、整体结构：

1.1、为上下两层，上层配有扶手，两层均配有圆管护栏。

1.2、上层面板配二个可拆卸的并排抽屉，抽屉外侧是模具一体成型的抽屉拉手。抽屉内是模具一体成型的隔板卡槽，配三块活动隔板可分四个活动小格。

2 、脚轮：配三寸静音万向轮，两个带制动功能。

3、规格：≥640×440×925mm。

4、材料：ABS材料。

（二十六）、不锈钢器械柜

1.规格：约980*400*1750mm

2.采用不锈钢材质，经折弯，焊接，打磨抛光精制而成。

3.侧板采用T=1.2MM.层板与其它板材采用T=1.0MM

4.抽屉采用三节静音滑轨,抽屉拉手采用桥形铝合金拉手

（二十七）、电子血压计

1、智能加压

2、扇形臂带，符合人体工学设计

3、高血压警示

4、可记录12次测量数值以上

5、血压分段水平显示

（二十八）、听诊器

1.全铜听筒，耳环三通采用铜材制造，传导声效果更佳，导管采用PVC增弹塑料，弹簧片采用弹簧钢制成。

2.技术参数：

2.1频响曲线： 100-500Hz以测试声源为基准。

2.2弹簧片硬度 ：HR15N82.9-88.4

2.3耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值1.372-1.960N.

2.4耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后恢复，变形不大于10mm.

（二十九）、呼吸囊

1、适用范围：人工复苏器主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用。

2、材质：硅胶

（三十）、移动输液架

1、材质：不锈钢

2、有轮

（三十一）、电子体温计

1.体型小巧，携带方便；白色背光，读数更清晰。

2.电源电压： DC3V（2节7号碱性电池）

（三十二）、氧气袋

应用于呼吸衰竭，肺气肿哮喘、高原缺氧等内外各科的疾病及抢救病人，转院等各种合的临时输氧。

（三十三）、氧气瓶配推车

1.容量：40L

2.不锈钢推车

（三十四）、电动吸痰器

1、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

2、负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值

3、瞬时抽气速率:≥20L/Min

4、贮液瓶：2500mL×2(玻璃)

5、电源：AC220V 50Hz

6、输入功率：280VA

7、外包装尺寸：40cm×38cm×47cm

8、毛/净重：约：18kg/16kg

（三十五）、紫外线灯车

1、产品结构：由紫外线杀菌灯、灯箱、控制箱、电源线、底座万向轮等组成。

2、输入功率（VA）：≤60

3、灯管臂调节角度：0-180度

（三十六）、轮椅

1、车架喷塑，软座，附带安全带，固定扶手和搁脚

2、24寸大后轮，高强度塑料手推圈和前叉

3、8寸前轮，采用双轴承结构并加装减震橡胶

4、轮椅毛重不大于20KG，净重不大于18KG，载重不小于100KG

5、张车宽约665mm；收车宽约270mm

6、座宽约450mm；座高约500mm

（三十七）、取血箱

1. 制作工艺 ：一次性注塑

2.箱体材质 ：冷藏箱外层均采用环保原米聚丙烯材料

3.保 温 层 ：聚氨酯无氟发泡（PU发泡）,厚度≥40mm

4. 温度范围：2~8度

（三十八）、特定电磁波治疗仪

1、立式、大头、带升降功能、采用定时器控制

2、计时方式：机械计时 (0-60')及常通

3、电压220V，功率300W，频率50Hz

4、光谱波长（um）：2-25

5、辐射板直径（um）：φ166

6、活动臂伸缩范围（mm）：0-600

7、活动臂提升范图（mm）：0-800

8、升降杆升降范圈（mm）：0-300

9、俯仰角270°，转角360°

（三十九）、屏风

1.规格：四折

2..采用不锈钢圆管直径为22*1.0mm焊接成形；

3..底座采用不锈钢方管直径为：40*40*1.2mm焊接成型；

4..底座配2.5英寸的脚轮；方便移动；

5..屏风每折配有天蓝色防水布料；防光；防水；

（四十）、中心吸痰装置

1、产品结构：由负压表、连接管、储液瓶等组成。

2、容量：≤1L

（四十一）、台式血压计

1.水银液柱显示、压强原理制作的传统血压计量器具

2.标尺双刻度显示;kpa和mmＨｇ两种读数

（四十二）、电针仪

1、治疗仪额定输入功率：8VA。

2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。

3、脉冲频率

3.1连续波频率：1Hz～100Hz分档可调；

3.2脉冲宽度：0.35ms±0.1ms；

3.3断、续波周期：2.3s～6s可调；

3.4疏、密波变换周期：2.3s～6s可调。

4、每路输出脉冲强度为：0～12Vpp。

5、输出通道：5路输出。

（四十三）、体重秤

1、最大称量：120kg

2、最小称量：5 kg

3、分度值：500g

（四十四）、单孔手术灯

1、照度（lx）：≥12000

2、色温（K）：3000-6000

3、光斑直径（mm）：80-160

4、显色指数（Ra）：85-100

5、总辐照度W/m2：≤1000W/m2

6、高度调节 (≤mm)：600

7、电源 (W/Hz)：A.C.220V/50Hz

8、输入功率 (W/A)：30VA

9、灯泡 (W/V)：24V/25W 无影灯泡

（四十五）、输血加压袋

主要用于输血输液时的快速加压输入，以帮助血液、血浆、心脏停博液等袋装液体尽快进入人体。

（四十六）、平面老式气垫床

1、床垫由气垫、主机和遥控器组成

2、采用PVC面料或者橡胶面料

3、床垫长约860mm-960mm

4、具有微孔喷气功能

5、便于清洗

四．质量保证标准

# 供方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。供方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

五. 交付时间与交付地点：

★ 交货时间：自合同签订之日起 30 日内完成供货和安装

★ 交货地点：海南省中医院

六. 验收标准

1、验收标准：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

2、验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

七.  服务要求

1. 供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按采购人安排。

2.从设备安装验收合格之日起保质期前三个月，设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的），由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。

3.从设备安装验收合格之日算起保修期1年，由供应商负责免费保修。

4. 供应商接到采购人设备故障报修，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，须在24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。如5个工作日内不能完成设备故障维修，供应商应提供备用设备。

5.保修期满后，供应商应继续为设备提供维修服务。

八. 其他技术、服务要求

- 如设备按厂家技术要求有指定使用原厂配套或第三方消耗材料的，投标人在投标时应同时列明配套使用消耗材料的品名、规格、单位、价格等内容。

2．如设备按厂家技术要求需定期更换的部件或在正常使用过程中正常损耗的部件，投标人在投标时应给予详细说明并列明部件的品名、规格、单位、价格等内容。

九.★本包采购预算：2014400元（报价不得超过采购预算）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、“三、技术要求”和“七.服务要求”在技术、商务响应表中逐条响应