# 采购需求

(第 1 包)

项目名称： 海南省中医院内科医技楼配套设备设施购置项目

项目编号： HNGP2017-000196

一、项目概况

本项目资金来源为医疗健康服务专项资金，用于省中医院机构能力建设。

二、货物名称、规格、数量

| 序号 | 货物名称 | 参考规格 | 数量 | 单位 | 包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通病床(成人) | 详见“技术要求” | 92 | 张 | 第1包 |
| 2 | 普通病床(儿童) | 详见“技术要求” | 20 | 张 | 第1包 |
| 3 | 除颤仪 | 详见“技术要求” | 1 | 台 | 第1包 |
| 4 | 监护病床(手动) | 详见“技术要求” | 28 | 张 | 第1包 |
| 5 | 监护病床(电动) | 详见“技术要求” | 20 | 张 | 第1包 |
| 6 | 骨科多功能床 | 详见“技术要求” | 10 | 张 | 第1包 |
| 7 | 下肢功能锻炼仪 | 详见“技术要求” | 2 | 台 | 第1包 |
| 8 | 冲击波治疗仪 | 详见“技术要求” | 1 | 台 | 第1包 |
| 9 | 心电监护仪 | 详见“技术要求” | 30 | 台 | 第1包 |
| 10 | 呼吸机（有创） | 详见“技术要求” | 2 | 台 | 第1包 |
| 11 | 床头柜 | 详见“技术要求” | 157 | 个 | 第1包 |

注：1、分包报价，分包评比。

2、投标人可对个别包或全部包进行投标。

3、★不允许只对包内部分内容进行报价。

三、技术要求

以下参数中带“★”的为实质性条款，如有一项不满足按投标无效处理；带“▲”号为重要条款，非“▲”号为一般条款，如有负偏离将按扣分处理，一个序号为一项，具体评分标准详见《评分响应表》。

（一）、普通病床 (成人)

1、材质与规格

1.1、▲规格：L2080×W900×H500mm±50mm。

1.2、▲床体材料：整体采用约1.2mm厚（床框用约30X60X1.5mm厚镀锌管）镀锌管与约1.2mm厚镀锌板材，抗酸碱腐蚀，易清洗，具有结构合理的特点。

1.3、▲床头尾板光面吹塑床头板，配有锁定开关，可快速拆卸，满足临床急救需求；床尾板外侧采用透明信息卡。

1.4、▲床板采用约1.2mm镀锌钢板由金属激光高标准切割并冲压透气孔、抗压力强，永不变形；机器人焊接、喷涂而成，达到双重防生锈效果，四角半圆型防止碰撞受伤。

1.5、丝杆螺牙采用高碳钢，带螺旋过载保护装置，能保护丝杆过载时空转，防止丝杆损坏，操作轻松，有效保证使用寿命；摇手采用ABS工程塑料含加固件注塑成型。

1.6、工艺要求：机器人焊接（金属熔深度大，焊缝均匀牢固）光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗。

2、功能配置

2.1、手摇二功能：具有螺旋保护装置的丝杆控制，可灵活调节患者背部上升0°-85°±5°，脚部上升0~40°±5°。

2.2、床体承载重量：床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重250kg。

2.3、六档铝合金护栏（铝合金立柱），高强度，不弯曲变形，护栏与床体分体，方管底座通过螺丝固定，方便日后维修 。

2.4、▲床体有6个隐藏式输液架插座（由不锈钢板与不锈钢管冲压成型），孔径20mm, 不锈钢防锈，无生锈之忧，插入无破裂之忧不锈钢，双段式四爪输液架,直径19mm。

2.5、床底共有4个引流尿袋挂钩，形成多体位输液引流。

2.6、▲四轮采用包壳静音脚轮全带刹车功能4个。

3、配置清单

六档铝合金护栏一对、杂物架一个、引流钩4个、输液架1个、病历卡一个、床垫8公分（2公分棕片+6公分海绵）1张，餐板1块，5寸刹车轮4个。

（二）、普通病床 (儿童)

1、材质与规格

1.1、▲规格：L2080×W900×H500mm±50mm。

1.2、▲床体材料：整体采用约1.2mm厚（床框用30X60X1.5mm厚镀锌管）镀锌管与1.2mm厚镀锌板材，抗酸碱腐蚀，易清洗，具有结构合理的特点。

1.3、▲床头尾板光面吹塑床头板，配有锁定开关，可快速拆卸，满足临床急救需求；床尾板外侧采用透明信息卡。

1.4、▲床板采用约1.2mm镀锌钢板由金属激光高标准切割并冲压透气孔、抗压力强，永不变形；机器人焊接、喷涂而成，达到双重防生锈效果，四角半圆型防止碰撞受伤

。

1.5、丝杆螺牙采用高碳钢，带螺旋过载保护装置，能保护丝杆过载时空转，防止丝杆损坏，操作轻松，有效保证使用寿命；摇手采用ABS工程塑料含加固件注塑成型。

1.6、工艺要求：机器人焊接（金属熔深度大，焊缝均匀牢固）光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗。

2、功能配置

2.1、手摇二功能：具有螺旋保护装置的丝杆控制，可灵活调节患者背部上升0°-85°±5°，脚部上升0~40°±5°。

2.2、床体承载重量：床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重250kg。

2.3、开创独特的上下活动护栏，高强度，不弯曲变形，护栏与床体可拆装，方管底座通过螺丝固定，方便日后维修。

2.4、▲床体有6个隐藏式输液架插座（由不锈钢板与不锈钢管冲压成型），孔径约20mm，不锈钢防锈，无生锈之忧，插入无破裂之忧不锈钢，双段式四爪输液架,直径约19mm。

2.5、床底共有4个引流尿袋挂钩，形成多体位输液引流。

2.6、▲四轮采用包壳静音脚轮全带刹车功能4个。

3、配置清单

上下活动式护栏一对、杂物架一个、引流钩4个、输液架1个、病历卡一个、床垫8公分（2公分棕片+6公分海绵）1张，餐板1块，5寸刹车轮4个。

（三）、除颤仪

1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

3.除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。最大除颤能量可达360J，提高除颤成功率和有效性。

4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

5.除颤充电迅速: 充电至200J<5s，360J<8s。

6.CPR辅助功能，可指导CPR操作。

7.心电分析:心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

8.可选配血氧饱和度监护功能。

9.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

10.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

11.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

12.支持中文操作界面、AED中文语音提示。

13.彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480ppi，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

14.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

15.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

16.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检、屏幕、按键检测。

17.可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

18.具备良好的防水性能，防水级别IP44。

19.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

（四）、监护病床(手动)

1、材质与规格

1.1、▲规格：约：L2200×W1040×H430mm～750mm。

1.2、▲床体材料：整体采用约1.2mm厚（床框用30X60X1.5mm厚镀锌管、底梁采用高质双支撑式镀锌管）镀锌管与1.2mm厚镀锌板材，抗酸碱腐蚀，易清洗，具有结构合理的特点。

1.3、▲床头尾板光面吹塑

床头板，配有锁定开关，可快速拆卸，满足临床急救需求；床尾板外侧采用透明信息卡。

1.4、▲床板采用约1.2mm镀锌钢板由金属激光高标准切割并冲压透气孔、抗压力强，永不变形；机器人焊接、喷涂而成，达到双重防生锈效果，四角半圆型防止碰撞受伤。

1.5、丝杆螺牙采用高碳钢，带螺旋过载保护装置，能保护丝杆过载时空转，防止丝杆损坏，独有双保护含油丝杆，操作省力，无噪音，百分百安全保护，有效保证使用寿命；摇手采用ABS工程塑料含加固件注塑成型。

1.6、工艺要求：机器人焊接（金属熔深度大，焊缝均匀牢固）光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗。

2、功能配置

2.1、手摇三功能，具有螺旋保护装置的丝杆控制，可灵活调节患者背部上升0°-85°±5°，脚部上升0~40°±5°，床体带整体升降功能，整体升降范围：430mm-750mm。

2.2、 床体承载重量：床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重250kg。

2.3、四叶PP护栏，高强度，护栏与床体分体，方管底座通过螺丝固定，方便日后维护、维修。

2.4、▲床体有6个隐藏式输液架插座（由不锈钢板与不锈钢管冲压成型），孔径约20mm, 不锈钢防锈，无生锈之忧，插入无破裂之忧不锈钢，双段式四爪输液架,直径约19mm。

2.5、床底共有4个引流尿袋挂钩，形成多体位输液引流。

2.6、四个6寸中控轮一体刹；，四轮刹车；有4个踏板一脚制动，给医护人员等提供方便安全快速刹车功能。

3、配置清单

四叶PP护栏4片、杂物架一个、引流钩4个、输液架1个、病历卡一个、床垫8公分（2公分棕片+6公分海绵）1张，餐板1块，六寸中控轮4个。

（五）、监护病床(电动)

功能：三电机、多功能（背部升降，腿部升降，整体升降，背腿联动）

1、技术规格

1.1、▲规格：约：（长X宽X高）2200mmX1060mmX（550mm-730mm)

1.2、背部最大折起角度：0°-≥70°

1.3、腿部最大折起角度：0°-40°

1.4、整体升降范围：550mm-730mm

2、技术工艺

2.1、焊接工艺：采用焊接机器人焊接。

2.2、金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺。

2.3、▲床面板加工工艺：钢板喷塑制作，一次模压拉伸成型，凹面有透气孔，四角圆润无焊点。

2.4、▲喷塑工艺：采用先进的静电喷塑处理，多道加工工序，采用环保粉体涂料耐腐蚀性高。

2.5、塑料加工工工艺：采用全新工程塑料一次注塑而成。

3、床架

3.1、双梁式结构。

3.2、▲采用冷轧管材，约：长X宽60mmX30mm,厚度为1.5mm。

3.3、床架与传动结构连接部分采用约4mm钢板一次冲压成型，强度高，并有防尘装饰盖，方便清洁。

4、床面板

4.1、▲采用冷轧钢板一次拉伸成型，床板连接采用约4mm冲压件，承重强度高。板材厚度为约1.2mm，宽度约900mm，床面板总长约1950mm。

4.2、背部框架管材壁厚约1.2mm。

5、床头尾板

5.1、PP床头尾板装有自动锁紧装置，可快速拆卸方便急救，采用环保PP工程塑料，经模具加工一次成型表面光滑易清洁，色调柔和不添加回收料，颜色可按采购方要求加工，床尾板配有病历卡插座。

6、床护栏

6.1、四片PP升降安全护栏，长宽相配，表面光滑，不添加回收料，颜色按采购方要求加工。

6.2、▲护栏有阻尼装置缓冲下降。

6.3、▲护栏开关采用卡钩紧缩。

6.4、▲护栏支撑主体（护栏与床体连接处）支撑部件采用约3mm钢板一次冲压成型，抗冲击。

6.5、护板栏上有角度显示，方便护理。

7、控制系统

7.1、▲采用电动推杆（最大推力达6000N，最大拉力达4000N）设计紧凑防护等级高。

7.2、▲控制盒能最大程度发挥推杆的功能，防护等级IP54。

7.3、▲手控器采用优化工效学设计，开关触发式手控器。

8、床底架

8.1、▲约5寸中心控制万向脚轮，中央控制刹车脚踏。

8.2、脚轮内置精密轴承，轮立柱¤28mm。

8.3、双面轮采用聚合材料，轮面直径达125mm，防尘静音耐磨。

8.4、床底架采用双梁式结构，采用冷轧管材，长X宽为60X30mm厚度1.8mm。

8.5、底盘有大装饰防尘罩，易清洁。

8.6、整床承重200㎏及以上。

9、床体输液架

▲304材质不锈钢管，外径¤19mm，升降自锁式设计，四爪挂钩，高度可调节。

（六）、骨科多功能床

1、材质与规格

1.1、▲规格：L2180×W900×H500mm±50mm。

1.2、▲床体材料：整体采用1.2mm厚（床框用30X60X1.5mm厚镀锌管、底梁采用高质双支撑式镀锌管）镀锌管与约1.2mm厚镀锌板材，抗酸碱腐蚀，易清洗，具有结构合理的特点。

1.3、▲龙门架采用304不锈钢圆管加各种坚固件组合面成。

1.4、▲床头尾板光面吹塑豪华床头板，配有锁定开关，可快速拆卸，满足临床急救需求；床尾板外侧采用透明信息卡。

1.5、▲床板采用约1.2mm镀锌钢板由金属激光高标准切割并冲压透气孔、抗压力强，永不变形；机器人焊接、喷涂而成，达到双重防生锈效果，四角半圆型防止碰撞受伤。

1.6、丝杆螺牙采用高碳钢，带螺旋过载保护装置，能保护丝杆过载时空转，防止丝杆损坏，操作轻松，有效保证使用寿命；摇手采用ABS工程塑料含加固件注塑成型。

1.7、工艺要求：机器人焊接（金属熔深度大，焊缝均匀牢固）光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗。

2、功能：

2.1. 具有螺旋保护装置的丝杆控制可灵活调节患者背部、脚部升降、分腿式。

2.2. ▲调节范围：背部升降0°-85°±5°，脚部升降（分腿）0°-40°±5°，腿板分体多级调节。

2.3. 床体承载重量：床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重250kg。

2.4.六档铝合金护栏（铝合金立柱），高强度，不弯曲变形，护栏与床体分体，方管底座通过螺丝固定，方便日后维修 。

2.5.▲床头与床尾有6个隐藏式输液架插座（由不锈钢板与不锈钢管冲压成型），孔径20mm, 不锈钢防锈，无生锈之忧，插入无破裂之忧不锈钢，双段式四爪输液架,直径19mm。

2.6. 床底共有4个引流尿袋挂钩，形成多体位输液引流。

2.7.▲井字形龙门架（使用直角扣与牵引扣等）焊接与连接而成：四根不锈钢管立柱，两根横梁，一根纵梁，两个拉环；配腿部牵引横杆一条；整床配备3个牵引滑轮（其中床顶部1个，床尾部2个）和一个输液挂钩；滑轮和横杆之间连接采用快速固定装置，可方便移位和拆卸。

2.8.四个6寸中控轮一体刹；一脚制动，四轮刹车；刹车踏板U型，采用304不锈钢圆管制造，不生锈，容易维护。

3、配置清单

六档铝合金护栏一对、杂物架一个、引流钩4个、输液架1个、病历卡一个、龙门牵引架1套,床垫8公分（2公分棕片+6公分海绵）1张，餐板1块，六寸中控轮4个。

（七）、下肢功能锻炼仪

1. 数码电路，微电脑控制、LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度。

2. 过载自动反转保护功能。

3. 膝、踝、髋关节均可运动。

4. 康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm。

5. 康复器的调节范围：

5.1大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于125°

5.2脚托板前后翻转角落(β)变化范围应不小于40°，左右移动角度（γ）变化范围应不小于40°。

6. 康复器额定载荷为200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。

7. 康复器整机工作噪音应不大于65dB。

8. 康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并分档可调（大于6档）。

9. 康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h。

10. 康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展运动（α向180°运动）。

11. 康复器开机,按启动键后出现伸展运动，即大小腿支架之间的夹角（α）向180°运动（伸展位置）。

12. 康复器输入功率为70VA。

13.额定工作电压：220Vac±22V

14.操作简单，同时具备简易踝关节康复功能

15.具有力矩保护功能

16.采用50厘米的滚珠丝杠，最长运行时间240分钟

（八）、冲击波治疗仪

1. ISO13485和ISO9001质量体系认证（提供证书复印件，加盖公章）。

2.符合EMC和安规要求，有相应报告(提供报告复印件，加盖公章)。

3.适用范围：适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点，肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织，针灸冲击波疗法，用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。

4.性能特点：

4.1气动弹道式放射状冲击波源，更适合骨骼肌肉系统冲击波治疗；

4.2机重约10Kg，便于携带移动治疗；

4.3★约7英寸彩色液晶中英文触摸屏设计，显示直观，操作简便；

4.4★支持中、英、德、法等六种语言界面；

4.5★内置治疗图示，提供专业治疗方案建议；

4.6★可自由编辑并储存自定义处方；

4.7人体工程学手柄，开关具备保险装置，防止误操作；

4.8支持USB接口一键升级；

4.9治疗强度1~4bar可调，步长0.1bar；

4.10治疗频率1~17Hz连续可调，步长1Hz；

4.11.治疗枪子弹、枪管拆卸简便，客户可自行维护；

4.12★具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及定位；

4.13标配R15，R20两种治疗头，3种治疗头可供选配；

4.14★可选配台车和专用拉杆箱。

4.15机器子弹每冲击50万次，将免费上门维护服务一次。

（九）、心电监护仪

1.一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

2.▲≧12寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600ppi，8通道波形显示、可选配触摸屏

3.▲360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

4.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

5.▲3/5导心电测量，算法通过数据库AHA和MIT-BIH验证

6.▲心电和呼吸采用ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高

7.▲可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

8.可选Masimo血氧算法、Nellcor血氧算法

9.支持中/英文字符输入

10.具有三级声光报警，参数报警级别可调

11.具备报警集中设置功能

12.具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算

13.▲可选掉电存储功能、具备Nurse Call报警功能

14.具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

15.▲他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

16.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

17.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

18.▲配置锂电池，一块电池连续工作时间不低于4小时；

19.▲具备有线、无线、有线/无线、有线/无线/遥测混合联网功能；

20.防水等级达到IPX1标准、产品使用材料通过安全认证（提供证明材料复印件，加盖公章）

（十）、呼吸机（有创）

特点：

1、通用型、多模式、高功能、气动电控型呼吸机，可用于临床呼吸急救和呼吸治疗。

2、具有容量控制、压力控制、CPAP等多种高级呼吸模式，以及PEEP、SIGH等呼吸功能，是医院ICU必备的呼吸治疗设备。

3、吸塑成型，模块化、环保机架，结构精密，机型设计精美。

4、具有开机自检功能，保证机器在不带病的情况下为医护人员提供优质的服务。

参数：

★5、显示方式：采用屏机分离技术，配备约10.4英寸真彩色液晶显示屏，最大同屏可显示三道实时波形。

6、气源要求：280 ～ 600 kPa的医用氧气源和压缩空气源。

★7、通气模式：SIPPV、IPPV、SIMV、PSIMV、CPAP、PCV、PEEP、SIGN、SPONT、手动等模式。

★8、潮气量：50～1500mL可调，步长值：10mL，显示范围：0～2000mL，分辨率：10mL。

9、顺应性：实时显示。

10、分钟通气量：≥ 18 L / Min。

★11、输出气体氧浓度：21% ～ 100%可调。

12、压力限制：1.0 kPa ～ 6.0 kPa。

★13、呼吸频率：1 bpm ～ 99 bpm。

14、IMV频率：1 bpm ～ 20 bpm。

15、吸呼比：4:1～1:4。

16、最大安全压力：≤ 6.0 kPa。

★17、触发方式：压力触发、流量触发。

18、流量触发灵敏度：1.0L/min～10.0L/min。

19、控制方式：压力控制、容量控制。

★20、吸气触发压：-1.0 kPa ～ 1.0 kPa可调，步长值0.1 kPa。

21、呼气末正压：0 kPa ～ 1.0 kPa。

22、叹息：每100个呼吸周期里1次 ～ 8次可调，以不小于潮气量1.5倍的通气。

23、吸气平台时间：0～50％ 可调，步长5%。

24、控制呼吸和辅助呼吸转换时间：6秒。

25、波形显示：P-T、F-T、P-V、F-V。

26、一键飞梭式参数设置，快捷、方便。

27、采用双内置式、高精度的呼吸模块。

28、监测参数：潮气量、频率、气道压力、吸呼比、吸气和呼气状态、吸气触发状态等。

29、报警功能：具有声光报警，通气量上限报警，潮气量上下限报警，气道压力上下限报警，氧气供应低报警，电源故障报警等。

30、潮气量报警设置：上限报警设置范围是10～2000mL，下限报警设置范围是0～1800mL。

31、气道压力报警：气道压力上限报警范围：0.1～6kPa，气道压力上限报警范围：0～5kPa。

32、氧浓度报警：上限报警范围是22～100％，下限报警范围是21～80％。

33、窒息报警：15s。

34、断电报警：交直流供电失败后立即发出报警声。

★35、报警时间：引发报警的原因不清除，报警信号不间断，报警时间＞120s。

36、报警消音时间：启动报警消音功能，声音信号消除时间≤120s。

37、智能报警系统按高、中优先级排列。

38、高优先级：气道压力超界、持续压力过高、窒息报警、插管脱落、气源压力。

39、中优先级：潮气量、分钟通气量过低、频率。

40、交流电：供电失败以后，直流持续供电不少于30分钟。

41、可选配医用空气空压机。

42、配备附件金属篮。

（十一）、床头柜

1.规格：约：L460mm×W480mm×H760mm。

2.整体采用ABS高级工程塑料注塑成形，易清洁，耐腐蚀，结构牢固。

3.三层结构，上层配有灵活伸缩护理台,两侧配置隐蔽式毛巾架，减省必要空间。中间有抽屉放置物品，下层单拉门，储物空间大，方便家属放置物品。

四．质量保证标准

# 供方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。供方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

五. 交付时间与交付地点：

★ 交货时间：自合同签订之日起 30 日内完成供货和安装。

★ 交货地点：海南省中医院

六. 验收标准

1、验收标准：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

2、验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

七.  服务要求

1. 供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按采购人安排。

2.从设备安装验收合格之日起保质期前三个月，设备如发生性能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的），由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。

3.从设备安装验收合格之日算起保修期1年，由供应商负责免费保修。

4. 供应商接到采购人设备故障报修，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，须在24小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。如5个工作日内不能完成设备故障维修，供应商应提供备用设备。

5.保修期满后，供应商应继续为设备提供维修服务。

八. 其他技术、服务要求

- 如设备按厂家技术要求有指定使用原厂配套或第三方消耗材料的，投标人在投标时应同时列明配套使用消耗材料的品名、规格、单位、价格等内容。

2．如设备按厂家技术要求需定期更换的部件或在正常使用过程中正常损耗的部件，投标人在投标时应给予详细说明并列明部件的品名、规格、单位、价格等内容。

九.★本包采购预算：2964760元（报价不得超过采购预算）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、“三、技术要求”和“七.服务要求”在技术、商务响应表中逐条响应