全自动生化分析仪采购需求

项目名称：三沙市人民医院医疗设备采购

项目编号：SSZC2020-004

采购预算：170万元

采购数量：1台

技术参数：

1、处理能力：纯化学比色法速度≥800测试/小时，电解质速度≥400测试/小时。

2、样品输送方式：圆盘式进样，实现离机操作的自动化概念，加强对样品的再检与急诊优先灵活性；同时在线分析项目数：≥86项。

3、试剂：除电解质外所有试剂开放所有通道，试剂瓶规格分别为7ml、20ml、70ml可选，可采用3种以上试剂添加方法，试剂用量：20～270ul；每测试试剂最少反应液量≤120微升。

4、样品量：1.5～35ul（加样精度：0.1ul）。

5、检测波长：340-800nm；≥12个波长，蚀刻凹面光栅后分光，吸光度0～3.0ABS。

6、分析方法：≥20种（含终点法、二点法、二点速率法、速率A法、速率B法、同功酶法）。

7、试剂盘：采用独立的双试剂盘设计，具有独立的冷藏功能。

8、搅拌方式：加入试剂后立即搅拌，采用船桨型搅拌棒进行搅拌。

9、反应时间：3、5、10、15、22分钟等多种反应时间任选，可根据具体项目要求设定，可在方法学上满足不同项目在反应时间上的要求。

10、反应温度：采用循环水浴恒温，不需添加任何恒温液体，反应温度为37℃±0.1℃。

11、反应杯采用半永久性塑料杯（光径≤6mm），有效减少交叉污染。

12、定标方式：直线、折线、具有单浓度多点定标方式

13、数据发口：标准RS232接口

14、具备对异常结果标本实行实时或批量自动重检功能：可以高值稀释，低值加量；为消除基质效应，自动样品前稀释功能只针对异常标本，正常标本不需要进行前稀释处理。

15、电源：接入电源为单相AC220V/50HZ。

16、取样针具有自动液面感应功能，可使用采血管、样品杯、微量样品杯上机。

17、自动检测和消除标本血清干扰指数（溶血、脂血、黄疸）。

18、对异常结果标本具备自动的重检功能。

19、吸量机构采用中空耐磨太空陶瓷材料制成，永不磨损，加样精度高。

20、光栅为蚀刻凹面光栅，分光精度高。

21、质控管理分为实时质控管理，日内质控管理，累积质控管理。

22、圆盘进样，样品位与急诊位110个，标准与质控位57个，清洗位3个。

23、试剂位R1有45个位，R2有44个位。

24、仪器有在线计算，睡眠模式，操作信息管理，快捷急诊操作。