用户需求书

一、采购清单表/需求一览表

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 监护仪 | 8 | 台 |  |
| （二） | 多功能病床 | 8 | 张 |  |
| （三） | 呼吸机 | 2 | 台 |  |

## 二、技术参数和功能要求

（一）监护仪参数（8台）

1、监护

1.1 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、有创血压（IBP）、呼气末二氧化碳（EtCO2）（选配）、Phasein麻醉气体（AG）(选配)。

2、显示

2.1 ≧12英寸彩色显示屏，分辨率：800×600；

2.2 支持同屏显示11道波形；

2.3 可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察；

2.4 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断；

2.5 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势；

2.6 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表。

3、数据存储、回顾

3.1 120小时趋势图/表存储回顾 ；

3.2 ≧1100组无创血压测量回顾；

3.3 48小时全息波形存储回顾；

3.4 200组报警事件/心律失常事件回顾；

3.5 具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充。

4、性能特点

4.1 标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率；

4.2 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态；

4.3 支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联；

4.4 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

4.5 共模抑制比：弱滤波>90dB，监护、强滤波>100dB；

4.6 配IBP有创血压模块，可测量动脉血压（ABP）、中心静脉压（CVP）、肺动脉压（PAP）、左房压（LAP）、颅内压(ICP)等参数；

4.7 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装；

4.8 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护；

4.9 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征；

4.10 支持选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息；

4.11 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站；

4.12 声光双重三级报警；

4.13 技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯）；

4.14 可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率；

4.15 可选配进口旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶；

4.16 可选配进口旁流/主流麻醉气体,旁流麻醉气体模块抽气速率低至50ml/min

4.17 具MEWS评分功能,可快速评估病人病情；

4.18 支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网；

4.19 可链接三通道内置热敏打印机；

4.20 具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）；

4.21 通过CE认证；

4.22 通过FDA注册；

4.23 公司通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证；

4.24 蓄电池。

（二）多功能病床参数（8张）

1、规格：2200*1050*550-800（mm）；

2、功能：起背、起腿、背腿联动、整体升降、前倾后倾、左倾斜右倾斜、PP护栏带角度显示器长度高度符合国家标准、背部可拍X光片、配有CTR功能、底部带罩、电机含蓄电池。

3、焊接工艺

3.1 焊接工艺：需是国际知名品牌焊接机器人焊接，整床金属部件高精度焊接工艺，确保病床安全可靠，牢固结实。

3.2 金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜，真正达到内外防锈，延长病床的使用寿命。

4、产品性能

4.1 电机全自动实现各种体位，前后倾斜：≥10°，床面左右倾斜：≥13°，背部可升角度：0-70°，腿部可升角度：0-40°，整体升降高度：500mm-800mm；

4.2 腹部自延位减压：床背板上升时自动向后延位，无需身体挪动即可实现舒适姿势；

4.3 床体静态最大载重：大于200kg；

4.4 电机采有强劲动力，平缓静音，性能稳定，耐用寿命长；

4.5 产品需装有护士操作面板，面板图标清晰，操作简易，产品配有蓄电池；

4.6 床头板，采用全新纯正ABS原材料注塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便；床头尾板左右两边各带防撞轮，可更好保护床体在移动过程中不受碰撞损伤；

4.7 ABS升降安全护栏，长宽相配，表面光滑，不添加回收料，上身护栏与床板保持同步升降，气弹簧辅助自动下降，下隐式收藏，操作简便，美观大气；

4.8 床板采用塑钢组合带软连接设计床板，四角平滑完整，提高了床板的强度；

4.9 床体四角配有输液架插孔；

4.10 床体输液架304材质不锈钢管，升降自锁式设计，四爪挂钩，高度可调节；

4.11 静音中控轮，一脚刹车稳定可靠。

5、单张病床配置清单

1、床垫              1张

## 2、不锈钢输液架      1支

## 3、静音中控轮        4个

## （三）呼吸机参数（2台）

1、基本特征

1.1 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面；

1.2 采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1900*1000；

1.3 屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示；

1.4 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件；

1.5 ≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥150分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

2、气动电控呼吸机

2.1 可选配备用空气气源（C600），可在断气断电状态下继续工作；

2.2 具备实时气源压力电子显示；

2.3 具备有创通气模式，可选无创通气模式；

2.4 具备高流量氧疗功能；

2.5 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出；

2.6 具备截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）；

2.7 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；

2.8 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（130℃），以防止交叉感染；

2.9 可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行肺泡通气计算；

2.10 可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波；

2.11 可选配顺磁氧；

2.12 具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。

3、呼吸模式及功能

3.1 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式；

3.2 可选高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T；

3.3 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定；

3.4 可选配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值；

3.5 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致；

3.6 具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节；

3.7 标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度；

3.8 可选配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程；

3.9 可选配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张；

3.10 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能。

4、设置参数

4.1 潮气量：2ml—4000ml（未选配婴幼儿模块则下限为20）；

4.2 呼吸频率：1-150/min（未选配婴幼儿模块则上限为100）；

4.3 吸气流速：2-180L/min（未选配婴幼儿模块则下限为6）；

4.4 SIMV频率：1-60/min；

4.5 吸/呼比：4:1—1:10；

4.6 最大峰值流速：180L/min(选配C600时可达200L/min)；

4.7 吸气压力：1--100 cmH2O；

4.8 压力支持：0—100cmH2O；

4.9 PEEP：0~50 cmH2O；

4.10 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF；

4.11 流速触发灵敏度：0.1—20L/ min（未选配婴幼儿模块则下限为0.5），或 OFF；

4.12 氧浓度：21—100vol.%；

4.13 叹息功能：有。

5、监测参数

5.1 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；

5.2 每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测；

5.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量；

5.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测；

5.5 可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间；

5.6 吸入氧浓度的监测；

5.7 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测；

5.8 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测；

5.9 实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险；

5.10 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险；

5.11 可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

6、其他功能

6.1 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能；

6.2 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求；

6.3 能够通过4G网络联网实现信息互联和呼吸机管理。

7、配置清单

7.1 触摸屏呼吸机主机，2槽位插槽     1个

7.2 灰尘过滤片、空气过滤片          1个

7.3 氧气、空气管道各2米            1套

7.4 机械臂、模拟肺                  1个

7.5 呼吸机台车                      1个

7.6 成人无创面罩、氧疗鼻导管        1个

7.7 呼气阀                          1个

7.8 湿化器                          1个

7.9 成人重复性呼吸管路              1个

7.10 内置锂电池              1个

7.11 化学氧浓度监测           1个

7.12 空压机（备用气源）             1台

三、交付时间和交付地点：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、付款方式：双方协商。

4、验收标准和要求：按标书技术参数和国家行业标准进行验收。