**新生儿抢救单元医用设备一批**

**询价文件**

**项目编号：** **sdzb2020-116**

**采购单位：保亭黎族苗族自治县人民医院（盖章）**

**招标代理：海南双达项目管理有限公司（盖章）**

**二〇二〇年八月**

**目录**

[**第一部分 询价公告 1**](#_Toc512249445)

[**第二部分 供应商须知 4**](#_Toc512249451)

[**第三部分 用户需求书 16**](#_Toc512249490)

[**第四部分 合同条款 22**](#_Toc512249492)

[**第五部分 响应文件格式 22**](#_Toc512249501)

[**第六部分 询价程序 36**](#_Toc512249542)

[（一）首先进行初步评审 36](#_Toc512249543)

[（二）详细评审 36](#_Toc512249544)

[资格审查表 37](#_Toc512249545)

# 第一章 询价公告

项目概况

新生儿抢救单元医用设备一批采购项目的潜在供应商应在海口市国兴大道3号互联网金融大厦A座2306获取采购文件，并于 2020年08月06日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：sdzb2020-116

项目名称：新生儿抢救单元医用设备一批

采购方式：询价

预算金额：人民币520000.00元

最高限价（如有）：人民币520000.00元，报价超过采购预算的视为无效报价

采购需求：详见询价文件第三章《采购需求》

合同履行期限：合同签订后60日内

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年至今任意一个月的财务报表或经会计师务所出具的2019年度财务审计报告复印件并加盖公章）；

1.3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2019年至今任意一个月的纳税证明和社会保障缴费记录）；

1.4、须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，属于医疗器械的投标产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证；

1.5、供应商需提供参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）；

1.6、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单（网址查询结果网页彩色截图加盖公章）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。

（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）

3.本项目的特定资格要求： 无

## 三、获取采购文件

时间：2020年08月03日至2020年08月05日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：海口市国兴大道3号互联网金融大厦A座2306

方式：现场报名，报名时携带法定代表人授权委托书（附法定代表人及授权委托人身份证复印件；授权委托人须为该单位员工，并提供社保证明材料）、营业执照副本复印件加盖公章）

售价：人民币300.00元/套（售后不退）

## 四、响应文件提交

截止时间： 2020年08月06日15点00分（北京时间）

地点：海口市海秀东路74号鸿泰大厦14楼开标室3

## 五、开启

时间： 2020年 08月06日15点 00分（北京时间）

地点：海口市海秀东路74号鸿泰大厦14楼开标室3

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.递交响应文件时间：2020年08月06日15:00时;

2.本次竞争性磋商公告在《中国采购与招标网》、《中国政府采购网》、《海南省政府采购网》上发布。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：　保亭黎族苗族自治县人民医院

地 址：海南省保亭黎族苗族自治县保城镇宝亭大道北侧杏林路

联系方式： 0898- 83661521

## 2.采购代理机构信息

名 称： 海南双达项目管理有限公司

地　　址： 海口市龙华区民声东路美源日月城B2-062

联系方式： 0898-68652125

## 3.项目联系方式

项目联系人： 吴工

电　　 话： 0898-68652125

# 第二章 供应商须知

**一、总则**

**1．适用范围**

1.1 本询价文件仅适用于本次询价所叙述的货物项目采购。

**2．合格的供应商**

2.1 符合《政府采购法》规定的供应商资格；

2.2 供应商其他合格条件详见本项目询价公告；

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

2.5询价文件文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

**3．相关费用**

3.1 供应商应承担其编制询价响应文件与递交响应询价文件等询价过程中所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

3.2 采购代理服务费由中标人参照国家发展计划委员会文件《采购代理服务费收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、发改办价格【2003】857号文件中相关规定进行支付。

**4．法律适用**

4.1 本次询价活动及由本次询价产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

**5．询价文件的约束力**

5.1 本询价文件由采购代理机构负责解释。

**二、询价文件**

**6．询价文件的组成**

6.l 询价文件由六章组成，包括：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 合同条款

第五章 响应文件格式

第六章 询价程序

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本询价项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按询价文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

**7．询价文件的澄清**

7.1 询价采购单位对已发出的询价文件进行澄清或者修改，将在询价文件要求的提交询价文件截止时间1日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了询价文件的供应商，同时在发布媒介上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。

7**.**2供应商要求对询价文件进行澄清的，均应在投标截止日1天前按询价文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.3 在响应文件提交截止时间前，询价采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和开启时间，并在询价文件要求提交询价文件的截止时间1日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了询价文件的供应商。

7.4 供应商对采购代理机构提供的询价文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商由于对询价文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

**8．询价文件的更正或补充**

8.l 在响应文件提交截止时间前1天，采购代理机构均可对询价文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对询价文件的更正，将以书面形式通知所有供应商。更正公告将作为询价文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

8.3 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.4 供应商在收到更正公告后，应于1个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同供应商已收到更正公告。

8.5 为使供应商有足够的时间按询价文件的更正要求修正询价文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和询价时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的供应商。

**三、响应文件**

**9．响应文件的语言及度量衡**

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关报价的所有来往书面文件均须使用**中文**（语言文字）。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

9.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

9.3 除在询价文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本响应文件所表述的时间均为北京时间。

**10．响应文件的组成**

10．l 响应文件应包括下列部分（目录及有关格式按询价文件第五章“响应文件格式”要求）：

10.1.l 报价函、报价一览表及相关证明文件。

10.1.2供应商资格证明文件。

10.2 询价文件第三章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

10.3 若供应商未按询价文件的要求提供资料，或未对询价文件做出实质性响应，将导致询价文件被视为无效。

**11．询价报价**

11.1本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

11.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

**12. 报价货币**

12.1报价均须以人民币为计算单位。询价文件另有规定的，从其规定。

**13．询价保证金**

13.1保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额叁仟元整(¥:3000.00元)。

13.2 投标保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

13.2.1 在投标截止时间提前一个工作日划入招标代理机构指定账户（按保证金账户）并注明项目编号。

账号：1008981300000187

开户银行：海口农村商业银行金贸支行(手机网银选择海南省农村信用社联合社或海南省农村信用社资金清算中心)

户名：海南双达项目管理有限公司

13.3 若供应商不按第 13.l和 13.2条的规定提交投标保证金，其响应文件将被拒绝接受。

13.4 保证金的退还

13.4.l 中标人的保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内办理退还手续。

13.4.2落标的供应商的保证金将在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内办理退还手续。

13.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在询价有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第29条规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

**14．询价有效期**

14.l 询价有效期为从响应文件递交截止之日起计算的**六十天**，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效响应。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可在询价有效期满之前，征得供应商同意延长询价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受询价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

**15．响应文件的数量、签署及形式**

15.1 响应文件一式叁份，其中正本壹份、副本贰份。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装,不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。每份响应文 件均在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。电子版响应文件（pdf和word格式）u盘壹份。

15.2响应文件应用不褪色墨水书写或打印，字迹应易于辨认，并应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章，副本可以复印正本，没有签字和盖章的文件无法通过资格审查。

15.3 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

**16．联合体投标**

16.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

16.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

16.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

16.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

16.5本次政府采购活动不接受联合体投标。

**17.知识产权**

17.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

17.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

17.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

17.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

**四、响应文件的递交**

**18．响应文件的密封及标记**

18．l 供应商应将响应文件密封在响应文件专用袋（箱）中，并在响应文件专用袋（箱）上标明“正本”“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。电子版文件密封于正本内。

18.2 响应文件专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

（l）项目编号及项目名称；

（2）分包号（如有的话）；

（3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真。

18.3 响应文件未按第 18.l和 18.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

18.4供应商提交响应文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于响应文件正本封套内：

（1）从响应文件正本中复印的报价一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）报价函。

**19．响应文件提交截止时间**

19.l 供应商须在询价文件第一部分规定的响应文件提交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的投标地点。

19.2 若采购代理机构按8条规定推迟了响应文件提交截止时间，采购代理机构和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

**20．迟交的响应文件**

20.1 在响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接受。

**21．响应文件的修改和撤回**

21.l 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在响应文件提交截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

21.2 响应文件的修改文件应按第15条规定签署、密封，并按第 18.2条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“询价前不得启封”字样。修改文件须在响应文件提交截止时间前送达采购代理机构规定的响应地点。上述补充或修改若涉及询价报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

21.3 供应商不得在响应文件提交截止时间以后修改响应文件。

21.4 供应商不得在响应文件提交截止时间起至询价有效期满前撤回响应文件，否则投标保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

**五、询价及评审**

**22．询价**

22.l 采购代理机构按询价文件第一章规定的时间和地点询价。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

22.2 供应商应委派授权代表参加询价活动，参加询价的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

22.3 询价时，采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表将查验询价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份询价文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作询价记录。

22.4 若响应文件未密封，或供应商未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第13条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

22.5 按照第21条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

**23．询价小组**

23.1从海南省综合评审专家库随机抽取3名专家和采购人指派0名代表组成询价小组，该小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定中标候选人。

**24．对响应文件的资格性审查**

24.l 资格性审查的内容包括：详见资格性审查表

24.2以上资格性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

24.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于询价文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足询价文件的要求。重大负偏离的认定须经询价小组三分之二以上无记名投票同意。

24．3.1 判断响应文件的响应与否只根据询价文件本身，而不寻求外部证据。

24.4 询价小组在初审中，对算术错误的修正原则如下:

24.4.l报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

24.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

24.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

24.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

**25．响应文件的澄清**

25.1 在评审期间，询价小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按询价小组通知的时间和地点接受询标。

25.2 询价小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出询价文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

25.3供应商不按询价小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

25.4 并非每个供应商都将被询标。

**26．评审及定标**

26.1 采购人、询价小组分别对通过资格性审查的响应文件进行评价和比较。

26．2 询价小组按询价文件“第六章”中公布的评审办法对每份响应文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

**27．评审过程保密**

27.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

27.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

27.3 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

27.4 采购代理机构和询价小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对评审过程中的细节问题进行公布。

**六、授标及签约**

**28．定标原则**

询价小组将严格按照询价文件的要求和条件进行评审,根据评审办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是询价小组出现评审错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在指定的网站上公示。

**29. 质疑和投诉**

29.1质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

29.2供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

29.4采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

29.6政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

29.7政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。

29.8投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉。

29.9供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起1个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面原件形式、1个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

**30．中标通知**

30.l 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的供应商，并向中标人发出中标通知书。

30.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

30.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

**31．签订合同**

31.l中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

31.2 询价文件、中标人的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购代理机构有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

**32．政策功能**

32．1 本次询价优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

32．2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

32．3 投标产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。

32．4 投标产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

32．5 询价文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。

32．6 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（监狱企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300号）。监狱企业应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）。

# 第三章 采购需求

1. **项目简介**
   1. 项目名称：**新生儿抢救单元医用设备一批**
   2. 资金来源：财政资金
   3. 采购预算：人民币520000.00元，最高限价为人民币520000.00元，报价超过采购预算的视为无效报价
   4. 项目实施地点：保亭县人民医院
   5. 项目完成时间（服务期限）：合同签订后60日内。

1.6、付款方式：双方协商

**2、采购需求：**

**2.1采购需求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参考型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 呼吸机 | 国产 | 台 | 1 |  |
| 2 | 除颤监护仪 | 国产 | 台 | 1 |  |
| 3 | 血气生化分析仪 | 国产 | 台 | 1 |  |
| 4 | 血氧饱和度监测仪 | 国产 | 台 | 2 |  |

**2.2设备参数要****求：**

**一、呼吸机招标参数**

**（一）基本特征**

1.适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

2.采用≥15.6英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920\*1080。

3.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

4.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

5.≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

6.气动电控呼吸机

7.可选配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作

8.具备实时气源压力电子显示。

9.具备有创通气模式，无创通气模式

10.具备高流量氧疗功能。

11.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

12.具备截屏U盘导出功能（可缓存20张截屏文件）。

13.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

14.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

15.可选配旁流CO2监测。

16.可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行肺泡通气计算

17.可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波

18.可选配顺磁氧

19.具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势

**（二）呼吸模式及功能**

1.标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式

2.可选高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。

3.其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

4.可选配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

5.可选配具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

6.具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。

7.标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度

8.可选配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。

9.可选配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

10.具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能

11.基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）

（三）**设置参数**

1.潮气量：20ml—4000ml（选配新生儿模块时，2ml—4000ml）

2.呼吸频率：1-100/min（选配新生儿模块时，1-150/min）

3.吸气流速：6-180L/min（选配新生儿模块时，2-180L/min）

4.SIMV频率：1-60/min

5.吸/呼比：4:1—1:10

6.最大峰值流速：180L/min(选配C600时可达200L/min)

7.吸气压力：1--100 cmH2O

8.压力支持：0—100cmH2O

9.PEEP：0~50 cmH2O

10.压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF（选配新生儿模块时，0.1—20L/ min，或 OFF）

12.氧浓度：21—100vol.%

13.叹息功能：有

**（四）监测参数**

1.气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

2.每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测

3.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

4.呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

5.可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，吸入氧浓度的监测

6.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。

7.肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

8.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险

9.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

10.可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

**（五）报警参数**

1.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示

2.分级报警和声光报警

3.气道压力：过高报警

4.每分钟通气量：过高/过低报警

5.自主呼吸频率：过高/过低报警

6.潮气量：过高/过低报警

7.吸入氧浓度：过高/过低报警

8.窒息报警，时间可设置（5-60s）

9.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

10.电源、气源中断报警

11.电池低压报警

**（六） 其他功能**

1.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

2.能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求

3.能够通过4G网络联网实现信息互联和呼吸机管理

**呼吸机配置清单**

|  |
| --- |
| 1、15.6英寸触摸屏呼吸机主机 1个 |
| 2、灰尘过滤片、空气过滤片 1个 |
| 3、氧气、空气管道各3米 1个 |
| 4、机械臂、模拟肺 1个 |
| 5、呼吸机台车 1个 |
| 6、无创面罩（小号）、氧疗鼻导管（小号） 1个 |
| 7、F&P810 湿化器 1个 |
| 8、一次性新生儿管路 1套 |
| 9、内置锂电池 1个 |
| 10、化学氧浓度监测 1个 |
| 11、新生儿功能模块 1个 |
| 12、新生儿nCPAP附件包 1个 |
| 13、备用气体模块 1个 |

**二、除颤监护仪技术参数**

1. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。
2. 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。
3. 除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。最大除颤能量可达360J，提高除颤成功率和有效性。
4. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。
5. 除颤充电迅速: 充电至200J<5s，360J<8s。
6. CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。
7. 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。
8. 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。
9. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。
10. 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。
11. 支持中文操作界面、AED中文语音提示。
12. 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
13. 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。
14. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
15. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。
16. 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。
17. 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。
18. 具备良好的防水性能，防水级别IP44。
19. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

三、血气生化分析仪技术参数

1. 测量速度：样本测量时间≤70秒
2. 测试项目：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、 Hct、Glu、Lac,并且该10项参数只需一张试剂卡即可完成
3. 计算项目：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，*s*O2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 测试+计算项目≥33项
4. 标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种样本类型
5. 定标方式：无气瓶的气体定标方式（也可称为液体定标）
6. 电极测量方式：免维护微电极技术，电极内置于试剂卡内
7. 质量控制：提供原厂配套具有溯源性的三级液体质控品及电子仿真质控
8. 进样方式：自动平行抽吸式进样，有效降低生物污染，
9. 操作界面：7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程
10. 内置高容量充电电池，待机时间≥20h或可连续测量样本数≥50个
11. 仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机，方便数据管理及结果的打印
12. 数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，能连接LIS、HIS
13. 数据存储：仪器可自动存储10000个病人结果
14. 升级：检测参数的升级，无需增加模块就可完成
15. 使用环境要求：10-31℃

**四、血氧饱和度监测仪参数**

**（一）标准配置参数**：

血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

**（二）显示**

1. 背光、大尺寸的LCD屏幕，实时显示波形、数字
2. 大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度

**（三）数据存储、回顾**

1. 长达10分钟的SpO2和脉率趋势图回顾

**（四）性能特点**

1. 4节AA普通电池可供电48小时，可兼容4节1.2vAA镍氢充电电池
2. 具有三级声光报警功能，报警上下限可调
3. 可实现300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要
4. 数据可以传输到PC机，并存储、回顾、打印结果
5. 抗运动干扰和弱灌注测量
6. 自动关机功能和实时时钟显示
7. 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征
8. 支持掉电数据存储功能
9. 全面适用于成人、小儿、新生儿
10. 具有三级声光报警功能，报警上下限可调
11. 通过CE认证
12. 通过UL认证
13. 通过FDA注册
14. 公司需通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证

# 第四部分 合同条款

**（此合同为格式合同，仅供参考，最终以甲乙双方协商签订合同为准）**

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2020年 月 日政府采购项目编号（ ）的 项目询价采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下合同:

**一、付款方式**

**二、交货地点**

**三、合同纠纷处理**

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为保亭县仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

**四、合同生效**

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

**五、合同鉴证**

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、响应文件的相关要求相符并且未对招标内容和技术参数进行实质性修改。

**六、本合同的组成文件**

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的响应文件和评审时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.投标书所做的保证和承诺；

5.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

**七、合同备案**

本合同一式陆份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执贰份。

**甲方： （盖章） 乙方： （盖章）**

地址： 地址：

法定（或授权）代表人： 法定（或授权）代表人：

年 月 日 年 月 日

**采购代理机构声明：本合同标的经海南双达项目管理有限公司依法定程序签订，合同主要条款内容与响应文件的内容一致。**

**采购代理机构：海南双达项目管理有限公司（盖章）**

经办人：

年 月 日

# 第五部分 响应文件格式

**请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按照以下顺序编**

**制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。**

1. 报价函

2. 法人授权委托书

3. 报价一览表

4. 技术响应、商务条款响应表

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6. 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一证复印件

7.中小企业声明函

8.资格证明材料

8.1具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年至今任意一个月的财务报表或经会计师务所出具的2019年度财务审计报告复印件并加盖公章）

8.2具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2019年至今任意一个月的纳税证明和社会保障缴费记录）

8.3投标保证金凭证

8.4须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，属于医疗器械的投标产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证

9.企业信誉承诺书

10.其它证明材料

11.为了便于评委对响应文件内容的审核，要求供应商对响应文件进行逐页编页码，同时针对本响应文件第六章中“资格审查表”编写响应页码索引表，即资格审查项目内容在响应文件中响应的页码。**索引表放在响应文件目录前。**

## 一、报价函

### 报价函

致：海南双达项目管理有限公司

根据贵单位 项目询价文件要求，正式授权下述签字人 （姓名和职务）代表供应商 （投标单位名称），提交响应文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受询价文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照询价文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从响应文件递交截止日期起计算的 60 天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次响应的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即**最低投标价不是中标的保证**。

5、如果我方中标，我们将根据询价文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次询价的服务费。

供应商名称： （公章）

地址： 邮编：

电话： 传真：

法定代表人或受托人： （签名）职务：

日期：

## 二、法人授权委托书

### 法人授权委托书

致:海南双达项目管理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地址： 法定代表人：

受托人： 姓名性别： 出生日期： 年 月 日

所在单位： 职务：

身份证： 联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加海南双达项目管理有限公司采购代理机构组织的 （项目编号为： ）政府采购活动，受托人有权在该投标活动中办理以下事宜：

1、以我单位的名义签署投标书和响应文件；

2、参加询价评审会议；

3、向询价小组及采购代理机构澄清、解释响应文件中的疑问；

4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位: （公章）

法定代表人: （签名）

受托人: （签名）

年 月 日

## 三、报价一览表

### 报价一览表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌型号、规格** | **单价** | **数量** | **合计** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **投标总额** | | （小写）： | | | | |
| （大写）: | | | | |
| **交货期** | | 签订合同后 日历天内 | | | | |

**注:**①投标报价应包括询价文件所规定的询价范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费、培训费等一切相关费用。

供应商名称： （公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## 四、技术要求响应表、商务条款响应表

说明：供应商必须仔细阅读询价文件中所有货物技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。**供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该响应文件作废标处理。**

| 序号 | 原技术规范  主要条款描述 | 投 标 人  技术规范描述 | 偏离情况说明  （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：①、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②、供应商根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

③、请在“供应商技术规范描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

④、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应。

供应商名称： （公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**商务条款偏离表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：供应商递交的响应文件与询价文件的商务部分的要求不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为供应商接受询价文件的要求。此表可以相同格式扩展。

供应商名称： （公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## 五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

**无重大违法记录声明**

项目名称

项目编号：

海南双达项目管理有限公司：

（供应商全称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称： （公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## 六、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一证复印件

## 七、中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：  
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。  
　　2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。  
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称： （盖章）

日期：

## 八、资格证明材料

8.1具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（需提供2019年至今任意一个月的财务报表或经会计师务所出具的2019年度财务审计报告复印件并加盖公章）

8.2具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（需提供2019年至今任意一个月的纳税证明和社会保障缴费记录）

8.3投标保证金凭证

8.4须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，属于医疗器械的投标产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证

## 九、企业信誉承诺书

**企业信誉承诺书**

（采购人名称）：

我方在此声明，我公司自成立起至今：

1、投标资格没有被取消、暂停；

2、没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

3、未在被行政主管部门作出取消投标资格处罚期内。

4、经营范围包含了本项目相关的服务内容，且具有履行本项目所必需的能力；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称： （公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## 十、其它证明材料

# 第六部分 询价程序

（一）首先进行初步评审

1.询价小组根据“资格评审表”对响应文件的资格进行评审，只有对“资格审查表”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应响应文件的要求有争议的投标内容，询价小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2.询价小组将审查响应文件有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、询价有效期是否满足要求、是否实质性响应询价文件的要求。

3.在详细评审之前，询价小组要审查每份响应文件是否实质上响应了询价文件的要求。只有通过初步评审的供应商才能进入详细的评审。

（二）详细评审

评审小组对经初步评审合格的响应文件从技术部分和商务部分等作进一步评审、比较，在完全满足询价文件要求的货物规格、性能、技术、数量、质量、售后服务、交货时间等的前提下以合理低价中标，并推荐给采购人。

根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供中小企业声明函，其参与评分的投标报价取值按投标报价的94%计（即按投标报价扣除6%后计算）（监狱企业视同小型、微型企业）。

监狱企业应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

### 资格审查表

评委： 日期：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审查项目** | **评议内容** | **供应商1** | **供应商2** | **供应商3** |
| 1 | 公司证件 | 供应商企业营业执照、组织机构代码  证、税务登记证或者三证合一有效合格 |  |  |  |
| 2 | 供应商资格 | 是否满足询价文件供应商资格要求 |  |  |  |
| 3 | 响应文件的有效性 | 是否符合询价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 询价有效期 | 是否满足询价文件要求 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| **结论** | | |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

**保证金退还申请书**

**致**：

我司于 年 月 日为 **项目（项目编号：）**投标所提交的保证金人民币**￥： 元(大写: )**，请贵公司退还时划到以下账户：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户名称 |  | | |
| 开户银行全称 |  | 联系人 |  |
| 银行账户 |  | 联系电话 |  |

供应商名称： （公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

后附：基本开户许可证、银行转账单或电子回单

**注：此申请书仅用于退还项目保证金，无须作为响应文件的组成部分装订在响应文件中，请将此保证金退还申请书于询价现场单独递交。**