- 采购需求

一、采购清单及规格描述

| 序号 | 产品名称 | 数量、单位 | 产品需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端便携式彩色超声诊断系统 | 1套 | 系统技术规格及概述： 1.1 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 1.2 15寸彩色钢化液晶显示器，上下倾斜角度: 0°-120° 左右旋转: ±60° 1.3 ▲10寸触摸式操作屏，支持手势控制，并可自定义菜单布局及创建文件夹 1.4 ▲触控轨迹球 1.5 128物理通道 1.6 A/D转换率12bit 1.7 UPS供电系统 1.8 可拔插、置换锂电池：容量≥6000mA 1.9 笔试探头接口 1.10探头接口手动锁及接口提示灯 1.11自适应组织成像 1.12自适应多普勒成像 1.13空间复合成像 1.14▲斑点噪声抑制成像 1.15频率复合成像 1.16谐波成像模式 1.17数字多波束合成 1.18彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 1.19频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率） 1.20连续波多普勒成像 1.21独立角度偏转 1.22实时三同步（B+C+D） 1.23宽景成像 1.24扩展成像 1.25穿刺增强技术 1.26▲一键优化 注释、体位图及测量/分析/报告 ▲注释：支持中英文注释，支持自定义注释，集成258个用户自定义词组 支持词组移动和编辑 支持触摸键盘和实体小键盘 体位图：≥100个 可修改自定义 常规测量软件包 2.3.1二维测量：距离、周长、面积、角度、体积、狭窄比等 2.3.2多普勒测量：自动/手动描迹：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，平均血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值，心率，时间，最大速度频谱波的平均血流速度，时间平均速度等 2.3.3M型测量：距离、时间、斜率、心率等 2.3.4自动频谱测量：阻力指数：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值、心率等 全科测量软件包 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管 血管内中膜自动测量 测量报告概览 可编辑工作表 报告可添加图片:≥8张 电影回放和图像后处理 所有模式下可用 图片回放:B模式 最大: ≥12000帧，Color：最大：≥9000帧 ▲支持手动、自动回放电影，≥8种播放速度可调 电影存储时间长度可预置 支持图像后处理（增益、TGC、动态范围、放大、斑点噪声抑制、灰阶图谱、反转、伪彩等） 4.数据存储和管理 4.1 所有模式下可用 4.2 ▲500G内置硬盘 4.3 四种图片压缩类型：无损、高、中、低 4.4 多种导出图像格式： BMP、AVI、DCM 4.5 可导出PDF格式的病人报告 4.6 图片储存：≥18万张无损静态图片 5.连通性要求 5.1 DVD R/W 刻录光驱 5.2 4个USB接口（包含USB2.0 USB3.0） 5.3 视频输出：VGA、DVI、S-video PAL/NTSC 5.4 支持网络连接 5.5 支持DICOM 3.0 5.6 支持可移动设备 5.7 实时网络存储 5.8 检查完成可自动和手动发送 6.系统技术参数及要求 6.1二维灰阶（B） 6.1.1 ▲特征成像：细腻、常规、高穿透 可调可视 6.1.2 触控TGC: ≥8段 6.1.3 二维灰阶：≥256 6.1.4 扫描角度：≥150° 6.1.5 放大：≥5档 支持实时和冻结状态 6.1.6 最大探测深度：≥30CM 6.1.7 焦点位置：≥9档 6.1.8 频率：≥5组 且为频段显示 6.1.9 频率范围：1.0-15.0HMz 6.1.10 斑点噪声抑制：≥3档 6.1.11 可视角度：≥4档 6.1.12 二维偏转：≥10° 6.1.13 增益：≥±50°dB 6.1.14 系统动态范围：≥96 6.1.15 灰阶：≥10档 6.1.16 梯形成像：角度≥15° 6.1.17 宽景成像：≥1.2米 6.2彩色多普勒（Color） 6.2.1 ▲血流速度：高速、中速、低速一键调节 6.2.2 双实时：B、B+C 6.2.3 取样框偏转:±10度 (线阵探头) 6.2.4 扫描角度偏转：±15度 (线阵探头) 6.2.5 彩色增益：≥100dB 步长1dB 6.2.6 帧率：≥3档 可视可调 6.2.7 最大帧率：≥270f/S 6.2.8 彩色相关：≥3档 6.2.9 平滑:≥3档 6.2.10 壁滤波：低、中、高一键调节 6.2.11 彩色图谱：≥7档 6.2.12 PRF：≥11 KHz 6.2.13 速度标尺：3.0-200cm/s 6.2.14 基线：±120 6.2.15 阈值：0-100 6.3脉冲多普勒（PW） 6.3.1 显示方式：1:2 1:1 2:1上下分屏 6.3.2 实时三同步：B+C+PW 6.3.3 增益：0-100dB 步长1dB 6.3.4 动态范围：10-70dB 6.3.5 血流速度：高速、中速、低速一键调节 6.3.6 频率：2.0-8.0MHz 6.3.7 PRF：≥14kHz 6.3.8 HPRF：自动激活 6.3.9 最大测量速度：≥16m/S 最低测量速度：≤1mm/s 6.3.10 取样容积: 0.5-20mm 6.3.11偏转角度:±10度 (线阵探头) 6.3.12 壁滤波：≥3档 6.3.13 扫描速度：2-12s 6.3.14 基线：±4 步长1 6.3.15 角度校正：±80° 步长1 6.3.16 快速校正：0、±60 三档可调 6.3.17 音量0-99 步长1 6.3.18 伪彩：≥4种 6.3.19 零位移动： 8 级 6.3.20 频谱：自动包络测量 可调灵敏度和方向 6.4连续多普勒（CW） 6.4.1 ▲血流速度：高速/中速/低速一键调节 6.4.2 频率: 1.7-3.8 MHz 6.4.3 可视角度：≥90° 6.4.4 帧频：18CM深度 全视野≥80f 6.4.5 PRF: ≥80kHz 6.4.6 增益: 0-100dB 步长1 6.4.7 真实动态范围: 10-70 dB 6.4.8 壁滤波：低/中/高一键调节 6.4.9 扫描速度: 2-12s 6.4.10 基线:±4 6.4.11 校正角度: -80° -80°, 1° 6.4.12 快速校正: -60° /0° /60° 6.4.13 音量: 0-99 6.4.14 灰阶图谱: ≥10档 6.4.15 伪彩：≥4种 6.4.16 显示方式: 1:2, 1:1, 2:1(up: down上下分屏),全屏 6.5 M模 6.5.1 扫描速度: 1-12s 6.5.2 线相关：≥3档 6.5.3 灰阶图谱: ≥10档 6.5.4 伪彩：≥4档 6.5.5 增益: ±50dB 6.5.6 频率: 1.0-15.0MHz 3档基波&2档谐波 6.5.7 系统动态范围: ≥138dB 6.5.8 显示方式: 1:2,1:1,2:1(上下分屏) 1:1(left: right左右分屏)全屏 |
| 2 | 便携式彩色超声诊断系统 | 12套 | 一、主要技术参数及要求： 1 监视器： 高分辨率15寸LCD显示器 2 采用全数字化超声成像技术，具备： 2.1 脉冲反相谐波复合成像 2.2 多波束合成 2.3 动态接收聚焦 2.4 斑点噪声抑制，抑制级别可调，≥9级 2.5 空间复合成像 2.6 频率复合成像 2.7 二维及M型成像 2.8 彩色多谱勒成像 2.9 能量多普勒成像 2.10 方向能量多普勒成像 2.11 脉冲波多普勒成像 2.12 连续波多普勒成像 2.13 HPRF高脉冲重复频率成像 3二维灰阶显像主要参数 3.1 成像模式：全数字成像技术 3.2探头 3.2.1探头频率2.0~15.0MHz 3.2.2 凸阵探头：超宽频五变频，扫描角度 ≥70° 3.2.3线阵探头：超宽频五变频 3.3 可应用探头接口：≥2个，无需额外的探头拓展设备 3.4 显示模式：B、B+B、B+M、4B、M、B+Color、B+PDI、B+PW、B+Color+PW、B+PDI+PW、B+B+Color/PDI/DPDI二分屏、B+Color/PDI/DPDI双实时 3.5 扫描深度（mm）≥324mm 3.6 18cm深度，全视野，最大成像速度≥55帧/秒 3.7 放大： 3.7.1 实时扫描（B、B+C、2B）状态: ≥7档 3.7.2 冻结（B、B+C）状态：7档 3.8 电影回放 3.8.1 2D模式(B), 最大: ≥1224帧，Color, PDI最大：≥409帧 3.8.2 时间线模式(M, PW), 最大13s 3.9 中/英文操作系统与语言环境 3.10 全屏幕中英文注释输入，中文输入法≥2种，其中有五笔输入法 3.11内置大容量锂电池，且屏幕提供电量显示信息 3.12测量计算软件包：腹部、妇科、产科、小器官、外周血管、儿科测量等 3.13图像存储： 3.13.1 支持JPEG、BMP、DCM、FRM图像格式和CIN、AVI电影格式 3.13.2 支持本地、U盘 3.13.3 支持DICOM，符合 DICOM3.0标准 4 图像参数 4.1 B模式 4.1.1 图像灰阶：≥15档 4.1.2噪声抑制：8档 4.1.3▲ 斑点噪声抑制：≥9档 4.1.4空间复合成像 4.1.5频率复合成像 4.1.6▲可调图像特征：细腻/柔和/高对比/高穿透 4.1.7图像翻转：上下、左右 4.1.8图像旋转：90°、180°、270° 4.1.9 灰阶MAP图显示≥15种 4.2 M模式 4.2.1扫描速度（Sweep Sleep）：≥4档可调 4.2.2 线平均（Line Average）：≥8档 4.2.3 显示布局（Display Layout）：上/下（U/D）、左/右（L/R） 4.2.4 灰阶MAP图显示≥15种 4.3 PW模式 4.3.1取样门宽度，大小：0.5 - 20mm可调 4.3.2 PRF：≥16档 4.3.3▲血流速度：高速/中速/低速 4.3.4扫描速度（Sweep Sleep）：≥6档可调 4.3.5校正角度（Correction Angle）：-79°~79°，步长1° 4.3.6快速校正角度（Quick Angle）：-79°/-60°/-30°/0°/30°-90°~90°，步长30° 4.3.7多谱勒声音：≥8档 4.4 Color/PDI模式 4.4.1 PRF：≥16档 4.4.2▲血流速度：高速/中速/低速 4.4.3彩色图谱（color map）：≥8种 4.4.4彩色相关（Persist）：≥8档 4.4.5壁强（Threshold）：≥15档 4.4.6平滑滤波（Smooth Filter）：≥8档 5测量及计算 5.1常规测量：距离、面积、周长、容积、角度、狭窄比、直方图 5.2 M模式常规测量：时间、斜率、心率 5.3 ▲Doppler模式常规测量：心率、流速、流速比、阻力指数、搏动指数、自动包络 5.4 产科应用测量：包括全面的产科径线测量、体重、单胎孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿生理评分测量等 5.5 妇科应用测量 5.6 血管应用测量 5.7 小器官应用测量 5.8 泌尿应用测量 5.9 儿科应用测量 6. 系统通用功能 6.1 彩色监视器：15寸高分辨率彩色LCD监视器 6.2 磁吸合盒盖设计，无需机械结构锁定，同时系统快速进入待机状态，打开 显示器盒盖后，2秒内唤醒 6.3 人机工程学设计操作面板 6.4 超大轨迹球设计，便于操作，轨迹球直径≥30mm 6.5 ▲系统内置硬盘≥500G |
| 3 | 推车式超声诊断系统 | 1套 | 1 监视器： 高分辨率15寸LCD显示器 2 采用全数字化成像技术 2.1 脉冲反相谐波复合成像 2.2 多波束合成 2.3 动态接收聚焦 2.4 斑点噪声抑制 2.5 反相谐波成像技术 2.6 频率复合成像 2.7 斑点噪声抑制 2.8 PDI（能量多普勒模式）、DPDI（方向能量多普勒模式） 3 二维灰阶显像主要参数 3.1 成像模式包括： 3.1.1. B模式、 M模式 3.1.2. Color(彩色多谱勒)模式 3.1.3. ▲PDI(能量多普勒)模式、DPDI方向能量多普勒 3.1.4. PW模式 3.1.5. 脉冲反相谐波复合成像 3.2探头 3.2.1. 凸阵探头：超宽频五变频：扫描角度 ≥70° 3.2.2. 探头频率2.5~11.0MHz 3.3 ▲探头连接器：≥4个 3.4 显示模式：B、B+B、B+M、4B、M、B+Color、B+PDI、B+PW、B+Color+PW、B+PDI+PW、B+Color/PDI/DPDI二分屏、B+Color/PDI/DPDI双实时 3.5 ▲扫描深度（mm）≥324mm 3.6 放大： 3.6.1. 实时扫描（B、B+C、2B）状态: ≥7档 3.6.2. 冻结（B、B+C）状态：7档 3.7 电影回放 3.7.1. ▲2D模式(B), 最大: ≥1200帧，Color, PDI最大：≥409帧 3.8 中/英文操作系统与语言环境 3.9 全屏幕中英文注释输入，中文输入法≥2种，其中有五笔输入法 3.10 内置大容量锂电池，且屏幕提供电量显示信息 3.11 测量计算软件包：腹部、妇科、产科、小器官、心脏、外周血管、矫形外科等 3.12 图像存储： 3.12.1. 支持JPEG、BMP、DCM、FRM图像格式和CIN、AVI电影格式 3.12.2. 支持本地、U盘、移动硬盘存储 3.12.3. 支持DICOM，符合 DICOM3.0标准 4 图像参数 4.1 B模式 4.1.1. 灰阶映射：≥15档 4.1.2. 噪声抑制：8档 4.1.3. 斑点抑制：≥9档 4.1.4. 空间复合：开关可调 4.1.5. ▲可调图像特征：细腻/柔和/高对比/高穿透 4.1.6. 图像翻转：上下、左右 4.1.7. 图像旋转：90°、180°、270° 4.2 M模式 4.2.1. 扫描速度：≥4档可调 4.2.2. 线平均：≥8档 4.2.3. 显示布局：上/下（U/D）、左/右（L/R） 4.3 PW模式 4.3.1. ▲SV大小：0.5 - 20mm可调 4.3.2. PRF：≥15档 4.3.3. 血流速度：高速/中速/低速 4.3.4. 扫描速度：≥6档可调 4.3.5. 快速校正角度：-90°~90°，步长30° 4.3.6. 多谱勒声音：≥8档 4.4 Color/PDI模式 4.4.1. PRF：≥16档 4.4.2. 血流速度：高速/中速/低速 4.4.3. 彩色图谱：≥7种 4.4.4. 彩色相关：≥7档 4.4.5. 壁强：≥15档 4.4.6. 平滑滤波：≥8档 5 测量及计算 5.1 B/C模式常规测量：距离、面积、周长、容积、角度、狭窄比、直方图 5.2 M模式常规测量：时间、斜率、心率 5.3 Doppler模式常规测量：心率、流速、流速比、阻力指数、搏动指数、自动包络 5.4 产科B、PW模式应用测量：包括全面的产科径线测量、体重、单胎孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿生理评分测量等 5.5 妇科B模式应用测量 5.6 血管B、PW模式应用测量 5.7 小器官B模式应用测量 5.8 泌尿B模式应用测量 5.9 儿科B模式应用测量 |
| 4 | 移动式摄影X射线机 | 1套 | 1. 所招设备为移动式摄影X射线机，适用于医疗单位进行X射线摄影检查，不适用于乳腺和牙科诊断。 2 主要技术规格和要求 2.1 高压发生器 ▲2.1.1 最大输出功率：≥40kW 2.1.2 X射线最大管电压≥125kV ▲2.1.3 X射线最大管电流：≥500mA 2.1.4 最大电流时间积：≥400mAs 2.1.5 最短精确曝光时间：≤1ms 2.2 Ｘ线球管 2.2.1 球管类型：旋转阳极球管 2.2.2 大焦点尺寸 ≤1.3mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm。 2.2.3 球管热容量：≥107kHU ▲2.2.4 阳极靶角：≥15° 2.3 平板探测器 2.3.1 探测器成像介质：非晶硅介质 ▲2.3.2 探测器有效成像区域≥430mm*430mm 2.3.3 探测器检测像素矩阵：≥3k×3k 2.3.4 探测器检测单元尺寸：≤140μm 2.3.5 动态范围：≥16bit 2.3.6 整板重量：≤4kg 2.3.7 全智能免插拔充电技术 2.4 机械结构 ▲2.4.1 结构类型：关节折臂式结构 ▲2.4.2 支臂无外露电缆设计 2.4.3 最大焦点高度：≥200cm 2.4.4 运动助力方式：电动助力 2.4.5 机身宽度：≤65cm，机身高度：≤157cm 2.4.6 曝光控制：无线射频曝光 2.4.7 整机重量：≤300kg 2.4.8 配备防碰撞保护装置 ▲2.4.9 具有充电状态和低电量提示功能 2.5 限束器 ▲2.5.1 旋转角度：≥±180° 2.5.2 非外接供电线设计：是 2.6 图像采集/处理工作站 2.6.1 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站 2.6.2 显示器尺寸：≥15英寸机身触摸屏显示器 2.6.3 内存容量≥8G 2.6.4 硬盘容量≥500G 2.6.5 工作站图像处理软件功能： 2.6.6 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面 2.6.7 图像采集工作站应包含如下图像处理功能： 2.6.8 调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值 2.6.9 边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量 2.6.10打印胶片上可显示摄影曝光KV、m A、m As等设置条件参数 2.6.11图像采集工作站应支持分格打印输出 2.6.12支持无损压缩的高速传输 2.6.13支持在线解压 2.6.14支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST 2.6.15不同患者图像可打印在同一张胶片上 |
| 5 | 监护仪 | 12套 | 监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 显示 12.1英寸彩色显示屏，分辨率：800×600 ▲支持同屏显示11道波形 可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 数据存储、回顾 支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下： 90小时连续参数数据 至少68000组NIBP数据 至少4500组生理报警事件 至少4500组心律失常事件 90小时全息波形 具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 性能特点 标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 ▲心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 ▲共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB ▲ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 声光双重三级报警 ▲技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯） 可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 可选配美国伟康旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶 ▲可选配美国伟康旁流/主流呼气末二氧化碳,即插即用，无需用户设置，软件自动识别和加载应用 内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 可选配IBP模块，支持4通道IBP显示 可选配Masimo旁流/主流麻醉气体,旁流麻醉气体模块抽气速率低至50ml/min 支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 |
| 6 | 注射泵 | 10套 | 注射模式： 1.1 简易定速模式：在主界面上可以直接设定运行速度 1.2 时间容量模式：通过设定时间和注射药量，系统自动计算速度进行注射。 1.3体重剂量模式：通过设定药物量、体重、药液量、剂量、系统自动计算速度进行注射。 注射速度： 50ml注射器：(0.1～1500.0)ml、30注射器：(0.1～900.0)ml、 20注射器：(0.1～600.0)ml、10注射器：(0.1～300.0)ml 流速增量： 0.1ml/h 流速的精确度： 在±3%以内 泵的机械精度： 在±2%以内 Blous注射速度： 50ml注射器：1200ml 30ml注射器：720ml 20ml注射器：600ml 10ml注射器：300ml 快速推注速度： 50ml注射器：1500ml 30ml注射器：900ml 20ml注射器：600ml 10ml注射器：300ml 限制量： 0.1ml～9999.9ml 累计注射量： 0.1ml～9999.9ml（每级增量为0.1ml) |
| 7 | 空气消毒器 | 3套 | 1.基于泡沫镍载体专利纳米TiO2化学覆膜技术生成高活效光催化网 2.光催化参数：孔隙率PPI=110、TiO2纳米级≤15NM、厚度：≤1.8NM 3.光催化长效动态消毒模式、灭菌、去污、分解有害气体 4.动态消毒时机内紫外线辐照强大最小临界值（距灯管1CM处）：＞8000UW/CM2 5.紫外线泄露辐照度：0.0UW/CM2 6.动静态两种消毒模式可调：动态光催化消毒，同步启动负离子 7.静态为臭氧消毒模式，臭氧消毒模式为无人条件下进行 8.动态消毒模式运行时空气中臭氧含量：0mg/h |
| 8 | 心肺复苏机 | 1套 | 1、工作原理：电动电控； ▲2、按压深度：30mm～70mm可调，每次调节5mm； 3、按压频率：100次/min、110次/min、120次/min，可切换； ▲4、按压通气比： 30:2，15:2，单独连续按压功能，三种按压通气模式； 5、递进式按压功能，降低骨折风险，设备自身软件具有监测按压深度功能； 6、按压释放比：1:1（50%：50%）； 7、提示类功能：电量显示，低电压报警，启动暂停功能，具有按压、通气状态指示灯提示功能； ▲8、安全提示模式：按压深度从50MM调整到55MM时，需安全确认的功能； 9、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min；吹气频率20次/min 10、设备人机交互：一键进入指南模式，关键指标标准化，提高操作效率 11、胸厚测量指示功能，垂直调节高度：150mm，允差±5mm； ▲12、单臂垂直经典仿生学按压结构，主机360度旋转，可使胸部开放，便于除颤等其它设备同时操作； 13、控制面板位于病人上方，减少创伤病人血液体液带来的传染，避免操作者被感染风险； 14、开放悬臂式钢性支撑装置：可根据患者体形差异和操作环境的不同，对主机进行上下升降和左右摆动的调节，快速将按压头与患者胸部定位。紧固锁紧把手，确保按压过程中按压头始终贴紧胸部。 |
| 9 | 十二道心电图机 | 1套 | ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） 输入阻抗：≥100M Ω（10Hz） 频率响应：0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB） 定标电压：1mV±2% ▲耐极化电压：±900mV（±5%） 内部噪声：≤12.5µVp-p 时间常数：≥3.2 s ▲共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） 输入电流：≤0.01μA A/D转换：24bit ▲采样率：64kHz，每导联 ▲分辨率：0.1192Uv/LSB 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 7英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 可准确判定接触不良的电极并予以指示 拥有自动测量功能和自动诊断功能 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 ▲可以选配心电向量功能 可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 支持内置WIFI（标配），支持使用有线、无线的方式进行联网 支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求 |
| 10 | 全自动生化分析仪 | 4套 | 1 产品要求：全自动分立式生化分析仪 2 主要技术性能 ▲2.1 检测速度 ：生化比色分析恒速420 测试/小时 2.2 检测方法：要求具备终点法，两点法，速率法，免疫比浊法，电极法等 2.3 定标方法：单点线性、两点线性、多点线性、非线性，具有至少6种定标公式 2.4 急诊检测能力：急诊样本可以随时插入并优先检测 2.5 待机功能 ：具有24小时连续开机，自动休眠和一键启动功能 ▲2.6 最大同时在线分析项目 ≥81项 3 光学系统 3.1 光源：长寿命卤素灯，光源灯自动休眠 3.2 分光方式：全封闭静态阵列式斩波后分光方式 3.3 波长数量及范围 ：波长数量≥10个，预留2个空位；波长范围要求340-800nm ▲3.4 吸光度测试范围：0-5.0Abs ▲3.5 吸光度分辨率：0.0001Abs 3.6 杂散光：当测定波长位340nm时，吸光度≥4.0 4 温控系统 4.1 反应盘温控方式 ：非水浴免维护免保养的恒温方式 5 样本系统 5.1 进样方式 ：智能灵活，圆盘式进样 5.2 样本针功能 ：液面感应、随量跟踪功能，具备立体防撞、自动保护功能。 5.3 样本量：2ul–35 ul，递增≤0.05ul 5.4 样本位：80样本位 5.5 样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液等 5.6 携带污染率 ≤0.1% 5.7 样本管：原始采血管或其他试管 6 试剂系统 6.1 试剂量：10ul–300 ul，递增≤0.5ul ▲6.2 试剂位：80个 6.3 试剂冷藏 ：24小时独立水冷系统，冷藏温度2℃～8℃ 6.4 试剂配套：原厂试剂进行配套 6.5 条码功能 ：具有试剂条码扫描功能，支持至少5种条码规则 6.6 试剂配套性要求：同品牌生产厂家配套生化试剂项目≥50项 6.7 试剂扩容技术：具有多个项目同一试剂测试功能 6.8 备用试剂位 ：同一项目可安排三个试剂位，第一个报警缺少试剂时自动到第二试剂位抽取试剂，第二个报警缺少试剂时自动到第三试剂位抽取试剂。 6.9 溯源体系 ：可提供与仪器同品牌原厂配套试剂 7 反应系统 ▲7.1 反应位及杯材质 ：90个透紫硬质材料反应杯 7.2 最小反应体积 ≤150ul 8 清洗及搅拌系统 8.1 清洗用水 ：采用恒温去离子水清洗 8.2 清洗功能： 针对高污染项目，项目间可插入独立清洗，确保反应杯的洁净。 8.3 耗水量 ≤12L/H 8.4 搅拌系统 ：搅拌针≥2个，加入试剂后立即混匀，试剂样本针具有内外镜面抛光技术，减少污染携带率 9 软件系统 9.1 软件管理功能：多级权限管理，保证数据信息安全 9.2 监控功能 ：比色杯在线监控，实时杯空白，可实时显示项目反应全部过程，测试过程可自动跳过不合格的比色杯并标记 9.3 预稀释/重测功能： 软件可自动识别底物耗尽、超线性范围等样本，对此类样本自动样本重测、预稀释重测，稀释倍数≥250倍 ▲9.4 数据重置功能 ：对于测试异常样本（底物耗尽、超线性范围等）能够再次选择测量点，重新计算而无需重新检测 9.5 酶线性核查、拓展功能 ：自动核查搜索酶线性反应区间，自动获得真实结果 |
| 11 | 医用X射线摄影系统 | 1套 | 1. 所招设备为医用X射线摄影系统，采用无线移动平板探测器、一体化落地式机架带固定式摄影床，一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。 2 主要技术规格和要求 2.1 X线球管及支架系统 ▲2.1.1 摄影床+立式摄影架结构，非C形臂或U形臂 2.1.2 大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm 2.1.3 阳极热容量≥230KHU。 2.1.4 球管绕垂直轴旋转≥-90º— +180º 2.1.5 球管绕水平轴旋转≥±120º ▲2.1.6 系统沿摄影床纵向移动距离≥1700mm ▲2.1.7 X线球管组件与平板探测器组件具有自动跟随功能 2.2 高压发生器 2.2.1 输出功率≥50KW 2.2.2 千伏范围:40—150KV 2.2.3 APR功能及手动调节设置 2.2.4 曝光时间范围： 最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s 2.2.5 最大输出电流≥630mA ▲2.2.6 最大电流时间积≥900mAs 2.3 平板探测器 ▲2.3.1 有效采集区域≥430x430mm ▲2.3.2 动态范围≥16 2.3.3 移动式平板探测器数据传输方式：无线传输（提供无线电发射设备型号核准证） 2.4 胸片架 2.4.1 摄影台垂直移动范围≥1400mm 2.4.2 探测器中心的标线距地最低≤370mm 2.4.3 滤线栅栅密度≥103L/inch 2.4.4 支持平板在线充电 2.5 固定摄影床 ▲2.5.1 滤线器纵向范围≥550mm 2.5.2 床面高度≤68cm ▲2.5.3 床面板下表面至平板探测器接收面距离≤60mm 2.5.4 浮动床面移动范围：纵向≥900mm 、横向≥240mm 2.5.5 滤线栅栅密度≥103L/inch 2.5.6 床面承重能力≥200kg 2.5.7 支持平板在线充电 2.6 近台触控屏 2.6.1 电容IPS触摸屏≥9.7英寸 2.6.2 摄影条件近台同步调整，可调节相应曝光参数（KV、mAs、mA、ms控制） 2.6.3 各种位置数据实时显示（SID，球管倾斜角度等） 2.6.4 摄影部位选择 2.6.5 摆位指示图 ▲2.6.6 显示当前患者图像 2.6.7 患者的详细登记信息显示 2.7 图像采集工作站 2.7.1 专用数字化图象处理工作站 2.7.2 显示器屏幕尺寸≥23英寸 2.7.3 windows 7及以上操作系统 2.7.4 硬盘存储: ≥500GB 2.7.5 内存: ≥4G 2.7.6 操作界面语言采用中文设计 ▲2.7.7 高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示 2.7.8 具有图像放大及漫游功能 2.7.9 具有曝光参数记录和显示功能 2.7.10 具有边缘增强功能 2.7.11 具有窗宽窗位调节功能 2.7.12 具有图象翻转及旋转功能 2.7.13 具有图像正负像翻转功能 2.7.14 具有图像标注功能 2.7.15 具有DICOM图像导出存储功能 2.7.16 具有病人登记，信息管理功能 ▲2.7.17 具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能 2.7.18 支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS ▲2.7.19 具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等 |
| 12 | 胎儿监护仪 | 1套 | 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）； ▲多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm； ▲无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动； 探头IPX8防水等级； ▲探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明； ▲宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性； 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； ≥5.6英寸高清晰TFT液晶彩屏， 90°角度内任意翻转； 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示； 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准； 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头； 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min； 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； 双胎心率重合报警(SOV)； 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息； 60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储； 具有查找监护记录功能； 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印； 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统； |

二、交付标准和其他要求

1、交付时间：合同签订生效之日起60天内。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

5、质保期：自货物验收交付之日起1年内。