1. **超细输尿管镜**
   1. 可提供较大尺寸的高画质影像；
   2. 具有内置摩尔纹滤镜；
   3. 具有标准式目镜；
   4. 具有调焦部刻度标识；
   5. 视野角度90°；
   6. ★插入部为软性设计；
   7. 插入部采用超细硬管体，大幅度提高插入效果；
   8. 插入部外径≤7.95Fr；
   9. 先端部为子弹头型设计，可提高狭窄解剖结构的插入性；
   10. 先端部可主动弯曲，弯曲角度：向上/向下275°；
   11. 先端部外径≤4.9mm；
   12. 工作长度≥670mm；
   13. 器械通道内径≥3.6Fr；
   14. 可以全浸泡清洗、消毒。
2. **配置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** |
| **1** | 超细输尿管镜 | 1 |
| **2** | 测漏器 | 1 |
| **3** | 器械盒 | 1 |