采购需求

一、设备采购清单

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU | 中央监护系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | ICU | 病人监护仪 | 8 | 台 |  |
| 3 | ICU | 脉搏碳氧血氧测量仪 | 2 | 套 |  |
| 4 | ICU | 无创呼吸机 | 1 | 台 |  |
| 5 | ICU | 有创呼吸机 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 *如是进口产品投标的，投标人需提供生产厂商或国内总经销商出具针对本项目的销售授权书 |
| 6 | ICU | 空气波治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | ICU | 持续血液净化系统 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 *如是进口产品投标的，投标人需提供生产厂商或国内总经销商出具针对本项目的销售授权书 |
| 8 | ICU | 输液泵 | 8 | 台 |  |
| 9 | ICU | 注射泵 | 8 | 台 |  |
| 10 | ICU | 数字式心电图机 | 1 | 台 |  |
| 11 | ICU | 医用电脑控温仪 | 1 | 台 |  |
| 12 | ICU | 肠内营养输液泵 | 4 | 台 |  |
| 13 | ICU | 除颤监护仪 | 2 | 台 |  |
| 14 | ICU | 多频振动排痰机 | 1 | 台 |  |
| 15 | ICU | 血气分析仪 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 *如是进口产品投标的，投标人需提供生产厂商或国内总经销商出具针对本项目的销售授权书 |
| 16 | ICU | ICU护理吊桥（干湿分离） | 8 | 套 |  |
| 17 | ICU | 经鼻高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 18 | ICU | 麻醉咽喉镜 | 2 | 套 |  |
| 19 | ICU | 视频可视喉镜 | 2 | 套 |  |
| 20 | ICU | 急救病床 | 8 | 张 |  |
| 21 | ICU | X线胶片观察灯 | 10 | 个 |  |
| 22 | 妇产科 | 病人监护仪 | 2 | 台 |  |
| 23 | 妇产科 | 电子阴道镜 | 1 | 台 |  |
| 24 | 妇产科 | 高频刀 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 *如是进口产品投标的，投标人需提供生产厂商或国内总经销商出具针对本项目的销售授权书 |
| 25 | 妇产科 | 手术无影灯 | 1 | 台 |  |
| 26 | 供应室 | 压力蒸汽灭菌器 | 1 | 套 |  |
| 27 | 供应室 | 全自动清洗消毒机 | 1 | 套 |  |
| 28 | 供应室 | 高温干燥柜 | 1 | 套 |  |
| 29 | 供应室 | 过氧化氢等离子灭菌器 | 1 | 台 |  |
| 30 | 供应室 | 超声清洗机 | 1 | 台 |  |
| 31 | 供应室 | 封口机 | 1 | 台 |  |
| 32 | 供应室 | 真空干燥柜 | 1 | 台 |  |
| 33 | 供应室 | 生物阅读器（过氧化氢） | 1 | 台 |  |
| 34 | 供应室 | 生物阅读器（压力蒸汽） | 1 | 台 |  |
| 35 | 供应室 | 煮沸机 | 1 | 台 |  |
| 36 | 供应室 | 水处理系统（双极渗透） | 1 | 台 |  |
| 37 | 供应室 | 纸袋切割机 | 1 | 台 |  |
| 38 | 供应室 | 清洗工作台 | 1 | 台 |  |
| 39 | 供应室 | 污物接收台 | 2 | 台 |  |
| 40 | 供应室 | 污物清洗槽 | 2 | 台 |  |
| 41 | 供应室 | 清洗喷枪 | 2 | 台 |  |
| 42 | 供应室 | 密封下送车 | 2 | 台 |  |
| 43 | 供应室 | 双头立式洗眼器 | 1 | 台 |  |
| 44 | 供应室 | 小车清洗机 | 2 | 台 |  |
| 45 | 供应室 | 器械检查打包台 | 1 | 台 |  |
| 46 | 供应室 | 包布检查打包台 | 1 | 台 |  |
| 47 | 供应室 | 器械检查放大镜 | 2 | 套 |  |
| 48 | 供应室 | 敷料柜 | 2 | 台 |  |
| 49 | 供应室 | 器械柜 | 2 | 台 |  |
| 50 | 供应室 | 包布车 | 2 | 台 |  |
| 51 | 供应室 | 双列立式网筐储存架 | 4 | 个 |  |
| 52 | 供应室 | 标准篮筐 | 50 | 个 |  |
| 53 | 供应室 | 医用静音无油空气压缩机 | 1 | 台 |  |
| 54 | 供应室 | DIN标准器械托盘 | 20 | 个 |  |
| 55 | 供应室 | DIN标准小器械托盘 | 20 | 个 |  |
| 56 | 骨伤科（30张床） | 骨科床 | 30 | 套 |  |
| 57 | 骨伤科（30张床） | 病人监护仪 | 3 | 台 |  |
| 58 | 骨伤科（30张床） | 除颤监护仪 | 1 | 台 |  |
| 59 | 内镜中心 | 电子胃镜 | 1 | 套 | 接受进口产品投标 *如是进口产品投标的，投标人需提供生产厂商或国内总经销商出具针对本项目的销售授权书 |
| 60 | 内镜中心 | 电子肠镜 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 *如是进口产品投标的，投标人需提供生产厂商或国内总经销商出具针对本项目的销售授权书 |
| 61 | 内镜中心 | 新型内镜清洗工作站 | 2 | 套 |  |
| 62 | 内镜中心 | 单门软性镜洁净柜 | 2 | 套 |  |
| 63 | 内镜中心 | 全自动内镜消毒机 | 2 | 套 |  |
| 64 | 手术室（4间）1间负压 | 病人监护仪 | 3 | 套 |  |
| 65 | 手术室（4间）1间负压 | 病人监护仪 | 1 | 套 |  |
| 66 | 手术室（4间）1间负压 | 多功能麻醉工作站 | 1 | 台 |  |
| 67 | 手术室（4间）1间负压 | 麻醉工作站 | 2 | 台 |  |
| 68 | 手术室（4间）2间负压 | 无创呼吸机 | 1 | 台 |  |
| 69 | 手术室（4间）1间负压 | 有创呼吸机 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 *如是进口产品投标的，投标人需提供生产厂商或国内总经销商出具针对本项目的销售授权书 |
| 70 | 手术室（4间）1间负压 | 单臂旋转麻醉塔 | 5 | 台 |  |
| 71 | 手术室（4间）1间负压 | 单臂旋转外科塔 | 4 | 台 |  |
| 72 | 手术室（4间）1间负压 | 单臂旋转腔镜塔 | 1 | 台 |  |
| 73 | 手术室（4间）1间负压 | 手术无影灯 | 5 | 台 |  |
| 74 | 手术室（4间）1间负压 | 手术台 | 1 | 台 |  |
| 75 | 手术室（4间）1间负压 | 电动综合手术台 | 2 | 台 |  |
| 76 | 手术室（4间）1间负压 | 除颤监护仪 | 2 | 台 |  |
| 77 | 手术室（4间）1间负压 | 多通道输注工作站 | 2 | 套 |  |
| 78 | 手术室（4间）1间负压 | 麻醉咽喉镜 | 2 | 套 |  |
| 79 | 手术室（4间）1间负压 | 高频电刀 | 1 | 套 | 接受进口产品投标 *如是进口产品投标的，投标人需提供生产厂商或国内总经销商出具针对本项目的销售授权书 |
| 80 | 手术室（4间）1间负压 | CO2气腹机 | 1 | 套 | 接受进口产品投标 *如是进口产品投标的，投标人需提供生产厂商或国内总经销商出具针对本项目的销售授权书 |
| 81 | 手术室（4间）1间负压 | 超声刀 | 1 | 套 | 接受进口产品投标 *如是进口产品投标的，投标人需提供生产厂商或国内总经销商出具针对本项目的销售授权书 |
| 82 | 手术室（4间）1间负压 | 4K内窥镜摄像系统 | 1 | 套 | 接受进口产品投标 *如是进口产品投标的，投标人需提供生产厂商或国内总经销商出具针对本项目的销售授权书 |
| 83 | 功能科 | 剪切波组织定量检测仪 | 1 | 台 |  |
| 84 | 检验科 | 多通道荧光定量分析仪 | 1 | 台 |  |
| 85 | 功能科 | 肺功能 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 *如是进口产品投标的，投标人需提供生产厂商或国内总经销商出具针对本项目的销售授权书 |
| 86 | 检验科 | 生物安全柜 | 2 | 台 |  |
| 87 | 药剂科 | 医用冰箱2℃-8℃ | 5 | 台 |  |
| 88 | 药剂科 | 十功能煎药机 | 2 | 台 |  |
| 89 | 药剂科 | 自动液体包装机 | 2 | 台 |  |
| 90 | 药剂科 | 药品阴凉柜 | 3 | 台 |  |
| 91 | 药剂科 | 毒麻药品柜 | 2 | 台 |  |
| 92 | 中医综合治疗 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 93 | 中医综合治疗 | 神经和肌肉电刺激仪 | 2 | 台 |  |
| 94 | 中医综合治疗 | 情景互动评估与训练系统 | 1 | 台 |  |
| 95 | 中医综合治疗 | 数字上肢测评训练仪 | 1 | 台 |  |
| 96 | 中医综合治疗 | 动态足部测力台 | 1 | 台 |  |
| 97 | 中医综合治疗 | 肌电生物反馈仪 | 1 | 台 |  |
| 98 | 中医综合治疗 | 电动起立床 | 1 | 台 |  |
| 99 | 中医综合治疗 | 平行杠（配矫正板） | 1 | 台 |  |
| 100 | 中医综合治疗 | 站立架（双人） | 2 | 台 |  |
| 101 | 中医综合治疗 | 抽屉式阶梯 | 1 | 台 |  |
| 102 | 中医综合治疗 | 可调式沙磨板及附件 | 1 | 台 |  |
| 103 | 中医综合治疗 | 肢体运动康复器 | 1 | 台 |  |
| 104 | 中医综合治疗 | 数字OT评估与训练系统 | 1 | 台 |  |
| 105 | 中医综合治疗 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 台 |  |
| 106 | 中医综合治疗 | 脑电仿生电刺激仪 | 1 | 台 |  |
| 107 | 中医综合治疗 | 冲击波治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 108 | 中医综合治疗 | 深层肌肉刺激仪 | 1 | 台 |  |
| 109 | 中医综合治疗 | 磁疗康复仪 | 1 | 台 |  |
| 110 | 中医综合治疗 | 磁振热治疗仪 | 2 | 台 |  |
| 111 | 中医综合治疗 | 中频干扰电疗仪 | 2 | 台 |  |
| 112 | 中医综合治疗 | 痉挛肌低频治疗仪 | 2 | 台 |  |
| 113 | 中医综合治疗 | 脊柱平衡放松系统 | 1 | 台 |  |
| 114 | 中医综合治疗 | PT训练床 | 2 | 台 |  |
| 115 | 中医综合治疗 | 矫正镜（带格） | 1 | 台 |  |
| 116 | 中医综合治疗 | 悬吊康复系统 | 1 | 台 |  |
| 117 | 中医综合治疗 | 电针治疗仪 | 5 | 台 |  |
| 118 | 常规病房 | 检查床 | 10 | 张 |  |
| 119 | 常规病房 | 轮椅 | 10 | 台 |  |
| 120 | 常规病房 | 转运车 | 5 | 台 |  |
| 121 | 常规病房 | 吸痰器 | 5 | 台 |  |
| 122 | 常规病房 | 震动排痰仪 | 2 | 台 |  |
| 123 | 常规病房 | 电子血压计 | 10 | 台 |  |
| 124 | 常规病房 | 病床（含床垫、床头柜） | 120 | 张 |  |
| 125 | 常规病房 | 体重秤 | 10 | 台 |  |
| 126 | 放射科 | 胶片打印机 | 2 | 台 |  |

注：*条款为不允许偏离的条款，如偏离则导致投标无效。

二、详细规格要求及技术参数描述

（一）中央监护系统

★1、大视窗观测：≥19"显示屏，一屏显可多达32床64道波形，一屏重点察看，同屏最多可显示11导波形，

2、一致性：双向控制，保持两边状态一致性

3、高智能化：病人档案与监护数据独立存储、导出与恢复

4、安全性：磁盘空间跟踪功能，方便病人数据的保存。

5、通信方式：为RJ45网络连接，TCP/IP通讯协议

6、最多连接64台床旁机

7、重点床位具呼吸氧合图功能，可选择显示3分钟的呼吸氧合图。

8、最多120小时的波形存储回顾（心电、呼吸、脉搏氧波形），满足临床需求。

9、可设置各参数和事件的报警等级，报警分三级（一般报警、严重报警、紧急报警）。

10、20种心律失常报警，充分满足危重病人监护。系统保存所有心律失常报警数据，便于回顾。

11、对床旁机的报警事件进行存储及列表显示。

12、可分别在中央系统和床旁机上设置病档，启动病档同步功能后，系统和床旁的病档信息会一致显示，方便用户操作。

★13、具备接人工智能心电分析系统的能力，对网络内任意接入的监护设备进行实时心电分析和预警，结果推送到设备端，分析种类涵盖16大类74种异常心博事件分类，尤其对缺血性的事件和伴有心肌肥大性改变的分析以及房颤事件的准确率不低于95%（以获得的检测认证为准）

主机硬件要求：

品牌计算机，配置不低于：微处理器主频2.6G、硬盘500G、内存4G；显示屏1366X768 ,≥19寸屏

（二）病人监护仪

1、监护参数

标准配置参数：

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、脉搏血氧饱和率(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、2、显示

2.1屏幕尺寸：12.1英寸标配触摸屏，分辨率：800×600

2.2可选择心电冻结或全部波形冻结

2.3最高支持同屏显示9道波形

2.4 ≥7种功能参数可进行波形颜色设定

2.5多种显示界面，包括：标准界面、大字体界面、七导心电同屏界面、呼吸氧合图界面、同屏共趋势、血压列表界面等

2.6显示界面中的波形可设置，医生可以依据习惯设置波形位置

2.7数字字体粗细可选择，方便查看

2.8具备4种主题界面风格可选

2.9可支持含中文以内的11种语言显示；

3、数据存储

3.1具有全参数2000小时趋势数据存储功能

3.2可显示及存储12000组无创血压列表数据

3.3可显示及存储2000组血氧事件

3.4可显示及存储2000组报警事件

3.5 140小时全导心电波形

4、性能特点

4.1支持标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率

4.2共模抑制比，在手术、监护模式下：≥105dB；  在扩展模式下：≥90dB

4.3拥有更为灵活的系统颜色更改功能，可根据需要进行背景、波形、字体的颜色更换

4.4抗除颤、抗高频电刀干扰。安全性高，可与心脏起搏器同时使用

4.5可扩展二氧化碳模块，实时对患者的EtCO2值进行监测

4.6支持待机模式、演示模式

4.7在波形冻结界面下可以进行手动ST段测量

4.8具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血液动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能

4.9具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

4.10支持脉搏信号强度PI指示功能，方便医护人员判断病人测量部位的血流灌注情

4.11声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况

4.12可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率

4.13内置热阵打印机，可打印波形、文字等信息；

4.14标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、电源线卡扣（防止电源脱落）

4.15支持选配VGA外接显示器接口

（三）脉搏碳氧血氧测量仪

屏幕显示

彩色液晶显示屏，屏幕大小2.4英寸

屏幕分辨率320×240

BLT 数字SpO2规格

测量范围：0~100%

分辨率：1%

精度：70~100%：± 2%；0~69%：未定义

有脉搏调制音功能

脉率测量范围：25 bpm ~250 bpm

精度：±1% 或者 ± 1 bpm,

Nellcor SpO2规格（选配）

测量范围：0~100%

分辨率：1%

精度：70～100%：±2%（成人/儿童）；70～100%：±3%（新生儿）； 0～69%，未定义

有脉搏调制音功能

脉率测量范围：20 bpm ~300 bpm

精度：20bpm～250bpm：± 3 bpm；     251bpm～300bpm：不定义

心电规格（选配）

导联类型：3导联I、II、III

增益选择：2.5mm/mV（×0.25）、5mm/mV（×0.5）、10mm/mV（×1）

共模抑制比(CMRR)：≥90dB

幅频特性(-3dB带宽)：0.5 Hz～40Hz

定标信号：1mV ±5%

扫描速度：12.5mm/s、25 mm/s

除颤效应的防护和除颤后的复原：心电波形5s内恢复到基线

心率测量范围：10 bpm ~300 bpm

分辨率：1 bpm

测量精度：±1% 或 ±1 bpm(取大者)

数据存储

趋势间隔：30秒～30分钟可选

存储方式：掉电保存

存储容量：点测ID从1--99，每个ID可存储300组，连续监测ID为0，可存储30000组

标配电池规格

类型：锂离子可充电电池

电池容量：1600 mAh

供电时间：≥14小时

联网功能

可通过无线方式联入中央机

（四）无创呼吸机

1 基本要求

1.1通气模式：无创通气

1.2患者类型：成人，儿童

★1.3显示单元：显示器≥15.6英寸彩色全触屏平板示器，分辨率为1920X1080，方便医护人员对参数进行调节及观察。

1.4电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，最大流速≥260L/min

1.5 内置锂电池，电池工作时间不低于2小时。

1.6 具备高压氧及低压氧接口

1.7 具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变。

1.8 在CPAP模式下，可以进行呼气压力释放调节，降低患者呼气阻力。

★1.9 具备可控温湿化系统，可以满足高流量患者的温湿化治疗。

2 通气模式

2.1 持续气道正压 NIV- CPAP

2.2自主/时间切换NIV- S/T

2.3 时间切换通气 NIV-  T

★2.4 容量保证压力支持通气 NIV-VGPS或同等呼吸模式。

2.6 具备窒息通气

2.3 可以进行波形冻结、屏幕拷贝、手动通气功能

2.4 具备高流量氧疗功能，可以为患者进行高流量氧疗。

★2.5 可选配血氧饱和度监测及脉率监测，实时患者评估无创通气情况

3.参数设置

3.1目标潮气量： 50-2000ml

3.2呼吸频率：1-55bpm

★3.3吸气时间：0.3-5s

3.4压力上升时间：0.1-2.0s

3.5吸气压力（IPAP）：4-50cmH2O

3.6呼气末正压(EPAP)： 4-30cmH2O

3.7吸入氧浓度： 21%~100%

3.8持续气道正压（无创呼吸）： 4-25cmH2O

3.9压力释放量（Crelief）：多档位可调节。

3.10吸气压力最大值（Pmax）： 6-50cmH2O

3.11吸气压力最小值（Pmin）： 5-30cmH2O

3.12吸气触发灵敏度（Trigger）：多挡可调节

★3.13高流量氧疗流量调节范围：2-60L/min

4、监测参数

4.1 压力类： 气道峰压（Ppeak）， EPAP、

4.2 容量、流速类：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量

4.3 波形： 压力-时间 容量-时间、流速-时间

4.4吸入氧浓度、血氧饱和度、脉率、呼末二氧化碳浓度

5、报警参数

5.1 气道高压报警、气道低压报警、呼气末压力高低报警、总计呼吸频率高低报警、氧浓度高低报警、分钟通气量高低报警、脉率高低报警、SPO2低报警。

（五）有创呼吸机

概述：

适用于成人、儿童患者通气的重症呼吸机

强大的涡轮技术使得呼吸机独立性高，可脱离中央供气约束进行院内转运

涡轮最高持续恒定峰流速可达250L/min

通气功能全面，可进行有创及无创通气

监测项目及报警内容全面，人性化报警设置，不同的通气方式（有创/无创）有不同的报警管理

操作简单直接，彩色中文触摸界面

可提供一次性使用配件（呼气阀、流量传感器、呼吸回路等），符合感控要求

二、通气模式

间歇指令正压通气 VC-CMV

辅助间歇指令正压通气 VC-AC

同步间歇指令通气 VC-SIMV

同步间歇指令通气+压力支持 VC-SIMV+PS

持续气道正压+压力支持SPN-CPAP PS

压力限制通气，容控模式时，如气道峰压达到压力上限则以此压力输送设置潮气量

叹息Sigh

窒息通气Apnea V

双水平正压通气PC-BIPAP/PC-SIMV全程允许患者自主呼吸，人机同步性高

无创通气NIV，可适用于所有的通气模式

标配AutoFlow-自动调节流速功能，可应用于所有容量控制模式，以最低送气压力输送目标潮气量，并全程支持患者自主呼吸

三、技术指标

潮气量：50-2000ml

如选配婴儿通气模式（Pediatric Plus），则为20ml-2000ml

呼吸频率：10-120bmp

吸气时间：0.2-10s

吸气流速：恒定峰流速250L/min

吸气压力：1-99mbar

呼气末正压/叹息PEEP：0-50mbar

压力支持Psupp：0-50mbar

吸入氧浓度：21-100%

吸气触发灵敏度（流量触发）：1-15L/min

吸气终止灵敏度：5－75％PIF（吸气峰流速）

窒息通气报警：15-60s

具备待机预设功能，可在待机界面设置初始默认值具备同步自动泄露补偿功能，有创通气下最高补偿10L/min，无创通气容控模式下最高补偿25L/min，无创通气压控模式下无上限

四、监测项目

大尺寸(>=12寸)彩色触摸显示控制屏

屏幕所有显示内容可自定义设置，如最多可同屏显示6个环图

非压差式流量传感器（铂金丝），精确度高，反应速度快，使用过程中可自动标定，维护方便，可一次性或重复消毒使用，防止交叉感染

长效氧电池使用时间长（3年以上）

吸入潮气量

呼出潮气量

自主呼吸潮气量

总呼吸频率

自主呼吸频率

流量

机械分钟通气量

自主分钟通气量

分钟泄漏气量

气道峰压

平台压

平台时间

平均压

呼气末正压PEEP

吸气时间

吸呼比

同屏显示3道波形：压力、流量、容量与时间的波形

肺顺应性

气道阻力

RSB-浅快呼吸指数（0 to 9999L/min）

趋势图10天

记事本500

同屏最多显示6个环图

五、报警项目

1．智能三级声光报警系统

2．人机对话功能，提供中文报警文字信息

3．气源报警

4．气道压力（高/低）报警

5．呼吸频率（高/低）报警

6．吸入潮气量过高报警

7．分钟通气量（高/低）报警

8．窒息报警

9．吸入氧浓度（高/低）报警

10．管道脱落/泄漏报警

11．机器故障报警

六、操作系统

1．操作界面良好并且操作步骤简单（中央旋钮操作）

2．具有操作安全保护功能

3．能提供中文界面，报警信息以中文显示

七、特殊功能

标配一体化雾化功能，气动（潮气量有保证）

智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前提供纯氧3分钟，允许吸痰2分钟，吸痰后提供纯氧2分钟

吸气保持功能（15s）

呼气保持功能（15s）

参数调节确认功能，保障患者通气安全

极限参数调节确认功能，保障患者通气安全

波形冻结功能

开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿

屏幕锁定功能

漏气测定及自动补偿功能

待机功能

与其他设备（如监护中央台及电脑等）联网的可能性（RS232接口）

（六）空气波治疗仪

1、台式机型,可同时使用两个四腔气囊。

2、不小于4.3寸彩色触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。

3、时间设定功能时间范围为0～60分钟，步长1min。

4、充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。

5、治疗仪压力范围：5～25kPa可调。

6、极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。

7、过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。

8、手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。

9、连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。

10、工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。

11、手动释压，功能开关。

（七）持续血液净化系统

1. ★窗口显示：全彩色12英寸大液晶触摸显示屏，治疗设置简易快速

2.中文引导式互动触摸式操作界面，治疗参数数值及曲线图显示功能

3. ★使用一体化耗材：管路和滤器预连接避免污染，颜色标示易于安装，避免误操作；体外血容量极低，内置条码识别器，全自动安装泵管、配套快速预冲和自检

4.可选择的CRRT治疗方式：

a.连续静脉静脉血液滤过（CVVH）

b.连续静脉静脉血液透析（CVVHD）

c.连续静脉静脉血液滤过透析（CVVHDF）缓慢持续超滤（SCUF）

d.开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗，如：

e.血液灌流（HP）

f.血浆分离、置换、吸附（TPE）、ECMO等

g.儿童治疗模式

5.自动阀设计不需要手动更换滤器和管路的情况下实行：

a.前稀释CVVH/CVVHDF

b.后稀释CVVH/CVVHDF

c.前加后稀释CVVH/CVVHDF治疗

6.6★泵设计，血泵前输液泵（Pre Blood Infusion Pump）设计，可进行枸橼酸抗凝和血泵前稀释处方

7.血液流速：≥10-450ml/min;增幅:10ml/min

透析液流速：≥0-8000ml/h;增幅:50ml/h

置换液流速：≥0-8000ml/h;增幅:50ml/h

滤出液速度：≥0-10000ml/h

血泵前泵（PBP）：0-4000 ml/h*

患者脱水：0-2000 ml/h；增幅：5-10 ml/min

精确度: ±10%

8.压力监测范围

输入压：-250- +450 mmHg，精准度：+/- 15 mmHg

回输压：-50- +350 mmHg，精准度：+/- 5 mmHg

滤器压：-50- +450 mmHg，精准度：+/- 15 mmHg

废液压：-350- +400 mmHg，精准度：+/- 15 mmHg

9.5个压力传感器

10.动脉压检测范围：≥-250mmHg-+330mmHg

11.静脉压检测范围：≥-50mmHg-+350mmHg

12.抗静电装置， 避免ECG干扰

13.涡流式静脉滴注壶，排气壶液面高度自动调节和自动排气

14.全血路包括排气壶无气-血界面处理技术

15.临时终端循环程序特别适合ICU危重病人

16.连续对比检测、自动判断、分级提示和报警滤器的血凝状况，并提供解决建议，优化设计减少误报警。

17.漏血检测:当废液流速低于5500 ml/h时，Hct25%， 漏血≥0.35 ml/min；当最大废液流速时，HCT 32%，漏血≥0.50 ml/min。

18.超声空气检测

19.漏夜探测器：监测漏夜范围<50ml

20.具备4个电子秤，分别监测透析量、置换液、血泵前输液的使用和排出的废液量,秤称重范围：≥0-11kg

21.加热器：直接静脉血液加温，控制温度：33℃- 43℃，连续可调，0.5℃/档

22.肝素泵连续模式：0或0.1-20ml/h

肝素泵脉冲模式：0或0.5ml/次

肝素泵注射器：10、20、30、50 ml

肝素泵精确度: ±0.6ml/h

23. ★抗凝选择：局部枸橼酸一体化抗凝，通过设备注射泵输注钙。无需增加额外钙泵。

24.具备计算机网络接口RJ-45 以太网接口、RS-232 串口、USB2.0 插口，远程访问自动存档。

25.可通过存储卡转移资料、存储不低于90个小时的治疗信息，自动存档＞5000个报警及治疗参数变更信息,软件可升级。

26. ★后备电源：保持断电情况下，继续可以保持治疗10分钟。

（八）输液泵

1. 输液设定范围：0.1ml/h ~ 1200ml/h  （每级最低0.1ml/h）

2. 输液精度： ±5% （优质输液管校准后更精确）适用任何厂家生产的一次性输液器

3. KVO速度：1-5ml  (每级递增0.1ml)

4. Bolus速度： 300ml/h ~1200ml/h （可调）

5. 冲洗速度：600 ml/h

6. 输液预设量：  0.1~9999ml/h  （每级增加0.1ml）

7. 输液累计量：  0~36000ml/h

8. 气泡探测器： 超声探测累计气泡报警方式  默认50ul  1档 100ul  2档 250ul

3 档 500ul 。

9. 阻塞压力：  压力三档可调，测定范围 40.0 - 160.0 kpa

10. 报警功能：  声光报警    门未关报警，气泡报警，阻塞报警，输液完成报警，接近完成报警，忘记操作报警，电池供电报警，电量低报警，电池耗尽报警，系统错误报警等。

11. 阻塞系统后压力自动释放  减小病人因压力冲击的危险性。

12. 液晶显示屏，可以同时显示流速，滴速，预置，累积量，完成时间等参数，方便临床使用

13. 具有防反转功能，双芯片监控  提高安全性。

14. 具有防止误关机功能，活动泵体，可拆卸式 方便清洗，配专用传感器

15. 输液过程中快进量有独立显示，方便急救药物控制。

16. 横式输液，更好的防止因临床液体滴落造成的输液泵管路内部老化。

17. 电源： AC 100~240V，50/60Hz    DC  12V ±1V  内置安全高性能可充电聚

物锂电池，7.4V，1900mAh , 新电池冲满电后已25ml/h 可运行3小时

上，充电时间开机充电10小时，不开机充电3小时。

18. 输液泵可以储存2000条输液纪录，全部可以查看，可以输出到电脑上。

19. 功率： 25VA。安全等级I类CF型，IP*3，≤1.4Kg。

20. 输液泵可以90°或者180°旋转可以固定到输液架，吊塔，病床上重量≤1.4Kg。

21. 运行环境： 温度 5℃~40℃    相对湿度： 10~95%  气压：（86~106）Kpa

22. 运输环境： 温度-20℃~60℃     相对湿度：10~95%    气压：（50-106）Kpa

23. 储存环境：  温度 -20~45℃      相对湿度：10~95%     气压：（50-106）Kpa

（九）注射泵

1. 运行模式：速度模式、时间模式、体重模式， 间断给药，诱导维持可根据需求选择关闭开启推注模式。

2. 适用注射器：5，10，20，30，50（60）ml满足GB 15810-2001一次性使用无菌注射器，可以识别注射器，可以自定义注射器。

3.  注射精度：±2％ （注射器正确标定后），注射精度显示到小数点后4位小数。

4. 注射速度：  5ml注射器：0.1-150ml/h

10ml注射器：0.1-300ml/h

20ml注射器：0.1-600ml/h

30ml注射器：0.1-900ml/h

50ml（60ml）注射器：0.1-1500ml/h

5. 预置量显示：0～1000ml。每级递增0.1ml.

6. 累积量显示：0～9999.9ml

7  快速注射 Bolusml/h）：

5注射器：100-150

10注射器：100-300

20注射器：100-600

30注射器：100-900

50（60ml）注射器：100-1500   每级递增0.1ml.

8.  声光报警：注射器脱落、推空、阻塞、药物将尽、电量不足、注射完毕、开合异常（没夹好注射器推柄）等报警以声音、指示灯和液晶屏同时提供。

9.   显示屏为彩色液晶显示屏，运行可以显示设置，预置量，完成时间。

10.  注射泵上有可以悬挂延长管的防脱落挂钩。

11. 可保存注射历史记录， 双芯片监控，注射更安全。

12. RS232电脑接口

13.  专用的阻塞压力检测装置，三档可调，可动态显示压力

14.  固定夹90°可调，可水平或竖直固定，便于临床转移，自由叠加拆卸方便

15.  具有Anti-bolus功能。快进量在显示屏上有独立显示。

16. 电源：交流电源：100-240V 50/60Hz   直流电源：DC 12V ±1.2V   内部电池                Li_Polymer 7.4V 1900mAh；充电时间：开机充电10小时，不开机充电3小时。运行时  间： 大于6小时（新电池完全充满电后，在环境温度为25℃、流速为5ml/h的情况下持续运行输液时长。）

17. 工作条件：  环境温度    5℃～40℃

相对湿度    10-95%  （无凝霜）

大气压力  　86.0kPa～106.0kPa

18. 贮存条件：  存储温度：-20℃～+45℃;

相对湿度：10～95%（无凝霜）

大气压力： 50.0kPa～106.0kPa

（十）数字式心电图机

一、功能特点

7英寸高清彩色TFT屏,全触摸设计，同时显示十二导心电波形。

测量分析结果更准确，更可靠

浮地输入，除颤效应防护和起搏脉冲抑制电路设计

轻触式按键，触摸屏输入，操作轻松简便，支持中文输入。

前十秒打印功能，方便医生打印异常心电波形。

延长打印功能，心律异常时自动触发打印一次记录。

支持明尼苏达码

支持60秒、180秒心率失常分析模式

可手动输入心率上限，超过则报警

可手动输入自动关机时间和屏保时间

可通过网络接口与计算机通信；具有自动上传功能

可输入被检查者临床信息：内容包括姓名、技师、药物、医生、医疗机构、编号、病床号、种族、

科室、血压（收缩压和舒张压）、身高、性别、年龄、体重等14项临床信息，操作方便快捷。

图例存储功能：存储病例内容，对存储图例进行波形回放，打印，可配SD卡或者U盘。

支持条码扫描、U盘存储、直接外接激光打印机打印A4纸报告

具备远程诊断功能，一键完成采集和上传，接收，通过网络对接同品牌智能心电图分析云服务系统，提供心电辅助诊断，心电诊断功能符合国三类医疗器械管理规范（提供注册证）

二．技术指标

导联：标准12导联

定标电压:  1mV±2%

耐极化电压: ±610mV

数据采样率:  1.0ms(1000Hz)

A/D位数:  24bits

频    响: 0.05Hz~165Hz (-3dB)

时间常数:  >3.2秒

噪声电平:  ≤12µVp-p

共模抑制比(CMRR) ≥120dB

数字滤波器: 交流:50/60Hz (-20dB以内)；肌电:25Hz / 45Hz(-3dB以内)； 漂移。

灵敏度: 自动,2.5,5, 10, 20，40mm/mV ±5%

走纸速度:   5，10，6.25,12.5, 25, 50mm/s, ±3%

打 印:  高速高灵敏度热点阵记录系统，具有打印描迹深浅的调节功能。

具有手动/自动/心律失常分析。可打印12x1、12x1+1rhy+p、6Tx2、6x2+1rhy、6x2+1rhy+p、3x4+3rhy、3x4+1rhy+p、平均模板+P，8种报告

显 示 屏：7英寸彩色液晶显示器，全触摸设计，可同屏显示12道波形,

存储功能：加 SD卡可存储多达5000个图例，可对存储图例进行波形回放打印

外接通讯: 同时具备 RS232、USB和网络接口。

支持210mm和216mm热敏记录纸

具有帮助功能按键，可进行临床知识，常见故障及排除方法等自查帮助功能

操作模式：具有手动、自动、心律失常分析模式；

电源：具有交直流两用电源。内置可充电电池及智能充电电路，使用时间≥2小时。

配有直流电源插座，方便使用车载电源

具有电池电量不足、缺纸及导联脱落指示报警功能。

可选配心电工作站软件

（十一）医用电脑控温仪

电源（AC）：220V±10%   50Hz±1Hz

制冷方式：采用全无氟压缩机，性能稳定，可长时间连续使用。

采用快接装置，带自锁防止液体外流喷溅，配备双通道接口，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。

智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警。

软帽、冰毯采用SPVC材质，独特的蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。

液晶彩色触摸显示屏，清晰美观。

冰毯温度设定范围：5～35℃连续可调节。

冰帽温度范围：-1～35℃连续可调节。

体温控温范围：25～45℃连续可调节，具备四个温度传感器，两个测人体体温，一个测冰毯温度，一个测冰帽温度。

水温及水位直接显示

水温范围（单降温）：0～40℃

整机功耗：小于700VA

噪音：≤45db

（十二）肠内营养输液泵

1、主要技术参数

a) 输注量：0ml～999ml，误差≤±10%

b) 累计量范围：0.1ml～999ml，误差≤±10%

c) 流速调节范围：1ml/h～300ml/h；

d) 调节精度： 1ml/h～50ml/h时，每级1ml/h，流量误差：≤±10%；

50ml/h～300ml/h时，每级5ml/h，流量误差：≤±10%

e) 输入功率：13VA

f) 外形尺寸： 193mm×130mm×105mm

g) 净重：1.6kg

2、正常工作条件

a)  环境温度：5℃～40℃；

b)  相对湿度：30％～80％；

c)  大气压力：860～1060hPa；

d)  充电电源：AC220V，50Hz

e)  内部电源：镍氢电池组9.6V，1600mAh

3、运行模式：连续运行

4、报警功能：在下列情况下喂养泵声光报警

a)  通电不进行任何操作；

b) 当输出量等于设定的限制量时；

c) 当内置电池欠电时；

d) 当输注管为空管或堵塞、打折造成断流时；

e) 当在工作中突然失去交流供电时。

注：除c)项报警外，其余报警可按消警键消除

（十三）除颤监护仪

一、项目用途：用于重症病人的心电监护及除颤

二、技术参数：

主要技术参数和指标

1工作环境：

1.1 工作和存储最高海拔高度≥15000英尺（4500米）

1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃

1.3 环境湿度：15%到95%

2	性能要求：

2.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

2.2显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

2.3除颤能量的最高能量≤200J

2.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J

2.5手动除颤能量最小是1J

2.6  AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

2.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

2.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

2.9标配手动除颤、AED和同步电复律功能

2.10具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

2.11	主机≥3道波形显示

2.12	可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

2.13	标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护

2.14频率响应：诊断性0.05-150Hz  监护0.15-40Hz

2.15具备事件标记功能

2.16具备生命体征趋势回顾功能

2.17具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位

3	电池

3.1	电池上具备电量容量状态指示灯

3.2	设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电

3.3 可重复充电锂电池，≥100次最高能量充电/电击

3.4  提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

3.5	电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%

4  安全性：

4.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

4.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

4.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等

4.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。

4.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。

4.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。

4.7主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。

5	数据存储:

5.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥8小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。

5.2最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要

5.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息

6 打印机：

6.1≥50mm热阵列打印机

6.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果

6.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警

6.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息

6.5走纸速度25mm/秒

6.6纸张尺寸：≥50mm × 20m

7其它要求：

7.1整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池）

7.2防水/防固体渗入等级≥IP54

7.3 可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能

配置清单如下：

8.1 除颤监护仪主机台

8.2 体外除颤电极板副

3导心电导联线套

8.4 心电电极片包（这个非标配，需另订购）

8.5 锂电池块

8.6 热敏打印纸卷

50欧姆检测插头个

操作说明书本

电源线条

（十四）多频振动排痰机

1、主机和推车可分离，方便单独使用或携带，设备整体ABS模具成型；

2、电源电压：A.C.220V±22V，频率50Hz±10Hz；

3、输入/输出功率：≥150 W/≥140W；

4、电机：稀土永磁低压直流电机，动力强劲，治疗过程中动力无衰减、无卡滞；

5、安全电压：独有24V安全电压,产品使用更安全；

6、叩击输出：双路输出, 穿透力不同，可同时治疗两位成年型患者；

7、治疗头：特定方向周期变化的治疗力, 能在垂直方向分力产生叩击、震颤力，在水平方向分力产生定向挤推、震颤力，使患者舒适感增强，对深度的痰液排出效果明显；

8、扣击头：专业厂家定制的海绵治疗头，软硬、密度在10-60Hz频率下有效地发挥效能，每路输出各有5种不同规格的治疗头，可满足不同患者多种体外引流要求；

9、频率控制：10～60Hz，连续可调，电子数码管显示，微电脑控制；

10、时间控制：

手动模式：1～60min,连续可调,电子数码管显示,微电脑控制,可自动停机；

自动模式：四档可调节，5min、10min、15min、20min，误差为±10%；

自动模式工作程序：轻柔、标准、加强、超强；

11、输出速度：600转/分～3600转/分；

12、振动幅度：成人≤6mm；

13、四种自动叩击模式：

P1自动叩击模式：变频范围10～20Hz；适合手术后病人或敏感性病人；

P2自动叩击模式：变频范围15～25Hz；适合体质较弱，或瘦小病人；

P3自动叩击模式：变频范围20～25Hz；适合体质较好或需要治疗的病人；

P4自动叩击模式：变频范围20～30Hz；适合体质强壮或肥胖病人。

（十五）血气分析仪

设备基本性能和要求：该设备应用于血气分析，可进行血气、电解质、代谢物等参数的同时测定，体现当前血气检测最先进水平，精准度高、稳定性好、检测快速、操作维护保养简单方便。

可直接测定的参数应包括以下9项：PH、PCO2、PO2、Hct、Na+、K+、Ca++、葡萄糖Glu、乳酸Lac。各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。

计算参数包括以下18项：Ca++（7.4）、HCO3-、HCO3-std、TCO2、BE (ecf)、BE(B)、SaO2、THbc、A-aDO2、pAO2、paO2 /pAO2、RI、CaO2、CvO2、CcO2、a-vDO2、Qsp/Qt、P50；
且能根据体温计算：PH、PCO2、PO2。

测定参数可报告范围：PH：6.80 ~ 7.80、PCO2：5 ~ 115 mmHg、PO2：0 ~ 760 mmHg、Na+：100 ~ 200 mmol/L、K+：0.1 ~ 20.0 mmol/L、Ca++：0.10 ~ 5.00 mmol/L、Glu：1.1 ~ 27.8 mmol/L、Lac：0.3 ~ 15.0 mmol/L、Hct：15 ~ 65% 。

使用包含电极、管路、定标液、废液袋等在内的一体化分析包，无其它耗材；电极免保养，无需单独更换电极。

测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器；且能提供75、150、300、450、600等多种测试量的分析包。

具有机内智能化质控系统：质控品集成在分析包内，以高频率主动进行实时、连续的质量控制，及时发现问题，自动识别错误并纠错，自动生成质控报告

消耗品（包括试剂包等）均可常温储存，无需冷藏。

测试时间：吸入样本后≤100秒出结果。

标本用量≤150uL，标本类型可选择动脉血、静脉血、毛细血管血及其它液体。

进样方式：自动吸样，避免手工注入样本失误而引起的浪费。进样区安装有LED照明灯，方便夜间进样操作，不影响病人休息。

定标：全自动2点定标及手动定标，全自动进行液体、气体二种方式定标；定标时不消耗测试液，不影响测试人份数。

仪器自带数据存储功能，可存储3000例以上的病人数据和质控数据，并带有标准CD刻录机，无限量地增加数据存储量。

仪器具有剩余人份数和分析包效期提示功能。

配备无线网络，内置远程联网软件，直接通过IE浏览器即可对仪器进行远程控制：查看及打印病人结果、质控结果，查看仪器及分析包的状态，2点定标等。

配备蓝牙条码枪，扫描快速精确，USB接口，可随时进行数据拷贝

全中文操作菜单，大屏幕彩色触摸显示屏。

内置打印机，并可外接其它打印机。

须具有以下接口：打印端口，网络接口，RS232接口，条形码阅读器接口，可连接HIS/LIS系统。

（十六）ICU护理吊桥（干湿分离）

1、吊塔主体材料应采用6063铝合金型材，防腐性高、易清洁，模具化生产。

2、表面采用环保粉沫喷塑处理。

3、吊塔主体全封闭式设计，悬臂材质厚度不低于8mm，承重性更强，表面无锐角，无螺丝钉，吊塔箱体定位准确，不易漂移。

4、所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不得外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。

5、吊塔轴承采用滚针式轴承加推力球轴承设计，使吊塔获得很高的轴向载荷和刚度.

6、所有吊塔箱体可旋转角度≦340度，均需配有阻尼结构。

7、吊柱式箱体近似四面体棱角处具有圆弧形外观设计，防止吊塔在移动中对设备、医护人员造成剐蹭，且方便气体终端和电源终端等安装。

8、气体终端通过CE认证，插拔次数20，000次以上，所有气体接口必须带有通、断、拔三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。

9、采用医用优质气体管路，须为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味。

10、仪器平台：采用铝合金材质，尺寸可选，有防撞角设计。

11、气体终端、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。

（十七）经鼻高流量呼吸湿化治疗仪

1、温度控制范围29~37℃；温度逐度可调。

2、一体化加温湿化器，湿度输出范围：32–44mg/L。

3、一体化流量调节，范围：2–80 L/min。

4、流量、温度、氧浓度及工作状态在同一屏幕下同时显示。

5、一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，空/氧混合的氧浓度范围：21%-100%。

6、加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≥90ml、≤280ml，顺应性≤0.4ml/cmH2O；最大工作压力≥80cmH2O，最大峰流量≥180L/min。

7、呼吸管路性能：贴壁式螺旋加热丝，加热丝总长度800cm，带温度监控传感器。

8、主机尺寸：300x197x165mm

9、流速自动补偿功能。

10、可根据临床需求任意调节输出气体湿度。

11、臭氧消毒发生器，可对设备臭氧消毒。

12、机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染。

13、具有以下各种报警功能指示：管路堵塞报警、管路漏气报警，水罐缺水报警，管路未连接好报警，断电报警，内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警、氧浓度高低限报警。

14、响应维护时间2小时，接到维护电话6小时抵达现场。

（十八）麻醉咽喉镜

（In-Plane Switching平面转换）3吋16:9显示屏，分辨率≥1280*960，屏幕厚度≤12MM，具有世界领先的TFT液晶面板技术，响应速度快，可视角度大，触摸无水纹，呈现运动画面无延迟，动态流畅。显示屏色调为冷色调,不失真,已暴露声。

显示器向前后翻转：0-130度，左右旋转0-270度。

成人支撑杆长90mm，弧度70，儿童支撑杆长65mm，弧度58，符合临床插管角度，开关机键位于屏幕上沿右上方，与USB、复位键同面并列，屏幕侧边无按键，避免操作时误碰。

手柄长度110MM，采用金属材质，握感舒适，符合人体工程学。

充电指示灯位于屏幕右侧，充电时黄色指示，充满电为绿色指示。

6. 摄录键置于手柄上方，人性化设计，方便操作，轻触拍照，长按摄像，具备同步存储功能，存储能拓展至32G，可导入PC保存数据，且具备一键复位功能。

7. 摄像单元与窥视片具双重防雾功能，插管安全不起雾，成像系统具备保护外壳及防尘PC层，搭配LED无影灯，开机启动，无需等待即可进入工作状态。

8.窥视片采用医用透明高分子材料，窥视片镂空设计，使插管更轻松。

9.窥视片成人型：长112m，整体宽度26mm，镜片前端宽度14mm，厚度2.8mm，角度54°，窥视片前端与镜头垂直距离45mm。

10.摄像头CMOS：像素≥130W。

11.光照度：≥800LUX。

12.观察视角：≥60°。

13.观察景深：10～100mm。

14.反复充电锂电池：充电次数≥500次。

15.电池容量：≥3600mAh。

16.充电时间：＜3小时。

17.连续工作时间：≥5小时。

18.充电电源电压：AC220V±10%  50Hz。

19.充电输出：DC 5V 1A。

（十九）视频可视喉镜

1、 完整配置，喉镜主机无需增购即可兼容9种规格叶片的使用

2、 显示屏： 3.0寸 LCD 超薄高清全视角平面显示屏，可以旋转 180°并任意停留成角

3、 分辨率：640*480，像素：≥100万像素

4、 观察深度：1.5-100mm，视场角≥90°

5、 光源：发白光二极管，光照度：不小于800LUX

6、防雾功能：无需开机预热，即开机即可防雾。采用先进的防雾技术；

7、屏保：静态下 15 分钟启动屏保，保持 15 分钟后自动关机

8、电源：充电电池2600毫安（随机充电），电压3.7V，充电次数≥3000次，电池持续放电时间≥5小时，可快速充电，充电时间＜2小时

9、 有线连接接口：Video-Out﹑PC、Tapec 接口

10、拍照摄像功能：手柄上快捷一键快拍摄按钮，拍照速度反应迅速快，具有实时照相、摄录、存储功能，内存4G内存（可扩容），USB直接数据传输，方便档案的建立和储存

11、开机次数记录功能

12、开机时间记录

13、开机即可直接录像

14、屏幕亮度调节功能

（二十）急救病床

参考规格：2040*900*560/830（mm）  床面：1900*900（mm）

材质：优质不锈钢

手摇三功能，具有螺旋保护装置的丝杆控制，可灵活调节患者背部上升0°-80°，脚部上升0~40°，床体带整体升降功能，整体升降范围：560mm-830mm。

床体承载重量：250kg。

床头尾板：采用优质不锈钢材质，床头尾管采用φ38×1.2mm，经折弯、焊接、精细打磨而成，表面光滑无毛刺；床尾板设有病历卡及护栏放置处。

床板为不锈钢管焊接而成，床板表面无凹凸不平，整体美观实用。床体面有多条间槽，透气防湿，有效防治褥疮，床背板下面有加强筋，采用支撑式底梁，更加坚固耐用。

床框两侧共有4个插孔；床下两侧配输液挂钩2个，床前后各1个引流钩，形成多体位输液引流。

丝杆螺牙采用高碳钢，带螺旋过载保护装置，能保护丝杆过载时空转，防止丝杆损坏，操作轻松，有效保证使用寿命。

杂物架采用圆管经折弯、焊接、精细打磨而成，表面光滑无毛刺。

床底面整体离地面距离450mm以上，便于临床检查操作及卫生清洁。

配不锈钢护栏采用圆管经折弯、焊接、精细打磨而成，表面光滑无毛刺。

医用床垫：高密度海棉+天然机压环保椰棕+防水布套。外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，布套上不加拉链,用高密度海绵。

13.配置清单：护栏1对、杂物架1个、输液架1个、病历卡1个、床垫1张、豪华带刹静音脚轮4个、餐板1块、ABS床头柜1个。

（二十一）X线胶片观察灯

1.1采用高强度铝合型材整体成型技术制作箱体框架，造型美观，结构牢固

1.2采用先进的不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置，插片轻松、夹片牢固、取片容易。

1.3符合国家X线胶片观察灯YY/T0610-2007强制性亮度、均匀性、稳定性、色温和电器安全等标准

1.4高贵大方的外观设计，面框采用特制电泳铝型材材料

1.5观片灯屏幕亮度≥2000 cd/㎡

（二十二）病人监护仪

1.1监护参数

标准配置参数：

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、脉搏血氧饱和率(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、1.2显示

1.2.1屏幕尺寸：12.1英寸标配触摸屏，分辨率：800×600

1.2.2可选择心电冻结或全部波形冻结

1.2.3最高支持同屏显示9道波形

1.2.4 ≥7种功能参数可进行波形颜色设定

1.2.5多种显示界面，包括：标准界面、大字体界面、七导心电同屏界面、呼吸氧合图界面、同屏共趋势、血压列表界面等

1.2.6显示界面中的波形可设置，医生可以依据习惯设置波形位置

1.2.7数字字体粗细可选择，方便查看

1.2.8具备4种主题界面风格可选

1.2.9可支持含中文以内的11种语言显示；

1.3数据存储

1.3.1具有全参数2000小时趋势数据存储功能

1.3.2可显示及存储12000组无创血压列表数据

1.3.3可显示及存储2000组血氧事件

1.3.4可显示及存储2000组报警事件

1.3.5 140小时全导心电波形

1.4性能特点

1.4.1支持标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率

1.4.2共模抑制比，在手术、监护模式下：≥105dB；  在扩展模式下：≥90dB

1.4.3拥有更为灵活的系统颜色更改功能，可根据需要进行背景、波形、字体的颜色更换

1.4.4抗除颤、抗高频电刀干扰。安全性高，可与心脏起搏器同时使用

1.4.5可扩展二氧化碳模块，实时对患者的EtCO2值进行监测

1.4.6支持待机模式、演示模式

1.4.7在波形冻结界面下可以进行手动ST段测量

1.4.8具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血液动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能

1.4.9具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

1.4.10支持脉搏信号强度PI指示功能，方便医护人员判断病人测量部位的血流灌注情

1.4.11声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况

1.4.12可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率

1.4.13内置热阵打印机，可打印波形、文字等信息；

1.4.14标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、电源线卡扣（防止电源脱落）

1.4.15支持选配VGA外接显示器接口

（二十三）电子阴道镜

1. 成像系统技术要求

1.1 采用成像系统模块，镜头水平分辨率≥650线，具备放大、缩小、计时显示、白光、光斑减影、暗光、绿光、聚焦、图像冻结、白平衡调节、光源亮度调节等功能，并能通过镜头按键切换实现其功能。

1.2由镜头按键控制放大倍数调节，放大倍数不少于3-50倍且为连续放大，图像几何失真度不超过3%。

1.3由镜头按键控制计时，为实时计时、非北京时间，且观察屏幕、采集的图像及打印报告上均可标记放大倍数及计时时间。

1.4 镜头光源为环形双圈LED光源，光源寿命：≥50000小时，光源亮度可调。

1.5 自动聚焦工作距离200～300mm，视野范围Φ6mm～60mm, 景深范围5mm～120mm, 具有自动和手动白平衡调节功能；工作距离=300mm时，光源照度>1600Lux。

1.6 图像输出方式：S-Video和Video方式输出，支持NTSC或PAL制式。

1.7 需具备手动、自动及手动定位聚焦三种聚焦方式，且通过镜头按键控制。

1.8 需具备白光、光斑减影、暗光、绿色滤光四种工作模式，具有三级光斑减影、三级绿色滤光和暗光功能，且通过镜头按键控制。

1.9标配直立式镜头支架。

2. 工作站系统性能要求

2.1 具有病人病历创建、信息录入、查询、资料编辑、导入、导出及检查和拟诊等术语编辑的功能。

2.2 具有典型病例图谱管理功能，提供宫颈、阴道、外阴常见病例图谱和已确诊的专家精选图谱精选参考病例。

2.3 具有病人图片对比分析、标注、测量、图像处理功能。

2.4 具有专家向导功能。

2.5 具有脚踏开关控制或鼠标控制采图、定时自动采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能。

2.6具有检查及手术过程录像功能和录像回放功能。

2.7 具有采图质量评估功能。

2.8 具有软件防抖功能；

2.9 具有图像上添加标记的功能。

2.10 具有权限管理及自动备份功能、具有PDF报告自动存档功能。

2.11 具有4种阴道镜检查报告打印（2、3、4、6幅图可选）、4种LEEP手术报告（可自定义刀头规格）打印（2、3、4、6幅图可选）、1种体检报告打印功能，且可选择性打印内容。

2.12 具有病人资料的RCI评分、SWEDE评分功能。

2.13 基于数据库管理的病人资料管理软件，可以方便地对阴道镜检查结果按检查项目内容、病人资料和病理结果等进行统计分析，且可导出统计结果。

2.14 具有大容量图像数据存储功能。

2.15 具有联网功能，可以组成网络阴道镜。

（二十四）高频电刀

| 1 | 适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血 |
| --- | --- |
| 2 | 输出功率≥300W |
| 3 | 输出频率≥434KHz |
| 4 | 输出特性：浮地式（隔离式）输出 |
| 5 | CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电 |
| 6 | 主机采用智能组织感知技术（TissueFect）：具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。 |
| 7 | 显示屏：液晶触摸屏 |
| 8 | 系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能 |
| 9 | 具备病人回路电极监控器（REM）系统，降低负极板烫伤风险 |
| 9.1 | 监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA， |
| 9.2 | 当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。 |
| 10 | 单极切割模式≥二种：纯切，混切 |
| 10.1 | 纯切：功率1-300W 峰值电压1287V |
| 10.2 | 混切：功率1-200W 峰值电压2178V |
| 11 | 功率：1-200W 峰值电压2178V |
| 11.1 | 功能：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果 |
| 11.2 | 器械：具备三按钮刀笔 |
| 11.2.1 | 切割按钮可启动切割功能 |
| 11.2.2 | 一键按钮可启动止血功能并同时提供切割 |
| 11.2.3 | 凝血按钮可启动凝血功能 |
| 11.2.4 | 器械上双滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出 |
| 12 | 单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝 |
| 12.1 | 软凝：功率1-120W 峰值电压264V |
| 12.2 | 电灼：功率1-120W 峰值电压3448V |
| 12.3 | 喷凝：功率1-120W 峰值电压3932V |
|  | 双路输出电灼：功率1-120W 峰值电压3448V |
|  | 双路输出喷凝血：功率1-120W 峰值电压3932V |
| 13 | 普通双极模式≥三种：精确，标准，宏 |
| 13.1 | 精确：功率1-70W 峰值电压284V |
| 13.2 | 标准：功率1-70W 峰值电压415V |
| 13.3 | 宏：功率1-70W 峰值电压530V |
| 14 | FT双极模式≥三种：低，中，高 |
| 14.1 | 低：功率1-15W 峰值电压415V |
| 14.2 | 中：功率16-40W 峰值电压214V |
| 14.3 | 高：功率45-95W 峰值电压462V |
| 15 | 精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出。 |
| 16 | 演示模式：具备演示模式功能，方便教学或检修 |
| 17 | 排烟系统：具备排烟系统连接功能 |
| 18 | 心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号。 |
| 19 | 以太网：对设备执行维修操作 |
| 20 | USB连接：对设备进行维修操作 |
| 21 | 氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能 |
| 22 | 脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关 |

（二十五）手术无影灯

1、全封闭流线型的灯头设计，符合空气动力学的设计原理，灯头中部镂空设计利于层流气体流通。

2、采用LED冷光源，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，医生头部和伤口区域几乎无温升。

3、子母灯， 母灯灯头直径≥700mm，子灯灯头直径≥500mm，母灯LED灯珠数量≥30个，子灯LED灯珠数量≥21个.

4、控制面板上配有腔镜、正常、深腔、浅表四种一键控制模式，满足医院对不同手术照明的需求。

5、采用配置轻巧的平衡臂、方形旋转臂悬挂系统。六组关节联动、移动轻巧、定位稳定。360度的全方位设计。可满足手术中不同高度和角度的需要。

6、灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，且表面采用环保粉沫喷塑处理。

7、电子调节光斑直径（非手动机械式调节）。

8、照度12档调节。

9、母灯最大照度≤160000Lux，子灯最大照度≥120000 Lux

10、灯泡使用寿命≥50000小时

11、光斑直径：150-350mm

12、显色指数：≥90

13、照明深度：≥1200mm

14、中置消毒手柄采用PPSU材料，耐受高温高压蒸汽灭菌

15、灯盘面采用透明、清澈的PMMA高硬度材料，透明度极佳，易擦洗，耐酸碱腐蚀。

（二十六）压力蒸汽灭菌器

| 一：设备参数及配置 |
| --- |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 主体 |
| 1.1.1 | 容积： | ≥350L |
| 1.1.2 | 主体结构： | 环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。 |
| 1.1.3 | 焊接工艺： | 全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。 |
| 1.1.4 | 材质： | 内壳304不锈钢，夹层304不锈钢 |
| 1.1.5 | 设计压力： | -0.1/0.3Mpa |
| 1.1.6 | 设计温度： | 144℃ |
| 1.1.7 | 使用寿命： | 10年/20000次灭菌循环 |
| 1.1.8 | 夹套数量： | 环形加强筋结构，环形加强筋个数≥4个。多点进汽，进汽口数量≥4个。 |
| 1.1.9 | 主体保温： | 玻璃棉，厚度60mm |
| 1.2 | 密封门 |
| 1.2.1 | 门数量： | 双 |
| 1.2.2 | 材质： | 门板材质同内壳一致 |
| 1.2.3 | 结构： | 与主体啮合齿数≥7个，门板加强筋板数量≥4个 |
| 1.2.4 | 动力方式： | 电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。 |
| 1.2.5 | 安全联锁： | 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 |
| 1.2.6 | 双门互锁： | 双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。仅适用于双扉灭菌器 |
| 1.2.7 | 门胶圈 | 圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。 |
| 1.3 | 管路系统 |
| 1.3.1 | 管路材质： | 不锈钢卫生级管路，卡箍链接 |
| 1.3.2 | 泵： | 单级直连式水环真空泵 |
| 1.3.3 | 阀： | 气动阀和电磁阀，气动阀保证400万次无故障运行 |
| 1.3.4 | 压变： | 响应时间＜4ms |
| 1.3.5 | 蒸汽源： | 电热：自产蒸汽 |
| 1.3.6 | 降噪系统： | 带有节水降噪装置 |
| 1.3.7 | 水回收装置： | 带有换热器冷凝水回收系统，节约能源 |
| 1.3.8 | 换热装置： | 板式换热器，换热效率高，使用寿命长 |
| 1.4 | 控制系统 |
| 1.4.1 | PLC | 外壳：外壳采用金属材质，强度韧性高，抗干扰性强； 网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议； 功耗：极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰（EMI）； 通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议； 工作温度：工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作； |
| 1.4.2 | 屏 | 系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全； 屏幕颜色：64K真彩触摸屏； 屏幕尺寸：8.4寸； 分辨率：分辨率为800 × 600； 容量：32M Flash和64M RAM； 防护等级：前面板 IP 65； 通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯； |
| 1.4.3 | 记录方式： | 触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看； 热敏打印机记录：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来。 |
| 1.4.4 | 记录内容 | 灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印； 报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在热敏打印纸上打印。 |
| 1.4.5 | 数据保存 | 热敏纸：内置热敏打印机，使用长效热敏纸，在适宜的环境下可保存5年； |
| 1.4.6 | 权限管理 | 用户分级权限管理 |
| 1.4.7 | 安全保护 | 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 |
| 1.5 | 程序系统 |
| 1.5.1 | 程序种类及数量 | 灭菌类程序：26套(含14套自定义程序)；测试类程序：4套；辅助类程序：2套； |
| 1.5.2 | 程序运行时间 | 标准循环:≦55分钟。 |
| 1.5.3 | 脉动次数 | 标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。 |
| 1.5.4 | 灭菌温度 | 标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。 |
| 1.5.5 | 灭菌时间 | 标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。 |
| 1.5.6 | 干燥时间 | 干燥时间设定范围：0～9999秒可设。 |
| 1.6 | 物品装载 |
| 1.6.1 | 物品装载方式： | 标配两层搁栅 |
| 1.6.2 | 材质： | 标配材质为SUS304不锈钢 |
| 1.7 | 整体参数 |
| 1.7.1 | 腔体尺寸： | ≥600x600x980mm |
| 1.7.2 | 电热设备功率： kVA | 24 |
| 2 | 标准配置 |
| 2.1 | 主体 | 1个 |
| 2.2 | 导轨 | 4根 |
| 2.3 | 格栅 | 两层 |
| 2.4 | 压缩气管 | 长度≥5米，直径≥8mm，材质为橡胶 |
| 2.5 | 快插接头 | 1个，连接形式一端为R1/4，一端为快插形式 |
| 2.6 | 棘轮扳手 | 1个，可顺时针和逆时针切换，实现手动开关门 |

（二十七）全自动清洗消毒机

| 一：设备参数及配置 |
| --- |
| 1 | 技术参数 |
| 1.1 | 清洗舱 |  |
| 1.1.1 | 容积 | ≥320L |
| 1.1.2 | 材质 | 舱体：1.5mm厚316L不锈钢镜面板，模具拉伸成型舱体 清洗架及托盘：316L不锈钢， 外装饰罩：304不锈钢拉丝板 |
| 1.1.3 | 对接口 | 清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量 |
| 1.1.4 | 舱体保温 | 12mm橡塑海绵 |
| 1.1.5 | 观察灯 | 舱体具有照明系统 |
| 1.2 | 密封门 |  |
| 1.2.1 | 开门方式 | 手动下开门 |
| 1.2.2 | 通道类型 | 双门通道型、双门可实现互锁 |
| 1.2.3 | 门玻璃 | 三层防爆玻璃门，隔音隔热 |
| 1.2.4 | 门厚度 | 55mm |
| 1.3 | 管路系统 |  |
| 1.3.1 | 快速管路设计 | 快速预热水箱设计 |
| 1.3.2 | 干燥系统 | 大风量风机，高效率散热器 |
| 1.3.3 | 计量泵 | 2个 （加清洗液泵 1个；加上油液泵 1个） |
| 1.3.4 | 循环泵 | 不锈钢泵体，流量最大600L/分钟 |
| 1.3.5 | 阀门 | 排水阀口径可达1寸半、性能可靠、排水迅速 |
| 1.3.6 | 空气过滤器 | H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5um； |
| 1.4 | 控制系统 |  |
| 1.4.1 | 控制方式 | 控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用； 多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联； 支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多通讯协议，支持CDMA_1x、GPRS、ADSL、PSTN、电台等通讯方式； 具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。 |
| 1.4.2 | 界面显示 | 7寸彩色触摸屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数； 具有报警信息显示功能； 适合高温、高湿环境，稳定性高； 24位真色彩显示，有较好的立体感，画面显示细腻。 |
| 1.4.3 | 流程控制 | 预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |
| 1.4.4 | 温度指示器 | A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。 |
| 1.4.5 | 记录方式 | 可自动打印过程曲线、并记录A0值 |
| 1.4.6 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 |
| 1.5 | 程序系统 |  |
| 1.5.1 | 程序名称 | 9套预置程序，21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 |
| 1.5.2 | 流程控制 | 预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |
| 1.6 | 整体参数 |  |
| 1.6.1 | 运行时间 | 42分钟（电加热） |
| 1.6.2 | 节能 | 水耗量22L/步 |
| 1.6.3 | 最大装载量 | 10个标准器械托盘480*250*50mm（五层清洗架） |
| 1.6.4 | 舱体尺寸 | 601*592*996mm |
| 1.6.5 | 设备运行重量 | 430Kg |
| 1.6.6 | 清洗温度 | 40℃ |
| 1.6.8 | 消毒温度 | 70℃～93℃可调 |
| 1.6.9 | 干燥温度 | 70～120℃ |
| 1.6.10 | 加热方式 | 电加热 |
| 1.6.11 | 耗水量 | ≤22L/步 |
| 1.6.13 | 耗电量 | ≤6.4度/循环（电加热） |
| 1.6.14 | 耗汽量 | ≤7kg/循环 |
| 1.6.15 | 使用寿命 | 10年/15000次循环 |
| 2 | 标准配置 | 主机 1台、4层器械清洗架 1个；标准器械托盘8个； |

（二十八）高温干燥柜

| 序 号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 主体 |
| 1.1.1.1 | 外观要求：整体不锈钢外观，带侧面热风风循环，有效提高了柜体中下部干燥效果；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。 |
| 1.1.1.2 | 材质要求：外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。 |
| 1.1.1.3 | 舱体结构：舱体采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与底部接触。 |
| 1.1.1.4 | 地脚要求：采用多功能移动脚轮，简洁美观，集成脚轮和支脚功能，通过调节旋钮升降胶垫固定设备。 |
| 1.2 | 门 |
| 1.2.1 | 密封门、维修门 |
| 1.2.1.1 | 密封门材质要求：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。 |
| 1.2.1.2 | 密封门结构要求：门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积大，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度；提供单门、双门两种结构。 |
| 1.2.1.3 | 门密封要求：采用手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证了密封效果。密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构，柔韧性强，与舱体贴合性更好。 |
| 1.2.1.4 | 密封门转轴要求：密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞，外形简洁美观。 |
| 1.2.1.5 | 维修门要求：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观；上下双磁吸闭合方式，开关方便；底部开散热孔，满足侧风机散热要求，避免局部温度高 |
| 1.3 | 进风加热系统 |
| 1.3.1 | 风机要求：采用品牌交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，长效免维护，风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个。与风机出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗，增加与加热管的接触面，均匀快速底进行空气加热。 |
| 1.3.2 | 风压开关：采用风压开关，最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启，风压开关工作，程序停止运行，声音、显示报警，直至故障排除，方可继续正常运行程序。 |
| 1.3.3 | 过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器，。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。 |
| 1.3.4 | 过滤器要求：采用HEPA高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。 |
| 1.3.5 | 加热箱要求：采用电加热方式，箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。 |
| 1.3.6 | 侧加热箱要求：采用整体加热箱结构，密闭结构，保温性能好，电加热方式，集成过热保护警报功能，避免温度异常过高，造成隐患，电热管数量≥3根。 |
| 1.4 | 控制系统 |
| 1.4.1 | 控制器要求：采用一体化控制器，数字模块与处理单元的输入端之间设置光电隔离器，输入模块采用8路12位精度的可配置的A/D输入。128*64点阵OLED显示屏，可视性强；内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），用户可根据需求自行调节参数。 |
| 1.5 | 配件 |
| 1.5.1 | 导管干燥架：采用抽插式医用导管干燥架，通过储存架的弹性胶板特有的开口结构，与管子扣合后通过胶板的弹性作用把管子夹在管架上，适合存取不同口径（6～30mm）的导管，结构单，装夹方便。 |
| 1.5.2 | 湿化瓶干燥架：结构简单，使用方便，适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。将需要烘干的瓶类物品放置在U形中空弯管上，热风直接吹入需要干燥的瓶类物品内，增强干燥效果。 |
| 1.6 | 整体参数 |
| 1.6.1 | 外形尺寸≤970（长）×2200（高）×630（宽）mm |
| 1.6.2 | 舱体尺寸≥600（长）×1600（高）×370（宽）mm |
| 1.6.3 | 容积≥360L |
| 1.6.4 | 装载容量：可一次性处理≥9个DIN标准器械托盘或≥36根导管或≥26个湿化瓶 |
| 1.6.5 | 电源要求AC380V，50Hz |
| 1.6.6 | 功率要求≥11kVA |
| 1.6.7 | 可适应性要求工作环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤90% |

(二十九)过氧化氢等离子灭菌器

| 1 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 主体 |
| 1.1.1 | 总容积： | ≥135L |
| 1.1.2 | 腔体结构及材质： | 腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。 |
| 1.1.3 | 电极网材质 | 铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。 |
| 1.1.4 | 腔体温度控制探头数量 | ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 |
| 1.1.5 | 主体保温 | ≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点。 |
| 1.2 | 密封门 |
| 1.2.1 | 门数量： | ≥1，可选择双扉结构，前后门互锁，带隔离墙，可有效实现无菌区隔离，避免灭菌后物品再次污染。 |
| 1.2.2 | 材质： | 采用优质铝合金，厚度≥20mm。 |
| 1.2.3 | 门开启方式 | 采用顶杆驱动式电动升降门。 |
| 1.2.4 | 门板加热功能 | 加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。 |
| 1.2.5 | 门板温度控制探头数量 | ≥1，高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。 |
| 1.2.6 | 门障碍开关 | 具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 |
| 1.2.7 | 脚踏开关 | 具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。 |
| 1.3 | 管路系统 |  |
| 1.3.1 | 真空泵 | 采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。 |
| 1.3.2 | 真空泵相序保护器 | 设有真空泵相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油。 |
| 1.3.3 | 抽空控制阀 | 采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1。 |
| 1.3.4 | 管路材质 | 采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接 |
| 1.3.5 | 过氧化氢加注方式 | 采用卡匣式加注； |
| 1.3.6 | 过氧化氢卡匣 | 卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，H2O2用量误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜3.04%。 |
| 1.3.7 | 胶囊计数记忆功能 | 卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。 |
| 1.3.8 | 胶囊灌装量 | ≤2.2ml,误差＜1%。 |
| 1.3.9 | 过氧化氢提纯功能 | 具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%。 |
| 1.3.10 | 压力传感器数量 | 产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。 |
| 1.3.11 | 灭菌内室压力传感器1 | 测量范围0~2700Pa，精度0.25%。 |
| 1.3.12 | 灭菌内室压力传感器2 | 测量范围0~101KPa。 |
| 1.3.13 | 提纯压力传感器 | 压力测量范围0~25000Pa，精度0.25%。 |
| 1.3.14 | 油雾过滤器 | 产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。 |
| 1.3.15 | 过氧化氢过滤器 | 产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3。 |
| 1.3.16 | 空气过滤器 | 过滤精度小于等于0.22μm。 |
| 1.3.17 | 等离子电源 | 采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2,提供省级以上检测机构检测报告。系统实时监测电源功率与记录，自动判断与处理电源异常故障。 |
| 1.4 | 控制系统 |  |
| 1.4.1 | PLC： |  |
| 1.4.2 | 显示屏： | 采用5.7寸彩色触摸屏,触摸屏可分辨率为640*480，通讯速率≥19.2Kbps。 |
| 1.4.3 | 打印机 | 采用微型热敏打印机，打印记录保存5年以上,通讯速率≥19.2Kbps。 |
| 1.4.4 | 显示屏显示内容： | 温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等。 |
| 1.4.5 | 打印记录内容： | 能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息； |
| 1.5 | 程序系统 |  |
| 1.5.1 | 程序设置： | 根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序 |
| 1.5.2 | 程序运行时间: | 全循环≤50分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤26分钟。 |
| 1.5.3 | 卡匣信息检测系统 | 可识别卡匣生产批次、日期、类型和防伪信息。 |
| 1.5.4 | 倒计时显示 | 具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。 |
| 1.6 | 整体参数 |  |
| 1.6.1 | 装载方式： | 上下两层不锈钢篮筐装载灭菌物品，装载量大，空间使用率高。篮筐尺寸：690x390x60mm |
| 1.6.2 | 腔体尺寸： | 75×45×40cm，矩形柜体，有效容积大。 |
| 1.6.3 | 外形尺寸： | 99×76×160cm,外形尺寸小，可通过绝大多数医院手术室门，安装、操作简便。 |
| 1.6.4 | 设备功率： | 3.8kVA |
| 1.6.5 | 操作高度 | ≤900mm，操作高度降低，特别方便女护士的操作，更加人性化。 |
| 1.7 | 性能指标 |  |
| 1.7.1 | 灭菌能力 | 聚四氟乙烯管腔:直径1mm,长度2000mm；不锈钢管腔:直径1mm,长度500mm； |
| 1.7.2 | 电磁兼容检测 | 提供省级以上检测机构电磁兼容检测报告； |
| 1.7.3 | 毒理学检测 | 灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害； |
| 1.7.4 | 理化性检测 | 灭菌后对金属器械的腐蚀率R（mm/a）≤0.0100，对金属器械基本无腐蚀。需提供省级以上检测机构检测报告。（检测运行150锅次） |
| 2 | 标准配置 |  |
| 2.1 | 主机 | 1台 |
| 2.2 | 不锈钢篮筐 | 2个 |
| 2.3 | 过氧化氢过滤器 | 1个 |
| 2.4 | 真空泵油 | 2升 |
| 2.5 | 漏斗 | 1个 |
| 2.6 | 打印纸 | 1卷 |
| 2.7 | 纸塑包装袋/100mm | 1卷:25米/卷 |
| 2.8 | 无纺布/ 800x800mm | 1包：20张/包 |
| 2.9 | 无纺布 / 1200x1200mm | 1包：20张/包 |
| 2.10 | 生物指示剂 | 15支 |
| 2.11 | 化学指示卡 | 100条 |
| 2.12 | 过氧化氢卡匣 | 5个 |
| 2.13 | 包装标签 | 300片 |

（三十）超声清洗机

| 序 号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 清洗舱 |
| 1.1.1 | ≥容积80L |
| 1.1.2 | 材质2.0mm厚304不锈钢镜面板 |
| 1.2.1 | 手动翻转门，气弹簧阻尼门结构，防止夹手，开门助力 |
| 1.2.2 | 密封方式：硅橡胶胶条压紧密封 |
| 1.3 | 管路系统 |
| 1.3.1 | 快速管路设计U型排水管路含排水泵，排水时间《=4min |
| 1.4 | 超声系统 |
| 1.4.1 | 单频电源40KHZ |
| 1.5 | 控制系统 |
| 1.5.1 | 控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。 |
| 1.5.2 | 界面显示：128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。 |
| 1.5.3 | 温度指示器：数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。 |
| 1.5.4 | 安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；电机过流保护：设备门电流过载时，过流保护开关动作，切断电机电源； |
| 1.6 | 整体参数 |
| 1.6.1 | 运行时间：20min左右 |
| 1.6.2 | 篮框尺寸：540*390*130mm（宽深高） |
| 1.6.3 | 舱体尺寸600*420*330mm |
| 1.6.4 | 设备运行重量230kg |
| 1.6.5 | 清洗温度40℃（推荐温度）30℃～80℃可调 |
| 1.6.6 | 加热方式：电加热 |
| 1.6.7 | 超声功率单频：40KHZ |
| 1.6.8 | 耗水量≤65L |
| 1.6.13 | 使用寿命8年 |

（三十一）封口机

主要特征

带自动进袋功能、左侧进袋、升温快、控温精度高±1%;

带压力监控功能、内置储存芯片可实现一千万条打印信息储存;

具有反向打印功能、适用纸塑袋和特卫强袋连续封口和单行中英文打印;

技术参数

封口速度：10±0.5m/min     电源：220V 50Hz

功率：500w                封纹宽度：12mm

封口留边：0～35mm可调

（三十二）真空干燥柜

| 一：设备参数及配置 |
| --- |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 主体 |
| 1.1.1 | 外观要求： | 整体全不锈钢拉丝外罩外观，整洁易于清理。 |
| 1.1.2 | 材质要求： | 舱体采用优质铝合金防锈板拼接成型，阳极氧化处理，表面光洁，提高热辐射效率，有利于腔内温度控制，有效提高干燥性能。 |
| 1.1.3 | 舱体结构： | 方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载2个标配器械托盘的器械；舱体深度≥700mm，更适合较长硬镜类负载的干燥。 |
| 1.1.4 | 加热方式： | 柜体壁面加热方式，采用PTC加热膜，安全高效，升温均匀； |
| 1.1.5 | 保温材料： | 采用粘胶纤维保温层，厚度≥10mm，外覆绝缘布、防火性能好、有效阻止热量散失。 |
| 1.2 | 密封门 |
| 1.2.1 | 密封门材质要求： | 门框采用不锈钢板焊接成型，强度高，不变形；门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型。前后双门结构，可做通道式隔断安装。 |
| 1.2.2 | 门胶条要求： | 门胶条采用白色医用硅橡胶模压而成。 |
| 1.2.3 | 门密封要求： | 采用钢化玻璃密封，带有高透玻璃视窗，保证密封同时，可在运行中观察内部负载情况。 |
| 1.2.4 | 门锁装置： | 电动锁，自动检测门关位，安全方便，避免手动操作引起的误操作。 |
| 1.3 | 管路系统 |
| 1.3.1 | 泵： | 高效真空泵，运行平稳，低噪音，低震动，抽空速度快，维修保养方便。 |
| 1.3.2 | 控制阀： | 抽空阀采用电动执行器控制，更安全、可靠。 |
| 1.3.3 | 过热保护： | 设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器，。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。 |
| 1.3.4 | 过滤器要求： | 进气采用高效空气过滤器过滤，过滤精度0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入舱体内。 |
| 1.4 | 控制系统 |
| 1.4.1 | 控制器要求： | 采用PLC控制器，具有一个以太网接口和一个RS485/RS422接口 采用7寸高清彩色触摸屏作为人机操作界面，可显示温度、压力、运行时间、报警信息等参数，触摸式操作，操作方便、简单； 触摸屏自带USB接口，可接入最大4G储存U盘，可记录运行数据和报警信息。 |
| 1.4.2 | 程序系统： | 内置12套程序，其中8套默认程序和4套自定义程序，用户可根据需求自行调节参数； 温度可调范围：室温～65℃； 控制压力：0~101kPa； 操作权限：三级权限，防止误操作； 智能模式：设备利用高精度传感器技术，智能判断腔内物品的干燥情况。物品干燥后，程序自动结束，实现一键干燥。程序运行全过程无时间限制，可对物品进行长时间干燥，对物品无任何损伤。 |
| 1.4.3 | 安全装置： | 设备带有防过载、短路保护装置，PLC实时限温保护，超温保护，真空泵热过载保护，门电机过载保护。 紧急开门装置：设备发生故障，无法开门时，可长按紧急开门按钮 ，直到前门打开为止。 |
| 1.5 | 整体参数 |
| 1.5.1 | 外形尺寸 | ≤530（宽）×1655（高）×880（深）mm |
| 1.5.2 | 单个舱体尺寸 | 320（宽）×220（高）×700（深）mm |
| 1.5.3 | 容积 | 100L |
| 1.5.4 | 电源要求 | AC220V，50Hz |
| 1.5.5 | 功率要求 | 3kVA |
| 1.5.6 | 可适应性要求 | 工作环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤85% |
| 2 | 标准配置 |
| 2.1 | 主机 1台 |
| 2.2 | 器械托盘（680×300×50）4个 |
| 2.3 | 积水盘 1个 |

（三十三）生物阅读器（过氧化氢）

培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。

开始培养至生物培养出结果的时间≤1小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知。

具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。

含有10个培养孔，配有与机身一体的棕色防尘罩。

屏幕尺寸为7英寸，分辨率为800×480，256万色TFT显示屏。

输入电源 100~240V，50/60Hz，输出电源12V，1.5A。

断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。

培养结束自动打印培养信息，可自动存储10000条以上培养记录，存储不足时报警提示。

可接入追溯系统，实现监测用指示剂与灭菌物品相关联，扫描录入培养信息，并做到与科室管理系统对接实现数据的长期保存。

阅读器具有配套的同品牌生物指示物，配套应用时适用于过氧化氢低温等离子体灭菌方式的生物监测。

（三十四）生物阅读器（压力蒸汽）

1、培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。

2、开始培养至生物培养出结果的时间≤1小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知。

3、具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。

4、含有10个培养孔，配有与机身一体的棕色防尘罩。

5、屏幕尺寸为7英寸，分辨率为800×480，256万色TFT显示屏。

6、输入电源 100~240V，50/60Hz，输出电源12V，1.5A。

7、断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。

8、培养结束自动打印培养信息，可自动存储10000条以上培养记录，存储不足时报警提示。

9、可接入追溯系统，实现监测用指示剂与灭菌物品相关联，扫描录入培养信息，并做到与科室管理系统对接实现数据的长期保存。

10、阅读器具有配套的同品牌生物指示物，配套应用时适用于压力蒸汽灭菌方式的生物监测。

（三十五）煮沸机

| 一：设备参数及配置 |
| --- |
| 1 | 用途 | 专用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的煮沸设备，该设备具有设计先进、功能齐全、煮沸速度快效果好等特点，是各级医院供应室验收达标、降低劳动强度的必要配置 |
| 2 | 功能要求 | 93°热水煮沸，上油煮沸 |
| 3 | 性能及运行参数 |  |
| 3.1 | 运行时间 | 40min左右 |
| 3.2 | 最大装载量 | 1个器械篮框（540X390X210mm） |
| 3.3 | 外形尺寸 | ≤840*696*830mm（宽深高） |
| 3.4 | 舱体尺寸 | 600*420*330mm |
| 3.5 | 设备运行重量 | 200kg |
| 3.6 | 煮沸温度 | 80℃～93℃可调 |
| 3.7 | 加热方式： | 电加热 9kw |
| 3.8 | 耗水量 | ≤60L |
| 4 | 清洗舱 |  |
| 4.1 | 容积 | ≥80L |
| 4.2 | 材质 | 2.0mm厚304L不锈钢镜面板，清洗架：不锈钢，外装饰罩：304不锈钢拉丝板 |
| 5 | 密封门 |  |
| 5.1 | 开门方式 | 手动开门，双汽簧阻尼门结构，开门助力，关门防夹手 |
| 6 | 管路系统 |  |
| 6.1 | 快速管路设计 | U型排水管路含排水泵，排水迅速 |
| 6.2 | 计量泵： | 1个 （加上油液泵 1个） |
| 7 | 控制系统 |  |
| 7.1 |  | 文本屏控制超声清洗全过程，薄膜按键操作 |
| 8 | 标准配置 | 主机 1台（包括管路，外装饰罩，控制等）、器械清洗篮框 1个； |
| 9 | 保护 | 水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出； |

（三十六）水处理系统（双级渗透）

源水水质：市政自来水管网水源。

产品水用途：用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机等。

工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。

产水量：  1000  L/h

产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定。

系统采用全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。

运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。

系统具有应急控制措施：可自动手动相互切换模式协调运行，保证设备正常制水。

系统采用纯水专用UPVC管道，为了采用节省使用空间和美观，主机设备采用304不锈钢一体化机架，集成反渗透及供水系统。

预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。

反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

反渗透系统采用反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）。

反渗透膜等主要原材料重要零部件选用性能稳定的优质产品并附有效证明。

纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。

纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。

具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。

19. 电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。

（三十七）纸袋切割机

1、304不锈钢；

2、隐藏式刀头，最大限度避免对人身造成伤害

3、可存放纸塑包装袋

4、用途：用于各种纸塑包装袋的存放以及任意长度切割

（三十八）清洗工作台

1、不锈钢；

2、底部带疏列式隔板；

3、底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2，方便移动。

4、用途： 用于污染物品的分类

（三十九）污物接收台

1、201不锈钢；

2、底部带一层搁板；

3、底部4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2

（四十）污物清洗槽

| 序 号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 304不锈钢 |
| 2 | 双槽+沥水台结构，水槽采用模具拉伸成型，边角圆弧无锐边，美观耐用。 |
| 3 | 台面做滚压台阶线处理，沥除器械水分时候，水会顺着凹陷流回水槽，防止水流到地面或工作人员身上。 |
| 4 | 台面做滚压台阶线处理，沥除器械水分时候，水会顺着凹陷流回水槽，防止水流到地面或工作人员身上。 |
| 5 | 品牌落水器 |
| 6 | 水槽下方采用柜体结构，方便维修，且可作为橱柜摆放物品；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 |
| 7 | 1.外形参考尺寸：1800（L）×630（W）×950mm（H） 2.水槽参考尺寸：523（L）×428（W）×260mm（H） |

（四十一）清洗喷枪

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 造型新颖，手持轻便，开，关，水压气压的调节完全由扳手控制，使用方便，清洗彻底 |
| 2 | 每套带有8个常用喷头，一把枪，可对不同的物品进行清洗和吹干 |
| 3 | 用于医院中心供应室需要对注射器，导管，各种玻璃仪器进行高效清洗并吹干 |
| 4 | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.75MPa。 |

（四十二）密封下送车

1、304不锈钢材质；

2、门带有密封胶条，密封性好；

3、门能旋转至270°，节约空间，带有门定位装置，防止门板撞击损坏，适合狭小的空间使用；

4、内置搁板，高度可调；

5、车体采用一体化焊接，车体运行时噪音小；

7、底部带6寸万向轮×2，6寸定向轮×2，方便移动。

8、采用连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成。

（四十三）双头立式洗眼器

| 序 号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 主体采用加厚铜质材料，涂层采用高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 |
| 2 | 双喷淋头，喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫头水柱，能有有效防止冲伤眼睛 |
| 3 | 防尘盖采用PP材质，美观卫生，使用时可自动被水冲开，避免操作者接触出水口，保证水质洁净； |
| 4 | 水流锁定开关，水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用； |
| 5 | 控水阀采用止逆阀，其阀门可自动关闭 |
| 6 | 供水软管长度≥1.4米，采用软性PVC管外覆不锈钢网；柔软耐用 |

（四十四）小车清洗机

| 序 号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 1、最大压力≥120bar,工作压力≥70bar；2、最大水流量≥6L/min；3、最高水温≥50度； |
| 2 | 4、水管长度≥5米；电线长度≥5米。 |

（四十五）器械检查打包台

1、材质不锈钢

2、配置：主体×1，双层搁板单元×1 （含搁板×2，LED灯×1，5孔插座×2，开关×1，电源线×1），4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2

（四十六）包布检查打包台

1、材质不锈钢

2、配置：内嵌照明组件×1，4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2

3、日光灯电源由前后两个开关实行双控、控制方便；

（四十七）器械检查放大镜

| 序 号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 可自由伸展，可旋转360度，带灯带放大镜 |
| 2 | 电源220V功率20W |
| 3 | 放大倍数≥5倍 |
| 4 | 用于器械的局部放大检查 |
| 5 | 荧光灯光线为日光色，镜片采用镀膜技术，光线没有闪烁感、可保护视力，放大与照明双重组合，使观察更清晰，更入微 |

（四十八）敷料柜

1、201不锈钢材质；

2、带有四层隔板；

3、四个门，推拉门结构，柜门整体不锈钢；

4、存储容量大，也可作为库房储柜。

5、单层搁板的最大承重为：40Kg

（四十九）器械柜

1、201不锈钢材质；

2、内置4层搁板，使用者可根据需求，调节搁板间距，以便于存放不同规格器械；

3、柜门带玻璃视窗，美观整洁，方便柜内物品的观察。

4、单块搁板的最大承重为：40Kg

（五十）包布车

1、201不锈钢材质；

2、3列横架，结构简单，造型美观；

3、可存放不同规格的包布或包装纸、不同规格可供选择；

4、底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2，方便移动；

（五十一）双列立式网筐储存架

1、201不锈钢材质；

2、立式网筐存储结构、易于通风，双侧使用；

3、可存放20只SHINAVA标准篮筐535x380x195（篮筐需单独订购）；

（五十二）标准篮筐

1、材质304不锈钢

2、整体电抛光

外形尺寸：535 ×380 ×195mm

（五十三）医用静音无油空气压缩机

额定流量60L/min

电压220V

（五十四）（DIN标准）器械托盘

1、材质316不锈钢，编织网

2、可与清洗机配套使用

3、外形尺寸：480 ×250 ×50

（五十五）（DIN标准）小器械托盘

1、材质316不锈钢，编织网

2、可与清洗机配套使用

3、外形尺寸：240×250 ×50

（五十六）骨科床

1.参考规格：2180*900*500（mm）

2.材质：钢塑

3.工艺要求：机器人焊接。机器人焊接（金属熔深度大，焊缝均匀牢固）光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗，工艺精致美观。

4.手摇四功能，具有螺旋保护装置的丝杆控制，可灵活调节患者背部升降0°-80°±5°，脚部升降（分腿）0~40°±5°，床体带整体升降功能， 前后倾斜：0~12°。

5.床体承载重量：床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重250kg。

6.床头、床尾采用ABS高级工程塑料一次注塑而成，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。床尾板外侧采用透明信息卡。

7.ABS护栏，护栏与床体分体，方管底座通过固定座固定，防夹手功能，有效保护病人安全，防止病人从床上掉落。

8.丝杆螺牙采用高碳钢，带螺旋过载保护装置，能保护丝杆过载时空转，防止丝杆损坏，操作轻松，有效保证使用寿命。摇手采用ABS工程塑料含加固件注塑成型，两级到位开合防夹手工能。摇手柄椭圆形设计，3个凹痕防滑，摇手有空转功能。

9.床体有4个隐藏式输液架插座，孔径20mm，不锈钢双段式四爪输液架，经过深度打磨拉丝后成型，耐腐蚀，不易生锈，孔径19mm。输液架加紧器采用进口塑料精致压铸而成，使用寿命长，手感好，使用更方便。

10.床底共有4个引流尿袋挂钩，形成多体位输液引流。

11.四个5寸中控轮一体刹车，给医护人员等提供方便安全快速刹车功能。

12.医用床垫外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，布套上加拉链，用高密度海绵，床面整体厚实饱满，不易变形。

13.井字形龙门架（使用直角扣与牵引扣等）焊接与连接而成：四根不锈钢管立柱，两根横梁，一根纵梁，两个拉环；配腿部牵引横杆一条；整床配备3个牵引滑轮（其中床顶部1个，床尾部2个）和一个输液挂钩；滑轮和横杆之间连接采用快速固定装置，可方便移位和拆卸。

14.配置清单：ABS护栏一套、床垫一张、ABS床头床尾板一套、ABS隐藏式摇把丝杠四套、引流挂钩四个、输液插孔四个、输液架一支、中控豪华静音轮四个、牵引砣共5kg。

（五十七）病人监护仪

1.1监护参数

标准配置参数：

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、脉搏血氧饱和率(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、1.2显示

1.2.1屏幕尺寸：12.1英寸标配触摸屏，分辨率：800×600

1.2.2可选择心电冻结或全部波形冻结

1.2.3最高支持同屏显示9道波形

1.2.4 ≥7种功能参数可进行波形颜色设定

1.2.5多种显示界面，包括：标准界面、大字体界面、七导心电同屏界面、呼吸氧合图界面、同屏共趋势、血压列表界面等

1.2.6显示界面中的波形可设置，医生可以依据习惯设置波形位置

1.2.7数字字体粗细可选择，方便查看

1.2.8具备4种主题界面风格可选

1.2.9可支持含中文以内的11种语言显示；

1.3数据存储

1.3.1具有全参数2000小时趋势数据存储功能

1.3.2可显示及存储12000组无创血压列表数据

1.3.3可显示及存储2000组血氧事件

1.3.4可显示及存储2000组报警事件

1.3.5 140小时全导心电波形

1.4性能特点

1.4.1支持标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率

1.4.2共模抑制比，在手术、监护模式下：≥105dB；  在扩展模式下：≥90dB

1.4.3拥有更为灵活的系统颜色更改功能，可根据需要进行背景、波形、字体的颜色更换

1.4.4抗除颤、抗高频电刀干扰。安全性高，可与心脏起搏器同时使用

1.4.5可扩展二氧化碳模块，实时对患者的EtCO2值进行监测

1.4.6支持待机模式、演示模式

1.4.7在波形冻结界面下可以进行手动ST段测量

1.4.8具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血液动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能

1.4.9具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

1.4.10支持脉搏信号强度PI指示功能，方便医护人员判断病人测量部位的血流灌注情

1.4.11声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况

1.4.12可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率

1.4.13内置热阵打印机，可打印波形、文字等信息；

1.4.14标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、电源线卡扣（防止电源脱落）

1.4.15支持选配VGA外接显示器接口

（五十八）除颤监护仪

技术参数和要求

一、项目用途：用于重症病人的心电监护及除颤

二、技术参数：

主要技术参数和指标

1工作环境：

1.1 工作和存储最高海拔高度≥15000英尺（4500米）

1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃

1.3 环境湿度：15%到95%

2	性能要求：

2.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

2.2显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

2.3除颤能量的最高能量≤200J

2.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J（重要参数）

2.5手动除颤能量最小是1J

2.6  AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

2.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

2.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

2.9标配手动除颤、AED和同步电复律功能

2.10具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

2.11	主机≥3道波形显示

2.12	可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

2.13	标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护

2.14频率响应：诊断性0.05-150Hz  监护0.15-40Hz

2.15具备事件标记功能

2.16具备生命体征趋势回顾功能

2.17具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位

3	电池

3.1	电池上具备电量容量状态指示灯

3.2	设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电

3.3 可重复充电锂电池，≥100次最高能量充电/电击

3.4  提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

3.5	电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%

4  安全性：

4.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

4.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

4.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等

4.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。

4.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。

4.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。

4.7主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。

5	数据存储:

5.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥8小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。

5.2最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要

5.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息

6 打印机：

6.1≥50mm热阵列打印机

6.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果

6.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警

6.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息

6.5走纸速度25mm/秒

6.6纸张尺寸：≥50mm × 20m

7其它要求：

7.1整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池）

7.2防水/防固体渗入等级≥IP54

7.3 可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能

（五十九）电子胃镜

电子胃镜系统

一、电子内窥镜处理器

1、整机要求：外观设计美观大方

2、数字化信号输出接口：具备DVI接口

3、自动增益控制方式及参数：自动标准/+3db/+6db

4、测光模式：平均测光/峰值测光

★5、彩虹现象：彩色CCD，无彩虹现象

6、白平衡功能：自动白平衡，无需调节

★7、信息储存：≥40位病人，≥20位医生

8、视频系统：NTSC/PAL

★9、冻结：FR键可以自动冻结内镜图像

10、图像处理：轮廓强调/血管强调

11、色彩调节：前面板的Color按钮可以对图像进行色彩9级调节

12、内镜记忆信息显示：可以显示出储存在内镜记忆芯片中的、内镜详细信息

★13、电子放大：具有电子放大2倍共20级

14、灯泡规格：≥150W氙灯光源，灯泡寿命≥500小时

15、备用灯：≤75W 12V，通过CCD采集图像自动控制

16、种EVE内镜接口：兼容性强,可以兼容两种不同档次的内镜,提高主机利用率,同时可以接支气管镜/电子胃肠镜/电子鼻咽喉镜

二、电子上消化道内窥镜（电子胃镜）

1、观察方向:直视

2、视野角：≥140°

3、外径（插入部）：≤9.3 mm

4、头端直径：≤9.4mm

5、观察距离：4～100mm

6、最小可视距离：≤4mm

7、活检钳管道直径：≥2.8mm

8、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°

9、有效长度：≥1100mm

10、全长：≥1400mm

11、内镜信息记忆：内置记忆芯片，可储存一些参数信息

12、是否兼容高频发生器：可兼容高频发生器

电子胃镜系统配置单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子内窥镜处理器 | 1台 |
| 2 | 电子上消化道内窥镜 （电子胃镜） | 1根 |
| 3 | 医用液晶监示器 | 1台 |
| 4 | 台车 | 1台 |
| 5 | 测漏器 | 1个 |
| 6 | 送水瓶 | 1个 |
| 7 | 图文工作站 | 1套 |

（六十）电子肠镜

一、电子内窥镜处理器

1、整机要求：外观设计美观大方

2、数字化信号输出接口：具备DVI接口

3、自动增益控制方式及参数：自动标准/+3db/+6db

4、测光模式：平均测光/峰值测光

★5、彩虹现象：彩色CCD，无彩虹现象

6、白平衡功能：自动白平衡，无需调节

7、信息储存：≥40位病人，≥20位医生

8、视频系统：NTSC/PAL

9、冻结：FR键可以自动冻结内镜图像

10、图像处理：轮廓强调/血管强调

★11、色彩调节：前面板的Color按钮可以对图像进行色彩9级调节

12、内镜记忆信息显示：可以显示出储存在内镜记忆芯片中的、内镜详细信息

★13、电子放大：具有电子放大2倍共20级

14、灯泡规格：≥150W氙灯光源，灯泡寿命≥500小时

15、备用灯：≤75W 12V，通过CCD采集图像自动控制

★16、种EVE内镜接口：兼容性强,可以兼容两种不同档次的内镜,提高主机利用率,同时可以接支气管镜/电子胃肠镜/电子鼻咽喉镜

二、电子下消化道内窥镜（电子肠镜）

1、观察方向:直视

2、视野角：≥140°

3、外径（插入部）：≤12.8 mm

4、头端直径：≤12.8mm

5、观察距离：3～100mm

6、最小可视距离：≤3mm

7、活检钳管道直径：≥3.8mm

8、弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°

9、有效长度：≥1330mm

10、全长：≥1630mm

11、内镜信息记忆：内置记忆芯片，可储存一些参数信息

12、是否兼容高频发生器：可兼容高频发生器

13、带前射水功能

电子肠镜系统配置单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子图像处理器 | 1台 |
| 2 | 电子下消化道内窥镜 （电子肠镜） | 1根 |
| 3 | 医用液晶监示器 | 1台 |
| 4 | 台车 | 1台 |
| 5 | 测漏器 | 1个 |
| 6 | 送水瓶 | 1个 |
| 7 | 图文工作站 | 1套 |

（六十一）新型内镜清洗工作站

| 序号 | 分项配置 | 招标技术参数与功能特征 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 台面及清洗槽规格 | 优质ABS高分子材料 优质的改性PMMA高分子材料 |
| 2 | 台面、洗消槽及功能背板的选材 | 台面、洗消、功能背板、干燥台面都采用优质ABS高分子材料一体注塑成型或优质的改性PMMA高分子材料分段式一体吸塑成型，两种材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损，是高端医疗设备的理想用材。 门板采用钢化玻璃设计，具有环保、防潮、防水、耐酸碱、耐腐蚀。采用国产优质静音轮。 |
| 3 | 台面、洗消槽及功能背板的设计 | 台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。台面前端采用大圆弧造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳，功能背板采用斜度设计，整体简洁大方，相比较常见的吸塑成型产品，本产品采用注塑成型，变形小，装配误差小，牢固度高等优点。 |
| 4 | 功能支架 | 功能支架为优质304不锈钢，下柜悬空100mm设计,不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求,整机加背板高度为1595mm。 |
| 5 | 多功能自动灌流器 | ①采用隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤； ②模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快速维修； ③在初洗、清洗、末洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染； ④具有脉动注液、注气、吸引、计时四个功能，有效保证内镜洗消达标； ⑤为微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、快速； ⑥采用液晶中文显示触摸屏操作面板，一健启动，操作简单，安全可靠； ⑦快速插接头设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便自如，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散； |
| 6 | 自动测漏器 | 全自动恒压0.02MPa测漏，防止压力失控对内镜造成损伤； |
| 7 | 戊二醛消毒次数累计统计 | 消毒槽主体配备有计时液晶显示面板，有中文显示及自动累计消毒液的使用次数。 |
| 8 | 高压供水器 | 电压：DC 24V, 电流：3.5A，出水水压：0.4MPa，功率：36W 流量：5.0L/min 控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性，提供恒定高压力注水。 |
| 9 | 水处理器 | 过滤型水处理器为5μM和1μM分级高精度超微过滤，流量：0.5T/h 。 除菌型水处理器过滤精度为0.01μM，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质更保证内镜清洗安全，可采用反冲式维护清洗，无需更换滤芯，水处理量：2～5T/h可选。 |
| 10 | 专用空压机 | 供气压力：max0.75MPa 供气量：60L/min 储气量：28L 噪音≤60dB 电压：220V 输出功率：550W，为内镜清洗工作持续提供纯净的压力空气来源。 |
| 11 | 中心气体 处理器 | 气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。 |
| 12 | 气体解析排放系统（选配） | 排气量：30L/min 。主机位于柜体内部的隐藏式设计，减少消毒液在空气中的挥发，同时不占用内镜清洗操作空间，控制按钮位于功能背板上面，方便操作。随时分解并通过下水总管或专用排气通道排除槽内挥发的消毒液，防止气体向外扩散，保护医务人员的健康。意外进入解稀系统的液体自动排放掉，防止系统被损坏。 |
| 13 | 消毒液隐藏器（选配） | 容量20000±1000ml，动态管理消毒液，浸泡时抽到槽内，浸泡结束时回收到消毒液储液箱内，使洗消人员"零接触"消毒液，全方位保护医务人员的健康。 |
| 14 | 高压气枪（锌镁合金） | 枪体采用全锌镁合金一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低，操作手柄为手握式，非按钮式，避免工作中长时间操作的疲劳。杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；前端吹气专用喷嘴能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠。 |
| 15 | 高压气枪（PP材质） | 枪体外壳采用PP材质模具一次成型，内部采用POM材料。既能耐强酸、强碱的腐蚀，又不怕表面划伤；杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；重量小于90克，比金属材质的气枪减重80%以上，避免了气枪无意中跌落给槽体造成损坏；操作手柄为手握式，非按钮式，有效的降低了工作中长时间操作的疲劳度。前端吹气专用喷嘴能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠。 |
| 16 | 高压水枪（锌镁合金） | 枪体采用全锌镁合金一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低，操作手柄为手握式，非按钮式，避免工作中长时间操作的疲劳。杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；前端清洗专用喷嘴能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力:自来水标准水压0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制）流量：5L/min。 |
| 17 | 高压水枪（PP材质） | 枪体外壳采用PP材质模具一次成型，内部采用POM材料。既能耐强酸、强碱的腐蚀，又不怕表面划伤；杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；重量小于90克，比金属材质的气枪减重80%以上，避免了水枪无意中跌落给槽体造成损坏；操作手柄为手握式，非按钮式，有效降低了工作中长时间操作的疲劳度。前端清洗专用喷嘴能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力:自来水标准水压0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制）流量：5L/min。 |
| 18 | 给排水系统 | 给水系统采用：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 |
| 19 | 供气管路 | 采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径[7.9，8.1]mm，内径[5.4，5.65]mm，耐压15kg。 |
| 20 | 自动酒精灌流器 | ①采用隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤； ②模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快速维修； |

（六十二）单门软性镜洁净柜

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 招标货物名称 | 单门软性镜洁净柜 |
| 2 | 适用范围 | 广泛用于医院内镜室、支气管镜室、膀胱镜室、耳鼻喉科、五官科等科室，用于存放各式软式内窥镜。 |
| 3 | 技术要求 |  |
| 3.1 | 机体外壳材料工艺 | 外部材料采用多工艺处理的钢塑材料。与内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异，整体简洁、实用、美观、大方； |
| 3.2 | 内胆材料工艺 | 内胆采用高分子复合材料独立开模一体成型，易清洁，表面细菌残留量低；使用方便、安全、快捷；对内镜无磨损等特性； |
| 3.3 | 内镜存放挂钩 | 柜内设计有透明PMMA制成的内镜悬挂系统，该系统为上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜的存放需要。 |
| 3.4 | 控制方式 | 微电脑液晶中文显示，触摸屏控制系统； |
| 3.5 | 消毒模式 | 智能化控制循环风消毒系统，消毒时紫外线不能直接照射到内镜，避免消毒时对内镜造成老化等损坏； |
| 3.6 | 整机外形参考尺寸（m | 长830*厚550*高2060mm； |
| 3.7 | 储镜量 | 6条软式内镜； |
| 3.8 | 电源电压 | 200V 50HZ； |
| 3.9 | 功率(W) | 80； |
| 4 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 保修期 | 厂家免费保修一年、终身上门进行维护服务； |
| 4.2 | 响应时间 | 维修响应时间4小时，24小时到维修地点。 |

（六十三）全自动内镜消毒机

| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 适用于医疗机构所有软式内镜的清洗消毒。 |
| 2 | 功能与技术要求 |  |
| 2.1 | 供水要求 | 自来水; 压力：0.2-0.4Mpa； |
| 2.2 | 排水要求 | 高度≤350mm; 排水口径≥50mm； |
| 2.3 | 供电要求 | AC220V±10%,50Hz,5A； |
| ★2.4 | 主机规格与重量 | ≤宽度580×深度610×高度910（mm），重量:≤58Kg； |
| 2.5 | 消毒液箱储存容量 | 10L |
| 2.6 | 适酶储存箱容量 | 1.5升； |
| 2.7 | 酒精储存箱容量 | 1.5升； |
| 2.8 | 适酶用量 | 可依需要自行设置； |
| 2.9 | 酒精用量 | 依用户要求装机时设置，自动喷射内镜管道并吹干； |
| ★2.10 | 测漏装置 | 全程实施测漏监控，漏气报警并自动排水； |
| 2.11 | 消毒次数记录 | 每完成一次清洗消毒流程，屏上有记录提示； |
| ★2.12 | 使用不同消毒液全程清洗消毒时间 | 消毒时间： a)采用常温消毒时，消毒机完成消毒程序的时间应不少18min,其中消毒≥10min； b）采用快速消毒程序，消毒机完成消毒程序的时间应不少10min其中消毒≥5min； |
| 2.13 | 消毒质量保证和恒温控制装置 | 消毒液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容；温度没有达到要求，机器强制暂停启动； |
| 2.14 | 消毒液添加、排放 | 自吸、自排； |
| ★2.15 | 自身消毒 | 采用消毒液可对机器内部全管道、腔体进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理； |
| ★2.16 | 加强消毒 | 机器有加强消毒功能，用于消毒传染病人检查后的内镜； |
| 3 | 商务条款 |  |
| 3.1 | 保修期 | 产品安装验收合格之日12个月全免费保修； |
| 3.2 | 响应时间 | 报告故障后24小时到过现场处理终身维修。 |

（六十四）病人监护仪

1.1监护参数

标准配置参数：

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、脉搏血氧饱和率(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、1.2显示

1.2.1屏幕尺寸：12.1英寸标配触摸屏，分辨率：800×600

1.2.2可选择心电冻结或全部波形冻结

1.2.3最高支持同屏显示9道波形

1.2.4 ≥7种功能参数可进行波形颜色设定

1.2.5多种显示界面，包括：标准界面、大字体界面、七导心电同屏界面、呼吸氧合图界面、同屏共趋势、血压列表界面等

1.2.6显示界面中的波形可设置，医生可以依据习惯设置波形位置

1.2.7数字字体粗细可选择，方便查看

1.2.8具备4种主题界面风格可选

1.2.9可支持含中文以内的11种语言显示；

1.3数据存储

1.3.1具有全参数2000小时趋势数据存储功能

1.3.2可显示及存储12000组无创血压列表数据

1.3.3可显示及存储2000组血氧事件

1.3.4可显示及存储2000组报警事件

1.3.5 140小时全导心电波形

1.4性能特点

1.4.1支持标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率

1.4.2共模抑制比，在手术、监护模式下：≥105dB；  在扩展模式下：≥90dB

1.4.3拥有更为灵活的系统颜色更改功能，可根据需要进行背景、波形、字体的颜色更换

1.4.4抗除颤、抗高频电刀干扰。安全性高，可与心脏起搏器同时使用

1.4.5可扩展二氧化碳模块，实时对患者的EtCO2值进行监测

1.4.6支持待机模式、演示模式

1.4.7在波形冻结界面下可以进行手动ST段测量

1.4.8具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血液动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能

1.4.9具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

1.4.10支持脉搏信号强度PI指示功能，方便医护人员判断病人测量部位的血流灌注情

1.4.11声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况

1.4.12可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率

1.4.13内置热阵打印机，可打印波形、文字等信息；

1.4.14标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、电源线卡扣（防止电源脱落）

1.4.15支持选配VGA外接显示器接口

（六十五）病人监护仪

1.1监护参数

标准配置参数：

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、脉搏血氧饱和率(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、1.2显示

1.2.1屏幕尺寸：12.1英寸标配触摸屏，分辨率：800×600

1.2.2可选择心电冻结或全部波形冻结

1.2.3最高支持同屏显示9道波形

1.2.4 ≥7种功能参数可进行波形颜色设定

1.2.5多种显示界面，包括：标准界面、大字体界面、七导心电同屏界面、呼吸氧合图界面、同屏共趋势、血压列表界面等

1.2.6显示界面中的波形可设置，医生可以依据习惯设置波形位置

1.2.7数字字体粗细可选择，方便查看

1.2.8具备4种主题界面风格可选

1.2.9可支持含中文以内的11种语言显示；

1.3数据存储

1.3.1具有全参数2000小时趋势数据存储功能

1.3.2可显示及存储12000组无创血压列表数据

1.3.3可显示及存储2000组血氧事件

1.3.4可显示及存储2000组报警事件

1.3.5 140小时全导心电波形

1.4性能特点

1.4.1支持标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率

1.4.2共模抑制比，在手术、监护模式下：≥105dB；  在扩展模式下：≥90dB

1.4.3拥有更为灵活的系统颜色更改功能，可根据需要进行背景、波形、字体的颜色更换

1.4.4抗除颤、抗高频电刀干扰。安全性高，可与心脏起搏器同时使用

1.4.5可扩展二氧化碳模块，实时对患者的EtCO2值进行监测

1.4.6支持待机模式、演示模式

1.4.7在波形冻结界面下可以进行手动ST段测量

1.4.8具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血液动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能

1.4.9具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

1.4.10支持脉搏信号强度PI指示功能，方便医护人员判断病人测量部位的血流灌注情

1.4.11声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况

1.4.12可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率

1.4.13内置热阵打印机，可打印波形、文字等信息；

1.4.14标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、电源线卡扣（防止电源脱落）

1.4.15支持选配VGA外接显示器接口

（六十六）多功能麻醉工作站

1.主机

1.1气动电控呼吸机

1.2 可供观察的上升式风箱

1.3 后备电池90分钟

1.5 机身自带3个超大储物抽屉，单个抽屉深度不低于11cm，更好的储物麻醉物品

2. 气源

2.1氧气/空气双气源，可选氧笑空三气源，双流量管，最低氧流量50ml/min。

2.2 笑氧联动装置，不受停电影响，氧浓度不低于25%

2.3 快速充氧范围25 - 75 l/min

3. 挥发罐

3.1双挥发罐位，标配一个七氟醚挥发罐，并带有互锁装置，防止吸入麻药中毒

4. 呼吸回路

4.1 ≤2.6L的机械通气呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路部件不用任何工具可以手工拆卸、安装 ，并可134℃高温高压消毒

4.3智能回路系统，能识别和显示回路、呼吸机以及钠石灰罐状态；如果回路脱落将发出报警“呼吸回路未正确连接”

4.5 标配回路冷凝装置，无需耗能，纯物理方法解决回路积水问题

4.6 二氧化碳吸收罐容积1200ml

5. 呼吸机

5.1 7.5"彩色屏，全中文操作菜单、显示和报警，设置值、监测值及报警须同时同屏显示。

5.2 呼吸模式：标配VCV、手动通气、电子PEEP

5.3 标配PCV，适用于新生儿麻醉，用较低的吸气压力输送更多的潮气量，理好地保护小儿患者气道，避免气压伤，促进氧合

5.4 潮气量范围：20ml-1500ml（容量控制模式）；5ml-1500ml（压力控制模式）

5.5 呼吸频率：4-99 次/分钟

5.6 吸呼比：2:1到1:8

5.7 压力限制范围：10到 99 cmH2O

5.8  PEEP范围：0，4 到 25 cmH2O

5.9 最大吸气流速：120L/min+新鲜气体，更好的实现压力控制通气

5.10 标配两种工作模式：手动通气模式、机械通气模式

5.11 监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平均压、PEEP）；实时压力、流速波形描记

5.12 压力、流速波形同屏显示，更直观观测通气的准确性和真实性

5.13配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流速容量环，与压力、流速波形同屏显示，更直观精准的监测患者呼吸指标

5.14 报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

5.15 报警暂停时间不短于110秒

5.16 CFDA新生儿认证，满足临床各种患者通气需求

5.17 标配吸入氧浓度监测，监测吸入氧浓度，明确是否存在缺氧，确保患者安全

5.18流量传感器使用时间不短于12个月，降低临床风险

（六十七）麻醉工作站

工作条件

操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%

电源：220V-204V, 50Hz-60HZ

★后备电池可使用时间≧360分钟

机架：带推车，两个大抽屉

气源

氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于220Kpa时报警

空气气源接口

快速充氧范围25 - 75 l/min

流量计

氧气：双管，要求最低氧流量100ml/min，以保证安全

空气：双管

挥发罐

★2个挥发罐位置，标配一个柒氟醚挥发罐

能够满足低微流量、紧闭式麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在200ml/min – 15 l/min之间

快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染

呼吸回路

高度集成的呼吸回路，回路容量≧2340ml

可以耐受≧134℃消毒，以避免院内交叉感染

采用全新一体式钠石灰罐，容量≧1450ml，最长工作时长≧15小时，减少钠石灰更换时间和医生的工作量

回路可徒手拆卸、安装；不含橡胶，避免过敏反应

呼吸机

★气动电控呼吸机，全中文操作和显示

提供待机/控制通气，标配通气模式：容量控制模式、手动通气

潮气量设置：50ml-1500ml

★呼吸频率：4-100 次/分钟

最大吸气流速≧63 l/min+新鲜气体流速

吸呼比：2:1到1:8

上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

具备动态流量实时自动补偿功能，提供准确温度的潮气量传输

监测

呼出端高精度流量传感器，监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压；实时呼吸波形描记

氧传感器保证监测精度≧15个月

7.3 标配吸入氧浓度监测

（六十八）无创呼吸机

1 基本要求

通气模式：无创通气

患者类型：成人，儿童

★1.3显示单元：显示器≥15.6英寸彩色全触屏平板示器，分辨率为1920X1080，方便医护人员对参数进行调节及观察。

1.4电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，最大流速≥260L/min

1.5 内置锂电池，电池工作时间不低于2小时。

1.6 具备高压氧及低压氧接口

1.7 具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变。

1.8 在CPAP模式下，可以进行呼气压力释放调节，降低患者呼气阻力。

★1.9 具备可控温湿化系统，可以满足高流量患者的温湿化治疗。

2 通气模式

2.1 持续气道正压 NIV- CPAP

2.2自主/时间切换NIV- S/T

2.3 时间切换通气 NIV-  T

★2.4 容量保证压力支持通气 NIV-VGPS或同等呼吸模式。

2.6 具备窒息通气

2.3 可以进行波形冻结、屏幕拷贝、手动通气功能

2.4 具备高流量氧疗功能，可以为患者进行高流量氧疗。

★2.5 可选配血氧饱和度监测及脉率监测，实时患者评估无创通气情况

参数设置

3.1目标潮气量： 50-2000ml

3.2呼吸频率：1-55bpm

★3.3吸气时间：0.3-5s

3.4压力上升时间：0.1-2.0s

3.5吸气压力（IPAP）：4-50cmH2O

3.6呼气末正压(EPAP)： 4-30cmH2O

3.7吸入氧浓度： 21%~100%

3.8持续气道正压（无创呼吸）： 4-25cmH2O

3.9压力释放量（Crelief）：多档位可调节。

3.10吸气压力最大值（Pmax）： 6-50cmH2O

3.11吸气压力最小值（Pmin）： 5-30cmH2O

3.12吸气触发灵敏度（Trigger）：多挡可调节

★3.13高流量氧疗流量调节范围：2-60L/min

4、监测参数

4.1 压力类： 气道峰压（Ppeak）， EPAP、

4.2 容量、流速类：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量

4.3 波形： 压力-时间 容量-时间、流速-时间

4.4吸入氧浓度、血氧饱和度、脉率、呼末二氧化碳浓度

5、报警参数

5.1 气道高压报警、气道低压报警、呼气末压力高低报警、总计呼吸频率高低报警、氧浓度高低报警、分钟通气量高低报警、脉率高低报警、SPO2低报警。

（六十九）有创呼吸机

一、概述：

1、适用于成人、儿童患者通气的重症呼吸机

2、强大的涡轮技术使得呼吸机独立性高，可脱离中央供气约束进行院内转运

3、涡轮最高持续恒定峰流速可达250L/min

4、通气功能全面，可进行有创及无创通气

5、监测项目及报警内容全面，人性化报警设置，不同的通气方式（有创/无创）有不同的报警管理

6、操作简单直接，彩色中文触摸界面

7、可提供一次性使用配件（呼气阀、流量传感器、呼吸回路等），符合感控要求

二、通气模式

1、间歇指令正压通气 VC-CMV

2、辅助间歇指令正压通气 VC-AC

3、同步间歇指令通气 VC-SIMV

4、同步间歇指令通气+压力支持 VC-SIMV+PS

5、持续气道正压+压力支持SPN-CPAP PS

6、压力限制通气，容控模式时，如气道峰压达到压力上限则以此压力输送设置潮气量

7、叹息Sigh

8、窒息通气Apnea V

9、双水平正压通气PC-BIPAP/PC-SIMV全程允许患者自主呼吸，人机同步性高

10、无创通气NIV，可适用于所有的通气模式

11、标配AutoFlow-自动调节流速功能，可应用于所有容量控制模式，以最低送气压力输送目标潮气量，并全程支持患者自主呼吸

三、技术指标

1、潮气量：50-2000ml

2、如选配婴儿通气模式（Pediatric Plus），则为20ml-2000ml

3、呼吸频率：10-120bmp

4、吸气时间：0.2-10s

5、吸气流速：恒定峰流速250L/min

6、吸气压力：1-99mbar

7、呼气末正压/叹息PEEP：0-50mbar

8、压力支持Psupp：0-50mbar

9、吸入氧浓度：21-100%

10、吸气触发灵敏度（流量触发）：1-15L/min

11、吸气终止灵敏度：5－75％PIF（吸气峰流速）

12、窒息通气报警：15-60s

13、具备待机预设功能，可在待机界面设置初始默认值具备同步自动泄露补偿功能，有创通气下最高补偿10L/min，无创通气容控模式下最高补偿25L/min，无创通气压控模式下无上限

四、监测项目

1、大尺寸(>=12寸)彩色触摸显示控制屏

2、屏幕所有显示内容可自定义设置，如最多可同屏显示6个环图

3、非压差式流量传感器（铂金丝），精确度高，反应速度快，使用过程中可自动标定，维护方便，可一次性或重复消毒使用，防止交叉感染

4、长效氧电池使用时间长（3年以上）

5、吸入潮气量

6、呼出潮气量

7、自主呼吸潮气量

8、总呼吸频率

9、自主呼吸频率

10、流量

11、机械分钟通气量

12、自主分钟通气量

13、分钟泄漏气量

14、气道峰压

15、平台压

16、平台时间

17、平均压

18、呼气末正压PEEP

19、吸气时间

20、吸呼比

21、同屏显示3道波形：压力、流量、容量与时间的波形

22、肺顺应性

23、气道阻力

24、RSB-浅快呼吸指数（0 to 9999L/min）

25、趋势图10天

26、记事本500

27、同屏最多显示6个环图

五、报警项目

1．智能三级声光报警系统

2．人机对话功能，提供中文报警文字信息

3．气源报警

4．气道压力（高/低）报警

5．呼吸频率（高/低）报警

6．吸入潮气量过高报警

7．分钟通气量（高/低）报警

8．窒息报警

9．吸入氧浓度（高/低）报警

10．管道脱落/泄漏报警

11．机器故障报警

六、操作系统

1．操作界面良好并且操作步骤简单（中央旋钮操作）

2．具有操作安全保护功能

3．能提供中文界面，报警信息以中文显示

七、特殊功能

1.标配一体化雾化功能，气动（潮气量有保证）

2.智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前提供纯氧3分钟，允许吸痰2分钟，吸痰后提供纯氧2分钟

3.吸气保持功能（15s）

4.呼气保持功能（15s）

5.参数调节确认功能，保障患者通气安全

6.极限参数调节确认功能，保障患者通气安全

7.波形冻结功能

8.开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿

9.屏幕锁定功能

10.漏气测定及自动补偿功能

11.待机功能

（七十）单臂旋转麻醉塔

1、吊塔主体材料应采用6063铝合金型材，防腐性高、易清洁，模具化生产。。

2、表面采用环保粉沫喷塑处理。

3、吊塔主体全封闭式设计，悬臂材质厚度不低于8mm，承重性更强，表面无锐角，无螺丝钉，吊塔箱体定位准确，不易漂移。

4、所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不得外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。

5、吊塔轴承采用滚针式轴承加推力球轴承设计，使吊塔获得很高的轴向载荷和刚度

6、所有吊塔箱体可旋转角度≦340度，均需配有阻尼结构。

7、吊柱式箱体近似四面体棱角处具有圆弧形外观设计，防止吊塔在移动中对设备、医护人员造成剐蹭，且方便气体终端和电源终端等安装。

8、插拔次数20，000次以上，所有气体接口必须带有通、断、拔三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。

9、采用医用优质气体管路，须为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味。

10、仪器平台：采用铝合金材质，尺寸可选，有防撞角设计。

11、气体终端、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。

（七十一）单臂旋转外科塔

1、吊塔主体材料应采用6063铝合金型材，防腐性高、易清洁，模具化生产。

2、表面采用环保粉沫喷塑处理。

3、吊塔主体全封闭式设计，悬臂材质厚度不低于8mm，承重性更强，表面无锐角，无螺丝钉，吊塔箱体定位准确，不易漂移。

4、所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不得外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。

5、吊塔轴承采用滚针式轴承加推力球轴承设计，使吊塔获得很高的轴向载荷和刚度

6、所有吊塔箱体可旋转角度≦340度，均需配有阻尼结构。

7、吊柱式箱体近似四面体棱角处具有圆弧形外观设计，防止吊塔在移动中对设备、医护人员造成剐蹭，且方便气体终端和电源终端等安装。

8、插拔次数20，000次以上，所有气体接口必须带有通、断、拔三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。

9、采用医用优质气体管路，须为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味。

10、仪器平台：采用铝合金材质，尺寸可选，有防撞角设计。

11、气体终端、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。

（七十二）单臂旋转腔镜塔

1、吊塔主体材料应采用6063铝合金型材，防腐性高、易清洁，模具化生产。

2、表面采用环保粉沫喷塑处理。

3、吊塔主体全封闭式设计，悬臂材质厚度不低于8mm，承重性更强，表面无锐角，无螺丝钉，吊塔箱体定位准确，不易漂移。

4、所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不得外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。

5、吊塔轴承采用滚针式轴承加推力球轴承设计，使吊塔获得很高的轴向载荷和刚度

6、所有吊塔箱体可旋转角度≦340度，均需配有阻尼结构。

7、吊柱式箱体近似四面体棱角处具有圆弧形外观设计，防止吊塔在移动中对设备、医护人员造成剐蹭，且方便气体终端和电源终端等安装。

8、插拔次数20，000次以上，所有气体接口必须带有通、断、拔三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。

9、采用医用优质气体管路，须为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味。

10、仪器平台：采用铝合金材质，尺寸可选，有防撞角设计。

11、气体终端、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量等，可根据实际要求进行定制。

（七十三）手术无影灯

1、全封闭流线型的灯头设计，符合空气动力学的设计原理，灯头中部镂空设计利于层流气体流通。

2、光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，医生头部和伤口区域几乎无温升。

3、子母灯， 母灯灯头直径≥700mm，子灯灯头直径≥500mm，母灯LED灯珠数量≥30个，子灯LED灯珠数量≥21个.

4、控制面板上配有腔镜、正常、深腔、浅表四种一键控制模式，满足医院对不同手术照明的需求。

5、采用配置轻巧的平衡臂、方形旋转臂悬挂系统。六组关节联动、移动轻巧、定位稳定。360度的全方位设计。可满足手术中不同高度和角度的需要。

6、灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，且表面采用环保粉沫喷塑处理。

7、电子调节光斑直径（非手动机械式调节）。

8、照度12档调节。

9、母灯最大照度≤160000Lux，子灯最大照度≥120000 Lux

10、灯泡使用寿命≥50000小时

11、光斑直径：150-350mm

12、显色指数：≥90

13、照明深度：≥1200mm

14、中置消毒手柄采用PPSU材料，耐受高温高压蒸汽灭菌

15、灯盘面采用透明、清澈的PMMA高硬度材料，透明度极佳，易擦洗，耐酸碱腐蚀。

（七十四）手术台

1、手术台的升降、前后倾、左右倾采用品牌电机驱动，推力大，安全可靠性高。

2、头、腿板采用螺栓式调节锁紧装置，脱卸简便，且采用气弹簧助力，定位准确操作便力。

3、手术台头部区域有脚踏刹车设计，操作简便。

4、采用手控器控制升降、前后倾、左右倾动作，手控器有防止误操作钥匙开关。

5、矩形底座设计，手术台台体及底罩均采用医用级304#全不锈钢材料，经特殊表面亚光处理，清洁更方便。

6、床面长≥2100mm，宽≥520mm

7、床面最低高度≥680mm，升距≥300mm

8、床面前后倾角度（电动）：前倾≥20°，后倾≥20°

9、床面左右倾角度（电动）：左倾≥20°，右倾≥20°

10、背板转动角度（手动）：上折≥75°，下折≥15°

11、头板转动角度（手动）：上折≥45°，下折≥25°  可脱卸

12、腿板板转动角度（手动） 下折≥90°，外折90° 可脱卸

13、配有内置腰桥，腰桥升距：≥120mm

14、所用床板铝当量<1mmAL

15、附件配置

单层搁手架2个、支身架2个、支肩架2个、腿托2个、L型麻醉架1个、缚身带1套、手控器1个。

（七十五）电动综合手术台

1、噪声低，升降灵活，性能稳定。手术台升降、左右倾、前后倾、背板上下折均采用电动液压驱动。

2、选用快慢结合式记忆海绵，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点。

3、台面分为四个活动段，分别为头板、背板、臀板、腿板。所有段位皆采用可透射X光线的材料，满足医院临床摄片需要。

4、台面设有内建式腰桥，提供符合人体工学的绝佳手术体位，腰桥升距≥120mm。

5、凹形底座设计，为术者脚部提供更大活动空间。手术台底罩采用高强度ABS材料, 耐腐蚀、宜清洁，提供材质报告。

6、配备电动液压刹车，手术台稳定牢固，可轻易将其牢固固定于任何平面或斜面上。

7、头、腿板采用螺栓式调节锁紧装置，脱卸简便，且采用气弹簧助力，定位准确操作便力。

8、标配有线手柄控制，全密封，坚固耐用，按键标有国际公认的功能与名称，利于辨别和使用。开机后若不用，60秒后自动关机，并设有防止误操作的锁开关。

9、台面前、后倾最大角度：  前倾≥30°、后倾≥30°

10、台面左、右倾最大角度：  左倾≥20°、右倾≥20°

11、头板折转最大角度：      上折≥30°、下折≥90°

12、腿板折转最大角度：      上折≥10°、下折≥90°

13、背板折转最大角度：      上折≥75°、下折≥15°

14、台面最大宽度：          520mm

15、台面长度：              2100mm

16、台面升降范围：          750—1050mm

17、附件配置：单层搁手板2个；托腿架2个；肩托2个；腰托2个；L型麻醉架1个；缚身带1套。

（七十六）除颤监护仪

技术参数和要求

一、项目用途：用于重症病人的心电监护及除颤

二、技术参数：

主要技术参数和指标

1工作环境：

1.1 工作和存储最高海拔高度≥15000英尺（4500米）

1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃

1.3 环境湿度：15%到95%

2	性能要求：

2.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

2.2显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

2.3除颤能量的最高能量≤200J

2.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J

2.5手动除颤能量最小是1J

2.6  AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

2.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

2.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

2.9标配手动除颤、AED和同步电复律功能

2.10具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

2.11	主机≥3道波形显示

2.12	可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

2.13	标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护

2.14频率响应：诊断性0.05-150Hz  监护0.15-40Hz

2.15具备事件标记功能

2.16具备生命体征趋势回顾功能

2.17具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位

3	电池

3.1	电池上具备电量容量状态指示灯

3.2	设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电

3.3 可重复充电锂电池，≥100次最高能量充电/电击

3.4  提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

3.5	电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%

4  安全性：

4.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

4.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

4.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等

4.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。

4.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。

4.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。

4.7主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。

5	数据存储:

5.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥8小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波。

5.2最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要

5.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息

6 打印机：

6.1≥50mm热阵列打印机

6.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果

6.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警

6.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息

6.5走纸速度25mm/秒

6.6纸张尺寸：≥50mm × 20m

7其它要求：

7.1整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池）

7.2防水/防固体渗入等级≥IP54

7.3 可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能

（七十七）多通道输注工作站

输液信息采集系统

1、一键开机功能：一键开关机功能，可以达到组合报警，整体供电：只需一根电源线，可满足组合箱内所有单泵的充供电。

2、插件式设计：简单快捷实现多通道输液泵、注射泵组合（无需拆装单台泵固定夹）。

3、热插拔功能：泵在开启的状态下，插入已开启的输液信息采集系统，泵与输液信息采集系统可以正常联机，泵在与输液信息采集系统正常联机的状态下拔出，不影响泵以及输液信息采集系统的正常工作。注：以上均需泵在不运行输液的情况下进行。

4、护士呼叫接口：以接入输液信息采集系统的泵产生中级或高级报警时，输液信息采集系统能够通过护士呼叫接口输出报警信息。

5、报警功能：报警灯亮度具有高、中、低3档可调，当报警声音级别切换为高档时，报警声音应不小于65dB（A）；当输液信息采集系统声音级别切换为低档时，报警声音应不小于45dB（A）。

6、监护系统功能：能与输注监护系统通信，输注监护系统能显示接入输液信息采集系统的泵的输注信息。

7、★一站式管理功能 ：通过选配7寸触摸屏屏进行病人信息添加、编辑、删除及病人信息显示，控制工作站上已经联机的所有输注泵的运行及模式参数，并可以控制运行停止与设置参数。

8、病人信息：可以录入，编辑与删除病人基本信息，并保存输液记录到相对应的病人信息中。

9、内部电源供电：输液信息采集系统只使用内部电源供电情况下，持续运行时间大于3h。

10、环境试验要求：符合GB/T14710-2009中气候环境试验Ⅱ组、机械环境试验Ⅱ组的要求，运输试验和电源电压适应能力试验分别符合GB/T14710-2009中第4章和第5章的要求。

11、a）环境温度：5℃~40℃；

b）相对湿度：10%~80%；

c）大气压力：86.0kPa~106.0kPa；

12、使用电源：交流电源100V-240V，允差士10%，50Hz/60Hz；内部电源D.C7.2V，3000mAh。

输液泵

1.     输液设定范围：0.1ml/h ~ 1200ml/h  （每级最低0.1ml/h）

2.  ★  电动开门，电动关门，电动止液，机械化保证安全性便捷性，双压力传感器检测。

3.     KVO速度：0.1-5ml  (每级递增0.1ml)

4.     冲洗速度： 300ml/h ~1200ml/h （可调）

5.     输液预设量：  0.1~9999.9ml/h  （每级增加0.1ml）累计精度至0.0001.

6.     输液累计量：  0~36000ml/h

气泡探测器： 超声探测累计气泡报警方式 3 档，双气泡检测。

阻塞压力：  测定范围 40.0 - 160.0 kpa ，压力多档可调,

报警功能：  声光报警    门未关报警，气泡报警，阻塞报警，输液完

成报警， 接近完成报警，忘记操作报警，电池供电报警，电量低报警，电池耗尽报警，卷边报警，系统错误报警等。提高安全性。

10.    阻塞系统后压力自动释放  减小病人因压力冲击的危险性。

11.   多种工作模式：流速模式，滴速模式，时间模式，体重模式，间断给药模式，多机模式，联机模式，梯度模式等多种模式。

12.    药物库功能 ，连接无线监控系统，双芯片监控，快速给药功能，可组成输注一体工作模式，上阻塞功能，活动泵体，可拆卸式 方便清洗。

13.   具有防止误关机功能。

14.    输液过程中快进量有独立显示，方便急救药物控制。

15.    横式输液，更好的防止因临床液体滴落造成的输液泵管路内部老化。

16.电源： AC 100~240V，50/60Hz    DC  12V ±1V  内置安全高性能可充电聚物锂电池，7.4V，1900mAh , 新电池冲满电后已25ml/h 可运行3小时以上，充电时间开机充电10小时，不开机充电3小时。

17.输液泵可以储存65000条输液纪录，全部可以查看，可以输出到电脑上。

18.功率： 25VA。安全等级I类CF型，IP*3，≤1.4Kg。

输液泵可以90°或者180°旋转固定到输液架吊塔病床上重量≤1.4Kg

运行环境： 温度 5℃~40℃相对湿度： 10~95%  气压：（86~106）Kpa

21.    运输环境： 温度-20℃~60℃ 相对湿度：10~95%气压：（50-106）Kpa

22.    储存环境：  温度 -20~45℃相对湿度：10~95%  气压：（50-106）Kpa

注射泵

1.  运行模式：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、诱导维持模式。

2. ★ 适用注射器：5，10，20，30，50（60）ml满足GB 15810-2001一次性使用无菌注射器，无需输入任何数据可自动校准任何品牌注射器。

3.   注射精度：±2％ （注射器正确标定后）。

4.   注射速度：            5ml注射器：0.1-150ml/h

10ml注射器：0.1-300ml/h

20ml注射器：0.1-600ml/h

30ml注射器：0.1-900ml/h

50ml（60ml）注射器：0.1-1800ml/h

5.   预置量显示：0～9999.9.

6. ★ 累积量显示：0～9999.9ml，且累计量精确显示到小数点后4位。

7.   快速注射 Bolusml/h）：5注射器：100-150 ml/h

10注射器：100-300 ml/h

20注射器：100-600 ml/h

30注射器：100-900 ml/h

50（60ml）注射器：100-1800. ml/h

8.    特殊功能：      药物库功能

连接无线监控系统

呼叫接口

组成输注一体模式

可叠加

多机模式

9. ★ 声光报警：注射器脱落、推空、阻塞、药物将尽、电量不足、注射完毕、开合异常（没夹好注射器推柄）等报警以声音，卷边报警、指示灯和液晶屏同时提供。

10.    显示屏为彩色液晶显示屏，运行可以显示设置，预置量，完成时间。

11.    可叠加多泵，又可拆分为单泵使用，固定架360°可旋转固定。

12.    注射泵上有可以悬挂延长管的防脱落挂钩。

13.   可保存注射2000条历史记录， 双芯片监控，注射更安全。

14.   RS232电脑接口

15.   专用的阻塞压力检测装置，八档压力可调，

16.   具有Anti-bolus功能。快进量在显示屏上有独立显示。

17.  电源：交流电源：100-240V 50/60Hz   直流电源：DC 12V ±1.2V   内部电池  Li_Polymer 7.4V 1900mAh；充电时间：开机充电10小时，不开机充电3小时。运行时  间： 大于6小时（新电池完全充满电后，在环境温度为25℃、流速为5ml/h的情况下持续运行输液时长。）

18.   工作条件： 环境温度    5℃～40℃相对湿度    10-95%  （无凝霜）

大气压力  　86.0kPa～106.0kPa

19.   贮存条件：  存储温度：-20℃～+45℃;相对湿度：10～95%（无凝霜）

大气压力： 50.0kPa～106.0kPa

（七十八）麻醉咽喉镜

1、3吋16:9显示屏，分辨率≥1280*960，屏幕厚度≤12MM，具有世界领先的TFT液晶面板技术，响应速度快，可视角度大，触摸无水纹，呈现运动画面无延迟，动态流畅。显示屏色调为冷色调,不失真,已暴露声。

2、显示器向前后翻转：0-130度，左右旋转0-270度。

3、成人支撑杆长90mm，弧度70，儿童支撑杆长65mm，弧度58，符合临床插管角度。手柄长度110MM，采用金属材质，握感舒适，符合人体工程学。

4、充电指示灯位于屏幕右侧，充电时黄色指示，充满电为绿色指示。

5、摄录键置于手柄上方，人性化设计，方便操作，轻触拍照，长按摄像，具备同步存储功能，存储能拓展至32G，可导入PC保存数据，且具备一键复位功能。

6、摄像单元与窥视片具双重防雾功能，插管安全不起雾，成像系统具备保护外壳及防尘PC层，搭配LED无影灯，开机启动，无需等待即可进入工作状态。

7、窥视片采用医用透明高分子材料，窥视片镂空设计，使插管更轻松。

8、窥视片成人型：长112m，整体宽度26mm，镜片前端宽度14mm，厚度2.8mm，角度54°，窥视片前端与镜头垂直距离45mm。

9、摄像头CMOS：像素≥130W。

10、光照度：≥800LUX。

11观察视角：≥60°。

12观察景深：10～100mm。

13反复充电锂电池：充电次数≥500次。

14电池容量：≥3600mAh。

15充电时间：＜3小时。

16连续工作时间：≥5小时。

17充电电源电压：AC220V±10%  50Hz。

18充电输出：DC 5V 1A。

（七十九）高频电刀

| 1 | 适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血 |
| --- | --- |
| 2 | 输出功率≥300W |
| 3 | 输出频率≥434KHz |
| 4 | 输出特性：浮地式（隔离式）输出 |
| 5 | CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电 |
| 6 | 主机采用智能组织感知技术（TissueFect）：具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。 |
| 7 | 显示屏：液晶触摸屏 |
| 8 | 系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能 |
| 9 | 具备病人回路电极监控器（REM）系统，降低负极板烫伤风险 |
| 9.1 | 监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA， |
| 9.2 | 当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。 |
| 10 | 单极切割模式≥二种：纯切，混切 |
| 10.1 | 纯切：功率1-300W 峰值电压1287V |
| 10.2 | 混切：功率1-200W 峰值电压2178V |
| 11 | 功率：1-200W 峰值电压2178V |
| 11.1 | 功能：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果 |
| 11.2 | 器械：具备三按钮刀笔 |
| 11.2.1 | 切割按钮可启动切割功能 |
| 11.2.2 | 一键按钮可启动止血功能并同时提供切割 |
| 11.2.3 | 凝血按钮可启动凝血功能 |
| 11.2.4 | 器械上双滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出 |
| 12 | 单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝 |
| 12.1 | 软凝：功率1-120W 峰值电压264V |
| 12.2 | 电灼：功率1-120W 峰值电压3448V |
| 12.3 | 喷凝：功率1-120W 峰值电压3932V |
|  | 双路输出电灼：功率1-120W 峰值电压3448V |
|  | 双路输出喷凝血：功率1-120W 峰值电压3932V |
| 13 | 普通双极模式≥三种：精确，标准，宏 |
| 13.1 | 精确：功率1-70W 峰值电压284V |
| 13.2 | 标准：功率1-70W 峰值电压415V |
| 13.3 | 宏：功率1-70W 峰值电压530V |
| 14 | FT双极模式≥三种：低，中，高 |
| 14.1 | 低：功率1-15W 峰值电压415V |
| 14.2 | 中：功率16-40W 峰值电压214V |
| 14.3 | 高：功率45-95W 峰值电压462V |
| 15 | 精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出。 |
| 16 | 演示模式：具备演示模式功能，方便教学或检修 |
| 17 | 排烟系统：具备排烟系统连接功能 |
| 18 | 心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号。 |
| 19 | 以太网：对设备执行维修操作 |
| 20 | USB连接：对设备进行维修操作 |
| 21 | 氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能 |
| 22 | 脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关 |

（八十）CO2气腹机

1、最大流量40升/分钟

2、具有开机自检功能；

3、具有声、光、电报警功能

4、流量显示：动态显示和实时显示

5、流量控制：0-30升/分钟，调节精度为0.1L/Min。

6、压力显示：动态显示和实时显示

7、压力控制：0-30 mmHg

8、供气模式：高压模式和低压模式

9、供气安全：集成安全系统，可快速检测压力过高。

10、具备供气模式有：成人模式、小儿模式。

11、自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃。

12、电气安全达到最高等级CF，可用于佩戴心脏起搏器的患者。

（八十一）超声刀

1、可闭合≤5mm以下血管。

2、主机换能器集合在一起，无线无主机，让临床无线缆的牵绊，更加灵活；并可自由组合，让更多科室同时配备超声刀系统使用。

3、超声频率≥55.5KHZ。

4、有效振动幅度在≥6０-8０umum。

5、超声刀头5mm，刀刃长度≥14.5mm，钳嘴开口长度≥14.1mm。

6、超声剪楔形设计，具有多平面切割特性，快速切割凝血，刀头温度低，减少烟雾、粘贴；夹持形式为平行闭合；杆径5mm视野。

7、控制开关采用按扭手动一键式设计、方便直观、且分为快慢≥2档，能先凝后切，更加安全，同时可避免误操作, 输出调整更精确。更加方便临床试用

8、主机自动侦测装置，自动提示故障，即机械故障及电子故障。

9、换能器与电池分开设计，可以分别采购，降低采购成本。

10、换能器、电池可低温消毒，安装消毒更方便。

11、由高效能锂离子电池提供电源。

12、刀头360°无限旋转，避免电线的拖曳造成的回转，方便临床使用

12、工作电压≥10.5V，电流≥7A。

（八十二）4K内窥镜摄像系统

一、摄像主机及影像模块

★输出分辨率不小于3840x2160，逐行扫描。

图像色域范围BT. 2020、BT. 709。

★集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080 pixels全高清录像及3840x2160 pixels超高清图片。

主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。

可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。

可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。

可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。

术野画面至少5级亮度可调。

术野画面至少3倍电子放大功能，7级可调，具备自适应缩放功能。

至少2种纤维镜图像优化功能。

术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

至少4 个USB接口。

*输出端口：DP数字端口2个，12G-SDI数字端口1个， DVI-D数字端口1个。

电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

二、4K摄像头：

★采集像素：摄像头像素不小于3840 x 2160。

★重量210g，握持轻便。

全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

摄像头2个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。

电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

三、冷光源：

色温6000K；

LED灯泡，寿命≥30000小时；

具有SCB集总控制功能，可实现光源亮度自动调节；

具有待机键，可一键开启或关闭照明；

触摸面板设计，方便显示与控制；

安全等级：CF级，对电击防护程度高，漏电流控制严格，可用于心脏相关内窥镜手术；

尺寸（宽 x 高 x 深）：305 mm x 155 mm x 131 mm；

重量：8.6kg；

电源：100-240VAC，50/ 60Hz。

同品牌监视器：

同品牌4K3D32寸监视器，支持4K3D的接收和播放。

同品牌4K58寸监视器，支持4K的接收和播放。

五、内窥镜：

腹腔镜，一条，30度，广角，直径 10 mm，长度 31 cm。

柱状晶体光学镜，保证无图像变形和扭曲。

双层外管，可增加光亮度。

可高温高压消毒。

六、台车：

进口专用腔镜台车

分层设计，可合理放置全套设备

配备大轮，移动轻便，适合手术室环境

七、腹腔镜器械：

由手柄外套管和钳芯组成，能实现三拆分，符合感控原则

易拆卸清洗，更换便捷。

可高温高压消毒

八、配置清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超高清摄像主机 | 1 |
| 2 | 模块 | 1 |
| 3 | 4K摄像头 | 1 |
| 4 | 镜子 | 1 |
| 5 | 冷光源 | 1 |
| 6 | 导光束 | 1 |
| 7 | 4K医用监视器 | 1 |
| 9 | 4K医用监视器 | 1 |
| 10 | 监视器支架 | 1 |
| 11 | 医用台车 | 1 |
| 1 | 30°内镜 | 1 |
| 2 | 气腹针 | 1 |
| 3 | 穿刺器 | 2 |
| 4 | 穿刺器 | 3 |
| 5 | 转接器 | 1 |
| 6 | 分离抓钳 | 1 |
| 7 | 无创抓钳 | 1 |
| 8 | 肠钳 | 2 |
| 9 | 弯剪 | 1 |
| 10 | 钩剪 | 1 |
| 11 | 直角分离钳 | 1 |
| 12 | 冲洗吸引管 | 1 |
| 13 | 持针器 | 1 |
| 14 | 分离电勾 | 1 |
| 15 | 导光束 | 1 |
| 1 | 30°内窥镜 | 1 |
| 2 | 纤维导光束 | 1 |
| 3 | 穿刺器(11mm) | 2 |
| 4 | 穿刺器(6mm) | 2 |
| 5 | 外径缩小管 | 1 |
| 6 | 气腹针 | 1 |
| 7 | 分离抓钳 | 1 |
| 8 | 小直角双开分离钳 | 1 |
| 9 | 无创抓钳（双开） | 1 |
| 10 | 无创肠钳（单开） | 1 |
| 11 | 细齿抓钳（单开） | 1 |
| 12 | 冲洗吸引管 | 1 |
| 13 | 弯剪 | 1 |
| 14 | 钩剪 | 1 |
| 15 | L型电钩 | 1 |
| 16 | 持针器（直式） | 1 |
| 17 | 双开取石钳 | 1 |
| 18 | 胆囊抓钳 | 1 |

（八十三）剪切波组织定量检测仪

1	一般要求

1.1	原理	基于瞬时低频剪切波的瞬时弹性成像技术

1.2	专用系统电源输入	AC220V±10%

1.3	设备形式	专用可移动一体化单元车

1.4	探头组成方式	影像引导探头与纤维扫描探头连接同一台主机及控制中心设计

1.5	探头剪切波触动方式	脚踏开关触发探头剪切波发射

2	主机

2.1	控制平台	高速处理及控制平台

2.2	显示器	≥19"高分辨率宽频液晶显示器；分辨率≥1440*900

2.3	自由臂	左右旋转≥90º；上下俯仰≥15º

2.4	信号端口	USB≥4个，网口，脚踏开关接口

2.5	DICOM接口	DICOM3.0标准图像和患者信息传输

2.6	探头接口	影像引导探头接口≥2个；纤维扫描探头接口≥1个

2.7	专用人机交互控制面板	用于人机交互功能操作，人性化功能分区

2.8	影像引导功能	超声影像模块

2.9	纤维扫描功能	数字化肝纤维诊断模块

2.10	穿刺引导	具有穿刺引导功能

2.11	内存	大容量内存≥2G

2.12	存储容量	≥500G

3	系统软件

3.1	超声诊断系统功能	超声诊断统软件

3.2	二维影像功能	二维超声影像功能评估肝脏组织形态变化，可以调节超声影像深度，适合不同病人体型

3.3	图像放大功能	可局部放大

3.4	回放文件播放	具有回放文件播放功能

3.5	显示模式	A/M/E；B、B/B、4B、B/M、M、PWD

3.6	数据库	患者信息数据库

3.7	图像存储功能	快速存储至本地硬盘；通过USB接口快速存储至外接存储器

3.8	打印功能	黑白和彩色打印机快速打印

3.9	信息传输编辑软件对接模块	实现信息传输编辑软件在PC与超声模块、键盘之间的对接

3.10	信息接口对接软件模块	可选配DICOM网络接口-协议数据对接

3.11	安全控制模块	系统安全模块

4	影像探头（供二维影像检查）

4.1	影像引导探头数量	≥1个

4.2	影像探头类型	腹部影像引导探头

4.3	声工作频率	2.5MHz--5.0MHz

4.4	侧向分辨率	3.5MHz：≤3mm（深度≤80mm）；≤4mm（80mm＜深度≤130mm）

4.5	轴向分辨率	3.5MHz：≤2mm（深度≤80mm）

4.6	盲区	≤7mm

4.8	横向几何位置精度％	≤20

4.9	纵向几何位置精度％	≤10

4.9	检测深度	3.5MHz：≥140mm

5	纤维扫描探头

5.1	纤维扫描探头数量	≥1个

5.2	纤维扫描探头适应频率范围	1.5MHz-6.0MHz

5.3	探头前端直径	≤9mm

5.4	探头中心工作频率	2.5MHz

5.5	剪切波频率	50 Hz

6	硬度测量

6.1	测量深度范围	15mm-85mm

6.2	硬度检测范围	1Kpa--80Kpa

6.3	硬度测量误差	<0.5Kpa

7	脂肪衰减参数测量

7.1	脂肪衰减参数检测范围	90dB/m-450dB/m

7.2	脂肪衰减参数测量误差	＜5dB/m

8	纤维扫描功能

8.1	取样点定位	A模式；M模式同步显示确定取样点的位置

8.2	压力显示	压力指示窗口，实时监测探头承受压力范围

8.3	量化分析	软件自动分析测量结果

8.4	显示值	患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、组织衰减参数值等

（八十四）多通道荧光定量分析仪

1.要求适用于非PCR实验条件进行。

2. 2~3个小时内出具检测报告。

3.能检测拷贝数变异，并且需提供二代测序的验证数据。

4.不同药物的基因检测项目的反应温度一致，可同时检测。

5.实验程序模块化，一键运行实验，软件自动判读结果，出具检测报告,可与LIS连接，报告解读需要有自主解读软件。

6.能开展CYP2D6检测项目，检测位点至少覆盖人群中95%以上的人群，并提供证明材料（专利、科技项目报告等资料）。

7.温度准确性需≤0.1℃，检测重复性需CV≤1.5%，线性相关性需|r|≥0.990。

8.检测结果与行业金标准Sanger测序结果可达99.9%一致。

9.具有断电保护功能，通电后自动继续运行实验，运行噪音≤65dB。

10.检测通量：≥45测试/机次，检测通道：≥2通道。

11、操作模式：全彩触摸屏操控。

12、数据存储：可存储≥1000个实验设置文件/实验数据文件。

13、仪器规格：≤15kg。

14、需能涵盖大部分有相关基因检测需求的药物，要求能提供覆盖内分泌科、心内科、儿科、妇产科、肿瘤科、消化科、风湿免疫科等科室的200种以上药物基因检测，相关基因位点不少于100个。

（八十五）肺功能

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备种类 | 1级、B型机器 |
| 2 | 电源 | AC 220V 50/60Hz |
| 3 | 主要测定项目 | 3.1 肺活量（SVC）的测量 |
|  |  | 3.2 用力肺活量（FVC）的测量 |
|  |  | 3.3 流量曲线（FV） |
|  |  | 3.4 最大自主通气量（MVV）的测量 |
|  |  | 3.5 实测分钟通气量（MV）的测量 |
|  |  | 3.6 基础代谢率（BMR）的测量 |
|  |  | 3.7 部分流速流量环（P-FV）的测量 |
|  |  | 3.8 通气储备率的测量（（MVV-MV）/MVV×100%） |
|  |  | 3.9 肺弥散功能（DLCO）的测量 |
|  |  | 3.10 重复呼吸法功能残气量（FRC）的测量 |
|  |  | 3.11 具有肺年龄评估功能 |
|  |  | 3.12 尘肺鉴定功能 |
|  |  | 3.13 检测左、右肺占总肺容积比例（选配） |
| 4 | 规格 | 4.1 传感器： 4.1.1 含3组独立传感器模块 |
|  |  | 4.1.2 自动定标的容量传感器 |
|  |  | 4.1.3 传感器可自动消毒 |
|  |  | 4.1.4 呼吸量计容积：10升 |
|  |  | 4.1.5 流速测量范围：0-±14升/秒 |
|  |  | 4.1.6 内阻：0.1cmH2O/L/S |
|  |  | 4.1.7 测量精度：≤±2%或≤±50ml |
|  |  | 4.1.8 气路控制：计算机自动控制 |
|  |  | 4.1.9 气体管的校正：自动校正 |
|  |  | 4.1.10流速检测：数字容积微分法 |
|  |  | 4.1.10 频率特性：0-10Hz |
|  |  | 4.2 常规通气测量 4.2.1 VC测量：具有手动解析功能 |
|  |  | 4.2.2 MV分钟通气量：可以独立测量分钟通气量 |
|  |  | 4.3 弥散测量 4.3.1 测试方式：电器化学方式 |
|  |  | 4.3.2 原理：标准一口气法 |
|  |  | 4.3.3 应答速度：≤30 S |
|  |  | 4.3.4 测试精度：≤±0.5%F.S. |
|  |  | 4.3.5 测试范围：0～0.33% |
|  |  | 4.4 残气测量 4.4.1 测试方式：热传导方式 |
|  |  | 4.4.2 原理：氦气重复呼吸法 |
|  |  | 4.4.3 应答速度：≤10S |
|  |  | 4.4.4 测试精度：≤±0.5%F.S. |
|  |  | 4.4.5 测试范围：0～10% |
|  |  | 4.5 电脑 4.5.1 品牌电脑 |
|  |  | 4.5.2 打印机：彩色喷墨打印机 |
| 5 | 其他 | 5.1 系统自检功能，软件自动提示自检结果及问题原因 |
|  |  | 5.2 升降控制系统，便于小孩和重症患者配合 |
|  |  | 5.3 防感染设计，自动三向开关，由抗药性树脂制成，更容易地进行分解和清洗，使消毒更彻底，避免感染 |
|  |  | 5.4 臂距检测，对于驼背的人等无法准确测量身高时，可通过臂距输入进行检测 |

（八十六）生物安全柜

1.气流模式：30%外排，70%循环

2.流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s

3.超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%；

4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试

5. 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性；

6. 风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动；

7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速

8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数

9. 主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态

10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警

11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护

12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒

13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

14、紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间

15. 操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大；

16.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105；

18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

19.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制

20.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能

21.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

22.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

23.噪音≤65分贝

24.外形尺寸:整体高度（含支架）≤2130mm（最低可至2030mm），工作区内部工作尺寸宽度要求≥1250mm

25.配置：主机、支架、紫外消毒灯、荧光灯；

（八十七）医用冰箱2℃-8℃

一、用  途：

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

二、主要指标:

2.1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20-80%RH，电压：198~242V， 频率(50±1)Hz。

2.2、样式：立式，单门。

2.3、有效容积(L)：330。

2.4、内部尺寸（宽×深×高mm）：≥524×475×1378。

2.5、额定功率（W）：170。

2.7、箱体材料为优质PCM彩板，经先进防腐磷化喷涂工艺，内壁为喷涂铝板材质。

2.8、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。无氟环保制冷剂。

2.9、双层透明电加热玻璃门，门体防凝露设计，有效防止门体凝露。

★2.10、控温：高精度电脑温度控制系统，箱体内置精密温、湿度传感器，确保箱内温度保持在2~8℃，湿度保持在35%~75%RH，温湿度控制范围符合GSP要求。

2.11、高亮度数码显示，箱内温度、湿度双屏分区独立显示，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%RH。

2.12、标配USB接口，导出格式为TXT格式，可主动记录压缩机、风机、箱内灯开关历史数据。

2.13、标配一键除霜功能，可切换手动和自动两种模式，有效解决箱内结霜问题。

2.14、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高湿度、低湿度、传感器故障报警等多种声光双重报警功能，物品存放更安全。

2.15、智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

2.16、内藏式高效冷凝器，内藏式蒸发器，制冷迅速。

2.17、箱内配有横排LED照明功能，使箱体内部一目了然。

2.18、5层优质钢丝浸塑搁架，标配标签卡，存取物品更方便，且易于清洗。

2.19、左侧标配1个测试孔，方便测量箱内温湿度。

2.20、箱体标配前两个万向轮带锁止功能+后两个定向轮，方便箱体移动安放。

2.21、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

2.22、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

2.23、箱体配锁，确保存放安全，可选配外挂锁。

（八十八）十功能煎药机

1、容量：≥20000ml

2、符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

3、可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

4、符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。

5、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。

6、先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。

7、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。

8、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。

9、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。

10、自动加热调节，文火、武火自动转换。

11、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

12、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。

13、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。

14、可配备单体包装机。

（八十九）自动液体包装机

1、容量：≥20000ML

2、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

3、包装温度、包装量自动显示。

4、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

5、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

6、包装量为50-250ML无极变量可调包装。

7、适用于老人、儿童、成年人等不同用量。

8、包装平均速度8袋/分。

（九十）药品阴凉柜

技术参数

1.1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：（198~242）V，频率（50±1）Hz。

1.2、样式：立式，透明玻璃门。

1.3、有效容积：525L。

1.4、箱体材料：喷涂钢板。

1.5、内胆材料：喷涂铝板。

1.6、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

1.7、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。

1.8、箱体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。

1.9、前2个万向脚轮带刹车+后2个万向轮设计，移动固定方便。

1.10、控温：高精度电脑温度控制系统，箱体内置精密温、湿度传感器，确保箱内温度保持在8~20℃，湿度保持在35%~75%RH范围内，温湿度控制范围符合GSP要求。

1.11、高亮度数码显示，箱内温度、湿度双屏分区独立显示，调节增量为0.1℃，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%RH。

1.12、标配USB接口，导出格式为TXT格式，可主动记录压缩机、风机、箱内灯开关历史数据。

1.13、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高湿度、低湿度、传感器故障报警等多种声光双重报警功能，物品存放更安全。

1.14、智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

1.15、标配一键除霜功能，可切换手动和自动两种模式，有效解决箱内结霜问题。

1.16、丝管式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速。

1.17、箱内配有筒状LED照明功能，使箱体内部一目了然。

1.18、6层优质钢丝浸塑搁架，标配标签卡，存取物品更方便，且易于清洗。

1.19、左侧标配1个测试孔，方便测量箱内温湿度。

1.20、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

1.21、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

（九十一）毒麻药品柜

| 序号 | 功能 | 说明 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷轧钢板整体成型 | 优越的防盗性能 | 钢厚度>1.2mm |
| 2 | 红外防盗报警 | 对非法侵入立即报警 | 报警距离>10m 报警声音>80dB 无误报 |
| 3 | 遥控布防撤防 | 实现布防撤防的远程操作 | 遥控距离>10m |
| 4 | 紧急报警 | 当使用者受到胁迫时可以按下随身携带的遥控器上的紧急按钮启动报警 | 遥控距离>10m 报警声音>80dB |
| 5 | 自动温控 | 柜内温度可以设定,保证有毒药品不挥发 | 工作环境温度：0∽35℃ 温度控制范围-2℃∽28℃ 控制精度±2℃ |
| 6 | 风冷无霜 | 传统直冷模式，在降温时会结霜，不但要定期除霜，而且除霜产生的水份容易污染柜内药品。所以必须采用风冷模式，保持柜体内干燥。 |  |
| 7 | 三锁配置 | 具有机械锁\密码锁\应急锁,可以满足国家毒品管理要求的严格规定 | 密码3次错误报警 电子密码有2级,管理者可以取消使用者的使用权限.消除因调离而导致无法管理的缺陷 开锁自动记录 |
| 8 | 开门自动记录 |  | 记录不小于10次 |
| 9 | 柜体显著消防标志警示 | 在出现消防警情时,有毒物品必须得到迅速而有效的处理，否则容易出现叠加事故。所以毒品柜必须有显著的标志，消防员可以迅速发现识别,采取应急措施 | 在柜体正面侧面粘帖有反光警示，即使在晚上也可以被迅速识别 |
| 10 | 柜体内放置滤毒包 | 柜内有毒物品存在一定挥发性时，在开门时容易对使用者造成伤害，所以柜体内必须放置滤毒包 | 滤毒包材质为活性炭 ，每包重量>50g，数量≥4包 |
| 11 | 柜体内胆防腐材料一次成型 |  | 材料为HIPS |
| 12 | 外壳防腐工艺处理 | 为了适应实验室环境，箱体必须能够耐酸碱腐蚀 |  |

（九十二）空气波压力治疗仪

适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

性能特点：

2.1≥5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；

2.2≥9种空气波治疗模式；

2.3各腔可独立开启及关闭，且压力独立调节

2.4可同时连接2个4腔的治疗气囊；

2.5可连接专用DVT气囊配合DVT模式使用；

2.6设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换

2.7时间设定模式：治疗时间1min~99h或1min~99min可调;

2.8充气持续时间默认3s，充气间隔时间10s-15s；

2.9具备梯度压力，最后一腔充气强度为第一腔的60％，治疗更舒适，有效保护静脉瓣膜；

2.10特制的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快；

2.11可提供上肢气囊、下肢气囊等多种气囊选配；

2.12叠加式气囊，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适；

2.13封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压，能达到更好治疗效果；

2.14每腔压力监测系统实时显示当前压力；

2.15断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护。

（九十三）神经和肌肉电刺激仪

1、柜式一体机，不小于7寸彩色触摸屏加一键飞梭显示操作。

2、仪器具有两组针插式电极输出、三组电针输出和一组负压电极输出，独立可控，互不干扰。

3、时间设定功能：时间范围为0～99min可调，单步长为1min。

4、电极治疗输出参数：

4.1每个通道具有1组电极输出，包含A/B两路，A路与B路的输出极性相反。输出波形为方波与指数波的组合波；

4.2脉冲频率为0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz～10Hz时, 单步长为1Hz；

4.3脉冲宽度为0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms～1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 1ms～10ms时，单步长0.5ms；

4.4输出强度：电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调。

5、负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调。

6、电针治疗输出参数：

6.1载波频率为500Hz±10%；调制波的频率为0.5Hz～10Hz 可调，频率为0.5 Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz, 频率为1 Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%；

6.2脉冲宽度为0.1ms～1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%；

6.3输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在250Ω负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调，允差±15%。最大输出电流有效值不超过10mA。

连续工作时间大于8h。

8、大气压力：700hPa～1060hPa；额定电压：～220V±10%；电源频率：50Hz±1Hz。

（九十四）情景互动评估与训练系统

1.颜色和深度感应镜头

2.语音麦克风阵列

3.可视范围：水平视角≥70度；垂直视角≥60度

4.传感深度范围≥0.5-4.5米

5.深度感应镜头：512 x 424 x 16 bpp, 13-bit

6.颜色感应镜头：1920 x 1080 x 16 bpp 16:9 YUY2 ，30 fps

7.音效：48khz

8. 不小于49寸触屏操作。

9.window10操作系统

10.8代i5处理器

11.可存储2000份以上的病例

12.内存≥8GB

特点参数

1.系统支持中文，英文两种语言切换。

2.软件系统可更改至少3种主题颜色。

3. 软件系统支持匹配率显示功能，可显示患者动作与要求动作的匹配情况。

4.具有六大评测项目（躯⼲平衡、肩部协调、单腿站⽴、功能性举⼿、从坐到站和 上肢活动范围）。

5. 六大训练项目，不少于65个训练动作，包含上肢、下肢、背部、协调、躯体平衡和动态平衡。

6.包含23种游戏训练场景，每个训练动作至少有3种游戏场景可选择。

7. 具有处方管理功能，可自由搭配训练动作，组合成常用或特定的处方，并可自定义处方名称。

8.具有数据分析功能，系统自动收集并保存每次评估及训练的数据，进行对比分析。

9.使用最新第二代Microsoft Kinect技术：对光线没有要求，无需校准、设置极简、且占地面积小；

10. 具备小组训练模式，最高可允许6位训练者同时在一个设备上进行同一个游戏的训练，实时竞赛得分，增加患者训练的积极性和趣味性。

11.具有八段锦反馈式互动训练游戏，让康复训练与中国传统健身运动相结合，并通过智能化追踪与反馈使传统健身运动更具备临床使用价值。

12. 智能自动识别训练患者，系统不会受到外界干扰，治疗师可以在旁边指导不会对训练产生任何干扰。

13. 智能识别人体关节，无需佩戴，无需校准，操作简单。

（九十五）数字上肢测评训练仪

1、创新设计，轻巧便携，测试和训练更简便；

2、手柄采用PC加硅胶材质制成，握感舒适，显示器采用的是OLED显示器；

3、设备可测试上肢各关节的ROM和手部握力，通过数字实时显示，以便于医护人员查阅记录；

4、设备可通过评估结果制定训练目标值，对上肢关节ROM和手部握力进行声音或震动式反馈训练；

5、可以实现医生与患者间的双向课题型康复治疗，赋予患者康复训练动机和成就感,提供更加智能的康复评测训练体验；

6、设备利用角度、加速度、圆规9轴传感器,从↔、↕、↻多轴测算角度，保障全关节、全范围的ROM测试与训练；

7、设备采用高灵敏度压力传感器，保障握力测试时，设备可以将握力实时转化为精确的Kg/f值，即握力值数字化显示；

8、测试方法：利用角度/加速度/圆规9轴传感器及压力传感器进行实时的连续测试显示；

9、对手部没有肌力不能握住设备的患者，可以使用专用绑带固定在手部进行被动上肢关节角度测量和训练；

10、查房医生必备评测设备，可快速对患者上肢康复情况进行评价与康复指导；

11、上肢ROM目标、握力测试目标在设定后可反馈训练完成，同时记录达标的运动次数，保障了训练效果。

（九十六）动态足部测力台

1、足底压力评测系统由电容式精密传感器板、数据线、电脑及软件操作系统、密钥、彩色打印机及操作推车组成；

2、评测系统具有静态重心偏移分析；动态脚步分析；视频化和3D化显示；多脚步数据分析评估；自动识别左右脚；相位时间分析；加速度分析；病例管理；阶段性病例对比；导出数据和打印报告等功能；

3、支持矫形鞋垫制作数据输出；

4、压力评测板采用聚碳酸酯复合材料可直接和人体接触，易清洁；

5、压力评测板独家采用电容式传感器，高效准确，成本高于电阻式的，免去了电阻式传感器需要人为修正评估参数的操作麻烦，提高了评估效率；

6、参考尺寸575*450*25mm，最大承重300Kg；

7、压力评测板数据获取速度：每秒100张图像，稳定性±2%；

8、评测的数据可直观反映出患者的足部受力情况，为临床诊断治疗提供了宝贵的可视化科学数据、图像依据；如足内外翻、弓形足、步态及间接判定下肢或脊柱问题等；

9、详细的可自定义数据库，输入/输出患者数据。分析结果可以以Excel文件形式输出传感器数据。

（九十七）肌电生物反馈仪

1、双通道柜式机型，双通道可同时使用，互不干扰；

2、不小于8寸彩色触摸屏设计，各项数据实时显示；

3、具有处方治疗，自由刺激，反馈治疗，等多种功能；

4、阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择；

5、测量范围：10uV～999uV；

6、最高分辨率：≤2uV；

7、输入噪声：≤1uV；

8、共模抑制比：大于100dB；

9、通频带：20Hz～500Hz（﹣3dB）；

10、输出电参数

a）电流强度0～50mA可调

b）输出频率为1～120Hz

c）脉宽为50～500μs

d）开路输出电压＜500V；

11、具有定时功能，可在1分钟～60分钟范围内设定所需时间；

12、连续工作时间大于8h。

（九十八）电动起立床

1.适应范围：适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。

2.性能参数：

2.1产品净重：110× (1±15% ) kg。

2.2床面规格（长×宽）：1860mm×610mm，误差±10%。

2.3床体升降高度：450mm～800mm，误差±10% 。

2.4床面从水平位置（0°）到直立位置（85°）的运行时间：≥30s 。

2.5具备站立角度查看及调节功能：0～85°可调，误差±5°。

2.6具备脚踏板角度（脚踏板与床面的角度）可调功能：75°～115°，误差±5°。

2.7最大安全载荷：

电动起立床的最大安全载荷为180kg；

脚踏板的最大安全载荷为160kg；

辅助台的最大安全工作载荷为垂直方向75kg，水平方向50kg；

胸部和胯部绑带最大安全工作载荷为50kg。

2.8 有9种治疗模式

2.9站立时间设置功能：0min～60min/0min~75min可调，步长5min，误差±2%，计时结束有提示音。

2.10双电机控制床体升降及床体起立。

2.11独特的脚踏控制结构，方便床体的转移；进行站立训练时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性。

2.12采用高性能电机，运行平稳安静。

（九十九）平行杠（配矫正板）

1、参考规格(cm)：335×85×78～122

2、矫正板坡度15°

3.参考质量：138.0kg

4.构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座

5.杠杆直径(cm)：Φ3.8

杠杆宽度调节范围（cm）： 44-98

（一百）站立架（双人）

1.结构形式：台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架

2.材质：木板、静电喷塑架、凹凸革

3.肘部垫宽度cm：≥40

4.肘部垫额定承载质量kg：≥80

5.臀部垫和绑带额定6.承载质量kg：≥135

7.参考规格(cm)：145×60×105

8.参考质量：34.0Kg

9.功能：用于截瘫、脑瘫等站立功能有障碍的患者进行站立训练也可以预防骨质疏松，心肺功能降低等。

（一百零一）抽屉式阶梯

1.外形尺寸/cm：≥60×33×40

2.相邻台阶距离：10cm

3.阶梯踏板额定承载：≥2000N

4.用途：除可作为不同高度坐具外，也可当简易的训练阶梯用

（一百零二）可调式沙磨板及附件

1.参考规格(cm)：101×80×87-138cm

2.参考质量：60.0kg

3.沙磨板面积（cm）：93.5×72.5

4.沙磨板厚度（cm）：≥0.5

5.沙磨板角度调节范围  0～50°

6.附件品种和件数 4个品种，各1件

7.材质：木质、PVC沙磨板、静电喷塑架  0～50°

（一百零三）肢体运动康复器

1、适用范围：适用于对患者肢体进行主动和被动康复训练，保持和增加关节活动范围；当配合多通路功能性电刺激进行康复训练时，产生功能性运动，加速运动功能恢复，对于中枢神经损伤患者具有降低痉挛肌肉张力、改善肌力，预防和延缓废用性肌萎缩的作用。

2、产品组成：由中央控制系统平板电脑、上肢驱动结构，脉搏血氧数据接口组成。

3、主要功能：设备传动机构作为动力驱动系统的载体以圆周运动模式对患者上肢进行功能训练。

4、治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。

5、肢体运动康复器参数：

5.1、电机转速：5~60r/min可调；

5.2、助力扭矩：上肢1~10Nm可调；

5.3、阻力扭矩：0~20Nm可调。

6、设备具有脉搏血氧监测及保护功能（“脉搏血氧仪”为选配件）：肢体康复器具有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，当康复器接收到的血氧或脉搏数据超出当前预置血氧或脉搏限值20s内康复器停止工作。

7、升级方式：可以增配FES升级包（升级为同款型的FES产品）。升级产品让患者更好的进行主动积极的治疗。

8、三种阻力控制模式：自动，手动，自动+手动。

9、≥10寸的平板电脑显示控制。

10、情景互动：配合机车游戏动画，实时显示左右平衡状态。

11、对称性监测：康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。

12、两种痉挛保护动作：患者发生痉挛时，可选择停止和反向运转两种保护动作。

13、四大安全功能：手动急停，痉挛保护，脉搏监测停机，血氧检测停机。

14、患者病例信息，治疗参数，治疗记录存储并支持导出。

15、具有轮椅固定装置：可固定患者座椅或轮椅的位置，保证患者治疗过程中，座椅或轮椅不会后退，移位。

16、多折段可调式屏幕支架：屏幕和患者的距离，屏幕的旋转角度，倾斜角度均可调，能根据不同的使用人群，调节出最舒适的观看角度。

17、痉挛保护等级可调：可根据患者自身功能情况，调整痉挛保护等级。

18、三阶段四期：治疗分为预热阶段，积极治疗阶段，消极治疗阶段三大阶段，预热期，积极治疗期，消极治疗期，冷却期四个治疗时期，实现训练过程的循序渐进，保证训练安全有效。

19、智能语音提醒与互动：通过语音督促并鼓励患者主动参与。

20、治疗小结：每次训练结束，会小结本次训练的里程数，做功，主动运动时间，被动运动时间，痉挛次数等。

（一百零四）数字OT评估与训练系统

1、数字OT评估与训练系统是由认知训练、上肢训练与功能评估三项功能组成的。

2、仪器以开放式接口计算机、音频输入/输出、打印机为硬件基础，预装正版数字OT评估与训练软件系统，配有便携式密码狗。

3、不小于42寸液晶屏多点触控操作：基于单屏环境开发，使用多点触屏进行操作，操作更加简洁灵活。

4、电动升降架高度0.67m-1.32m，倾斜角度0-90度。

5、丰富的训练题库：高达30种作业训练（认知、ADL、手眼协调、益智类等）。

6、认知障碍评估功能：认知功能评估测试系统，系统提供评估，记录，分析，比较，筛选的功能。

7、打印结果报告：系统可打印评估报告及训练报告，为治疗师提供直观的评估训练结果显示。

8、视听觉反馈支持：系统可将自由设置视觉和听觉的反馈及其组合，方便视觉或听觉障碍患者的训练。

9、病例管理：新建、修改、删除、打印患者病例记录。

10、52种的评估量表：包含成人，儿童，躯体功能，认知功能，发育量表，ADL的评估等多类型的评估功能。

11、区域热度分析功能：训练结果显示上肢活动的区域，可对患者上肢的活动范围，患侧忽略的症状等提供一定的参考价值。

12、评测现场再现功能；保留评估时的患者现场数据，包括语音时间，和画图等，方便后期对评估进行回溯。

（一百零五）吞咽神经和肌肉电刺激仪适应范围：

适应范围：适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗。

性能参数：

2.1具备恒流、恒压两种电疗输出模式。

2.2双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。

2.3输出强度：0mA～25mA或0V～25Vp-p范围内可调，步长0.1mA或0.1V。

2.4脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。

2.5脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。

2.6脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。

2.7脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。

2.8脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。

2.9脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。

2.10治疗时间1~99min可调，步长1min。

2.11≥4种电极治疗方式。

2.12≥3种治疗模式。

2.13多种训练模式，满足吞咽功能恢复不同时期，不同程度的治疗方案。

2.14内置电极放置图示，方便使用。

2.15电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间。

2.16触屏+一键飞梭，操作简便多样化。

2.17开路报警提示，过电保护确保治疗安全。

（一百零六）脑电仿生电刺激仪

1、双通道机型，双液晶显示屏显示加一键飞梭操作。

2、仪器单个通道具有三组电疗输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。

3、电疗输出有两组主极输出和四组辅极输出，主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用低频调制中频电输出，主、辅极独立控制。

4、主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz。

辅极基本频率：4000Hz。

5、主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 80mAp-p 为参照，实测 值可在 70～90mAp-p 范围内变化。

辅极在模式 01～10 下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 72mAp-p 为参照，实测 值可在 62～82mAp-p 范围内变化。

6、输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式。

7、输出处方：11种治疗，分别对应11种不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节。

8、治疗强度显示及设定范围为0～80，辅级0～90可调，调节步长为1。

9、频谱范围：0～4.6KHz，频率主谱线范围1～4KHz。

10、定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H。

11、磁场强度：治疗强度分为2档,强度范围3mT～9mT,10mT～17mT。

12、磁场频率为50Hz±2%。

13、振动按摩强度四档可调:0V,10V,16V,27V。

14、振动按摩频率四档可调:0Hz,2Hz,5Hz,10Hz。

15、磁疗帽有成人款和儿童款供选择。

16、磁疗发生器数：成人款磁疗帽有7个磁疗器；儿童款磁疗帽有5个磁疗器。

（一百零七）冲击波治疗仪

1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动，冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单；

2、电源使用标准：交流电220V±10%，电源频率：50Hz±2%，输入功率：≤300VA；

3、不小于10.2英寸真彩触摸显示屏，分辨率1024*600dots；

4、工作压力：1～4Bar可调，误差不超过±10%，步长0.1Bar；

5、工作频率调节范围1～21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz；

6、治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过±10%；

7、具有准直型和发散式两类治疗探头，满足不同的临床需求；

8、6种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求；

9、最大能流密度高达1.83mJ/mm2，以达到治疗效果；

10、内置45种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求；

11、自定义处方可自由新增患者治疗处方并储存，满足不同的临床需求；

12、计数功能:具有计数、显示和重置功能，便于记录治疗过程；

13、阶梯压力模式：50%-90%可调，步长10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长10%；阶梯输出压力和频率有利于提高患者对冲击波治疗的适应性、降低治疗耐受性，治疗效果更好；

14、内置4种疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量，可进行治疗前后的疼痛评估并自动弹出评估结果；

15、患者数据库管理，可存储10000个以上的患者信息，方便医师定期进行分

析患者功能恢复情况和科研调查工作；

16、治疗计数范围：0～9999次，误差不超出设定值的±5％,0～10时，步长为1，10～100时，步长为10，100～9900时，步长为100，9900～9999时，步长为99，人性化设计，调控精准，满足不同的临床需求；

17、默认冲击次数2000，默认冲击强度2.0Bar，默认冲击频率8Hz，默认治疗参数适配性高，能快捷便利的调整至具体需求的治疗参数；

18、输出压力波的上升时间为300us，误差不超过±10%；

19、标准配置：2把控制手柄，12个治疗探头，2个子弹体，2个腔管，2台压缩机；

20、双通道同时输出治疗，互相独立，互不干扰；

21、有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大；

（一百零八）深层肌肉刺激仪

手持式全金属材质治疗器。

三种钛合金治疗头：20mm、25mm、35mm，满足人体大小肌肉、筋膜链的治疗需求；

治疗头振动频率可调为15Hz~60Hz，即最高可达3600次/分钟；

治疗时间,控制器可调5-30min；

治疗头振幅6mm，误差≤±1mm；

振动仪尺寸：270mm×150mm×54mm；

手柄直径：4.1cm；

重量2.4kg,误差≤±0.3kg，具有多种支点式手持方式，方便治疗师操作；

标配订制手提箱、电源适配器、控制器、润滑油、折叠毛巾、肌肉刺激临床使用图解等。

10、工作噪音：≤65dB

11、输出功率：≤60W

（一百零九）磁疗康复仪

1.工作条件：环境温度：10℃～40℃；相对湿度：≤80%； 大气压力：860hPa～1060hPa； 无强电磁场干扰、无剧烈振动；电源要求：AC 220V±10%、50Hz±2%；输入功率： ≤2200VA。

2.最大磁感应强度：4000mT±20%，强度设置0%-100%可调，步长为1%

3.输出波形：

3.1工作频率：1-100Hz，步长为1Hz

3.2 双向脉冲，脉冲宽度为t=420μs±10%

4.激光波长：655nm，误差为±20%

5.单个激光输出强度：3.5mW

6.单个激光器有效辐照面≧9mm²，治疗头具有3个激光输出头

7.定时：1-60min可调，步长为1min

8.三种输出模式：自动模式、手动模式、用户模式，可灵活切换

9.合计60种处方：

9.1自动模式具有20种处方

9.2手动模式具有20种处方，可自行制定个性化治疗方案

9.3用户模式具有20种处方，可自行制定个性化治疗方案

10.冷却系统：具有专业的液态循环冷却系统，保障设备使用寿命。发生故障时，有声音提示并停止磁场输出

11.显示方式：不小于8寸彩色触摸显示屏显示

12.操作方式：触摸点控及一健飞梭操作

13.柜式一体机，具有磁疗和激光两种功能，配有一个激光磁治疗头

14.治疗头移动方式：可手持，可机械臂固定，机械臂可多段多角度调节

15.仪器具有治疗头温度显示功能，超温报警

16.设备具有记忆功能，治疗结束后关闭待下次开启，会记忆上次的处方参数

17.系统设置：可进行屏幕亮度调节和音量调节

（一百一十）磁振热治疗仪

1、双通道台面机型，配二种适用不同部位的治疗导子；

2、不小于7寸彩色液晶显示屏；

3、磁场强度：0～38mT；

4、振动频率：50Hz±1Hz；

5、具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）；

6、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃；

7、超温保护：具有两级超温保护装置。一级保护指治疗垫表面温度超过设定值时，自动切断输出；二级保护指当一级保护失效，治疗垫表面温度达到60℃时，自动切断电源；

8、时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% ；

9、连续工作时间：＞8h；

10、电源参数: 电源电压：交流电压 220V；电源频率：50HzHz； 输入功率550VA。

11、磁体数量及物理尺寸：热磁振子数量： 8 个，参考物理尺寸：（长×宽×高） 88mm*63mm*19mm，允差±10%；

（一百一十一）中频干扰电疗仪

1、不小于七寸彩色触摸屏幕操控。

2、具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出。

3、工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz。

4、输出电流：≤50mA。

5、调制频率：0～199Hz。

6、调制方式：a)间歇调制:方波，占空比为50%。

b)连续调制：中频正弦波，0、25%、50%、75%、100%五种。

7、五种差频治疗模式：低差频模式（1-10Hz）、中差频模式（20-30Hz）、高差频模式（40-60Hz）、广差频模式（1-60Hz）、超广差频模式（1-100Hz）。

8、差频变化周期：自然节律、周期性变化节律（15秒、30秒、60秒）

9、六种动态节律：0秒、3秒、6秒、9秒、12秒、15秒。

10、十种干扰输出模式：普通干扰模式、三维立体模式、动态节律模式、立

体动态节律、调制干扰模式、立体调制模式、对极调制模式、立体对极调制模式、两种程序模式。

11、顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃。

12、负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调。

13、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。

14、系统自置17种常见疾病的处方。

15、两种模式：自定义模式，处方模式。

（一百一十二）痉挛肌低频治疗仪

1、柜式一体机，不小于7寸彩色触摸屏加一键飞梭操控。

2、具有四组针插式电极输出和两组负压电极输出。

3、时间设定:时间范围为0～99min可调，单步长1min。

4、定时提醒:定时时间到后有声音提示功能。

5、输出波形:每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波。

6、波形参数

a)脉冲周期从0.5s～2s可调，单步长为0.1s，允差±10%；

b)脉冲宽度从0.1ms～2.0ms可调，单步长为0.05ms,允差±10%；

c)延时时间：Ⅱ路输出脉冲比Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s可调，单步长为0.1s,允差±10%；

d)输出强度：Ⅰ、Ⅱ两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调, 单步长为1 mA，最大输出值允差±15%。

7、处方选择:治疗仪具有10个默认处方和10个自定义处方。

8、负压吸引功能:输出负压0kPa～30kPa连续可调，最大负压值允差±10%。

9、负压吸引功能，输出负压0kPa～30kPa连续可调，允差±10%。

（一百一十三）脊柱平衡放松系统

一、功能及作用原理：

融合中医音乐疗法、T度压力、声波振动、自重动态拉伸、超速筛体、温热疗法等中西康复理论，主要用于脊柱、骨骼、肌肉、神经、胃肠、精神、心血管、淋巴和内分泌系统的康复调理；如颈腰疼痛的缓解和调理，骨质疏松改善和预防，肌肉紧张/僵硬/痉挛等缓解，胃肠（便秘）改善调理，缓解精神压力/焦虑/抑郁、改善睡眠，疲劳和肌肉酸痛释放，脑卒中所致四肢功能障碍康复调理，脏腑系统改善调节，还具有加速血流、促进新陈代谢、激发细胞活力、增强免疫力等的功效。

二、功效：

主要用于脊柱、骨骼、肌肉、神经、胃肠、精神、心血管、淋巴和内分泌系统的康复调理；如颈腰疼痛的缓解和调理、睡眠障碍（失眠、焦虑、抑郁、精神压力大）的缓解和改善、肌肉紧张/僵硬/痉挛等缓解、骨质疏松改善和预防、胃肠（便秘）改善调理、疲劳和肌肉酸痛释放，脑卒中所致四肢功能障碍康复调理，脏腑系统改善调节，还具有加速血流、促进新陈代谢、激发细胞活力、增强免疫力等的功效。

三、技术参数

1、额定电压：AC220V    50HZ

2、额定功率：80W

3、净重/毛重：116KG/170KG

4、产品尺寸（参考）：213*74*83cm

5、使用姿态：卧位使用

★ 7、最大承载：不小于300KG

四、功能信息参数

★1、梯度压力气压按摩部位数：模拟中医手法按摩颈部、胸背部、小腿部、足底不少于10位置；

2、辅热温度：温度为35-45°C

3、自重牵引角度：与地面倾斜倒置10-15度角

4、声波振动和超速筛动频率： 15-25Hz区间

5、工作噪音：不高于63DB（国家标准）

（一百一十四）PT训练床

| PT训练床（电动升降、可折叠） | 1.结构型式：床面、床架、垫子、电机、遥控 2.材质：静电喷塑架、凹凸革 3.整体尺寸：210×120×50～80cm 4.床面高度升降范围：50～80cm 5.前床面翻转角度0°～80° 6.床面尺寸197.5×120cm 7.前床面尺寸77×120cm 8.后床面尺寸118×120cm 9.用途：用于治疗师对患者进行PT治疗时用床 |
| --- | --- |

（一百一十五）矫正镜（带格）

参考尺寸：88×66×186cm，

镜面玻璃厚度0.5cm。

材质架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮。

4.用途：用于姿势矫正。

（一百一十六）悬吊康复系统

1、悬吊系统安装方便，场地要求低。

★2、悬吊点分布合理，每个悬吊器有4个悬吊点，结合悬吊架上2个悬吊点，共计14个

★3、每个悬吊器自带2条悬吊绳，支持上下拉伸并自固定，一组悬吊绳最大承重250KG；自带一条移控制绳

4、标配自锁式低阻力弹性黑绳：自然状态长300mm，单绳6条，最大承重30KG；

5、标配0.3米和0.45米自锁式组合弹力双绳，共8条；

6、标配自锁式无弹力绳：长300mm，4条和600mm，2条，最大承重150KG

7、标配1个头颈悬带，用于头颈部的固定与手法治疗；

8、标配1个胸背悬带，用于托持胸部或背部，锁扣式设计紧锢防滑

9、标配4个腕带，用于支撑手腕或脚腕；

10、标配4个窄悬带，用于四肢关节的托持固定

11、标配1个宽悬带，用于上肢躯干的托持固定

12、标配2个圆形充气平衡垫，1个充气筒，用于平衡能力训练

13、选配1个三段位电动手法按摩床，支持高度调节500-940mm，上下肢段位支持电动调节角度，最大承重250KG

（一百一十七）电针治疗仪

主要技术指标：

1. 输出负载阻抗为250Ω。

2. 连续波（脉冲频率）为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz分六档。

3. 断续波中续波为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz分六档，断续周期为6s。

4 .疏密波中疏波为4Hz，密波为20Hz，疏密周期为6s。

5. 前置脉冲宽度

输出非对称脉冲，前置脉冲宽度：

当脉冲频率为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz时为250μs，

当脉冲频率为5Hz、20Hz、4Hz/20Hz时为70μs.

6. 最大输出电流有效值为0~0.9mA。

7. 脉冲能量应不超过5mJ。

8. 输出应无直流分量。

9. 定时时间（治疗时间）分10min、15min、20min、25min、30min五档。

10. 电源额定电压和频率：~220V 50Hz，输入功率6VA。

配置清单：

带夹输出线 12条

电源线 1条

（一百一十八）检查床

1、参考规格：1900*650*650（mm）

2、材质：优质不锈钢

3、床体承重≥100Kg。

4、诊疗床精选皮革，透软亲肤，透气性强且防水，耐磨不易刮花，安全环保。

5、脚垫选用防滑胶套胶套，多个防滑点，床架与地面完美拼合。

（一百一十九）轮椅

1、车架选用碳钢材料焊接而成;具有强度高的特性。经过纳米干镀表面处理后具有不掉色、抗老化的功能。

2.靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计,为人体提供最佳支撑。

4.脚踏板采用七字架锁紧结构,方便进行高度调节。

5.刹车采用肘节式刹车快捷方便、安全,安全护理后刹,更方便护理。

6.座便板采用前抽拉式,U型抽板,方便清洁护理,

7.靠垫采用PVC皮革,软度好,让使用者倍感舒适,清洁方便。

8.主架采用直径22mm,采用双工字架结构,承重达到100KG。

9.前轮采用8寸实心耐磨轮,后轮采用24寸铝框实心胎,减震性能良好。

10.扶手：采用活动拆装式扶手，拆卸方便；

11. 脚托：采用可拆式脚托, 配置高强度铝合金脚踏板.

（一百二十）转运车

参考规格：1930*650*520/820（mm）

材质：钢塑

床体承载重量：200kg

车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点。

护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。

头部带有氧气瓶托架，可放置氧气瓶。

车头车尾带有对角输液架插孔，方便患者输液.。

整体升降采用摇杆式设计，升降行程520-820mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。

脚轮为2档中控脚轮，直径150mm，带有中央导向轮。

辅助装置：带有车垫，带有4条安全绑带，使用魔术贴固定，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。

配置清单：车垫1张、脚轮4个、输液架1支、ABS提拉升降式护栏1对。

（一百二十一）吸痰器

1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 
2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 
3、抽气速率：≥20 L/min
4、噪声：≤60 dB(A)
5、贮液瓶：1000mL（PC塑料）
6、电源：～220V 50Hz
7、输入功率：110VA

（一百二十二）震动排痰仪

1.外形采用ABS工程塑料机箱，采用一次出模成型，流线型外观设计。

2.显示方式:全电脑控制液晶大屏幕显示，中文菜单操作。

3采用一键飞梭的旋钮操作方式。

分为手动操作模式和自动操作模式。

手动模式可根据患者需求设定治疗功率。

四种自动程序模式P1、 P2、 P3、 P4, 分别为轻柔、标准、加强、超强模式。自动程序模式直接由电脑自动控制的，无需人为去改变频率就能为使用者提供可选择的各种组合频率。

4.治疗头及软轴结构

每路输出可配置5个治疗头。根据患者体征姿位选择不同的治疗头。

7mm超大的震动幅度，治疗效果更加突出。

动力头外径尺寸：成人型传动动力头直径90mm±2mm

儿童型传动动力头直径47mm±2mm

操作过程中手柄可以360度自由转动，使医护人员操作灵活方便,软轴不易损坏。

治疗软轴可以自由插拔，方便更换。

传动软轴长度	1.8m

5.电机

稀土永磁低压直流电机，动力强劲，治疗过程中动力无衰减、无卡滞。

6.安全电压

独有24V安全操作电压，使产品使用更安全

7.输入输出功率

采用伺服电路设计，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减。

8.治疗头的尺寸

成人治疗头5个

长方形海绵头1个：长240mm±5mm，宽70mm±5mm；特定型，肋部、肩部等治疗或护理

圆形平面橡胶头1个：直径130mm±5mm；增强型，治疗用

圆形海绵头1个：直径90mm±5mm；标准型，治疗或护理用

圆形海绵头1个：直径78mm±5mm；柔和型，护理或儿童专用

圆形海绵头1个：直径68mm±5mm；柔和型，儿童专用

儿童治疗头5个

圆形海绵头1个：直径78mm±5mm；标准型，护理或儿童专用

圆形海绵头1个：直径68mm±5mm；柔和型，儿童专用

圆形海绵头1个：直径58mm±5mm；柔和型，婴幼儿专用

圆形海绵头1个：直径40mm±5mm；柔和型，新生儿专用

圆形橡胶头1个：直径30mm±5mm；适用于婴幼儿与新生儿

9.频率范围

成人10Hz-60Hz，儿童10Hz-30Hz，频率可调，步距1Hz，误差为±20%。

10.定时时间

手动模式定时时间:1min-60min，步距为1min，误差为±1%

自动模式定时时间分四档:5min、10min、15min、20min，误差为±1%

（一百二十三）电子血压计

测量原理：   脉搏波法

测量范围：  压力：（0～270）mmHg［(0 ～36)kPa］，

脉搏数：40次/分～ 180次/分。

测量准确度： 压力：± 3mmHg(±0.4kPa)以内， 脉搏数：为±5%

存储容量：   可存储2个用户各50组测量数据

电    源：    锂电池DC 3.7V  可反复充电使用

屏    幕：     LED背光显示屏

气囊结构 ：    双气囊双传感器设计

平均动脉压功能 ：  定时测量提醒，自动计算平均动脉压

使用温湿度：    5℃～40℃，15%RH～80%RH

运输和保存温湿度：-20℃～+55℃，≤95%RH

运行大气压力： 80kPa～106kPa

运输和保存大气压力：50kPa～106kPa

外形尺寸： 148mm（长）×102.5mm（宽）×79mm（高）

电击保护：Ⅱ类、BF型应用部分

主机重量：约359g

袖带适用周长范围：15CM~42CM

（一百二十四）病床（含床垫、床头柜）

1.规格：2200*1040*430-750（mm）

2.材质：钢塑

3.工艺要求：机器人焊接。机器人焊接（金属熔深度大，焊缝均匀牢固）光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗，工艺精致美观。

4.手摇三功能，具有螺旋保护装置的丝杆控制，可灵活调节患者背部升降0°-80°±5°，脚部升降0~40°±5°，床体带整体升降功能，整体升降范围：430mm-750mm。

5.床体承载重量：床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重250kg。

6.床头、床尾采用ABS高级工程塑料一次注塑而成，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。床尾板外侧采用透明信息卡。

7.PP护栏，护栏与床体分体，方管底座通过固定座固定，防夹手功能，有效保护病人安全，防止病人从床上掉落。

8.丝杆螺牙采用高碳钢，带螺旋过载保护装置，能保护丝杆过载时空转，防止丝杆损坏，操作轻松，有效保证使用寿命。摇手采用ABS工程塑料含加固件注塑成型，两级到位开合防夹手工能。摇手柄椭圆形设计，3个凹痕防滑，摇手有空转功能。

9.床体有4个隐藏式输液架插座，孔径20mm，不锈钢双段式四爪输液架，经过深度打磨拉丝后成型，耐腐蚀，不易生锈，孔径19mm。输液架加紧器采用塑料精致压铸而成，使用寿命长，手感好，使用更方便。

10.床底共有4个引流尿袋挂钩，形成多体位输液引流。

11.四个5寸中控轮一体刹车，给医护人员等提供方便安全快速刹车功能。

12.医用床垫外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，布套上加拉链，用高密度海绵，床面整体厚实饱满，不易变形。

13.配置清单：PP护栏一套、床垫一张、ABS床头床尾板一套、ABS床头柜一个、ABS隐藏式摇把丝杠3套、引流挂钩四个、输液插孔四个、输液架一支、中控豪华静音轮四个。

（一百二十五）体重秤

1 、最大称重：200kg,最小称重：2kg，分度值：200g

2、身高测量范围：70-190cm，分度值：0.5cm

使用环境：温度0℃-40℃，温度≤90%RH

4、整体以金属件为主，附测体高装置，采用杠杆系统

（一百二十六）胶片打印机

1、激光成像技术（干式激光）；

2、分辨率每英寸≥508DPI；

3、最小像素≥50um；

4、成像像素灰阶深度≥14bit；

△5、具备自动识别万能片槽，可随时识别打印不同尺寸，支持胶片尺寸≥5种（8x10、10x12、11x14、14x14、14x17尺寸），2尺寸胶片在线，可选配5输出胶片分片器；

6、首张打印所需时间：60s，输出量每小时≥110张（14*17英寸，508DPI）；

7、具备影像质量自动控制（AIQC）技术，能自动校准胶片和图像设置，确保影像输出的一致性；

★8、支持乳腺图像打印，可实现≥4.0 Dmax影像；

9、网络连接性，集成的DICOM接口支持DICOM设备打印，内置独立DICOM服务器，10/100/1000/Base-T以太网成像仪连接，通过带RJ-45插头的CAT5 UTP电缆实现网络连接，可连接LIS或PACS系统；

10、智能支持，智能链接远程监控和诊断可追踪设备的状态，carestream的客户网络全天候可用；

11、自动影像质量控制（AIQC），无手动启动或胶片校准程序，确保影像输出的一致性，自动化控制，无需用户手动干预；

12、操作环境，温度：15-33摄氏度，湿度：20-80%相对温度，无冷凝，磁场：50高斯，海拔高度：-30至3000米；

13、电源 交流电压180-264伏特；50/60赫兹；最大6安培。

三、交付标准和其他要求：

1、交付时间：国产设备合同签订生效之日起60天内；进口设备合同签订生效之日起90天内。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

5、质保期：自货物验收交付之日起1年内。