采购需求书

一、项目概况

1、项目名称：多层螺旋CT采购项目

2、招标编号：HNZH2020-054

3、采购预算（最高限价）：人民币陆佰万元整(￥6000000.00元）

4、交货期：合同签订之日起90个日历天

5、交货地点：采购人指定地点

6、数量：1台

二、技术参数

货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层螺旋CT | 1套 | 成像图像层数：≥64层图像/360º |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |

设备技术要求及主要性能参数

| 三 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 1 | 投标商应在投标文件中如实提供其技术指标，并说明其测试条件和测试方法, 可增加说明 |
| 2 | 机架系统 |
| 2.1* | 机架孔径 | ≥70cm |
| 2.2* | 双套扫描操作系统 | 提供双套扫描操作系统。可采用传统主机操作，也可选用无线平板电脑和无线远程遥控器进行扫描。 |
| 2.3* | 内置一体化摄像头 | 机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机显示。 |
| 2.4* | 双套患者摆位系统 | 双套摆位系统。具备无线遥控器和机架上固定的有线的摆位系统。 |
| 2.5 | 三维激光定位系统 | 具备激光定位系统精确度：≤(1mm |
| 2.6 | 焦点至扫描野等中心距离 | ≤53.5cm |
| 2.7 | 焦点至探测器距离 | ≤98.3cm |
| 2.8 | 平板电脑系统内存 | ≥4GB |
| 2.9 | 平板电脑固态硬盘容量 | ≥128GB |
| 3 | X线系统 |  |
| 3.1 | 球管阳极物理热容量 | ≥3.5MHU |
| 3.2* | 球管有效热容量 | ≥8.75MHU |
| 3.3 | 球管物理最大输出电流 | ≥240mA |
| 3.4* | 球管有效最大输出电流 | ≥600mA |
| 3.5 | 球管最大电压 | ≥130KV |
| 3.6 | 球管最小电压 | ≤80KV |
| 3.7* | 球管提供能谱纯化Sn技术 | 提供以球管的能谱纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。提供Sn110KV, Sn130KV管电压. |
| 3.8* | 电压值 | 5档球管电压自动调节选择： 80kv, 110kv, 130kv, Sn110kv, Sn130kv. |
| 3.9 | 球管敏感器官关爱技术 | 提供球管X线对敏感器官的保护，对敏感器官停止放线，在其他角度进行补偿投照，避免X线对眼睛、甲状腺和乳腺的直接照射和辐射伤害。 |
| 3.10 | 球管阳极散热率 | ≥500KHU/min |
| 3.11 | 球管大焦点尺寸 | ≤0.8mm×0.7mm |
| 3.12 | 球管小焦点尺寸 | ≤0.8mm×0.4 mm |
| 3.13 | 高压发生器物理功率 | ≥32kW |
| 3.14 | 高压发生器有效功率 | ≥80kW |
| 4 | 探测器 |  |
| 4.1* | 探测器排列 | ≥32排 |
| 4.2* | 成像图像层数 | ≥64层图像/360º |
| 4.3* | 探测器类型 | 最新型探测器，Stellar光子探测器或宝石探测器或pure VISION微量子探测器或微平板探测器等优于以上性能 |
| 4.4 | 3D防散射线滤线栅 | 探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件 |
| 4.5 | 探测器通道数 | ≥768个/排 |
| 4.6 | 探测器投照数 | ≥1536 /s/360º |
| 4.7 | 探测器采集最薄层厚 | ≤0.7mm |
| 4.8 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 4.9 | 机架驱动方式 | 皮带驱动 |
| 4.10 | 机架冷却方式 | 风冷 |
| 4.11 | 机架上呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯) | 具备 |
| 5 | 扫描床系统 |
| 5.1 | 床垂直升降最低/最高位置 | 最低≤46cm，最高≥88cm |
| 5.2* | 床水平移动最大速度 | ≥200mm/s |
| 5.3 | 床垂直移动最大速度 | ≥28.3mm/s |
| 5.3 | 床面可扫描范围 | ≥160 cm（加延长板） |
| 5.4 | 床水平移动精度 | ≤±0.25mm/200kg（最大载重条件） |
| 5.5 | 扫描床最大载重量 | ≥220kg（±0.25mm移床精度） |
| 6 | 计算机部分（主控制台） |
| 6.1 | 提供型号 |  |
| 6.2 | 提供一体化计算机 | 提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。 |
| 6.3 | CPU | 提供Intel Xeon处理器，≥3.3GHz |
| 6.4 | 内存 | ≥16 GB |
| 6.5 | 硬盘容量 | ≥480GB SSD |
| 6.6 | 重建矩阵 | ≥512×512 |
| 6.7 | 显示矩阵 | ≥1024×1024 |
| 6.8 | 显示像素尺寸 | ≤0.29mm |
| 6.9 | 处理功能 | 具备扫描、重建、显示、查询、存储、打印等操作 |
| 6.10 | 高分辨率逐行扫描显示器 | ≥1024×1280 LCD，≥23寸 |
| 6.11 | DICOM3.0图像格式，符合DICOM标准的工作列表、存储、传输、查询、打印、工作单（worklist）等功能 | 提供 |
| 6.12 | 激光相机接口 | DICOM3.0接口 |
| 6.13 | 自动照相技术 | 具备 |
| 6.14 | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |
| 7 | 扫描参数 |
| 7.1 | 扫描时间 | ≤0.8s/360度 |
| 7.2 | 成像图像层数 | ≥64层图像/360度 |
| 7.3 | 最薄探测器物理厚度 | ≤0.7mm |
| 7.4 | 图像重建时间 | ≥9幅/秒 |
| 7.5 | 扫描视野 | ≥50cm |
| 7.6 | 显示视野范围 | ≥5cm~50cm |
| 7.7 | 定位像方向 | 后前、前后、左右侧位 |
| 7.8 | 定位扫描长度 | ≥120cm |
| 7.9* | 最长连续螺旋扫描时间 | ≥300秒 |
| 7.10 | 最大连续扫描范围 | ≥120cm |
| 7.11 | 螺距连续可调 | 具备 |
| 7.12 | 最大螺距 | ≥1.5 |
| 7.13* | 提供迭代技术 | 具备ASiR或SAFIRE或IDose4或AIDR等优于以上性能 |
| 7.14* | 提供根据生理解剖角度的自由重建 | 对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。 |
| 7.15* | 在重建环节自动完成后处理步骤 | 在重建环节自动完成血管分析功能 |
| 8 | 图像质量 |
| 8.1* | 可视空间分辨率10%MTF | ≥14.5 LP/CM（X-Y轴） |
| 8.2 | 可视空间分辨率50%MTF | ≥11.8 LP/CM（X-Y轴） |
| 8.3 | 密度分辨率 | ≤3mm@3%（≤14 mGy,16 cm CATPHAN Phantom） |
| 9 | 临床应用功能 |
| 9.1 | 自动检测扫描范围 | 在扫描完成后系统自动检测扫描范围是否完整 |
| 9.2 | 自动检测造影剂浓度 | 在扫描完成后系统自动检测造影剂浓度是否达到诊断水平。 |
| 9.3 | 多平面重建和曲面重建 | 具备 |
| 9.4 | 最大密度投影 | 具备 |
| 9.5 | 最小密度投影 | 具备 |
| 9.6 | 高级容积漫游VRT | 具备 |
| 9.7 | 实时自动造影剂跟踪(一次注射扫描) | 在血管内造影剂浓度达到设定值后控制台自动触发增强扫描。 |
| 9.8 | 实时剂量调节软件 | 具备 |
| 9.9 | 各种伪影消除软件 | 具备（包括运动伪影、容积伪影校正软件） |
| 9.10 | 低剂量肺扫描 | 具备 |
| 9.11 | 组织结节测量软件 | 具备 |
| 9.12 | 智能呼吸控制语音提示 | 具备 |
| 9.13 | 虚拟摄片和不对称不规则摄片编排 | 具备 |
| 9.14 | 儿童低剂量成像软件和扫描序列(具备能谱纯化技术) | 具备 |
| 9.15 | 不同病人的扫描图像可以在同一屏上分屏对比观察 | 具备 |
| 9.16 | CT值扩展 | 可将CT值扩展至-8192到+57343，便于高密度物体观察 |
| 9.17 | 多感兴趣区时间密度曲线自动分析软件 | 具备 |
| 9.18 | 并行重建功能 | 并行处理多种模式的图像的重建，可以在一个扫描方案中预置多达8种不同算法的重建任务。 |
| 9.19 | 提供直接三维高级重建功能 | 扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP |
| 四 | 其它要求 |
| 1 | 投标设备符合射线防护标准 | 提供 |
| 2 | 投标方有剂量检测及显示系统 | 提供 |
| 3 | 售后服务 |
| 3.1 | 维修点：省内有固定的CT维修点 | 提供 |
| 3.2 | 网络一键通报修 | 网络自动诊断和识别报错信息，判断提供远程指导或上门更换备件服务。 |
| 3.3 | 保修期内的开机率：投标方保证开机率≥93％ | 提供 |
| 3.4 | 设备停产后的备件供应≥八年 | 提供 |
| 四 | 方舱系统 |  |
| 1.1 | 方舱厂资质 |  |
| 1.1.1 | 医疗方舱生产经验 | 具有医疗方舱生产经验 |
| 1.2. | 方舱箱体工艺技术 |  |
| 1.2.1 | 方舱采用三明治大板结构 | 方舱采用无梁大板结构，承重能力远远优于框架结构，稳固而美观。 |
| 1.2.2 | 三明治舱板隔热保温技术 | 军用三明治板保温技术 |
| 1.2.3 | X线防护采用随形、铅复合板三明治夹持技术；CT间不小于4mm铅当量六面射线防护设计 | X线防护采用随形、铅复合板三明治夹持技术，与方舱大板制作采用一次成形技术；CT间不小于4mm铅当量六面射线防护设计 |
| 1.2.4 | 方舱总重量≤10吨，便于搬迁时吊装和运输 | 方舱总重量≤10吨，便于搬迁时吊装和运输 |
| 1.3 | 方舱布局和结构 |  |
| 1.3.1 | 扫描间通道和控制室通道相互隔离 | 是，双门、双通道，防止控制室医务人员感染 |
| 1.3.2 | 落地式CT方舱，轮椅病人和卧床病人直接推进CT扫描室 | 是，落地式CT方舱。轮椅病人和卧床病人直接推进CT扫描室 |
| 1.3.3 | 方舱尺寸不低于： 9000mm×3000mm×2896mm(长×宽×高)，厢内净高2586mm | 方舱尺寸不低于： 9000mm×3000mm×2896mm(长×宽×高)，厢内净高2586mm |
| 1.3.4 | 扫描间尺寸不小于（长宽高）为5000x3000x2896 mm | 扫描间尺寸不小于（长宽高）为5000x3000x2896 mm |
| 1.3.5 | 一体式三明治方舱结构，无需现场拼接组装 | 一体式三明治方舱结构，无需现场拼接组装 |
| 1.4 | 方舱温湿度控制 |  |
| 1.4.1 | 扫描间选用不低于3匹柜式冷暖空调，单台制冷量约为5000w；操作间1.5匹冷暖空调，在一般天候条件下单台就可满足-35℃～+55℃环境使用 | 扫描间选用不低于3匹柜式冷暖空调，单台制冷量约为5000w；操作间1.5匹冷暖空调，在一般天候条件下单台就可满足-35℃～+55℃环境使用 |
| 1.4.2 | 舱内饰采用军用波音软片，地板采用医用PVC防静电地板。 | 舱内饰采用军用波音软片，地板采用医用PVC防静电地板。 |
| 1.5 | CT机供电系统 |  |
| 1.5.1 | 配置配电柜，电源输入380V，三相电源，接电即用 | 配置配电柜，电源输入380V，三相电源，接电即用 |
| 1.6 | 放射防护性能认证 |  |
| 1.6.1 | 符合非固定式方舱X线放射防护性能认证 | 第三方权威机构检测后颁发认证文件 |
| 五、配备第三方产品 |  |  |
| 1 | 新冠肺炎诊断工作站1套 | 提供 |
| 2 | 国产双筒高压注射器1套 | 提供 |
| 3 | 4M专业显示器双屏 2套 | 提供 |

三、其他要求

1、供应商须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对成交候选供应商的相关情况等进行核查，如发现与其投标文件的描述不一致，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

2、本项目不接受超预算报价，投标报价超出预算金额（最高限价）的按无效报价处理。

3、供应商须对招标文件所列的所有品名、清单及服务内容进行投标，如有遗漏，则视为无效投标。

4、验收方式：采购人组织验收或采购人委托第三方权威机构进行验收，成交供应商负责提交验收所需文件。（1）采购人应按照国家已出台的相关标准、招标文件及投标文件的相关要求进行验收；（2）成交供应商须无条件全程配合验收，验收产生的相关费用在合同中具体约定。

5、本项目不统一组织踏勘现场，供应商自行安排现场踏勘，供应商递交的投标文件，视为已充分考虑了项目实际情况、技术标准及要求、工期、交付场地等特点和相关风险。

6、合同履约过程中，根据项目工程实际情况需对检测的内容、数量或相关技术和服务要求进行调整或变更的，由采购人和成交供应商进行协商，具体内容在合同条款中进行约定。