## 一、技术参数和功能要求

（一）、核酸提取仪性能参数

- *提取方式：磁珠提取技术，批量、单样同步处理

- 单工作模式：全自动加样&核酸提取& PCR反应体系加样

- 次移液范围：1μL～1000μL

- *工作体积：20~1000uL；样本体积：支持双倍样本提取，适用体积20μL～700μL

- 处理通量：1～96个样本

- 提取速度：96样品/60分钟

- *PCR位：最大3*96孔PCR位，可放置288人份PCR管

- *单人份提取：支持单人份提取，避免试剂耗材浪费

- 具备空气过滤系统，排风系统排气流量≥100m3/h

- 具备UV紫外消毒系统，紫外线灯辐照强度≥95ｕW/cm2

- *具备样本条码扫描功能，样本条及条码扫描状态指示灯指示功能；

- 具有液面探测功能，有效穿透气泡干扰层进行吸液，

- *核酸污染安全防护：核酸提取区、样品试剂分配区严格物理分区，提取区可封闭，可同时在两个分区执行各自的工作或操作，两个提取模块可同时运行不同提取流程提取核酸；

- 枪头丢弃位置可用防污导料套，具备独立密闭的垃圾桶存放空间；

- 具备气压、湿度、温度和加样修正功能；

- *具备温度设置不超过沸点保护功能（防止试剂沸腾），保护温度可根据海拔（气压）修正；

- *异常报警：具备声光指示运行状态和报警功能、枪头堵塞及凝块报警功能异常报警，在试剂、耗材不足报警提醒，并可进行添加。

- 试剂冷藏（可选配）：温度2℃-8℃，自动密封，避免冷凝水稀释试剂

- 独立冷藏模块（可选配）：2组96*2独立模块，同时可放置9组PCR试剂或288人份的PCR管

- 显示器支架（可选配）：万向支架

- 加样准确性：加样量为20~100uL时，误差不超过±1%；加样量为100~1000uL时，误差不超过±0.8%

- 加样重复性：变异系数不超过0.8% (≥20uL)

- 提取温度控制范围：室温～99℃

- XYZ机械臂运动精度：≤0.1mm

- 具备安全门锁功能；

- 具备双向LIS或HIS系统通讯功能；

- 输入电源：100～220V 50Hz

- 额定功率：1850VA

- 工作温度范围：10℃～30℃

- 工作湿度范围：≤80％

- 重量：250kg

- 外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×745mm×1707mm

- 数量1台

（二）、生物安全柜技术参数

1.气流模式：30%外排，70%循环

2.流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s

3.*进口ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%；

4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试

5.*在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性；

6.*德国EBM品牌风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动；

7.*工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速；

8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数

9.主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态

10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警

11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护

12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒

13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

14、紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间

15.操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大；

16.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105；

18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

19.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制

20.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能

21.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

22.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

23.噪音≤65分贝

24.外形尺寸: :整体高度（含支架）≤2130mm（最低可至2030mm），工作区内部工作尺寸宽度要求≥1550mm

- 产品通过SFDA医疗器械注册证

- *售后服务：要求供应商承诺如中标后在项目所在地配备专业的售后服务工程师，由售后服务工程师亲自上门安装培训。（提供承诺函）。

27、数量1台

（三）、医用冷藏冷冻箱参数

一、用  途：

可用于冷藏药品、疫苗、试剂等，冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。适用于医院、卫生所、疾病预防控制中心、血站、高校实验室、冷食餐饮业等。

二、主要指标：

2.1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。

2.2、样式：立式，双门。

2.3、有效容积：300L（冷藏187L、冷冻113L）。

2.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：700*640*1876。

2.5、内部尺寸（宽*深*高mm）：冷藏为604*510*666,冷冻为500*460*535。

2.6、净重/毛重（KG）：87/95。

2.7、内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。

2.8、箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。

2.9、无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好，冷藏室保温层厚度50mm,冷冻室保温层厚度100mm。

2.10、无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

2.11、*高清晰LCD数字温度显示，运行状态一目了然，可根据用户需求设定高低温报警温度点。

2.12、高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃、冷冻温度-10~-26℃可调，显示精度1℃。

2.13、*冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。

2.14、*双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。

2.15、压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效、静音。

2.16、*完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。

2.17、具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。

2.18、*箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。

2.19、*箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。

2.20、LED照明，视物更清晰。

2.21、冰箱门采用可拆卸式门封条，易于清洗，可使冰箱常保美观洁净。

2.22、*冰箱背部采用平面设计，让冰箱可以全方位展示，既美观又便于清洗。

2.23、数量2台

三、服务：

3.1、验收合格后，整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修三年，终身维修。

3.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

3.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

（四）、一次性使用病毒采样管（10混1）6ml

参数需求：

1、保存管管体：管外径（管中段位）15.6±0.5mm，管帽限位骨下试管外径（16.1±0.5）mm，管底外径(15.1±0.5)mm，管长100.4±0.5mm，管总高101.5±0.5mm。

2、管帽最大外径（20.8±0.5）mm，管帽高度(15.8±0.5)mm，为双牙头旋盖。

3、管帽颜色为不透明白色。

4、试管内含6ml胍盐或有效灭活剂的保存液。

5、拭子：植绒，折断点位于距拭子头顶端3cm左右，需一折就断，不可黏连。

6、包装：保存管每盒装50支，每件600支；拭子每盒装1000支（按保存管1:10配备），每件5000支。

7、不需冷链，常温保存。

10、数量10000支

11、供货代为储备。

（五）、一次性使用病毒采样管（单采）3ml

参数要求:

1、保存管管体：管外径（管中段位）15.6±0.5mm，管帽限位骨下试管外径（16.1±0.5）mm，管底外径(15.1±0.5)mm，管长100.4±0.5mm，管总高101.5±0.5mm。

2、管帽最大外径（20.8±0.5）mm，管帽高度(15.8±0.5)mm，为双牙头旋盖。

3、管帽颜色为不透明白色。

4、试管内含3ml胍盐或有效灭活剂的保存液。

5、拭子：植绒，折断点位于距拭子头顶端3cm左右，需一折就断，不可黏连。

6、包装：保存管每盒装50支，拭子每盒装100支（按保存管1:1配备），每件400人份装。

7、不需冷链，常温保存。

8、近一年内有在省级疾控中心使用，提供发票复印件。

9、近一年内有在三家及以上“三甲”医院使用，提供发票复印件。

10、数量20000支

11、供货代为储备。

## 实验室试剂耗材储备

| 1 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR） | 96人份/盒 | 30盒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 核酸提取或纯化试剂 （磁珠法） | 32人份/盒 | 90盒 |  |
| 3 | 防污套 | 4个/条，6条/包，2包/箱 | 4盒 |  |
| 4 | 5ml灭菌运输管(带盖) | 25管/包 | 8包 |  |
| 5 | 八联管 | 125条/盒 | 3盒 |  |
| 6 | 1000ul AutoDA枪头 （带滤芯） | 96个/盒，24盒/箱 | 1箱 |  |
| 7 | 200ulAutoDA枪头 （带滤芯） | 96个/盒，24盒/箱 | 1箱 |  |
| 8 | 5ml冻存管（HZ） | 25个/包 | 100包 |  |
| 9 | 盒装无菌滤芯吸头 | 1000ul1000个/包 | 15包 |  |