# 三亚中心医院（海南省第三人民医院）

# 采购项目需求书

三亚中心医院（海南省第三人民医院）根据工作需要，拟智能采血管理系统（智能采血系统）医疗设备进行公开招标。有关事项如下：

一、报价项目

1、项目名称：智能采血管理系统（智能采血系统）医疗设备

2、用    途：工作需要

3、采购数量：一批

4、采购预算：5980000.00元

5、本项目分包情况：1包

6、采购内容及技术要求：具体要求详见“用户需求书 ”

二、报价人资格要求：（报价人必须具备以下条件并提供相关资格证明材料）

1、符合《政府采购法》第二十二条的规定。

2、其他要求

（1）供应商应提供：《营业执照》、《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》；

（2）厂家应提供：《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》、《营业执照》、《医疗器械生产产品登记表》。

3、本项目不接受联合体投标。

## 三、项目概况

（1）采购单位: 三亚中心医院（海南省第三人民医院）

（2）项目名称：智能采血管理系统（智能采血系统）医疗设备

（3）招标控制价：5980000.00元

（4）交货期限：合同签订后一个月内

（5）安装服务地点：海南省三亚市天涯区解放路1154号三亚中心医院（省第三人民医院）院内

（6）付款方式：自所有货物全部到货后（乙方需开具合格正规发票）10个工作日内支付合同总价款60%，所有货物全部验收合格，乙方支付合同总价款10%作为质量保证金后，10个工作日内支付合同总价款40%。如无产品质量或售后服务问题，所有货物质量保证期满后质量保证金给予退还，否则给予扣除。

四、用户需求

（一）、项目需求

1、项目名称：智能采血管理系统（智能采血系统）医疗设备

2、用    途：工作需要

3、招标项目及范围

# 3.1包号：第一包

# （1）项目名称：智能采血管理系统（智能采血系统）医疗设备

# （2）采购数量：1套

# （3）技术要求：详见“货物技术规范及要求”

# （4）采购总预算金额：5980000.00元

五、货物技术规范及要求

（一）包号：第一包

（1）项目名称：智能采血管理系统（智能采血系统）医疗设备

（2）采购数量：1套

# 智能采血管理系统（智能采血系统）参数

技术参数

一、叫号系统

1、系统组成：包含数据接收、排队管理、语音叫号软件、通信接口软件、音频功率放大器、吸顶喇叭等。

2、支持提前备管工作模式，提高采血效率；支持核对患者身份后备管工作模式，杜绝过号、插队造成的耗材浪费和不良事件的发生。

3、排队管理软件：通过数据库操作，实现排队号码的存储与管理，排队系统软件通过对串口的控制实现外围设备包括采血台条码扫描器、排队系统和工作显示屏的同步控制和管理。

4、自助取号机：支持使用缴费发票条形码、 就诊卡、医保卡、身份证的读取后自助取号；支持手工输入模式。

5、具备患者自助登记的功能，自动打印排队号单(可按医院要求设定采血提示、项目信息、取报告时间等内容)，自动打印非血标签；自动拒却未缴费患者。

6、支持糖耐量多次智能提示、叫号、列队功能。

7、根据医院需求进行量身定做，能够提供在患者自助登记时进行提前识别患者或检验项目的种类，根据医院的规则进行人员分流功能。

8、根据医院需求进行量身定做，能够按照医院的要求，实现提前叫号（预叫号）的功能，节约采血工作人员叫号时等待的时间，极大提高工作效率。

9、优先规则：具备急诊优先、老人优先、特殊患者优先功能，可根据需要设置优先级别以及优先规则，优先规格可分时段。

10、语音叫号软件：国内语言环境下开发、支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果。

11、功率放大器：具备多路AUX输入、输出；具备话筒输入有默音功能，便于插入紧急广播。

12、叫号次数：可自行调节。

13、重复呼叫：具备过号后重新呼叫功能。

14、具备从医院HIS/LIS系统下载采血相关信息的功能。

15、具备把从医院HIS/LIS系统下载的采血相关信息分配到系统各子系统或模块的功能。

16、具备收集各子系统或模块反馈信息的功能。

17、具备向医院HIS/LIS系统反馈采血相关信息的功能。

18、采血工作站用户各自在工作站的电脑登记，登记则开通，注销则不开通，可根据患者排队情况灵活调节采血窗口开放数量；支持临时挂起，智能分流功能。

19、能完成门诊采血中心工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等功能。

20、采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求。

21、工作量统计：具备每个采血窗口工作量自动统计功能，并可输出。

二、采血流水线

1、按照医院场地灵活配制长度合适的采血工位，每个采血工位间配置隐私挡板。

2、每个采血工位能够打印回执单，更准确地指引患者进行取检验报告。

3、配备条码扫描器，一体式安装在采血桌上，护士可用工作站的条码扫描器扫描患者的等候号票上的条码进行身份核对。

4、配置服务器1套，主频≥2.6G,内存2G,显示器≥19寸，硬盘≥500G。

5、采血桌内部布置有输送线，可快速地输送试管标本，输送速度2-20m/min（可调），采血管传输线为一体式链板结构，避免试管滞留。

6、采血桌可选配嵌入式自动混匀装置，可定时自动混匀血液标本，保证混匀效果，混匀数量≥4支/次。混匀好的标本可自动转移到传输线上无需人工操作。

7、采血桌可选配生物安全防护装置，采血窗口配置安全隔离气幕，有效阻断窗口内外气溶胶传播，保障采血工作人员安全；安全隔离气幕为上送下排式，送、排风均经过HEPA高效滤网过滤，保障患者安全和环境安全，送风需有气流加热装置，提高患者舒适度。

8、每个采血工位配置定制储物边柜用于摆放备管机，配置锐器桶、生物垃圾桶投入口。

9、扫描器参数：全向多线，可视二极管激光。

10、解码能力：code128、code39、JAN、2of5、NW-7等。

11、蜂鸣器：可调或无声。

12、指示灯：准备扫描、扫描成功皆有提示。

13、系统接口：PC键盘口、RS232C、USB等。

三、智能真空采血管备管机

1、单机式工作模式，即单台仪器支持一个窗口备管；具备独立打印系统，且为落地式，即到即贴。标签打印时间即为准确采血时间。

2、任何一台全自动真空采血管备管机可独立运行，也可以由多台设备组合形成智能采血流水线，单台设备故障不会影响其他窗口的设备运行。

3、支持采血管规格：所有设备支持满足直径：12～18mm、长度：75～110mm范围内所有品牌的采血管。

*4、单台设备支持同时装载≥10种不同类型的采血管，彻底避免非常用试管仍需手工贴标操作。

*5、所投型号支持可打印的试管品种数不限。

*6、采血管装载方式：采血管整把放入式装载或倾倒式装载，而非采血管平躺式放置或整盘放置或抽屉式放置。

*7、采血管储管仓：每台主机均设≥10个独立储管仓位，支持同一种采血管放置在多个储管仓的设置。

8、选管方式：预先设定，按仓位选管，支持在线修改设置。

*9、取管方式：滑道分管器携采血管垂直导入打印口；非提升机上升式或机械手抓取式，确保试管状态全程可控，可自动识别试管管帽位置，确定并精准打印粘贴标签。加装试管时无需刻意调整试管管帽方向，并且支持所有厂家品牌试管。

*10、试管绿色通道：支持特殊应用类采血管；对于紧急、特殊采血需要的采血管可直接投入机器顶部的投管口，即时打印。且试管绿色通道支持采血管种类可无限扩展。

*11、主机内置双试管绿色通道设计，满足每个窗口的紧急、特殊应用采血管即时快速  贴标要求，非外接设备。

12、支持即到即打即贴的方式实现即时贴管；亦可实现提前预贴管。

*13、试管出口：双通道自动送管，左右两侧各有两个试管出口，每侧的试管出口下可水平放置试管周转盒，粘贴好标签的采血管分别自动落入对应周转盒。

14、具备寻边定位功能，能智能检测试管原有标签位，在原标签位进行粘贴，保证采血观察窗及血量指示标记不受遮挡；标签粘贴位置可以调节。

*15、根据医院要求设定内容和格式，标签上可打印采血量刻度。

*16、所投型号具备采血试管余量监测功能以及低存量报警功能。

17、标签输出格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆，可以精确调整字符或条码的位置，并控制打印方向。

18、支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7、支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等。

19、单台仪器内置热敏打印模块≥4个，不需要碳带、墨粉、硒鼓等耗材。

20、标签纸规格：40-50mm*30mm。

*21、异形容器标签：支持异形容器标签打印功能；即便是很少用到的试管品种，也无需手工打印粘贴标签，设备可自动完成精准贴标。

22、具备采血人员登录功能，系统具备工作量统计功能，通过数据分析优化采血流程。

23、故障处理：机身可显示错误代码，桌面操作界面会弹出提示窗，逐步引导故障处理。

24、供电参数：AC220V，50Hz；额定功率：240W。

四、全自动真空采血管分拣核收系统

*1、拣类别：14+1个类别。

*2、分拣速度： 3000支试管/小时。

*3、待拣仓容量：1500支。

*4、拣出仓容量：300支。

5、进管方式：轨道自动输入或试管集中倒入；支持与智能采血流水线对接，采完血的标本通过传输轨道自动载入分拣机的待分拣仓。

6、出管方式：主机将试管自动导入至相对应的分拣仓。

7、分拣形式：按条形码信息进行自动分拣。

8、具备自动核收标本，记录接收时间和数量，将标本核收并录入LIS系统，实现标本量分析、标本流程监控等功能。

9、可处理条码制式：支持30位的条形码，支持Code128，Code39，Codebar等。

10、试管类型：封闭试管，直径8~19mm，长度75mm~122mm。

*11、待捡仓仓门：可通过踢脚感应或脚踩踏板打开待捡仓仓门，批量倒入试管；支持不停机加载待分拣标本。

*12、可自动探测待捡仓是否有标本输入，实现自动启停分拣功能。

13、应急接收功能：当分拣机发生故障时，可通过扫描设备进行人工扫描核收及分类，实现应急接收功能。

*14、分拣仓LED显示屏：智能显示仓位信息、已分拣采血管数量、检验类别等信息，显示内容可按需编辑。

*15、抽屉式分拣仓，具备不停机取走已分拣标本的功能，同时分拣仓位LED显示屏上已分拣采血管计数自动清零，并重新开始计数。

*16、外挂式ERROR仓：错误条码、超时标本可自动导入到外挂式ERROR仓。

17、整机操作简单，简便易学；内部智能化控制分拣，不需人工干预，分拣全程信息一目了然。

*18、系统显示屏可显示仓位信息，已分拣采血管的数量，检验类别的功能；同时可查询、导出分拣核收系统工作数据。

*19、具备满仓提前预警功能。

20、具备单机工作及与实验室的其它实验系统连接的功能。

*21、可接驳扩展模块，在不影响设备性能的同时将分拣类别提升至22个以上。

*22、可与标本气动传输系统无缝对接，可通过标本气动传输系统输入、输出血液标本。

23、噪音：<50dB。

24、额定电压/功率：220V/1.2KW。

配置清单

一、叫号系统

1、排队叫号系统软件              1套

2、主控服务器                    1台

3、自助取号机                    1台

4、55寸大屏幕液晶电视            1台

5、音频功放系统                  1套

6、吸顶喇叭                      1对

7、工控机（专门控制音频跟显示器）1台

8、显示器（32寸）                1台

二、采血流水线

1、自动传输采血台（含边柜）      1套

2、激光扫描器                    1台

3、自动混匀                      1套

4、台式备用标签打印机            1台

5、控制电脑                      1台

6、玻璃隔断                      1套

- 智能真空采血管备管机

- 智能真空采血管备管机          1台

- 试管周转盒                    1个

- 电源线                        1根

- 网线                          1根

- 标签纸                        1卷

四、全自动真空采血管分拣核收系统

1、全自动真空采血管分拣核收系统  1套

2、标本分拣软件                  1套

3、条码扫描器                    1台

4、服务主机                      1台

5、标本分拣仓                    1套

6、标本加载仓                    1套

7、标本溢流仓                    1套

8、周转盒                        1套

9、系统软件                      1套

10、设备资料                     1套

售后服务承诺

1、保修期：设备安装调试正常工作并经院方验收合格之日起，全套设备免费保修1年,保修期内免费维修或更换配件，终身免人工费，终身维修服务；保修期内开机率保证: ≥95%（国家法定工作日）。

2、服务时效：设备交付，安装调试，验收合格后如发生故障，接到用户报修通知2小时内给予明确答复，12小时内排除故障。

3、定期维护：每半年定期上门维护保养。

4、维修维护培训：免费送货上门、安装、调试后，免费培训使用人员和维护人员，直到操作者完成熟练操作为止。