一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算 | 本项目采购预算为250万元。报价（包括第一次报价及磋商后的最后报价）不能超过采购预算，超过视为无效响应。 |
| 2 | 是否接受进口产品报价 | 接受（ √ ） 不接受（ ） |
| 33 | 标前踏勘现场或/和标前答疑会 | 组织（ ） 不组织（√） |
| 4 | 述标和/或产（样）品演（展）示 | 有（） 无（√） |
| 5 | 响应有效期 | 自响应文件递交之日起90天内。 |
| 6 | 评审方法 | 最低评标价法（ ） 综合评分法（√） |
| 7 | 合同履行期限 | 合同签订后，国内产品45天内、进口产品90天内交付使用。 |
| 8 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 9 | 备注 | 1、采购需求中未列明偏差的除特殊订制类货物以外，列明的尺寸、重量及体积允许±5%偏差。2、采购标的物需按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行。 |

**二、交货事项**

1、 合同履行期限：合同签订后，国内产品45天内、进口产品90天内交付使用。

2、 交货地点：采购人指定地点。

3、 交货时必须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册、说明书等）。

**三、安装、调试与验收**

1、 安装、调试：由供应商负责在采购人现场进行整机安装、调试及试运行。

2、 验收方式

2.1项目验收、交付标准内容主要包括合同规定的外观数量、技术质量等内容的履约情况，主要包括但不限于以下内容：

（1）外观及数量：合同、到货清单和实物三者品牌、型号、配置、配件、生产厂商、产地、数量等完全相符。

（2）技术质量：货物完全按规范进行安装，并通过运行调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等）和仪器检测等方法，检查仪器设备的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等符合合同规定的要求等。

（3）文档资料：货物合格证、说明书、保修单等齐备；交货单等组织过程文件、试运行报告、调试报告、培训记录、用户手册等其他说明文件完成。

**四、售后服务和质量保证**

1、 交货时提供产品质量合格证书。

2、 供应商应对所提供货物在质保期内免费包修、包换。

3、 免费维修服务期限1年（验收合格之日起计）和保养服务质保期外的维修成本价收费。**（采购清单中免费保修期有特殊要求的按照采购清单中的为准）。若厂家有超过期限免费保修期的按厂家方案执行。**

4、 供应商应开通 **24** 小时服务热线。保证在接到故障电话后响应时间小于 **2** 小时，如需现场解决，保证 **12** 小时内派出技术服务人员赶到现场。

5、 产品或主要部件在质保期内发生故障而无法排除并影响用户使用时，供应商须免费更换产品。

**五、伴随服务**

1、 免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。

2、 定期到用户单位回访，及时向用户了解设备使用情况，协助用户进行设备日常维护与保养。

**六、综合说明**

**1、供应商所提供产品应能够至少达到磋商文件的要求，同时明确所提供产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数、性能说明书、产品图片等资料，否则在技术评审环节将导致重大扣分。**

2、本项目除备注接受进口产品的仪器设备外，其它不允许进口产品参加报价。

3、供应商报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

4、供应商必须响应磋商文件中提出的全部技术规格与要求。如果对其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出。

5、所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收。供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供应商负责。

6、培训要求

6.1报价人应对本项目建设的内容提供维护、操作使用、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握使用及简单维护，直至能熟练独立操作。

6.2 免费为2—3位采购人技术人员提供系统操作、维护培训。

7、付款方式

所有设备到货安装运行正常并验收合格后，供应商向采购人开具合同总价发票（普通增值税发票），采购人凭发票和验收资料在30日内向供应商支付相应款项。

**七、采购需求清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **采购品目名称** | **参考规格和配置技术参数** | **是否原装进口** | **数 量** | **单 位** |
| 1 | 小动物行为记录分析系统　 | 1. 系统通过红外线数码摄像头采集视频，实现位置跟踪及活动量监测。2. 系统可以同时观察不少于100个区域。3.系统控制光线和调节明暗条件，模拟白天环境。4. 配有掀开式前面板，保证较好的操作空间。**★**5. 配有TTL控制的白色冷光源，可调节白光波的强度，范围0-10000lux。6. 软件支持自定义开始停止事件，互斥事件、点事件，允许独立的手动标记记录事件。7. 系统可以使用的96孔微量反应平板规格为14.5cm×13.0 cm。**★**8. 可以同时一次检测多至1000个胚胎，测定胚胎惊厥次数–胚胎移动的次数、胚胎移动的时间百分比。**★**9. 配置点源式振动刺激，可通过控制系统，自动施加振动级别，振动刺激可自定义选择八种等级。10. 配有温度控制装置，可以将温度控制在15℃~40℃的任意温度，温控噪音小。11.记录分析软件可安装在任意电脑使用，软件采用加密狗方式激活，可在多台电脑间任意切换使用。12.系统可以导出轨迹原始数据和统计分析数据。13.系统可以直接输出轨迹图、热区图结果，并能对热区图的色谱及比例进行调节。14.配有红外线背光型托盘。15. 系统可设定隐藏区，可自动识别进入或游出行为。**★**16. 可将记录数据与原始视频进行同界面下的可视化数据查看。17. 支持查看不同时间段的位置数据。可以分别计算鱼的心房跟心室的跳动次数。**★**18. 支持位置成像图，可自定义至少3种不同类型的色域，如红-黄-蓝型、黄-绿-蓝型等。19.配置斑马鱼T迷宫，可同时用于成鱼T迷宫实验，规格长20cm，宽6cm，高10cm。带红外背光，亮度可调。20. 可以自动识别胚胎、选择胚胎绒毛膜内为感兴趣区域，无需手动划区域。21.可以确定尾长，眼睛大小，心包区，或任何其他测量参数，可以根据实际需要来自定义测量范围。22.斑马鱼成鱼观察箱：规格长30cm\*宽30cm\*高20cm，配置观察支架，可调高度80cm-220cm。23高清摄像机，采集频率30FPS-60FPS，分辨率1920\*1080。24.数据分析工作站 CPU主频2.5GHz以上，内存8GB以上，3.5英寸 SATA 7200Rpm硬盘，存储容量1TB，显卡容量2GB，显示器23英寸。**25.提供制造商或其指定的代理商出具的授权书、售后服务承诺书及参数确认表。** |  是 | 1　 | 台　 |
| 2 | 海洋生物养殖系统　 | 　**1、水生生物培养架 1 套**每套配置及功能：1）配置316L材质不锈钢机架，25mm×25mm×2.0㎜，带底脚调节螺丝；2）安装15个5L、12个10L养殖缸，玻璃材质3）每个养殖缸的供水单独可控；每排养殖缸的供水单独可控；管道符合饮用水级别；4）系统自带循环、四级过滤、杀菌，独立使用，保证单元内养殖缸内的水循环更新量大于4次/小时；自带温控功能（加热，调整温度为26°C-29°C）；水温超过30°C时自动断电保护；充气补氧；自动补水功能；缺水保护功能；按键式控制面板，12V安全电压；5）自带光照系统：配防水式照明灯具，每一层独立控制开关。**2、小型纯水机 1 套**每套配置及功能：制水量80-120L/H，脱盐率大于99%；活性炭过滤器；精密过滤器；高压泵；反渗透膜；RO程序化控制单元；全钢箱体；水电分离；11G压力罐1个。**3、pH及电导率调节仪 1 套**每套配置及功能：含pH仪表（含电极）1套、电导率仪表（含电极）1套、计量泵2台、加药箱2个，不锈钢架1套，SP608水泵1台。可监测和调节PH和电导率，pH调节范围7.2~7.6，电导率调节范围500~550μs/cm。pH仪表：pH范围：0-14.00pH，pH精度：0.01pH。**4、配件1批****★**1）卤虫孵化缸2台：玻璃材质，20L，圆锥形无死角，有取料口；有曝气；**★**2）鱼苗培养器5套：0.8L，两件套，玻璃材质，内胆底部为60目304不锈钢网，能迅速按换水，便于观察。 | 　否 | 1　 | 套　 |
| 3 | 　全自动柱膜通用固相萃取仪 | 1.设备用途：应用于常规实验室中，从液体样品中萃取目标物的仪器。具备萃取饮用水、废水、地表水等多种基体的能力，可以为GC, GC/MS, LC, UV/VIS等仪器提供完善的快速样品前处理过程，尤其适合于大体积液体样品中痕量污染物。2.技术参数**★**2.1泵：样品上样泵采用高精密计量泵，采用陶瓷阀芯，耐腐蚀和磨损，须使用正压方式实现小柱清洗、预平衡、样品装样、再清洗和将样品洗脱全过程，以保证良好的重现性结果和系统稳定性，仪器无需额外配置真空泵。2.2 上样体积10ML～20L，支持大体积进样。2.3 样品上样泵流速：0～60ML/分。2.4柱清洗和洗脱：采用正压方式注射泵。2.5 主机系统能实时显示样品处理的状态和进度，可实时诊断和报警。2.6萃取通道： 2.6.1 主机有六个通道可实现同时工作或顺序工作，须能够实现6个样品的同时萃取。**★**2.6.2 仪器收集样品管可配套自动定量浓缩装置，无需进行样品转移，同时定量浓缩6个样品，实现固相萃取和浓缩自动联机操作，无需切换和人工干预。2.6.3 氮吹浓缩时采用旋涡气流斜吹技术，吹针不伸入管内，不上下移动，避免交叉污染。**★**2.6.4 配套联机自动浓缩模块，样品定量浓缩收集管为50ml/1.0规格，可多次收集萃取液，可自动定量到1.0ml或0.5ml终点。2.6.5 仪器自动选择可达5种以上溶剂，自动控制流速、自动压力保护和停泵功能**★**2.6.6 仪器配套的6ml/3ml小柱柱塞均采用不锈钢金属针过柱，柱塞结构需采用活动压缩式，可对样品进行有效密封，避免泄露，也可增加柱塞的使用寿命。2.6.7 仪器具备中英文操作界面，实时显示萃取状态和进程。2.6.8样品废液和有机溶剂废液独立排放，降低排污成本。2.6.9 12英寸触摸屏电脑控制，无需外接电脑。**★**2.6.9 仪器须具备样品漏液报警功能，避免样品渗漏，损坏设备，实时监控并保护好仪器。2.7 进样管为PTFE材质，内径不小于1.5mm,仪器进样前端配套有过滤头，防止颗粒物或藻类堵塞仪器。**2.8.★提供制造商或其指定的代理商出具的授权书、售后服务承诺书及参数确认表。**3配置要求:3.1六通道全自动固相萃取仪主机含控制软件，一套3.2 样品收集瓶架，1套； 3.3固相萃取柱：C18，6ml，1包/30个 3.4 维护包一个，包括3ml/6ml的O型密封圈各3个，3个过滤头，废液管2米，使用说明书，一份。3.5 12英寸的平板控制电脑，一台。3.6 六位全自动定量浓缩模块，一个。 | 　是 | 1　 | 　台 |
| 4 | 全自动核酸蛋白分析系统　 | 1、功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，微卫星分析等；2、光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测；★3、自动化程度：采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗； 4、上样形式：直接兼容0.2ml离心管、8联管； ★5、可搭配专用微量管，样品管中溶液需求量最低（1ul微升）；★6、可以一次性完成1-15个样品的检测分析，可单次测单个样本不造成浪费；★7、分辨率：200bp片段可达2bp的分辨率，对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率； 8、检测片段范围：15bp-40kb；9、灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度为可达pg级；10、样品上样量：小于0.1ul 微升；11、分析时间：最快可达1-2分钟内完成一次电泳；12、卡夹：提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA标准卡夹、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用；13、软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出； PDF， WORD，JPG都可以输出；14、无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，避免了核酸染色剂等有害物质与操作人员的接触；★15、采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气；**★16.提供制造商或其指定的代理商出具的授权书、售后服务承诺书及参数确认表。**二、配置清单1、主机一台(包含软件)； 2、包含1个预制胶卡夹试剂盒。 | 　是 | 　1 | 台　 |
| 5 | 低通量核酸提取仪 | **★**1. 原理：内置永久磁性磁棒式全自动核酸提取纯化系统，无需离心、过滤、移液操作，磁珠与目的样品特异结合，仪器磁棒上下运动使液体混匀，并吸取磁珠，在不同样品板/管间移动，经转移、洗脱、释放等步骤，直接提取纯化核酸等样品；2. 用于从各种材料，如全血、拭子、血浆、血清、组织等多种组织中提取DNA或RNA，可以提供游离核酸、miRNA/mRNA提取、石蜡切片DNA/RNA共提取最新自动化方案，兼具免疫沉淀反应、蛋白纯化等功能；3. 磁棒类型：末端充磁的非拼接式一体化永磁棒；**★**4. 样品通量：> 20个；**★**5. 工作体积：30-5000μl，标准磁头：30-1000μl；大体积磁头：200-5000μl；**★**6. 具有温度控制功能，温度范围10-75℃，温度精准度：±1℃；**★**7. 同时具有独立于96深孔板的洗脱模块，洗脱模块同时具有加热和制冷模块，产物可设置低温保存，低温至4℃，维持样本的生物活性；8. 中文彩色图形化用户界面，实时显示程序运行状态，可独立使用，无需电脑；9. 内置USB接口，可直接通过U盘进行程序导入与备份，或通过USB数据线与电脑连接；10. 内置程序分类管理功能，具有200个程序存储空间；11. 提供专门的磁珠纯化配套软件，软件权限开放，支持用户重新编程，或使用预编辑的快捷程序组进行优化，具有样本及耗材信息管理和追溯功能，可配备条码阅读器；12. 振荡模式具有多种速度与时间自由组合，低/中/高等多种上下混匀速度，底部/中部/表面等多种混匀方式，具有磁珠预收集、干燥、暂停等多种动作设置，磁珠释放、吸附时间及模式可自由编辑；13. 试剂开放并兼容用户自定义实验方案，兼容进口及国产磁珠试剂；14. 内置紫外灯用于方便、有效的杀菌；**15. 提供原厂技术支持和售后服务，整机原装进口，具有CFDA国家级医疗器械备案；****★16.提供制造商或其指定的代理商出具的授权书、售后服务承诺书及参数确认表。**二、配置清单1. 全自动磁珠提取纯化系统 1台，6道磁头1个，12道磁头1个；2. 配套磁珠纯化软件 1套。 | 　是 | 1　 | 台　 |
| 6 | 光合作用分析仪 | 1.用途：主要用于研究植物光合作用，同时包括独特的闭路方式测量非常微弱的光合作用以及呼吸（植物、种子、微生物、昆虫和土壤等呼吸）、蒸腾等研究。★2.测量方式：可选择开路和闭路两种测量方法；可选择测量单叶和群体的光合作用以及昆虫、种子、果品等的呼吸作用或一些微弱光合作用。3.测量参数：测量单叶或群体的净光合速率或呼吸速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度及进出叶室的空气CO2浓度、相对湿度、空气温度、叶面温度、光合有效辐射（PAR）。★4.特殊测量功能：具有独特的快速连续光合测量功能(1秒钟测一组数据)。5.电源：7.2V，可连续使用4－6小时的充电锂电池，或使用交流适配器，6～12伏直流输入。★6.重量：不超过1.8kg(含叶室和锂电池)。7.体积：不超过50cm×6cm×5cm。8.CO2分析器：使用对震动不敏感型非扩散式红外CO2分析器，测量范围为0～2000ppm或0～3000ppm（可选配） ，分辨率0.1ppm，精确度 ±2％，相应时间 小于1s,气路反应时间：35s，耗电：2.5W。9.叶室温度：热电偶温度传感器，测量范围-15～50℃，精度±0.1℃。★10.叶面温度：红外非接触式表面温度传感器，测量范围-10～50℃，精度±0.3℃。11.空气湿度：不怕结露型湿敏电容，测量范围0-100%RH，在10%RH时，精确度在±2%，在90%时精确度为±3.5%。12.PAR：使用带余玄校正滤光片的GaAsP光电池，响应光谱为400～700nm，测量范围为0～2500μmol/m-2/s-1，精度为5μmol/m-2/s-1 。13.空气流量计：电子流量计，气流速度100-1000cm3/min，精度：2%。14.基本配置：主机、叶室、PAR探头、红外叶温计、碱石灰管、硅胶管、可充电锂电池、电池充电器、USB数据线缆、说明书、便携式仪器箱。**★15.提供制造商或其指定的代理商出具的授权书、售后服务承诺书及参数确认表。** | 是 | 1 | 台 |
| **1、表中标注“**★**”为重要参数，供应商响应参数时，存在不满足或负偏离的，将导致重大扣分。****2、本次采购核心产品：光合作用分析仪。** |