用户需求书

一、高档多排螺旋CT技术参数规格

设备技术规格及要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称：高端64排128层螺旋CT系统 |  |  |
| 1.1 | 设备数量：一套 |  |  |
| 1.2 | 设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究 |  |  |
| 1.3 | 制造厂商：投标人说明 |  |  |
| 1.4 | 设备型号：投标人说明，要求最新机型和最新的硬件、软件版本 |  |  |
| 1.5 | 资质要求：同时具备NMPA、FDA、CE认证资质 |  |  |
| 2. | 主要技术规格 |  |  |
| 2.1 | 扫描架系统 |  |  |
| 2.1.1 | 扫描架孔径：≥70cm |  |  |
| 2.1.2 | 驱动方式：投标人说明 |  |  |
| 2.1.3 | 滑环类型：低压滑环 |  |  |
| 2.1.4 | 冷却方式：高效风冷（如有水冷机请加配） |  |  |
| 2.1.5 | 探测器类型：新型探测器( 如石榴石探测器、Stellar探测器、Nano Panel Elite探测器) |  |  |
| ▲2.1.6 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm |  |  |
| 2.1.7 | 采用动态双焦点技术 |  |  |
| 2.1.8 | 最薄采集层厚：≤0.625mm |  |  |
| 2.1.9 | 两套CT操作系统，可在主机操控台进行CT扫描操作，也可在扫描床通过机架触控面板进行CT扫描操作。 |  |  |
| 2.1.10 | 可在扫描床旁进行患者体位选择，扫描协议选择等操作。 |  |  |
| ▲2.1.11 | 机架配备触控屏，数量：≥2，支持触控和手势操作。 |  |  |
| ★2.1.12 | 为保证设备整机稳定性及影像链完整，要求球管、探测器、高压发生器与主机为同品牌 |  |  |
| 2.2 | 扫描床系统 |  |  |
| 2.2.1 | 病人床可扫描垂直升降最高高度：≥95cm |  |  |
| 2.2.2 | 病人床可扫描垂直升降最低高度：≤54cm |  |  |
| ▲2.2.3 | 病人床水平可扫描范围：≥180cm |  |  |
| ▲2.2.4 | 病人床水平移动最高速度：≥260mm/s |  |  |
| 2.2.5 | 病人床水平移动最低速度：≤1mm/s |  |  |
| 2.2.6 | 病人床承重量：≥202kg |  |  |
| 2.3 | X线球管及高压发生器 |  |  |
| ★2.3.1 | 球管阳极物理热容量（非等效）：≥8MHU或新型球管≤0.6MHU |  |  |
| 2.3.2 | 球管阳极有效热容量：≥22MHU |  |  |
| ▲2.3.3 | 球管最大电流：≥650mA |  |  |
| ▲2.3.4 | 球管最小电流：≤6mA |  |  |
| 2.3.5 | 球管电流递增幅度：≤1mA |  |  |
| 2.3.6 | 球管最大电压：≥140KV |  |  |
| ▲2.3.7 | 球管最小电压：≤70KV |  |  |
| 2.3.8 | 球管大焦点≤1.0×1.1mm |  |  |
| 2.3.9 | 球管小焦点≤0.6×1.1mm |  |  |
| 2.3.11 | 发生器功率：≥72kW |  |  |
| 2.4 | 扫描参数和图像质量 |  |  |
| 2.4.1 | 最短扫描时间：≤0.4s/360° |  |  |
| 2.4.2 | 具备128层/圈扫描成像技术 |  |  |
| 2.4.3 | 重建视野：5~50cm |  |  |
| 2.4.4 | 螺距连续可调：0.15-1.5 |  |  |
| ▲2.4.5 | 单次连续螺旋扫描：≥100秒 |  |  |
| ▲2.4.6 | X-Y轴空间分辨率：≥15.2LP/cm@0%MTF |  |  |
| ▲2.4.7 | 密度分辨率：≤4mm@0.3% |  |  |
| ▲2.4.8 | 噪声：≤0.32% |  |  |
| 2.4.9 | CT值范围：-1024到+3070 |  |  |
| 2.4.10 | 标准图像重建矩阵：≥512×512 |  |  |
| ▲2.4.11 | 高图像重建矩阵：≥768×768 |  |  |
| ▲2.4.12 | 超高图像重建矩阵：≥1024X1024 |  |  |
| ▲2.4.13 | FBP图像重建速度：≥60幅/秒 |  |  |
| 2.5 | 计算机 |  |  |
| 2.5.1 | 主CPU型号：投标人说明 |  |  |
| 2.5.2 | 内存：≥64GB |  |  |
| 2.5.3 | 计算机主频：≥ 2.2GHz*24核 |  |  |
| ▲2.5.4 | 硬盘容量：≥4TB |  |  |
| 2.5.5 | 图像存储量：≥2,600,000幅(512矩阵不压缩图像) |  |  |
| 2.5.6 | 存储系统：DVD-RW |  |  |
| 2.5.7 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 |  |  |
| 2.5.8 | 自动语言提示功能：标配 |  |  |
| 2.5.9 | 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA：标配 |  |  |
| 2.5.10 | 主控台配备双屏显示器 |  |  |
| ▲2.6 | 原厂品牌独立工作站 |  |  |
| 2.6.1 | CPU型号：投标人说明 |  |  |
| 2.6.2 | 主频：3.7GHz |  |  |
| 2.6.3 | 内存：≥16GB |  |  |
| 2.6.4 | 硬盘容量：≥1.2T |  |  |
| 2.6.5 | 图像存储：≥1,200,000幅 (512矩阵不压缩图像) |  |  |
| 2.6.6 | CD-RW和DVD-RW：标配 |  |  |
| 2.6.7 | 显示器：≥24″液晶两台，1280×1024 |  |  |
| 2.6.8 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 |  |  |
| 2.6.9 | 逻辑智能化操作界面：标配 |  |  |
| 2.6.10 | 一键式多功能图像处理(5合1) (SLAB/2D/MPR/3D VR/CTE)： 标配 |  |  |
| 2.6.11 | 一键式VR图像阈值转换：标配 |  |  |
| 2.6.12 | 一键式CTA去骨功能：标配 |  |  |
| 2.6.13 | 后处理书签保存功能：标配 |  |  |
| 2.6.14 | 多影像融合功能（CT/MR/NM）：标配 |  |  |
| 2.6.15 | 骨科透明3D显示：标配 |  |  |
| 2.6.16 | 自动照相功能：标配 |  |  |
| 2.7 | 临床应用软件 |  |  |
| 2.7.1 | 多平面重建MPR |  |  |
| 2.7.2 | 任意曲面重建CVMPR |  |  |
| 2.7.3 | 最大密度投影MIP |  |  |
| 2.7.4 | 最小密度投影MinP |  |  |
| 2.7.5 | 表面三维重建 |  |  |
| 2.7.6 | 三维处理软件 |  |  |
| 2.7.7 | 透明化显示技术 |  |  |
| 2.7.8 | 高级容积处理软件VR |  |  |
| 2.7.9 | 自动窗宽窗位成像 |  |  |
| 2.7.10 | 高级血管量化分析功能 |  |  |
| 2.7.11 | 血管拉直分析功能 |  |  |
| 2.7.12 | 高级血管自动量化分析功能 |  |  |
| 2.7.13 | 自动探测分析血管 |  |  |
| 2.7.14 | 血管狭窄测量分析功能 |  |  |
| 2.7.15 | 全自动骨骼血管分离功能 |  |  |
| 2.7.16 | 智能重叠组织选择性切割功能 |  |  |
| 2.7.17 | 全自动血管解剖识别功能 |  |  |
| 2.8 | 心脏成像软件包 |  |  |
| 2.8.1 | 心脏成像功能 |  |  |
| 2.8.2 | 心脏180度采集成像 |  |  |
| 2.8.3 | 心电门控扫描系统（含心脏门控装置） |  |  |
| 2.8.4 | 心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配最佳 |  |  |
| 2.8.5 | 心电门控重建系统（有多扇区重建） |  |  |
| 2.8.6 | 心脏多扇区重建 |  |  |
| 2.8.7 | 主控台能显示和保存心电图信息 |  |  |
| 2.8.8 | 心电图信息和图像同步显示 |  |  |
| 2.8.9 | 后处理软件自动嵌入心电图 |  |  |
| 2.8.10 | 成像窗自动校准，适应心律不齐病人的心脏采集（如房颤） |  |  |
| 2.8.11 | 一体化心电门控 |  |  |
| 2.8.12 | 回顾性门控采集重建技术 |  |  |
| 2.8.13 | 扫描剂量门控调制 |  |  |
| 2.8.14 | 三维锥形束算法心脏重建：标配 |  |  |
| 2.8.15 | 4D心脏电影重建 |  |  |
| 2.8.16 | 心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件 |  |  |
| 2.8.17 | 心脏解剖结构全自动分离功能（心房、心室、冠脉、主动脉、心肌自动识别） |  |  |
| 2.8.18 | 零点击冠脉自动分析功能 |  |  |
| 2.8.19 | 冠脉树全自动分离提取功能 |  |  |
| 2.8.20 | 冠脉钙化分数评估分析功能 |  |  |
| 2.8.21 | 冠脉多轴面、多平面同步剖开分析功能 |  |  |
| 2.8.22 | 冠脉多维分析功能 |  |  |
| 2.8.23 | 冠脉狭窄率自动测量评价功能 |  |  |
| 2.8.24 | 心脏图像滤过技术 |  |  |
| 2.8.25 | 冠脉硬化斑块定性 |  |  |
| 2.8.26 | 斑块彩色编码定性定量诊断 |  |  |
| 2.8.27 | 冠脉搭桥及支架通透性显示和分析功能 |  |  |
| 2.8.28 | 心脏彩色透视 |  |  |
| 2.8.29 | 类DSA显示功能 |  |  |
| 2.9 | 低剂量平台 |  |  |
| 2.9.1 | 提供最新最先进的低剂量影像重建技术，ASIR-V或Admire或iDose4平台 |  |  |
| 2.10 | 高级金属伪影去除平台 |  |  |
| 2.10.1 | 提供最新最先进的去金属伪影技术，Philips提供O-MAR、GE提供Smart MAR、Siemens提供iMAR |  |  |
| 2.10.2 | 有效消除金属物导致的条状伪影和暗带区域 |  |  |
| 2.10.3 | 可有效降低复杂、较大金属植入物伪影 |  |  |
| 2.10.4 | 可生成原始图像和去伪影后图像两组数据 |  |  |
| 2.10.5 | 去除金属伪影同时减低图像噪声 |  |  |

二、商务要求

（一）交货期、质保期及交货地点

1.合同履行期限（交付期）：自合同签订之日起90 日内交付合同标的设备到货、安装调试并验收合格。

2.质保期：整机质保期1 年

3.交货地点：海南省儋州市内。

（二）安装验收：

1.验收标准：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求

的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

- 开箱检验：采购人和投标人应共同对设备的包装、外观、设备 品牌、原厂

商、产地、规格型号、数量进行检验。如在开箱检验中发现所交

付的合同设备有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、随机文件

不相符的情形，投标人应于 5 日内予以更换，并承担一切损失

和费用。待设备补足或更换后，采购人和投标人重新对合同设备

进行检验，合格后再进行安装调试。

- 投标人应派专业工程师到现场进行安装，调试设备，并对相关人员进行培

训。在安装过程中，采购人工程师负责对设备安装调试予以配合和相应的协

调工作。

- 验收服务要求：投标人提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整

体通过采购人的验收。

- 投标人对设备所进行的安装调试应与产品说明书要求的性能完全一致。安装

调试完毕，双方根据投标文件和产品说明书的技术标准共同进行验收，并交

付合同设备相关的文件资料。在验收过程中， 如合同设备的一项或数项指

标未达到规定要求，投标人应于 5 日内予以更换设备，由此产生的费用由

投标人承担。验收合格后，双方签署验收报告，并加盖采购人装备处公章、

投标人公章确认。

（三）质量保证和售后服务

1.投标人保证提供的设备必须为合法渠道销售的设备，并为全新未使用过的。

设备必须符合国家检测标准，投标人承诺所供设备与中标所示设备明细完全

一致，不存在任何偏差。如设备的规格或质量与合同不符，或设备存在缺

陷，投标人应接到采购人书面通知后 5 日内按合同确定的规格、质量更换

或修补，其费用由投标人承担。同时相应延长质量保证期。

- 如因设备的规格、质量问题经协商一致同意退货，投标人按合同规定的货款

退还给采购人，并承担退货发生的所有损失和费用。

- 如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用

由投标人承担。

- 投标人保证合同设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人

须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 投标人无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结

构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排

除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由甲方安排。

- 从设备安装调试并验收合格之日起，保质期内设备如发生性能故障，甲方可

以选择退货、换货（同规格型号的）或修理。

- 从设备安装验收合格之日算起保修期≧1 年，由乙方负责联系设备生产厂家

安排专职工程技术人员对设备负责免费维护维修。

- 在保修期内，乙方技术人员应每 6 个月上门对设备进行维护保养；接到甲

方设备故障报修后乙方技术人员应在 24 小时内到现场检修排除故障（不可

抗拒力量除外）。

（四）付款方式：

双方合同签订后，甲方向乙方支付合同金额 30%；货到甲方指定地点后付50%；安装、调试、验收合格后付 15%；剩余本合同金额的5%作为质保金，在质保期满后，产品无质量保修问题，甲方向乙方支付合同金额 5%。如国家政策变化对项目建设的进度和实施影响较大或有冲突，应对原有项目建设的进度和实施根据现有国家政策进行调整，以适应现有国家政策后再继续实施。甲乙双方应根据实际情况双方协商付款方式。

五、其他

投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。